| 项目序号 | 项目名称 | 需求科室 | 功能及配置需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床旁便携式彩超 | 超声医学科、急诊医学科 | - 1.全数字化便携式彩色多普勒超声诊断仪主机 - ≥15”彩色医用液晶显示器 - ≥13”彩色液晶触摸屏，支持虚拟数字键盘、轨迹球操作，非触控板 - 主机内置（不使用扩展器）≥2个探头接口，大小一致，全激活，互通互用 - 解剖M型成像单元：≥3条取样线，360°旋转调节 - 空间复合成像，扩展成像模式下可用 - 二维角度独立偏转成像 - 斑点噪音抑制技术，多级可调 - 扩展成像多级可调，支持二维、彩色多普勒模式 - 二维/彩色双实时对比成像 - 一键优化，单次操作，支持二维、彩色及频谱模式 - 局部放大：≥10倍，放大倍数30级以上档位调节，支持画中画功能 - 一键全屏放大，支持二维、彩色等模式 - 穿刺引导功能：支持单条引导线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度 - 弹性成像 - 穿刺增强技术，支持双幅显示，增强平面可多角度调节、应对不同穿刺部位 - 探头实时温控技术，温度值在显示器上体现（提供证明图片） - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图形化直观显示，而非单独的中文或英文显示 - 测量/分析和报告 - 常规测量软件包 - 基本测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量 - 定点测速功能，彩色多普勒模式下测量血管中某点的血流速度，可同屏显示≥7组数据 - 专科测量软件包，自动生成报告 - 具备腹部、妇科、心脏、产科、泌尿、小器官、儿科、血管测量软件包 - 电影回放及原始数据处理 - 支持手动、自动回放，支持4D 电影回放 - 支持不同探头4幅图像同屏动态回放，回放速度可调 - 系统技术参数及要求 - 二维灰阶成像单元 - 最大显示深度：≥400mm - TGC: ≥8段，LGC: ≥2段 - 动态范围: ≥275，可视可调 - 增益调节≥200 - 探头规格 - 凸阵探头: 1-7 MHz - 线阵探头: 4-15 MHz（提供技术白皮书或探头检测报告证明） - 相控阵探头: 1-5 MHz - 可选配腹腔镜超声探头（提供技术白皮书或探头检测报告证明） - 质保要求：至少5年质保，含探头 | 需求调研仅限国产 |