## Sheet1
川渝医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第五批调研明细表（LC-2025001-5)
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，若需增加请在最后一列备注注明。 （二）电子版发送上传至指定位置（文件命名：生产厂家+川渝医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第五批调研明细表）。 (三）若厂家仅一个档次的产品如满足需求请在最低、中档、高档次均填写信息。 （四）若设备含有可升级或可选配模块，注明各模块名称、主要功能及价格。 （五）本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明第一项第几条具体指向。
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 特殊配置要求 | 质保年限（整机含配件） | 付款周期 | 进口/国产 | 送货地点 | 生产厂家 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 满足需求预算范围内最低配置产品规格型号 | 满足需求预算范围内最低配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 低配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 低配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内中等配置产品规格型号 | 满足需求预算范围内中等配置产品规格型号（总价） | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 中配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 中配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内高档配置产品规格型号 | 满足需求预算范围内高档配置产品规格型号（总价） | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 高配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 高配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜中国医院综合排行榜A++++、A+++用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜 中国医院综合排行榜A++、A+、A的用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 参数反馈 | 备注
JZDY-05-01 | 各联盟单位 | 呼吸机 | 1 | 30 | 30 | 1.符合3.0 T磁共振环境，呼吸机放置磁场不大于0.2T或距MRI设备腔体口部中心不小于0.5m处 2.不含电子元器件，无需进行消磁 3.驱动方式：气动气动，呼吸机不需要充电。 | 1.呼吸机主机 2.标配两个3.2L无磁氧气瓶 3.配备可适用于磁共振室的台车 4.重复式呼吸管路（15cm） 5.3m可重复消毒使用硅胶管路 6.3m可重复消毒使用压力采样管 7.无磁PEEP阀，五档可调：0、5、10、15、20cmH2O |  | ≥3年 | 采购包金额10万元(含10万元)以下的，签订合同并收到票据后付10%,验收合格后付30%，第6个月付30%，第12个月付30%; 10-100万元(含100万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付30%、第12个月付30%，第18个月付30%; 100-200万元(含200万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付20%，第12个月付20%，第18个月付20%，第24个月付30%: 200-500万元(含500万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付20%、第12个月付20%，第18个月付20%，第24个月付20%，第30个月付10%。 500万元以上具体谈 | 国产 | 乐山
JZDY-05-02 | 各联盟单位 | 无创呼吸机1 | 11 | 17 | 187 | 1.可以接中心供氧，21~100%准确调节氧浓度，2.自动漏气补偿，人机同步性好，3、除了可用予患者的无创通气需求，也可以高流量氧疗，4、支持院内联网。 | 1.适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及生命支持，中文操作界面。能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气，提供三类医疗器械注册证。 2.采用不低于15英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率不低于1920*1080,支持手势操作。 3.主机（包含屏幕）和台车可一键分离，方便临床不同应用场景使用。（提供说明书截图证明材料）。 4.主机净重（包含屏幕）≤12kg。（提供产品白皮书或说明书截图证明材料）。 5.主机釆用涡轮供气方式，最大峰流速≥280L/min。 6.通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、 自主/时控通气模式ST、压力控制/辅助通气模式P-A/C、备用通气模式，无需外接设备即可升级容量支持通气模式VAPS、可升级成比例压力通气模式PPV。 7.具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min,并具有氧疗计时功能。 8.无需外接其他设备即可支持氧疗模式下升级呼吸氧合指数监测、趋势以及自主呼吸率监测功能。（提供设备截图证明材料） 9.具备同步增强功能，吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度可自动调节， 且支持1-6档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度。 10.具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。 11.无需外接设备即可支持升级内源性PEEP监测功能。（提供设备截图证明材料）。 12.无需外接设备即可支持升级食道压或辅助压监测功能，需提供食道压或辅助压配套耗材国产注册证明材料。 13.具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿200L/min。 14.同屏最大可显示≥4道波形，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。 15.可同时监测病人泄漏量和呼吸机总泄漏量。 16.主机为单管路漏气系统，有压力测量管精准测量近病人端压力，可连接面罩端，也可连接漏气阀。 17.具备截屏U盘导出功能（至少可缓存50张屏幕文件）。 18.具备主界面图形化显示病人端漏气量，并可用颜色区分漏气量大小。 19.主要设置参数：持续气道正压CPAP： 4-30 cmH2O，吸气正压 IPAP： 4-50 cmH2O，支持压力：4-50 cmH2O，呼气压力 EPAP： 4-30 cmH20，潮气量（容量保证模式下）：50ml—2500ml，呼吸频率：1-60次/min，吸气时间：0.2—5s，压力上升时间：1-6档可调，延时升压时间：OFF； l-60min等。 20.监测参数：气道压力监测、潮气量监测、呼吸频率监测；实时提供监测参数≥120小时的趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录； 21.具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可釆用图形化和文字指引进行故障提示 22.支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求。 23.至少具备VGA扩展显示功能、RS232接口功能、网络接口功能、USB接口功能、护士呼叫功能。 |  | ≥3年 | 达到付款条件并收到正规发票后10个工作日 | 国产 | 成都
JZDY-05-03 | 各联盟单位 | 有创呼吸机 | 10 | 20 | 200 | 1.具备呼吸力学监测 、流速、压力、容量波形监测、呼吸环监测、控制性机械通气及辅助性机械通气功能； 2.具备自检功能、吸痰功能、雾化功能、锁屏功能 、储电功能、自动导管补偿功能 ； 3.具备A/C、SIMV、PSV、ASV、PRVC等常见功能 ； 4.具备吸气、屏气功能、湿化功能、报警功能、能进行食道压监测、能进行CO2监测、支持高流量吸氧； | 设备配置/配件要求： 食道压监测模块、CO2监测模块、传感器、湿化罐、呼吸机管路、模肺等 | 无 | ≥3 | 一次性付款，5%履约保证金 | 国产 | 成都
JZDY-05-04 | 各联盟单位 | 插件式多功能监护仪 | 1 | 18 | 18 | 满足麻醉科使用 | / | 设备使用期限：≥10年 | 5年 | 预付款40%，安装验收付款50%，质保期后付款10% | 国产 | 成都
JZDY-05-05 | 各联盟单位 | 除颤监护仪 | 8 | 4.5 | 36 | 1.重量：≤4.2kg（标配，含电池）。 2.彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。 3.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。 4.支持中文操作界面。 5.屏幕显示心电波形扫描时间≥36s。 ▲6.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。 7.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 8.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 9.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50 J。 10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 ▲11.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 12.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。 13.开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。 ▲14.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 |  |  | ≥5年 | 采购包金额10万元(含10万元)以下的，签订合同并收到票据后付10%,验收合格后付30%，第6个月付30%，第12个月付30%; 10-100万元(含100万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付30%、第12个月付30%，第18个月付30%; 100-200万元(含200万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付20%，第12个月付20%，第18个月付20%，第24个月付30%: 200-500万元(含500万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付20%、第12个月付20%，第18个月付20%，第24个月付20%，第30个月付10%。 500万元以上具体谈 | 国产 | 乐山
JZDY-05-06 | 各联盟单位 | 多参数监护仪 | 81 | ≈1.37 | 111 | 全导联心电/实时ST段、呼吸、体温、无创血压、脉率、血氧饱和度。 2、电池：可充电、使用时间≥100分钟、可拆卸、插拔 3、接 口：可外接护士呼叫系统，并具有网络接口，支持有线，无线，遥测混合联网。 | 基本五参数，适用于儿童、新生儿和成人 | 无 | 3 | 验收合格95%，一年后5% | 国产 | 成都
JZDY-05-07 | 各联盟单位 | 多参数监护仪 | 8 | 13.0625 | 104.5 | 一、主机要求： 1、显示功能：≥15寸一体化彩色液晶显示屏，可触屏使用。 2、配置功能：标准配置要求：具备心电、呼吸、脉搏、无创血压、血氧饱和度监测，主机、显示器和插件槽为一体化设计，内置插件槽≥5个槽位，并可外接辅助插件箱，插件箱可以扩展6个插槽以上。 2.1 双通道体温(不含体温探头)监测模块； 2.2 双通道有创血压监测(配置PPV脉搏变异指数监测，提供证明材料)； 2.3 同屏显示8通道有创血压波形； 2.4 配置原装上墙支架及旁流呼末二氧化碳模块； 2.5 适用病人群体：成人，儿童，新生儿。 3、存储功能：实时监测与趋势共存，可长时间存储趋势图≥200小时，并具备全息回顾。 4、联网功能：支持外接独立显示器显示病人监护信息,可连接中央监护系统，支持医护人员远距离查看病人状况。 5、电池要求：每台监护仪需要配置2块锂电池。 6、支持无线移动使用。 7、支持24小时心电统计，帮助医生分析受试者24小时整体状况，提供屏幕截图证明材料。 8、支持ST分析，并支持同屏7导ST波形片段的显示，提供屏幕截图证明材料。 9、能进行早期预警评分，帮助医生快速评估病情危重程度。 10、支持床旁设备集成。 二、监测参数要求： （一）心电： 1、心电监测支持3/5导心电测量，提供监护，诊断模式。 2、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s。 3、支持不少于20种心律失常分析。 4、支持升级12导心电静息分析功能，并可记录和打印报告。 （二）呼吸：支持阻抗呼吸监测 。 （三）血氧 1、血氧算法模块标配能有效反映血氧灌注情况。 2、支持两种血氧音调模式选择。 （四）无创血压 1、无创血压监测，测量方法：采用连续振荡法。 2、提供儿童、新生儿专用袖带。 （五）体温： 1、体温测量方法：热敏电阻法。 2、支持两通道体温监测，支持两通道体温差值的计算。 （六）有创监测 1、有创血压监测，支持≥8通道有创血压监测。 2、支持肺动脉锲压（PAWP）的测量。 3、支持升级有创心排监测，PICCO监测，麻醉气体监测（AG），能量代谢监测，双频指数监测（BIS），NMT模块进行。 （七）其他： 1、支持升级模块化监护仪，模块从监护仪拔出后，进行病人无缝转运，屏幕不小于5英寸。 | 双体温（肛温和鼻咽温）模块；双有创（动脉+中心静脉压力监测）模块；呼气末CO2监测模块；麻醉气体监测模块；BIS监测（麻醉深度监测）模块；颅内压监测 | 无 | 3 | 验收合格95%，一年后5% | 国产 | 成都
JZDY-05-08 | 各联盟单位 | 多功能监护仪 | 14 | 10 | 140 | 适用于成人、儿童及新生儿 | 1、具备12导联、ST值同屏显示；2、具有手动、自动、序列和SATA四种检测模式 | 设备使用期限：≥10年 | 5年 | 预付款40%，安装验收付款50%，质保期后付款10% | 国产 | 成都
JZDY-05-09 | 各联盟单位 | 监护仪 | 1 | 3 | 3 | 用于麻醉科生理参数监测 | 标准 | 无 | 3年 | 一年 | 国产 | 乐山
JZDY-05-10 | 各联盟单位 | 监护仪 | 12 | 20 | 240 | 1. 多参数监测：支持实时监测心电图（ECG）、血氧饱和度（SpO2）、无创血压（NIBP）、呼吸频率、体温、有创动静脉压、麻醉深度等关键生命体征。 2. 报警功能：具备可自定义的报警阈值，异常情况时及时发出声光报警。 3. 数据存储与导出：支持长时间数据存储，并可与手麻系统对接。 4. 用户友好界面：配备高清屏，界面直观易操作，支持多语言显示。 5. 便携性：设计轻便，便于移动和转运患者使用。 6. 电池续航：内置备用电池，确保断电情况下持续工作，续航时间不少于2小时。 | 转运监护模块（心电、血氧、血压）、双有创、双体温、BIS | 无 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 国产 | 成都
JZDY-05-11 | 各联盟单位 | 监护仪 | 7 | 30 | 210 | 1. 多参数监测：支持实时监测心电图（ECG）、血氧饱和度（SpO2）、无创血压（NIBP）、呼吸频率、体温、有创动静脉压、麻醉深度等关键生命体征。 2. 报警功能：具备可自定义的报警阈值，异常情况时及时发出声光报警。 3. 数据存储与导出：支持长时间数据存储，并可与手麻系统对接。 4. 用户友好界面：配备高清屏，界面直观易操作，支持多语言显示。 5. 便携性：设计轻便，便于移动和转运患者使用。 6. 电池续航：内置备用电池，确保断电情况下持续工作，续航时间不少于2小时。 | 转运监护模块（心电、血氧、血压）、双有创、双体温、BIS、肌松 | 无 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 进口 | 成都
JZDY-05-12 | 各联盟单位 | 胎儿监护仪 | 1 | 2.4 | 2.4 | 用于孕妇胎儿监测。 | 标准 | 无 | 3年 | 一年 | 国产 | 乐山
JZDY-05-13 | 各联盟单位 | 心电监护仪 | 50 | 1.58 | 79 | 1.可监测成人、小儿、新生儿3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测； ▲2.具备有创血压监测功能和二氧化碳监测功能。 3.一体化监护仪，采用无风扇静音设计，防水等级不低于IPX1； 4.彩色触摸显示屏，分辨率≥1280*800像素； 5.屏幕≥10英寸屏，能显示不少于8通道波形；屏幕可视角度≥165°； 6.内置锂电池，电池供电时间≥2小时，电池可免螺丝刀快速拆卸更换； 7.支持心率，ST段测量，心律失常分析，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，可辅助临床快速找到异常部位；实时心律失常分析≥27种,并且支持房颤分析； 8.具有计时器功能，能够同时显示计时器不少于4个，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 9.血氧可显示弱灌注指数（PI）；配指套式血氧探头，具有双通道体温和温差参数的监测功能, 并可根据需要更改体温通道标名；具有图形化报警指示功能；至少能够储存1000个参数报警事件，能查看事件发生时刻至少30秒相关的参数波形，以及报警触发时所有测量参数值；至少存储1000组NIBP数据，并支持查看；至少存储120小时（分辨率1分钟）ST模板，并支持查看； 10.具有格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 ▲10.设计使用年限≥10年，监护仪主机工作温度环境范围：0-40℃。（提供说明书佐证） | 心电导联线2根、心电导联线主线缆1根、血氧指夹探头2个、血氧主线缆1根、血压袖带2个、血压导气管1根。 |  | ≥5年 | 采购包金额10万元(含10万元)以下的，签订合同并收到票据后付10%,验收合格后付30%，第6个月付30%，第12个月付30%; 10-100万元(含100万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付30%、第12个月付30%，第18个月付30%; 100-200万元(含200万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付20%，第12个月付20%，第18个月付20%，第24个月付30%: 200-500万元(含500万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付20%、第12个月付20%，第18个月付20%，第24个月付20%，第30个月付10%。 500万元以上具体谈 | 国产 | 乐山
JZDY-05-14 | 各联盟单位 | 心电监护仪1 | 3 | 2 | 6 | 用于儿童生理参数监测 | 标准 | 无 | 3年 | 一年 | 国产 | 乐山
JZDY-05-15 | 各联盟单位 | 心电监护仪2 | 2 | 2.5 | 5 | 用于成人、儿童生理参数监测 | 标准 | 无 | 3年 | 一年 | 国产 | 乐山
JZDY-05-16 | 各联盟单位 | 复合手术室专用3头LED无影灯 | 1 | 120 | 120 | 1、复合手术室中用于手术部位照明，术中无需调整可最佳地观察处于切口和体腔中不同深度、大小、对比度低的术野情况。整合安装4K或高清摄像系统，系统内的显示器悬臂与其他天吊设备（包括吊塔）底座整合安装，满足复合手术室整体布局设备安装需要。 2、暖白光LED光源，最大限度增加轮廓阴影，减少投射阴影，术野清晰真实。照度≥160000Lux,有光容量稳定技术，保证LED手术灯使用寿命年限内光亮度无任何衰减； 3、根据医生站位自动调节光源亮度，提供稳定的具有高度色彩还原无反光的术野照明，无需手术医生术中调节调整。 4、单板无影率、双板无影率和重要的深腔无影率可达96%-100%，光斑直径20-25cm，具有自动光亮度调整功能，术中无须调整灯头亮度，被遮挡时光斑亮度稳定保持不变。 5、灯臂长度可定制，安装点位在层流罩外和其他天吊系统底座整合，具有平行多轴设计，可在同一底座安装4个悬臂，增加显示器或铅屏固定点位，不影响手术灯底座到手术创口高度，便于数字化手术室和复合手术室天吊设备安装点位和设备硬件安装需要。 | 3头手术灯1套、定制长度可整合安装点位的灯头悬臂3套、电源1套、4K摄像系统1套 、双屏显示器悬臂2套 | 无 | 原厂质保期2年 | 验收合格95%，一年后5% | 国产 | 成都
JZDY-05-17 | 各联盟单位 | 复合手术室专用双头LED无影灯 | 2 | 75 | 150 | 复合手术室中用于手术部位照明，术中无需调整可最佳地观察处于切口和体腔中不同深度、大小、对比度低的术野情况。整合安装4K或高清摄像系统，系统内的显示器悬臂与其他天吊设备（包括吊塔）底座整合安装，满足复合手术室整体布局设备安装需要。 | 双头手术灯1套、定制长度可整合安装点位的灯头悬臂2套、电源1套、4K摄像系统1套 、双屏显示器悬臂2套 | 无 | 原厂质保期2年 | 验收合格95%，一年后5% | 国产 | 成都
JZDY-05-18 | 各联盟单位 | 复合手术室电动外科腔镜吊塔 | 3 | 38 | 114 | 1、复合手术室天吊设备-电动外科腔镜吊塔，为复合手术室提供一套智能化、信息化、数字化的整体系统，与影像设备、数字化系统、手术无影灯整合多点位在天花空间整体规划安装，满足设备安置和手术室空间整合，协调手术室层流与影像设备、手术室设备、临床治疗设备、信息化设备布局。最大限度保证无菌环境，保障净化系统、电气、气体、合理安置，提供优化的复合手术流程，为医务人员创造最有利于工作的舒适环境。 2、吊塔臂长有多种长度可供选择，并可自由组合、最大旋转半径≥2500mm。 3、气体插座和接头由吊塔制造厂家原厂生产，便于医院维修与保养。德标医用气体终端，气体终端具有CE认证，采用ISO32颜色气体标示来识别不同的气体终端。 4、最大承载重量≥180Kg； 5、电动升降高度≥700mm； | 双臂电动腔镜外科吊塔1套、感应式电磁刹车系统1套、吊柱式箱体1套、带双边侧导轨设备托盘4个、气源（包括气体插座、气体插头及附件等）： O2×1、VAC×2、Air×1、CO2×1、电源8个 | 无 | 原厂质保期2年 | 验收合格95%，一年后5% | 国产 | 成都
JZDY-05-19 | 各联盟单位 | 复合手术室电动悬挂麻醉机吊塔 | 3 | 35 | 105 | 1、复合手术室天吊设备-电动外科腔镜吊塔，为复合手术室提供一套智能化、信息化、数字化的整体系统，与影像设备、数字化系统、手术无影灯整合多点位在天花空间整体规划安装，满足设备安置和手术室空间整合，协调手术室层流与影像设备、手术室设备、临床治疗设备、信息化设备布局。最大限度保证无菌环境，保障净化系统、电气、气体、合理安置，提供优化的复合手术流程，为医务人员创造最有利于工作的舒适环境。 2、吊塔臂长有多种长度可供选择，并可自由组合，、最大旋转半径≥2500mm。 3、气体插座和接头由吊塔制造厂家原厂生产，便于医院维修与保养。德标医用气体终端，气体终端具有CE认证，采用ISO32颜色气体标示来识别不同的气体终端。 4、可悬挂GE、Draeger、MAQUET麻醉机，最大承载重量≥180Kg； 5、电动升降高度≥700mm； | 双臂电动悬挂麻醉机吊塔、感应式电磁刹车系统1套、吊柱式箱体1套、包括气体插座、气体插头及附件等）：O2×1、VAC×2、Air×1、AGSS×1、电源8个 | 无 | 原厂质保期2年 | 验收合格95%，一年后5% | 国产 | 成都
JZDY-05-20 | 各联盟单位 | 吊塔 | 67 | 10 | 670 | 1、吊桥基础架负载8000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.4°。 2、内置LED照明射灯和夜光背景灯，内置于吊桥横梁中，和吊桥设备一体。 3、干湿分区。 | 1、输液区配置吸痰管收纳装置、导联线集线器、电源线集线器。 2、每套吊塔系统配置患者信息显示系统1套。 3、每套吊塔悬梁中间配置信息显示屏1套。 4、每套吊塔配置远程探视系统1套，床旁端探视机≥10英寸，安装于双关节吊臂上，探视系统需对接医院HIS系统。 5、每套吊塔电源插座不低于18个，网络接口不低于4个，等电位住不低于2个。气体插座（至少包含：空气4个，负压吸引4个，氧气4个），含所有插头（可根据医院要求选配各种标准的气体终端和增加气体终端数量）。 6、每套吊塔两侧配备设备托盘。 7、每套吊塔具备气体刹车系统。 | 无 | 3年 | 预付40%，验收后全额支付 | 国产 | 成都
JZDY-05-21 | 各联盟单位 | 麻醉吊桥 | 10 | 10 | 100 | 1. 模块化设计：支持灵活配置气体终端、电源插座、设备挂架、信息接口等模块。 2. 气体供应系统：提供氧气、空气、笑气等医用气体接口，气体供应稳定且符合安全标准。 3. 强电与弱电供应：配备充足的电源插座（强电）和数据接口（弱电），支持多设备同时使用。 4. 灵活移动与定位：吊桥可水平或垂直移动，并能在任意位置锁定。 5. 承重能力：具备高承重能力，支持多设备的悬挂和固定。 6. 安全性与稳定性：符合医用设备安全标准，具备防漏电、防气体泄漏等功能。 7. 易清洁与消毒：表面采用抗菌材料，便于清洁和消毒，降低感染风险。 | 氧气、空气、笑气、负压接口、多电源接口、多信息接口 | 无 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 国产 | 成都
JZDY-05-22 | 各联盟单位 | 麻醉吊塔 | 15 | 10 | 150 | 1. 模块化设计：支持根据需求灵活配置气体终端、电源插座、设备挂架、信息借口等模块。 2. 气体供应系统：提供氧气、空气、笑气等医用气体接口，气体供应稳定且符合安全标准。 3. 强电与弱电供应：配备足够的电源插座（强电）和数据接口（弱电），支持麻醉机、监护仪等设备同时使用。 4. 灵活旋转与定位：吊塔臂可360度旋转，并能在任意位置锁定，方便医护人员操作。 5. 承重能力：具备足够的承重能力，支持多种设备的悬挂和固定。 6. 安全性与稳定性：符合医用设备安全标准，具备防漏电、防气体泄漏等安全保护功能。 7. 易清洁与消毒：表面采用抗菌材料，便于清洁和消毒，降低感染风险。 | 氧气、空气、笑气、负压接口、多电源接口、多信息接口 | 无 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 国产 | 成都
JZDY-05-23 | 各联盟单位 | 麻醉机 | 7 | 65 | 455 | 1. 多种通气模式：支持VCV、PCV、SIMV等，适应不同手术需求。 2. 精确气体输送：准确混合和输送氧气、笑气及麻醉气体，并对呼末二氧化碳、麻醉气体浓度等进行监测。 3. 安全监测与报警：实时监测关键参数，异常时及时报警。 4. 用户友好界面：直观操作界面，便于参数设置和数据查看。 5. 便于移动，支持备用电源。 6. 数据记录与导出：支持数据存储和导出，可与手麻系统对接，方便数据采集分析。 | 全电子流量计、高流量氧疗、麻醉气体 | 无 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 进口 | 成都
JZDY-05-24 | 各联盟单位 | 麻醉机 | 8 | 40 | 320 | 1. 多种通气模式：支持VCV、PCV、SIMV等，适应不同手术需求。 2. 精确气体输送：准确混合和输送氧气、笑气及麻醉气体，并对呼末二氧化碳、麻醉气体浓度等进行监测。 3. 安全监测与报警：实时监测关键参数，异常时及时报警。 4. 用户友好界面：直观操作界面，便于参数设置和数据查看。 5. 便于移动，支持备用电源。 6. 数据记录与导出：支持数据存储和导出，可与手麻系统对接，方便数据采集分析。 | 全电子流量计、高流量氧疗、麻醉气体 | 无 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 国产 | 成都
JZDY-05-25 | 各联盟单位 | 麻醉机 | 1 | 50 | 50 | 带气体监测、麻醉深度监测 | / | 设备使用期限：≥10年 | 5年 | 预付款40%，安装验收付款50%，质保期后付款10% | 国产 | 成都
JZDY-05-26 | 各联盟单位 | 麻醉系统（低端） | 3 | 25 | 75 | 压力控制通气模式、容量控制通气模式、自主呼吸模式 | 无 | 无 | 三年 | 90天 | 国产 | 达州
JZDY-05-27 | 各联盟单位 | 麻醉系统（高端） | 2 | 45 | 90 | 压力控制通气模式、容量控制通气模式、自主呼吸模式、间歇同步指令通气、较低潮气量通气模式 | 无 | 无 | 三年 | 90天 | 国产 | 达州