## Sheet1
川渝医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第五批调研明细表（LC-2025001-8)
注：（一）该表格已有的行、列须固定，请不要调整或者删除，若需增加请在最后一列备注注明。 （二）电子版发送上传至指定位置（文件命名：生产厂家+川渝医院采购联盟2025年医疗设备集中市场调研第八批调研明细表）。 (三）若厂家仅一个档次的产品如满足需求请在最低、中档、高档次均填写信息。 （四）若设备含有可升级或可选配模块，注明各模块名称、主要功能及价格。 （五）本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明第一项第几条具体指向。
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 基本配置（可按照实际需求进行增补修改） | 特殊配置要求 | 质保年限（整机含配件） | 付款周期 | 进口/国产 | 送货地点 | 生产厂家 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 满足需求预算范围内最低配置产品规格型号 | 满足需求预算范围内最低配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 低配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 低配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内中等配置产品规格型号 | 满足需求预算范围内中等配置产品规格型号（总价） | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 中配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 中配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内高档配置产品规格型号 | 满足需求预算范围内高档配置产品规格型号（总价） | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 高配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 高配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜中国医院综合排行榜A++++、A+++用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜 中国医院综合排行榜A++、A+、A的用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 参数反馈 | 备注
JZDY-08-01 | 各联盟单位 | 真彩超广角眼底成像系统 | 1 | 175 | 175 | 1、可对周边部视网膜病变进行记录和检测 2、▲成像模式：真彩、绿自发荧光、蓝自发荧光、红外反射成像、外眼成像、立体成像 3、▲成像范围：广角≥130度、超广角≥200度、拼图≥260度 4、▲光学分辨率≤10μm 5、屈光补偿≥-24D~+20D 6、工作距离≥25mm 7、瞳孔直径要求≤2.5mm 8、▲光源：蓝光波长435nm-500nm, 绿光波长500-585nm, 红光波长585-640nm 9、红外激光二极管≥785nm 10、具备自动对焦、自动拼图、自动增益、自动眼别功能 11、▲采集速度：实时红外预览≥10帧/秒，图像捕获≤0.2秒 12、图像文件存储格式：DICOM、JPG、TIFF、PNG 13、报告文件存储格式：PDF 14、真彩图像可被分解为红、绿、蓝通道图像 15、设备可旋转式移动，可在左右眼间切换 16 ▲具备实时红外预览图，可在捕获前确认图像质量并检查眼睑睫毛状态，确保更少的捕获次数 17、具备下颌托和额顶，确保患者置于稳定、中间的位置 | 电动升降桌，1台 |  | ≥3年 | 采购包金额10万元(含10万元)以下的，签订合同并收到票据后付10%,验收合格后付30%，第6个月付30%，第12个月付30%; 10-100万元(含100万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付30%、第12个月付30%，第18个月付30%; 100-200万元(含200万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付20%，第12个月付20%，第18个月付20%，第24个月付30%: 200-500万元(含500万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付20%、第12个月付20%，第18个月付20%，第24个月付20%，第30个月付10%。 500万元以上具体谈 | 进口 | 乐山
JZDY-08-02 | 各联盟单位 | 数码裂隙灯显微镜 | 1 | 6.5 | 6.5 | 1、光学设计类型：平行夹角式（伽利略型） 2、改变倍率形式： 转鼓式五档变倍 3、目镜：12.5X 4、放大总倍数：6X、10X、16X、25X、40X 5、屈光度补偿调节：-7D ~ +7D 6、瞳距调节范围：52mm~85mm 7、视场公称直径：6X:33mm；10X:22mm；16X:14mm；25X:8.5mm；40X:5.5mm 8、照明方式：上光源照明 9、裂隙高度：1mm ～ 14mm连续可调 10、裂隙宽度：0mm ～ 14mm连续可调 11、裂隙角度：水平旋转0°~180° 12、裂隙倾角：5°、10°、15°、20° 13、光斑直径：φ0.2、φ1、φ3、φ5、φ10、φ14(mm) 14、滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 15、照明灯泡：暖色LED 16、调光方式：底座无极调光 17、照度：≥60万Lux 18、数码采集器：采用上位式设计，2400万像素佳能单反相机。 19、*软件系统：嵌入式自适应软件1.病人管理2.图像采集3.自动识别眼位4.图像处理5.图像标记6.图像对比7.打印报告8.导出图像 |  |  | ≥3年 | 采购包金额10万元(含10万元)以下的，签订合同并收到票据后付10%,验收合格后付30%，第6个月付30%，第12个月付30%; 10-100万元(含100万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付30%、第12个月付30%，第18个月付30%; 100-200万元(含200万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付20%，第12个月付20%，第18个月付20%，第24个月付30%: 200-500万元(含500万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付20%、第12个月付20%，第18个月付20%，第24个月付20%，第30个月付10%。 500万元以上具体谈 | 国产 | 乐山
JZDY-08-03 | 各联盟单位 | 免散瞳眼底照相机 | 1 | 29.8 | 29.8 | 1、操作模式为全自动/手动；无需人工调整，一键完成双眼自动拍照，自动调节腮托架，自动追踪眼位（上下左右），自动对焦（前后），自动测量.自动转换左右眼； 2、对焦模式具备全自动/手动；自动切换左右眼、自动寻找瞳孔、自动校准瞳孔位置； 3、采集过程具备全程语音导航功能； 4、照相瞳孔直径最低应达到2.8 mm； 5、眼底图像分辨率至少2400万像素； 6、人工智能辅助诊断阅片系统（具备常见眼底疾病和眼底异常病变、新生儿眼底异常病变及慢病（糖尿病、高血压、心脑血管疾病）等疾病人群的眼健康检查及风险提示；具备对上传的眼底影像进行智能影像质量评估，能够显示影像质量的信息：图像是否合格（显示眼别，眼别，是否合格字样）、图像曝光信息、图像不合格提示；系统可分析≥40项眼底疾病，包括但不限于糖尿病视网膜病变、高血压眼 底病变、年龄相关性黄斑变性、黄斑裂孔、黄斑水肿、视网膜脱离、病理性近视。） 7、眼底照相机支持小瞳模式，大瞳模式，小瞳模式拍摄角度大于等于45度，眼底照相机拍摄角度越广越好。 8.照相结果支持对接Ai系统，自动分析结果！3、4K成像，高清显示视网膜微血管改变. 9.支持扫码枪录入体检客户信息. 10.内置大容量电池，在外部断电情况下仍能操作使用。 11.医生可以随时缩放和平移照片检查眼底细节。 | 1、全自动免散瞳眼底相机（主机）； 2、眼底专业采集分析系统； 3、人工智能辅助诊断阅片系统； 4、专业医用电动升降平台； 5、外接液晶显示屏及支架； 6、加墨式高容量彩色打印机； 7、无线键鼠； 8、主机专用防尘罩； 9、主机专用遮光罩。 10、需要一台电脑主机操作和打印眼底照相照片，体积不大，方便携带，安装！ | / | ≥3年 | 采购包金额10万元(含10万元)以下的，签订合同并收到票据后付10%,验收合格后付30%，第6个月付30%，第12个月付30%; 10-100万元(含100万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付30%、第12个月付30%，第18个月付30%; 100-200万元(含200万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付20%，第12个月付20%，第18个月付20%，第24个月付30%: 200-500万元(含500万元)的，签订合同并收到票据后付10%，验收合格后第6个月付20%、第12个月付20%，第18个月付20%，第24个月付20%，第30个月付10%。 500万元以上具体谈 | 国产 | 乐山
JZDY-08-04 | 各联盟单位 | 广角激光眼底照相机 | 1 | 58 | 58 | 1、用于眼底视网膜及视网膜周边部摄影检查，支持疾病检测、诊断和分层分析， 显示和存储眼底影像。2、具备近红外成像、无赤光成像蓝光、无赤光成像绿光、 自发荧光成像蓝光 、 自发荧光成像绿光、共焦激光彩照功能。3、具有≥ 160°超广角近红外实时监视、观察并记录视网膜及玻璃体动态影 像功能。4、采集速度≤0.2 秒，实时预览≥16帧/秒。 | 1、激光扫描摄像头 1。2、激光器及控制盒 1。3、电动升降台 1。4、配套的软件及打印系统 1 | 无 | 3年 | 合同签订后收到有效票据15工作日内预付30%，验收合格后15日内付剩余70% | 国产 | 成都
JZDY-08-05 | 各联盟单位 | 手术显微镜 | 1 | 395 | 395 | 带高清摄录像、眼底非接触广角观察系统、3D可视化屏幕和术中导航功能的高端眼科手术显微镜来开展精准导航手术的业务。 |  | 无 |  | 预付40%，验收后全额支付 | 进口 | 成都
JZDY-08-06 | 各联盟单位 | 全能飞秒 | 1 | 1100 | 1100 | 1.激光波长：≥1040nm，发射频率：≥500KHz； 2.具备啁啾脉冲放大技术； 3.具备作LASIK角膜瓣.全飞秒Smile手术功能，具备三维精准切割功能； 4.治疗范围：等效球镜-0.5D~-12.5D； 5.具备弧形接触镜，可使角膜很大程度维持自然生理形态，避免人为干预的切割结果及给患者带来不必要的高眼内压； 6.手术可视化：内置手术显微镜，保证每一步手术过程操作的准确性和可视化控制。具备数字视频摄录系统，可同步记录手术步骤，方便回看 7.智能化：可以持续监控患者的体位，自动做出需要的调整。具备互动触摸屏和直观软件，可在手术的每个环节辅助医生顺利完成手术； 8.微透镜的制作和取出过程不中断，患者无需移动； 9.手术最小切口：≤2mm； 10.边切长度可比LASIK缩短80%； 11.内置裂隙灯，可直接确认手术结果； | 设备配置/配件要求： 1.飞秒激光基本构件1套, 2.旋转床及旋转平台1套, 3.手术椅1把 | 无 | ≥3 | 一次性付款，5%履约保证金 | 进口 | 成都
JZDY-08-07 | 各联盟单位 | 准分子激光机 | 1 | 500 | 500 | 1.工作气体：氟化氩(ArF)，≥10L；波长≥190nm；治疗时间：6mm光学区≤1.3S/D；瞄准光波长≥532nm； 2.具备红外光主动眼球跟踪系统；跟踪频率≥1050 Hz； 3.可与全飞秒等设备进行数据传输； 4.具备自动瞳孔中心跟踪功能、辅助角巩膜缘跟踪功能； 5.光束特点：高斯光斑，光斑直径：≤0.7mm，能量密度≥180mj/cm2； 6.治疗范围： -14D~+8D球镜；-6D~+6D柱镜； 7.内置手术显微镜； 8.具备碎屑清除系统； 9.光路：真空密闭光路，不需要氮气冲洗； 10.扫描模式：可同时兼顾节省角膜和个性化的非球面Q值优化； 11.具备LASIK（准分子激光原位角膜磨镶术）、LASEK（准分子激光上皮下角膜磨镶术）、PRK（经上皮准分子激光角膜切削术）、PTK（准分子激光治疗性角膜切削术）治疗软件； | 设备配置/配件要求： 1.准分子激光系统主机1台、 2.手术椅1把、 3.氟化氩(ArF)气体1罐 。 | 无 | ≥3 | 一次性付款，5%履约保证金 | 进口 | 成都
JZDY-08-08 | 各联盟单位 | 倒置显微镜 | 1 | 62 | 62 | 1、研究级倒置显微镜，U型光路； 2、物镜转换器≥6孔物镜转盘，可编码型6孔式防水物镜转换器； 3、可加装适配所有品牌的显微操作系统、激光破膜系统； 4、具备精子放大系统、纺锤体观测系统，用于ICSI、原核评分、胚胎评分、AH、胚胎活检（PGD\PGS)的操作； 5、万能平场半复消色差相差物镜，4X（N.A.≥0.13, W.D. ≥17.0mm）； 6、显微镜镜体，配有明场和浮雕相衬观察方式，单层显微镜机架，至少三档光路选择（0:100,50:50,100:0）； 7、具备偏光观察部件，用于纺锤体观察； 8、具备电动及控制系统：可电动控制显微镜的主要功能，包括：物镜的电动转换、聚光镜的电动控制； 9、可以观测到精子的形态，大小，空泡、颈部狭窄数量等信息。具备IMSI物镜：60×物镜，专用长工作距离；具备高解析度物镜，倍数≥60×，可以放大到6000倍以上的放大倍数； | 设备配置/配件要求： 1.精子放大IMSI模块、 2.60X物镜； 3.电动机身带控制面板； 4.100个专用玻璃底皿 | 无 | ≥3 | 一次性付款，5%履约保证金 | 进口 | 成都
JZDY-08-09 | 各联盟单位 | 激光广角眼底照相造影一体机 | 1 | 150 | 150 | 1.成像模式具备真彩、绿自发荧光、蓝自发荧光、红外反射成像、外眼成像、立体成像、造影等功能。 2.光学分辨率≤8μm 3.瞳孔直径要求≤2.5mm 4.光源：蓝光波长435nm-500nm, 绿光波长500-585nm, 红光波长585-640nm 5.采集速度：实时红外预览10帧/秒，图像捕获≤0.2秒 具备实时红外预览图，可在捕获前确认图像质量并检查眼睑睫毛状态，确保更少的捕获次数。 | 主机：1台 电动升降桌：1台 |  | ≥3年 | 达到付款条件并收到正规发票后10个工作日 | 进口 | 成都
JZDY-08-10 | 各联盟单位 | 眼科超声生物显微镜 | 1 | 50 | 50 | 1.超声传感器中心频率需达到50MHz/35MHz。 2.超声显微镜探头具有小型无振动直线运动装置技术 3.扫描方式：采用线性扫描方式 4.显示范围包含：17mm*10mm ;10mm*6.5mm 5.超声显微镜整机具有实现眼科前节的全景成像方法的技术 6.具备几何位置精度：纵向≦5%；横向≦10% 7.电子游标测量距离，显示分辨率0.01mm 8.几何失真度：无插补数据，零失真成像 9.多维带阻尼精确定位机械臂 10.显示模式：UBM、UBM+A 11.探测深度：35MHz探头的探测深度≧6mm,50MHz探头的探测深度≧5mm 12.增益范围：30-105db 13.信噪比：100db | 1，全景主机1台； 2，全景探头1支； 3，全景机械臂1个； 4，50MHz传感器1支； 5，脚踏开关1个； 6，工作台车1台； 7，图文工作站与全景软件1套。 |  | ≥3年 | 达到付款条件并收到正规发票后10个工作日 | 国产 | 成都
JZDY-08-11 | 各联盟单位 | 超广角眼底相机 | 1 | 120 | 120 | 1.设备用途：用于眼底检查，展示周边部眼底，支持疾病检测、诊断和分层分析，显示和存储眼底影像。 2.成像原理：虹膜后虚焦点成像 | 1.成像角度：一次性单次成像范围≥200° 2.图像拍摄要求：免散瞳 3.最小瞳孔直径要求：≤2mm 4.成像光源：激光光源（SLO） 4.1红激光633nm获取视网膜深层及脉络膜信息 4.2绿激光532nm获取视网膜浅层信息及超广角自发荧光成像 5.图像模式： 5.1超广角彩像：532nm绿激光和633红激光复合同时获取超广角彩像、超广角视网膜像和超广角脉络膜像 5.2超广角视网膜像：532nm绿激光扫描显示感光细胞层至视网膜色素上皮层信息 5.3超广角脉络膜像：633nm红激光扫描显示深部视网膜和脉络膜信息 5.4超广角自发荧光像：532nm绿激光扫描显示色素上皮层的代谢情况 5.5有立体对位图 | 无 | 3 | 合同签订完成后，收到发票之日起10个工作日内支付合同总金额的50%。供应商将合同全部货物送至甲方指定地点，完成全部货物的安装，并经现场联合验收合格后，在验收合格并且收到发票之日起10个工作日内支付合同总金额的50%。 | 进口 | 成都
JZDY-08-12 | 各联盟单位 | 激光共聚焦显微镜 | 1 | 300 | 300 | 一、主要技术指标 ★1、激光照射系统，激光器要求不低于以下性能要求：紫色固体激光器：405nm，功率≥45mW；蓝色泵浦固体激光器：488nm，功率≥20mW；绿色泵浦固体激光器：561nm，功率≥20mW；橙色泵浦固体激光器：594nm，功率≥20mW；红色固体激光器：640nm，功率≥35mW；开放式和一体化的激光耦合器，通过宽光谱、高透过率光纤导出，近紫外到红光区域一体化色差校正，无须调节光纤中心。所有激光谱线均由AOTF控制，可实现连续调节激光强度、高速激光谱线切换，具有快速光闸控制功能，可进行局部的ROI成像、FRAP等实验应用；激光强度调节范围：0.01%-100%，调节步进精度≤0.01%。 2共聚焦扫描检测系统：扫描系统和检测系统一体化集成设计，扫描检测系统与显微镜直接耦合，非光纤式导出，避免荧光信号的损失。检测器要求具备不少于4个独立的荧光检测器和1个DIC透射光检测器，其中荧光检测器全部为光谱型硅光电倍增管检测器，无需调节电压即可获得高信噪比图像。可用于弱荧光成像，或活细胞弱激光高信噪比成像；具有光子计数功能，可实现严格定量型共聚焦成像功能，荧光检测器波长响应范围400-900nm。透射型光栅分光系统，所有荧光检测通道可执行高精度高线性光谱扫描、光谱检测和光谱拆分功能。 3、光谱分辨率在全光谱（400-900nm）范围内均≤2nm。光谱最小调节步进：1nm，确保全光谱一致的分辨率，并且连续可调。 XY独立双扫描振镜，均为高反射率的抗氧化银镀膜。 ▲4、 光学放大Zoom范围不低于0.9X-50X,调节精度0.01X，扫描视野不低于20，扫描分辨率不低于4096×4096。旋转角度：0°-360°自由旋转，步进0.1°，旋转扫描时可同时进行DIC扫描观察；所有检测器的扫描速度可同时实现512X512分辨率下≥15帧/秒。 5、扫描模式具有点扫描，矩形扫描，任意线/面扫描，任意图形区域扫描，Clip扫描，Zoom In 扫描，任意角度扫描，及X，Y，Z，T，λ任意结合或同时组合。 6、共聚焦针孔：全自动连续调节型，50-800μm，步进1μm。 7、全自动倒置显微镜系统 ★7.1电动研究型倒置荧光显微镜，由远程线控液晶触摸屏或激光共聚焦扫描软件系统显示参数和自动控制（同时也须兼顾手动）电动Z轴、电动物镜转盘、电动聚光镜、电动激发块转盘、电动DIC棱镜切换等，齐焦距离≤45mm。全复消色差光路能对所有不同波长进行色差纠正，使不同波长激发光聚焦在同一聚焦平面上，因而不需要其他色差纠正的光学元件；显微镜Z轴电动控制，显微镜调焦行程不低于10mm，全调焦行程内调节精度≤10nm，主机采用长寿命LED冷光源。 7.2荧光系统要求单层不低于8孔位电动荧光滤镜转盘，无需拆卸更换激发块，内置电动光闸，防水设计，包含紫外激发、蓝色激发、绿色激发等不少于3孔位显微镜荧光滤色片组。最高可同时安装不少于7个荧光激发块。LED荧光光源，使用寿命≥2万小时。 ▲7.3 共聚焦专用物镜，要求满足以性能指标：10X 干镜，数值孔径NA≥0.40，视野数F.N≥26；20X 干镜，数值孔径NA≥0.8，视野数F.N≥26；40X干镜，数值孔径NA≥0.95，视野数F.N≥26；60X油镜，数值孔径NA≥1.42，视野数F.N≥26；100X油镜，数值孔径NA≥1.45，视野数F.N≥26；1.25X宏观物镜，数值孔径NA≥0.04，一次成像视野不低于10X10mm 8、采集控制分析软件：智能化设置图像采集和系统自动控制，根据染料或不同应用要求，软件可一键设置自动配置整个光路；多维显微成像控制X，Y，Z，T等控制，实现多时间、多通道荧光、Z序列的自动采集和处理； 三维/四维可视图象重建，具有不少于3种三维渲染模式，随意进行空间切割，交互立体显示，并在成像过程中实时三维重构；精准的时序管理器和实时采集模块，可轻松设计复杂流程实验，如多维、长时程、多通道、光刺激等，全自动实验流程的设计和实现，不同成像任务之间按编辑逻辑以毫秒精度进行快速切换，以保证数据完整性；共定位定量分析：对于多标荧光图像进行共定位定量分析；检测特异荧光标本指纹光谱：分离发射光谱重叠的多重标记荧光标本，可在扫图过程中实时进行光谱拆分，具有盲式分离法、荧光染料分离法、光谱图像分离法等多种光谱拆分模式；可根据不同用户自定义个性化的布局界面 9、品牌气垫式防震台：主动式自带气泵，尺寸不低于800mmX1200mm。 10、不间断电源：功率不低于5000W，供电时间不低于30分钟 | 1、全固体激光器1套 2、光谱型硅光电倍增管检测器 4个 3、透射光检测器1个 4、全电动显微镜系统1套 5、高性能物镜1.25X 10X 20X 40X 60X 100X 1套 6、数据处理工作站1套 7、气压专用防震台1个 8、稳压电源1套 | 无 | 原厂质保期3年(质保方式为整机全保，含主机、配套设备等) | 验收合格95%，一年后5% | 进口 | 成都
JZDY-08-13 | 各联盟单位 | 原子力学显微镜（活细胞力学观察） | 1 | 100 | 100 | 一、主要技术指标 1、功能模式：具有接触模式、轻敲模式、相位成像、抬起模式、暗抬起模式、磁力显微镜、静电力显微镜、横向力显微镜、纳米压痕、力曲线模式 2、扫描器 ★2.1、扫描方式：XYZ三轴均为样品扫描方式，保证最短机械回路和最低噪音水平，Z方向噪声水平＜0.05nm，可获得稳定的云母原子图像。 ▲2.2、闭环扫描器： XY方向扫描范围＞80µm，Z方向扫描范围＞5µm。 2.3、XY轴方向开环热漂移＜1nm/min，闭环热漂移＜3nm/min。 2.4、进针方式：智能自动进针，采用马达加压电陶瓷自动探测智能进针模式，保护探针及样品。 2.5、抬起模式：第一次扫描用来获取形貌信息，第二次扫描在同样位置用来获取其它数据（如表面电势）。在第二次扫描过程中，针尖抬起并和样品保持恒定的距离。 ▲2.6、暗抬起模式：抬高模式测试中可以在第二次测量时关闭激光照射样品，以防止激光对样品的干扰。 ▲2.7、马达驱动的Z方向样品台，可以调节倾斜角度，以实现不同的倾斜角度对样品进行形貌测试和力学测量。 ★3、样品台可容纳样品尺寸≥40mm×40mm×15mm。 4、光学部分 ★4.1、彩色CCD，马达控制缩放，视场连续可调，FOV最大视场范围＞1mm x 1mm。 4.2、同轴光学视场，物镜与探针以及样品台处无其他衔接部件或光学反射镜，保持一体性，避免因部件衔接组合、耦合等造成精度问题。 4.3、白光LED光源照明。 ★5、控制器采用最新USB通信技术，控制器的与电脑只需要使用USB连线。 相位信号：相位信号的线性为完整的-180到+180。 | 1、控制器1套 2、光学系统1套 3、大范围扫描管1套 4、液体扫描模块1套 5、表面电势显微镜模1套 6、防震防噪声系统1套 7、离线分析软件1套 | 无 | 原厂质保期3年(质保方式为整机全保，含主机、配套设备等) | 验收合格95%，一年后5% | 进口 | 成都
JZDY-08-14 | 各联盟单位 | 细胞微柱阵列牵引力显微镜 | 1 | 60 | 60 | 一、主要技术指标要求 ▲1、微阵列覆盖玻璃基板，直径5微米，高12微米，微柱中心间隔12微米，单细胞能覆盖多个微柱； 2、微柱标准的包被蛋白有纤连蛋白，微柱材质为硅橡胶； 3、每张微柱阵列可以分析120-150个细胞，得到的数据足以进行统计学分析； 4、每个微柱为圆形，呈规则阵列分布； ★5、微柱弹力范围1-30 nN/um； ▲6、微柱直径的偏差范围5.00±0.02𝜇𝑚. 7、微柱阵列分析软件可用于从光学显微镜拍摄的细胞图片中提取细胞力学参数（力/微柱、微柱形变、细胞的应变和应力分布等），分析结果可保存为Excel表格，便于后续处理。 | 1.细胞微柱阵列培养设备1套 2.单细胞力学生物学图像分析工作站1套 3.倒置显微镜1台 | 无 | 原厂质保期3年(质保方式为整机全保，含主机、配套设备等) | 验收合格95%，一年后5% | 进口 | 成都
JZDY-08-15 | 各联盟单位 | 正置荧光显微镜 | 1 | 50 | 50 | 一、主要技术指标 1、研究级正置显微镜，主机机身侧面必须带拍照光强锁定按钮，按下按钮时，能锁定一个固定光强，更换物镜和转动光强旋钮均不改变，照明装置要求为内置透射光柯勒照明器，LED照明功率≥13W，寿命≥5万小时，具备光强管理功能和卤素灯色彩模式，需要提供证明文件。 ★2、为保持操作的便利性，包含光源开关、光强调节旋钮在内主机机身按钮≤5个，需要提供证明文件。 ★3、 无限远校正光学系统， 齐焦距离≤45mm，可作明场、偏光、荧光的观察。 4、 调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米 ▲5 物镜要求不低于以下指标：4X 数值孔径N.A.≥0.13,视场数 F.N≥26.3；10X 数值孔径N.A.≥0.3, 视场数F.N≥26.3；20X 数值孔径N.A.≥0.5, 视场数F.N≥26.3； 40X 数值孔径N.A.≥0.75, 视场数F.N≥26.3； 100X 数值孔径N.A.≥1.3, 视场数F.N≥26.3 6、 载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 ▲7、 目镜观察筒：三档分光三目观察筒（至少包含100:0、20:80、0:100三档）；10X宽视野目镜视场数≥26.3； 8、 物镜转换器要求不低于六孔位编码型物镜转换器 9、 聚光镜要求为万能聚光镜，N.A.≥0.9 ▲10、荧光系统：荧光照明装置为达到更均匀的荧光照明要求提供复眼荧光照明；激发块转盘要求单层可装入不低于8孔位的编码型块转盘，无需拆卸可更换激发块，软件可以自动识别激发块位置，具有防水功能；荧光激发块要求提供B、G、U、CY3四支硬镀膜窄带宽激发块；荧光光源要求为长寿命荧光显微LED光源，寿命不低于2万小时 11、要求提供偏光观察装置 12、 高分辨率显微专用单色相机：高效率大靶面制冷型科研级sCMOS相机；有效像素（H）×（V）≥2048×2048；高速成像，满幅成像速度≥30fps； 暗电流≤0.6e/pixel/s；高量子效率QE≥80%；大靶面感光芯片≥13mm×13mm；动态范围≥33000:1；高动态范围成像≥16bit；读出噪声≤0.9 e。 13、 图像分析系统： 图象增强、处理；自动、手动图象拼接；扩展视野景深；自动、手动图象位置校对，多维图象管理；彩色通道管理：多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记观察、荧光观察等；自动化报告生成器，本地放大功能； 测量功能：随意对图象切割、测量、计数、分类；HE等染色方法的阳性灰度、阳性比例计算；简单电泳条带分析；荧光强度分析等。可以选择面积、周长、角度等多种测量方式 14、 数据处理工作站：优于CPU: Inter 酷睿 i7 处理， 16G内存，2T硬盘；24寸液晶显示器。 | 1、显微镜主机1套 2、照明光源系统1套 3、物镜4X 10X 20X 40X 100X各1只 4、偏光系统 1套 5、荧光系统 1套 6、图像采集系统1套 7、图像分析系统1套 | 无 | 原厂质保期3年(质保方式为整机全保，含主机、配套设备等) | 验收合格95%，一年后5% | 进口 | 成都
JZDY-08-16 | 各联盟单位 | 手术显微镜 | 1 | 50 | 50 | 1. 产品适用于显微外科手术和动物实验的医用光学仪器。主要适用于骨科、烧伤整形、手外科、泌尿男科等各种显微外科的微血管及神经的吻合。 2. 双人双目：同光路同倍率同视场，主镜与副镜为180°面对面操作。 3. 总放大倍率5X—25X电动（手动）无级连续变倍。 4. 同光路同倍率同视场示教镜（万向调节）。 5. 瞳距调节范围：55mm—75mm（双目目镜铰链式连动，可单手调节）。 | 手术显微镜头（双人双目）1台；手术显微镜机架1台；X-Y平面移动器1件；脚踏开关1只；大物镜F=200，F=250，F=300各1只；光导纤维束1根；镜头包装箱1件；CCD摄像系统、摄录相机、高清显示屏1套；单反相机照相系统1套 | 无 | ≥3年 | 合同签订完成且中标方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后10个工作日内预先支付合同总金额的40%，设备经安装、调试、培训且验收合格后，收到合法有效完整的完税发票及凭证资料后10个工作日内支付合同总金额的60%。 | 国产 | 成都
JZDY-08-17 | 各联盟单位 | 超声乳化仪 | 1 | 80 | 80 | 1.主要通过1.8-3.2mm切口将晶体粉碎并抽除干净，从而植入人工晶体； 2.可行白内障超声乳化术 3.采用双泵设计； 4.具备主动液流功能； 5.回吐总量：通过抽吸补充5ml以上； | 主机，触摸屏，手柄，积液盒等； | 无 | ≥3年 | 一次性付款，5%履约保证金 | 进口 | 成都
JZDY-08-18 | 各联盟单位 | 眼手术显微镜 | 1 | 700 | 700 | 1.具备OCT导航功能显微镜，带录像功能； 2.具备3d显示功能； 3.具备led光源，照明柔和； 4.oct扫描速度大于35000次ascan； 5.电动非接触式广角镜； |  | 无 | ≥3年 | 一次性付款，5%履约保证金 | 进口 | 成都