腹腔镜及器械维修清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 编号 | 故障及维修方案 | 价格（元） |
| 1 | 腹腔镜 | STORZ  26003 BA | 支 | 1 | 121ZH6 | 图像模糊。更换损坏透镜组，调试测漏封装。 |  |
| 2 | 腹腔镜 | STORZ  26003 BA | 支 | 1 | 121ADJ | 图像模糊。更换损坏透镜组，调试测漏封装。 |  |
| 3 | 腹腔镜 | R.wolf 8936.432 | 支 | 1 | SN1100587774 | 图像模糊。更换损坏透 镜组，调试测漏封装。 |  |
| 4 | 腹腔镜 | R.wolf 8936.432 | 支 | 1 | SN1100587781 | 图像模糊。更换损坏透 镜组，调试测漏封装。 |  |
| 5 | 腹腔镜 | R.wolf 8936.432 | 支 | 1 | SN1100621171 | 图像模糊。更换损坏透镜组，调试测漏封装。 |  |
| 6 | 腹腔镜 | R.wolf 8936.432 | 支 | 1 | SN1100587782 | 图像模糊。更换损坏透镜组，调试测漏封装。 |  |
| 7 | 腹腔镜 | R.wolf 8936.432 | 支 | 1 | SN1100583811 | 图像模糊。更换损坏透镜组，调试测漏封装。 |  |
| 8 | 腹腔镜 | R.wolf 8936.432 | 支 | 1 | SN1100587785 | 图像模糊。更换损坏透镜组，调试测漏封装。 |  |
| 9 | 腹腔镜 | R.wolf 8936.432 | 支 | 1 | SN1100583832 | 图像模糊。更换损坏透镜组，调试测漏封装。 |  |
| 10 | 腹腔镜 | R.wolf 8936.432 | 支 | 1 | SN1100587778 | 图像模糊。更换损坏透镜组，调试测漏封装。 |  |
| 11 | 电切镜 | 沈大 J0330E | 支 | 1 | SN330.1213 | 图像模糊。更换损坏透镜组，调试测漏封装。 |  |
| 12 | 双极钳 | 康基 5\*330 | 把 | 1 | 220720 | 销钉断，手柄不通电。 |  |
| 合计 | 含税价： 元 | | | | | | |
| 备注 | 要求：1、使用科室共同现场验收，2、10天内完成维修，3、质保期12个月。 | | | | | | |