## 2025-3耗材调研清单1752
项目编码 | 材料名称 | 功能需求 | 规格参数 | 配套设备 | 国产/进口
202508150001 | 植入式心脏除颤电极导线 | 适应症：ICD植入适应症。使用人群：可监测心动过速心律并提供复律、除颤等治疗，在有持续性VT史、VF史，或曾因VT/VF发生心搏骤停后复苏的患者，用于SCD的二级预防。 在凶险的VT/VF风险高的人群中，用于SCD的一级预防。 | 电极长度59cm，除颤线圈为单线圈，头端具有可伸缩螺旋，充分伸出/缩回螺旋圈数为11圈，允许的最大螺旋圈数20圈，螺旋头端最大是穿透深度1.9mm，电极导线主体7.3F，适配8F穿刺鞘，外部绝缘材质为硅橡胶，线圈表面积450mm²，头端到线圈的长度是12mm，电极头端涂覆IROX（氧化铱）涂层，电极尖端含有醋酸地塞米松。 | 波科植入式心律转复除颤器（单腔ICD抗核磁)D140 | 进口
202508150002 | 无菌医用耦合剂 | 无菌型医用超声耦合剂需使用于术中超声、穿刺活检、经阴道、直肠、食道超声诊断和治疗操作、新生儿、婴儿等操作 | 20g/支，无菌，超声用耦合剂，开口为螺旋式开口 |  | 国产
202508150003 | 全降解鼻窦药物支架系统 | 主要适用于慢性鼻-鼻窦炎或慢性鼻窦炎伴鼻息肉实施内镜鼻窦手术患者，用于防止FESS术后术腔粘连，减少术腔肿胀与窦口闭锁，保持鼻腔通畅，减少炎症，降低术后复发率。 如慢性鼻窦炎实施功能性内窥镜鼻窦手术（FESS）患者，主要用于防止 FESS 术后粘连，保持鼻腔通畅，减少炎症。 1、做为局部鼻用激素用于慢性鼻-鼻窦炎的病因治疗； 2、CRS手术后防止中鼻甲外移粘连； 3、尤其是临床上的难治性、复发性鼻窦炎：累及额窦和额隐窝、慢性鼻-鼻窦炎伴鼻息肉（CRSwNP）反复发作、CRSwNP伴哮喘、CRS伴嗅觉减退以及伴嗜酸粒细胞增多的CRS等； 4、以变应性因素为主的鼻-鼻窦炎的局部激素抗炎； 5、对全身激素不耐受或激素使用限制的鼻-鼻窦炎病人。 | 由支架及输送器、装载辅助工具组成，输送器有10、70、110度等不同角度以满足不同窦口释放的需要，支架尺寸以高度和支架展开直径区分，高度有12mm、14mm、16mm，直径有25mm、40mm、42mm等不同规格组合而成。 |  | 国产
202508150004 | 1.人工耳蜗植入体 | 用于重度或者极重度感音神经性聋的听力重建 | 1、植入体：（1）兼容3.0T和1.5T核磁，并且不限制次数。（2）拥有≥22个电极通道。（3）厚度≤3.9mm。（4）植入电极0.3mm≤直径≤0.6mm。重量≤9.2g，高抗冲击钛合金外壳，可抵抗≥2.5焦耳的外部冲击。 |  | 均可
202508150005 | 2.人工耳蜗声音处理器 | 用于重度或者极重度感音神经性聋的听力重建 | 2.声音处理器：（1）重量≤14.2克，尺寸≤38mmX34mmX12.5mm。 （2）具有双麦克风收集声音，双麦克风配合scan环境扫描器，≧6种智能声+4种收声方式。 （3）蓝牙直连，智能记录，手机操作。兼容苹果，安桌系统，可实现蓝牙直连，手机调节耳蜗，日常聆听效果记录，故障监测，GPS定位等等。 （4）防尘防水等级IP68，等级为最高。 |  | 均可
202508150006 | 含铜宫腔形宫内节育器 | 放置于妇女子宫腔内用于避孕。 | 宫腔形宫内节育器基体原材料为0Cr18Ni9或1Cr18N19Ti不锈钢丝,铜螺管的原材料为纯度为99.99%的铜线。铜表面积标称值为250mm2。经环氧乙烷灭菌,一次性使用。 |  | 国产
202508150007 | 尿失禁悬吊带 | 用于压力性尿失禁患者经耻骨后尿道中段悬吊手术。 | 吊带长450±25mm，吊带网宽11±2mm，网孔尺寸1.2±0.3mm²；吊带材质为聚丙烯，中段为柔和编织边缘，两端为锚定边缘，采用套筒式连接。 |  | 国产
202508150008 | 盆底修补网15*15 | 用途：适用于盆底组织的修复重建，阴道前后壁和阴道穹窿脱垂及脱垂合并病症。 适应症：适用于因组织缺损引起的盆底重建（对单发和合并症状的手术治疗）。同时要求材料具备长期生物相容性（抗感染、低排异）和稳定支撑力，避免侵蚀、挛缩等并发症。 | 尺寸：网孔>1mm，密度是35g/㎡，长度15cm，宽度15cm。 材质：该产品为通过经编工艺制成的网状物，由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成，其中钛化合物涂层是通过PACVD（等离子体化学气相沉积法）工艺将四（二甲基氨）钛引入聚丙烯基体。 |  | 国产
202508150009 | 球囊子宫支架套件 | 1、预防宫腔粘连：通过机械支撑作用隔离宫腔创面与子宫肌壁，减少术后粘连，尤其适用于宫腔粘连分离术、子宫纵隔切除术、子宫内膜息肉切除等术后。 2、减少子宫出血：术后通过球囊充盈产生的静水压压迫宫壁，有效控制出血，适用于人流、宫腔镜手术或产后出血等情况。 3、改善宫腔形态：对宫腔畸形或粘连导致的形态异常，通过扩张支撑帮助恢复宫腔正常结构，为后续妊娠创造有利条件。 | 球囊子宫支架:由球囊、导管、导管套、注射接头组成。球囊：5ml、8ml 、聚氨酯。球囊和导管使用硅胶材料,具有良好的生物相容性和柔软性,避免患者感到不适。倒三角球囊带有弧度,结构贴合宫腔形状。球囊壁厚轻薄,具有良好的延展性,避免球囊充盈后破裂。充盈后形成立体形状,完全贴合宫腔内的空间,对伤口形成物理压迫止血。管体带刻度,可直观判断置管深度。采用无针接头式结构,充盈球囊操作简单且具有良好密封性。 |  | 国产
202508150010 | 等离子双极电切电凝系统-专用双极凝切电极 | 专机专用，采⽤电凝模式的能量双极凝血 | 长度（电极刀头）5mm±0.5mm；长度（手柄）330mm士10mm；电极医用不锈钢，高性能电导体和绝缘材料，具有导电性能好，绝缘耐压强度大等特点；具有抓取、切割、凝固和闭合血管功能 | 司迈 等离子双极电切电凝系统SM30 | 国产
202508150011 | 一次性使用宫颈扩张棒 | 适用于妇产科临床诊疗的子宫颈扩张，用于宫腔镜手术、中期引产,人工流产、取宫内节育器等需要宫颈扩张的手术。 | 扩张棒材质：主体为聚乙烯醇缩甲醛材质，初始直径≤4.5mm；扩张棒形状：棒体呈圆柱体，生理弯曲设计，尾部有凹槽；注射器鲁尔接头可插入扩张棒尾端凹槽，连接紧密。带有生理弯曲，头部固化、圆滑。尾部线为真丝非吸收缝线；扩张棒一支两用：既可通过吸收液体温和膨胀，又或者通过末端注入口注入生理盐水膨胀，2-20分钟起效，缩短手术准备时间；一次性使用。 |  | 国产
202508150012 | 磨钻头 | 有钻、铣、磨、锯等功能 | 1.球形钻头，杆长9/10/13cm，直径3.0/4.0/5.0mm;搭配直型附件 2.铣刀钻头，杆长7cm，直径2.3mm;搭配铣刀附件 3.金刚砂钻头，杆长9/10cm,直径3.0/4.0/5.0mm；搭配直型附件 4.经鼻蝶一体化金刚砂磨头，杆长13cm，直径3.0/4.0mm；带粗粒度金刚石涂层，一体化 | 美敦力综合动力系统IPC | 进口
202508150013 | 碳青霉烯酶表型检测试剂（胶体金法） | 对临床分离的耐碳青霉烯酶肠杆菌科细菌（CRE）菌株进行碳青霉烯酶表型检测，至少能检测包括KPC、NDM、IMP、VIM和OXA48等碳青霉烯酶酶型。 | 20人份/盒 |  | 均可
202508150014 | 丝状真菌药敏测试板 | 对临床分离的酵母样真菌、丝状真菌能够进行微量肉汤稀释法药物敏感性试验，实测MIC值，结果准确易于判读。 | 10人份/盒 |  | 均可
202508150015 | 棒状杆菌属药敏测试板 | 对临床分离的棒状杆菌能够进行微量肉汤稀释法药物敏感性试验，实测MIC值，结果准确易于判读。 | 10人份/盒 |  | 均可
202508150016 | 支原体培养鉴定药敏试剂板 （微生物培养法） | 对临床分离的解脲及人型支原体能够进行鉴定及药物敏感性试验，结果准确易于判读。 | 20人份/盒 |  | 均可
202508150017 | 一次性抽滤杯 | 用于薄膜过滤法的微生物限度监测、液体样本抽滤后的无菌检测。专机专用耗材 | 1、滤膜： 0.45μm 孔径 2、杯体刻度容量：100 mL 3、用于薄膜过滤法的微生物限度监测、液体样本抽滤后的无菌检测 4、规格：100ml*20个/盒 | 品牌：重庆庞通 名称：全自动抽滤机 型号：PT/SFM-4A | 国产
202508150018 | 复合中和洗脱液 | 用于内窥镜的微生物限度检测，洗脱内镜中残存的细菌，中和残留的消毒剂。专机专用耗材 | 1）中和包括临床所用的各种消毒剂种类：醛类、双胍 类、季铵盐类、酚类、碘类和过氧化物类，无需采购和使用前去匹配各科室使用的消毒剂种类； 2）中和性能符合GMP的要求:-0.3≤Nc-Nt≤0.3； 3) 无增菌功能，不是培养基，也不是肉汤； 4）采用尖嘴注入式瓶子，便于注入内镜管道。 5）50ml×20瓶/盒 | 品牌：重庆庞通 名称：全自动抽滤机 型号：PT/SFM-4A | 国产
202508150019 | 一次性吸头 | 用于样本检测加样 | 1、规格为 800ul,白色透明,洁净,便于在加样过程中人工观察。 2、采用独立密封包装,每盒480支。 3、支持液位、凝块检测功能,与全自动酶免工作站加样系统配套,系统能够通过一次性吸头产品检测液位不足,凝块等问题。 4、材质：聚丙烯 5、可在室温下长期储存(至少能保证 24 个月的储存期)。 6、外观应无瑕疵、毛刺、斑点、毛发、偏黄、刺激性气味等非正常现象。 | 艾德康ADCELISA600全自动酶联免疫工作站 | 国产
202508150020 | 系统维护液 | 用于管路清洗及维护 | 1.规格：100ml*6 2.原料：表面活性剂 3.用途：科学配比，保证洗板机管路清洁，以保证实验结果准确。降低洗板模块的故障率，延长设备使用寿命。 4.无毒、无害、无污染，对操作人员安全。 | 艾德康ADCELISA600全自动酶联免疫工作站 | 国产
202508150021 | 革兰氏染色液 | 用于细菌或真菌的涂片染色，染色后细菌与环境形成鲜明对比，可以清楚地观察到细菌的形态、排列及某些结构特征，从而用以临床分类鉴定。 | 1、四步法； 2、主要组成部分：龙胆紫液；碘溶液；脱色液；沙黄溶液 3、包装规格：5*1000ml 4、储存条件及有效期：5℃～30℃保存。有效期 24 个月。 | 珠海贝索染色机BSZ-GT116 | 国产
202508150022 | 抗酸染色液（冷染法） | 用于分枝杆菌等抗酸性菌的涂片染色，染色液采用改良碱性复红法，不需要加温。 | 1、亚甲蓝复染法； 2、主要组成部分：石碳酸复红溶液、酸性酒精溶液、亚甲基蓝溶液 3、包装规格：4*1000ml 4、储存条件及有效期：5℃～30℃保存。有效期 24 个月。 | 珠海贝索染色机BSZ-GT116 | 国产
202508150023 | 抗酸染色液(萋尼氏法） | 用于分枝杆菌等抗酸性菌的涂片染色，染色液采用碱性复红法。 | 1、亚甲蓝复染法 2、主要组成部分：石碳酸复红溶液、酸性酒精溶液、亚甲基蓝溶液 3、包装规格：4*1000ml 4、储存条件及有效期：5℃～30℃保存。有效期 24 个月。 | 珠海贝索染色机BSZ-GT116 | 国产
202508150024 | 抗酸染色液（荧光胺O法） | 用于分枝杆菌等抗酸性菌的涂片染色。 | 2.金胺O染液 3.主要组成部分：金胺O染液：金胺O ；酸性乙醇溶液：盐酸、乙醇 ；复染液：高锰酸钾 4.包装规格：4*1000ml 5.储存条件及有效期：5℃～30℃保存。有效期 24 个月。 | 珠海贝索染色机BSZ-GT116 | 国产
202508150025 | 清洗液 | 用于染色机的内部管路、染色舱以及外壳的清洗，主要针对染色液的污迹。 | 4×1000ml | 珠海贝索染色机BSZ-GT116 | 国产
202508150026 | 糖缺失性转铁蛋白测定试剂盒（CDT） | 、联合GGT、AST和ALT等肝功能常规指标，鉴别酒精性肝病，指导因过量饮酒导致的脂肪肝、酒精肝、肝纤维化及肝硬化等的用药治疗；2、用于慢性酒精中毒或依赖患者治疗监测；3、判断急性胰腺炎发病是否与饮酒有关，用于急性胰腺炎患者发病病因鉴别. | 试剂规格：R1：1x45mL,R2：1x15mL | 日立全自动生化分析仪Labospect008AS | 均可
202508150027 | 低温热塑板 | 低温矫形器，用于塑形固定 | 高分子聚酯材质，在50-70℃温度下材料软化。厚度：3.2MM，网孔面积：15%。尺寸460×610×2.4MM (15%网眼), 4例/张 |  | 国产
202508150028 | 低温热塑板 | 低温矫形器，用于塑形固定 | 高分子聚酯材质，在50-70℃温度下材料软化。厚度：3.2MM，网孔面积：1%。尺寸920×610×3.2MM (1%网眼), 3例/张 |  | 国产
202508150029 | 低温热塑板 | 低温矫形器，用于塑形固定 | 高分子聚酯材质，在50-70℃温度下材料软化。厚度：3.2MM，网孔面积：19%。尺寸920×610×3.2MM (19%网眼), 10-15例/张 |  | 国产
202508150030 | 高温板 | 高温矫形器，用于塑形固定 | 聚乙烯PE板材、尺寸1.2*2m*4mm 无网眼要求, 1-3例/张 |  | 国产
202508150031 | 手指固定夹板 | 低温矫形器，用于固定 | 高分子聚酯材质，在50-70℃温度下材料软化。厚度：1.6MM,网孔面积：1%。尺寸195*120mm；, 1例/张 |  | 国产
202508150032 | 腕关节固定夹板 | 低温矫形器，用于固定 | 高分子聚酯材质，在50-70℃温度下材料软化。厚度：2.4MM，网孔面积：15%。尺寸250*155mm, 1例/张 |  | 国产
202508150033 | 手休息位固定夹板 | 低温矫形器，用于固定 | 高分子聚酯材质，在50-70℃温度下材料软化。厚度：2.4MM,网孔面积：15%。尺寸340*190mm, 1例/张 |  | 国产
202508150034 | 腕肘固定夹板 | 低温矫形器，用于固定 | 高分子聚酯材质，在50-70℃温度下材料软化。厚度：3.2MM，网孔面积：19%。尺寸550*200mm, 1例/张 |  | 国产
202508150035 | 踝关节固定夹板 | 低温矫形器，用于固定 | 高分子聚酯材质，在50-70℃温度下材料软化。厚度：3.2MM，网孔面积：19%。尺寸530*215mm, 1例/张 |  | 国产
202508150036 | 膝关节固定板 | 低温矫形器，用于固定 | 高分子聚酯材质，在50-70℃温度下材料软化。厚度：3.2MM，网孔面积：19%。尺寸610*295mm, 1例/张 |  | 国产
202508150037 | 膝踝关节固定板 | 低温矫形器，用于固定 | 高分子聚酯材质，在50-70℃温度下材料软化。厚度：3.2MM，网孔面积：19%。尺寸810*311mm, 1例/张 |  | 国产
202508150038 | 魔术搭扣带 | 高、低温矫形器，用于固定 | 1、材料：尼龙复合材料； 2、规格：(毛面＋钩面＋扣环），总长*宽：350X25mm；钩面长110cm,毛面长240mm,宽为30mm的方形搭扣。 12条/包 |  | 国产
202508150039 | 蓝色海绵内衬 | 高、低温矫形器防止磕碰 | 1、材料：海绵复合材料； 2、规格：长3.6m 宽25cm 厚2.3mm ； 1卷/盒 |  | 国产
202508150040 | 弹性包边条 | 高、低温矫形器，防止磕碰，美观 | 1、材料：海绵复合材料，有弹性； 2、规格：长1.5m 宽25mm,10卷； 10条/盒 |  | 国产
202508150041 | 氨纶纱套 | 高、低温矫形器，防止磕碰 | 1、材料：纯棉材料； 2、规格：长10m宽13cm,适用于下肢； 1卷/盒 |  | 国产
202508150042 | 氨纶纱套 | 高、低温矫形器，防止磕碰 | 1、材料：纯棉材料； 2、规格：长20m宽8cm,适用于上肢； 1卷/盒 |  | 国产
202508150043 | 魔术贴毛面 （不带背胶） | 高、低温矫形器，用于固定 | 1、材料：尼龙复合材料； 2、规格：宽25mm 长 25m ； 1卷/盒 |  | 国产
202508150044 | 魔术贴钩面 （带进口背胶） | 高、低温矫形器，用于固定 | 1、材料：尼龙复合材料； 2、规格：宽25mm 长 25m ； 3、特点：一面带有进口背胶。 1卷/盒 |  | 国产
202508150045 | 魔术贴毛面 （不带背胶） | 高、低温矫形器，用于固定 | 1、材料：尼龙复合材料； 2、规格：长38mm 宽 25m ；,1卷/盒 |  | 国产
202508150046 | 魔术贴钩面 （带进口背胶） | 高、低温矫形器，用于固定 | 1、材料：尼龙复合材料； 2、规格：长38mm 宽25m ； 3、特点：一面带有进口背胶, 1卷/盒 |  | 国产
202508150047 | 模型专用石膏粉 | 用于矫形器阳模制作 | 1、材料：模型石膏； 2、规格：25KG/袋 ； |  | 国产
202508150048 | 一次性肺功能仪用过滤嘴 | 与呼吸训练器及肺功能仪连接，患者吹气使用，避免交叉感染。 | 1、尺寸规格：连接设备端为22mm内径，圆锥接头应符合YY1040.1-2003规定中22mm圆锥接头要求。 2、连接患者端为椭圆型咬口，咬口和过滤嘴为一体成型。 3、滤除率：对0.5um以上微粒滤除率应不小于90.%； 4、泄漏速率应不超过25mL/min。 5、在流量30L/min条件下，对空气的压降应小于0.3Kpa压力。 6、材质为聚丙烯PP和聚乙烯 | 赛客 便携式肺功能仪，设备型号：X4、X2 | 国产
202508150049 | 输氧面罩 | 1.可做呼气末二氧化碳监测 2.具备双鼻腔密闭供氧 3.可暴露口腔预留应急治疗通道 4.标配空气过滤器和连接监护仪的延长管 5.具备能连接中央供氧、便携氧气袋、麻醉机呼吸机的接口 6.可收费，可医保报销 | 儿童、成人 |  | 国产
202508150050 | 呼气末二氧化碳采集鼻导管 | 1.可做呼气末二氧化碳监测 2.具备双鼻腔密闭供氧 3.能提供口鼻式和咬嘴鼻式两种规格，且咬嘴鼻式能达到三点式采样 4.标配空气过滤器和连接监护仪的延长管 5.可收费，可医保报销 | 规格：口鼻式、咬嘴鼻式 |  | 国产
202508150051 | 前端可弯曲输尿管鞘导管及附件 | 用于在泌尿系统内窥镜检查时，建立通道，以便于内窥镜或其他器械进入泌尿道。 2.适应症： 输尿管软镜碎石术：患者存在肾盂结石、肾盏结石（包括多个肾盏内的结石）时，可弯鞘能提供良好的工作通道，其可弯曲的前端便于顺着输尿管的自然弯曲以及肾盂肾盏的角度，引导输尿管软镜精准抵达结石所在位置，使得软镜可以灵活操作钬激光光纤等碎石器械进行碎石，大大提高了处理复杂肾内结石布局的能力。 | 1、由前端可弯曲输尿管鞘导管(导管鞘管、Y型导管鞘管接头、扩张器导管、扩张器导管接头、密封帽)、导丝及引流瓶组成。 2、导管鞘管可在软镜导管的带动下进入肾盏，贴近目标结石，导管鞘管前端可弯曲，弯曲角度≥180° 3、导管鞘管和扩张器导管表面都有全段亲水涂层 4、导丝为PTFE涂覆导丝,表面全段为PTFE涂层 5、鞘管长度（cm）包含但不限于：40cm、50cm 6、鞘管内径（Fr）包含：9.5F、10F、11F、12F、13F、14F 7、鞘管外径（Fr）包含：11F、13F、14F、15F、16F |  | 国产
202508150052 | 肠梗阻置入球囊扩张导管导丝 套装 | （1） 单纯性粘连肠梗阻减压吸引可以解除梗阻，避免手术。 （2）术后容易引起粘连性肠梗阻的病例术中使用可作为小肠内支架（肠排列）导管。 （3）克服传统消化道造影因肠管重叠诊断及定位困难的缺点，小肠梗阻部位的造影检查诊断与治疗可同时进行。 （4）辅助作用：晚期肿瘤性梗阻病人术前及术后进行小肠减压、肠内营养、药物灌注治疗等。炎性肠梗阻与急性胰腺炎前期减压后期营养等。 | 由肠梗阻导管加亲水性导丝。其中肠梗阻导管由导管部、导引部、前球囊、后球囊、内塞接头、塔式接头和三方活栓组成。导管材质：硅橡胶；导管管径：3m，Fr16/Fr18；导丝材质：Ni-Ti合金、超亲水涂层；管道需要多个配重球；包含多个吸引孔。 |  | 国产
202508150053 | 颅内支架系统 | 用于治疗颅内、颅底动脉血管狭窄或辅助弹簧圈治疗颅内动脉瘤等血管性病变 | 由支架、输送导丝和导入鞘管组成。其中支架为镍钛合金材料制成，两端各有4个钽标记带， 并且有2根螺旋形的钽标记带；编织支架。 |  | 进口
202508150054 | 颅内支架 | 用于治疗颅内、颅底动脉血管狭窄或辅助弹簧圈治疗颅内动脉瘤等血管性病变。 | 全尺寸使用0.017in微导管系统输送释放，降低了通路建立和支架到位的难度。支架直径尺寸为2.5/3.0/3.5/4.0mm,可以为远端（大脑中动脉M2段，大脑前动脉A2段以及更远端血管位置）动脉瘤进行治疗。 |  | 进口
202508150055 | 神经血管微导管 | 适用于一般性血管内操作，在神经血管注入诊断性制剂（如造影剂），治疗性装置（如支架、弹簧圈） | 由管体、应力管和鲁尔座组成，管体远端涂覆亲水涂层，配备附件导引鞘。 |  | 均可
202508150056 | 自膨式动脉瘤瘤内栓塞器 | 是治疗分叉宽颈动脉瘤的瘤内扰流装置；瘤颈口金属覆盖率约60%，降低动脉瘤复发概率；未破裂动脉瘤术后可不用双抗，减轻病人经济负担，降低因吃双抗发生出血的风险。 | 由镍钛合金丝和DFT镍钛合金-铂金丝构成；镍钛铂金属丝（DFT）编织而成，编织丝尺寸为0.00075” – 0.00125”，近端和远端各有一个铂铱标记环；直径为4-11mm；高度为3-9mm；6、 动脉瘤颈口金属覆盖率为：59% – 62%；推送杆由近端不锈钢海波管和远端多线圈编织复合而成，长度183cm。 |  | 进口
202508150057 | 分离控制盒 | 自膨式动脉瘤瘤内栓塞器专用解脱器 | 由导管和塑形杆组成。导管由鲁尔接头、应力消除装置、热缩管、导管管体、编织管体、弹簧圈管体、内衬管和尖端标记组成。导管带有亲水涂层 |  | 进口
202508150058 | 微导管 | 用于引入非液体介入器械（自膨式动脉瘤瘤内栓塞器专用微导管） | 由导管和塑形杆组成。导管由鲁尔接头、应力消除装置、热缩管、导管管体、编织管体、弹簧圈管体、内衬管和尖端标记组成，导管带有亲水涂层。 |  | 进口
202508150059 | 导丝 | 适用于一般性血管内用途，包括神经血管系统和外周血管系统。导丝可配合诊断或治疗用导管使用，以便将其放置到所选择的病变位置 | 导丝直径0.014英寸 |  | 进口
202508150060 | 1.一次性使用腹膜透析管外置接 管 | 腹膜透析用 | 接管：长300mm*直径16.8mm |  | 国产
202508150061 | 2.腹膜透析钛接头 | 腹膜透析用 | 接头：由接头螺杆和接头螺帽两部分组成。产品尺寸:长:26mm，宽:10.5mm |  | 国产
202508150062 | 3.碘液保护帽 | 腹膜透析用 | 碘伏帽：含10%聚维酮碘溶液 |  | 国产
202508150063 | 残胶去除剂 | 用于去除手术器械上的胶带和黏合剂，需满足适用于金属、塑料、玻璃及橡胶制品等多种材质，无刺激性、无腐蚀性，不伤害皮肤，冲洗后无残留，符合消毒技术规范要求。 | 400ml-1000ml |  | 均可
202508150064 | 保湿剂 | 保湿、预洗、抑菌，有效防止有机物干涸，与器械接触即可有效分解血液、组织、粘液、分泌物等有机污染物，直接使用无需稀释。 | 5L |  | 国产
202508150065 | 纱球 | 手术中压迫止血使用 | 规格1：扁桃纱球1.5cm*1.5cm*2.5cm 规格2：颅脑纱球2.5cm*1.5cm*5cm |  | 国产
202508150066 | 生物膜清洗剂 | 能去除90%以上的生物膜及有机物，适用于复用医疗器械、器具和物品的手工清洗与机械清洗 | 5L |  | 国产
202508150067 | 医用手术钻清洗剂 | 除油污力强，具有防锈、清洁和润滑功能。前嘴喷头可以对接各种管腔，喷射压力强，使用方便，无毒、无腐蚀性 。 | 500ML/瓶 保质期3年 |  | 国产
202508150068 | 弹性绷带（肌内效贴） | 具有良好的弹性，顺着肌肉走向进行粘贴，能够随着人体肌肉的伸缩而适当伸缩。一方便有助于促进局部的血液、淋巴液循环，对于淋巴水肿患者及慢性水肿患者治疗起到良好作用；另一方便可以提供一定的支撑力，对于运动后产生的肌肉酸痛、轻微拉伤等情况，通过改善循环来辅助缓解不适、加快恢复。 | 1.5cm*6m允许±2cm误差 2.涂胶全棉弹力绷带， 面料纺织工艺不同，面料内含弹力丝量不同，产品是胶水配合面料的搭配。 |  | 进口
202508150069 | 胃肠X线标记物胶囊 | 便秘患者的辅助诊断、分型诊断及治疗疗效评估。 | 由明胶空心胶囊和环状标记物组成。标记物由硅橡胶添加硫酸钡制成；在消化道内经x射线拍摄可见。2粒/盒。 |  | 国产
202508150070 | 铜砭刮痧板 | 用于肛肠脓肿患者术后伤口恢复治疗及睡眠障碍 | 铜质，长200mm，重200g±10g |  | 国产
202508150071 | 葫芦灸 | 用于肛肠患者围手术期治疗 | 底座20cm,材质耐高温，葫芦形状，带排烟管 |  | 国产
202508150072 | 真空拔罐器 | 用于肛肠便秘患者治疗 | 竹质，口径3-9cm大小均匀配置 ，高10-12cm |  | 国产
202508150073 | 火龙罐 | 可用于推拿、刮痧、艾灸等功效的中医理疗工具，主要用于调理身体，缓解疼痛、疲劳，改善局部气血循环，适用于颈肩腰腿痛、关节不适、肌肉酸痛等。 | 尺寸大小：火龙罐通常分为大、中、小三种型号，以适应不同部位的治疗需求。例如，大号火龙罐的上直径为9cm±0.5cm，下直径为12cm±0.5cm，内径8cm±0.5cm，高度12cm±0.5cm；中号和小号的尺寸则相对较小。请写明中号和小号尺寸范围 材质：罐体主要由玄石和紫砂混合烧制而成，具有良好的导热性和保温性。罐口嵌银或鎏金鎏银，形成不规则花瓣型结构。 结构：罐体内通常有三根直径约3厘米的艾柱，用于燃烧产生热量。罐底设有刮痧凸齿，顶端开口可密封连接封盖。含有防烫布套、隔灰网、滤烟帽。 |  | 国产
202508150074 | 艾柱 | 艾柱作为火龙罐疗法的重要组成部分，其功能：温经散寒、祛湿化瘀、行气活血。 | 小号：2.5x2.5CM 中号：3.5x2.8CM 大号：5x2.8CM 艾绒比例45:1七年陈艾柱，燃烧稳定，不掉灰，温热效果好。 |  | 国产
202508150075 | 百笑灸灸具 | 安全性：无明火，灸筒封闭燃烧，避免明火外露，防止烫伤和火灾隐患。灰烬处理：燃烧后的灰烬不会掉落，使用后需按压熄灭或放入水中，确保安全。 温度控制：通过旋转灸筒或调节进气孔大小，可精准控制灸温，避免烫伤。 | 灸筒尺寸： 高度：8cm±0.5cm 直径：4cm±0.5cm 灸芯尺寸： 长：1.5cm±0.5cm 宽：1.5cm±0.5cm |  | 国产
202508150076 | 砭石温灸仪 | 砭石温灸是利用砭石与艾火的交互作用，对人体穴位或其他部位进行温热刺激，使热力渗透传导至体内达到调理气血、温经通络、祛湿逐寒、温运脾胃、理气止痛等目的。 | (尺寸) 小号5*16cm大号7.5*17cm (适用直径约5cm以下的艾条) (材质) 砭石/木质柄/金属 结构：全身艾灸/熨烫/推拿 结构：木质柄内设有钢钉，内置铜网，罐底7孔以上，含有清理针、防烫套、隔灰网、滤烟帽。 |  | 国产
202508150077 | 梅花针（单头） | 梅花针运用在人体皮肤(应刺部位)上，通过一定的手法，只叩击皮肤，不伤肌肉，以达到疏通经络、调节脏腑、祛邪扶正、防治疾病、养生保健的作用。 | 单头 |  | 国产
202508150078 | 放射性粒籽植入专用穿刺针 | 配合放射性粒籽防护植入器使用，将放射性粒籽植入至肿瘤靶区向位置，用于肿瘤介入内放疗。 | 1、结构及组成：由针管、针座、衬芯、衬芯座及限位环组成。 2、针头较小，利于粒子植入穿刺时穿刺针排布，带鲁尔接口，粘合紧密。 3、直接联接高速骨钻使用 4、针尖有锐角、有顿头，用于不同部位穿刺。 5、必要时可在核磁引导下使用。 6、规格：18G*100mm、18G*150mm、18G*200mm； 20G*100mm、20G*150mm、20G*200mm。 | 放射性粒籽防护植入器和高速骨钻（北京天航科霖科-睿思博研），型号北航KL-SIRPS-3D-V6.0 | 国产
202508150079 | 一次性使用压力传感器系统 | 配套ECMO使用 | 扁头状接头（17*5mm），四个孔能与电缆线相连接，由灌注器，灌注法，传感器，信号传输电缆，三通阀，传输管路及接头和保护帽组成. | 索林人工膜肺（离心泵系统） 设备型号：SCP+SCPC | 国产
202508150080 | 连续性肾脏替代治疗用管路 | 用于连续性肾脏替代治疗中，承担血液通路的功能。 | 专机专用耗材，由血液侧管路(动脉管路、静脉管路)和其他辅助管路组成，部件组成包括泵管、软管、6%鲁尔圆锥接头、穿刺式采样口、连接透析器/滤器的接头、二通/三通接头、透析液接头、气泡捕获器、血液过滤网、瓶塞穿刺器、滴斗、加热袋、开关夹、保护帽、流量调节器、连通接头、单向阀、传感器保护器、废液袋。 | 血液净化机 设备型号：健帆DX-10 | 国产
202508150081 | 一次性使用穿刺活检针 | 用途：经皮穿刺，从软组织中切割提取活组织标本。适应症：用于经皮穿刺安全获取甲状腺、淋巴结等软组织的组织以及细胞学病理标本。要求：能从软组织中切割提取活组织标本。抽吸切割式活检，激发时针尖无弹射前冲，取样过程可控。 | 18G，9cm,自动负压抽吸 |  | 进口
202508150082 | 一次性止血夹 | 适用于0.1mm--4mm管径的动脉、静脉血管进行临时血流阻断 | 材质：聚碳酸酯材质 尺寸：止血夹长度较短（1.0cm-2.15cm）、夹闭力15-120克，分为动脉、静脉夹，根据血管的差异化实现精准夹闭 |  | 国产
202508150083 | 黄花蒿花粉变应原皮肤点刺液 | 适用于明确是否存在黄花蒿花粉过敏 | 2ml/瓶 |  | 国产
202508150084 | 葎草花粉变应原皮肤点刺液 | 适用于明确是否存在葎草花粉过敏 | 2ml/瓶 |  | 国产
202508150085 | 白桦花粉变应原皮肤点刺液 | 适用于明确是否存在白桦花粉过敏 | 2ml/瓶 |  | 国产
202508150086 | Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150087 | DPC4抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150088 | IMP3抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150089 | NKX3.1抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150090 | PTEN抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150091 | Rb Gene Protein抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150092 | SMARCA4/Brg1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150093 | Alpha-1-Fetoprotein 抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150094 | AAT抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150095 | H3K27M抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150096 | H3K27Me3抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150097 | EZH2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150098 | T-PIT 抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150099 | 生长激素因子-1（PIT-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150100 | 类固醇生成因子-1（SF-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150101 | 生长抑素受体2（SSTR2）抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150102 | Brachyury抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150103 | FH抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150104 | GLUT-1 抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150105 | HNF1-Beta抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150106 | Ksp-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150107 | Langerin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150108 | LIN28抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150109 | NKX2.2抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150110 | SDHB抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150111 | Uroplakin Ⅱ 抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150112 | 睾丸核蛋白（NUT）抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150113 | AMACR/p63/CK HMW抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 100-200测试/盒 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150114 | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150115 | 孕激素受体抗体试剂 (免疫组织化学法) | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150116 | TROP2抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3mL/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150117 | 胰岛素瘤相关蛋白1（INSM1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3mL/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150118 | TRPS1抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3mL/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150119 | ALK抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150120 | TTF-1/Napsin A检测试剂(免疫组织化学法) | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150121 | SATB2/CK20检测试剂(免疫组织化学法) | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150122 | CK5&6p40检测试剂(免疫组织化学法) | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150123 | Pax-5/CD3检测试剂(免疫组织化学法) | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 3ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150124 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150125 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150126 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150127 | 细胞角蛋白5/6抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150128 | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150129 | P16抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150130 | TTF-1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150131 | 细胞角蛋白（低分子）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150132 | 细胞角蛋白（高分子）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规HE染色基础上，进行免疫组织化学染色，为医师提供辅助诊断信息 | 6ml/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；Dako Link48;图凌，LYNX480。 | 国产
202508150133 | BRAF抗体试剂（免疫组织化学） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150134 | BRCA1抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150135 | CD22抗体试剂（免疫组织化学） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150136 | CD35抗体试剂 | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150137 | Ep-CAM抗体试剂 | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150138 | FosB抗体试剂 | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150139 | FOXL2抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150140 | H+/K+-ATP酶β抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150141 | Human Placental Lactogen抗体试剂（免疫组织化学） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150142 | LMO2抗体试剂（免疫组织化学） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150143 | MNDA抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150144 | MYB抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150145 | Pepsinogen I抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150146 | S100A1 抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150147 | SMARCA2(BRM)抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150148 | Smoothelin抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150149 | SOX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150150 | SOX-9抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150151 | Trypsin抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150152 | 琥珀酸脱氢酶A亚基（SDHA）抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150153 | 紧密连接蛋白-1（Claudin-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150154 | 紧密连接蛋白-4（Claudin-4）抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150155 | 组织蛋白酶K(Cathepsin K)抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150156 | 2SC抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150157 | PRAME抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于免疫组化手工染色 | 3ml/瓶 |  | 国产
202508150158 | C-MET抗体试剂（免疫组织化学） | 是一种酪氨酸激酶型受体，位于染色体 7q21～31，在许多 器官的上皮细胞中都有表达，包括肺癌、肝癌、乳腺癌、胃癌。正常情况下，C-MET 与肝细 胞生长因子( hepatocyte growth factor，HGF)结合后，其信号通路的活化水平受机体严密调控， 但是其异常活化后却可以促进多种类型肿瘤的发生与发展。研究表明，C-MET 作为肿瘤治疗 干预靶点的治疗药物有重要作用，如 C-MET 单抗类药物、HGF/ C-MET 拮抗剂、C-MET 小 分子酪氨酸激酶抑制剂，为肿瘤的临床治疗提供了更有效且多样性的选择方案。 | 6ml/瓶 |  | 国产
202508150159 | 细胞紧密连接蛋白18.2抗体试剂（免疫组织化学） | 细胞紧密连接蛋白18.2抗体试剂（免疫组织化学）:胃紧密连接蛋白是全新的胃癌靶向药物靶点，是临床必不可少的检测手段，可用于胃癌靶向药物的伴随诊断及胃癌、胰腺癌等鉴别诊断。胃癌的治疗目前缺乏有效的靶向药物，该抗体可以协助医生为患者选择合适的治疗药物，延长患者生命，是非常重要的靶向治疗标记物。科室开展此项目，为临床及科室急需产品且不可替代。 | 细胞紧密连接蛋白18.2抗体试剂（免疫组织化学）： 5.5ml/盒 |  | 国产
202508150160 | DAB染色液试剂盒 | DAB染色液试剂盒：是开展胃紧密连接蛋白免疫组化的必备辅助试剂，同时支持多色免疫组化以及双染，院内无此功能的免疫组化染色试剂盒 | DAB染色液试剂盒：160测试/盒 |  | 国产
202508150161 | 脱蜡液 | 脱蜡液 ：是开展胃紧密连接蛋白免疫组化的必备辅助试剂，目前科室无手工免疫组化专用脱蜡液 | 脱蜡液：1L/瓶 |  | 国产
202508150162 | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 免疫组化抗原修复缓冲液：是开展胃紧密连接蛋白免疫组化的必备辅助试剂，目前科室无手工免疫组化抗原修复液 | 免疫组化抗原修复缓冲液：1L/瓶 |  | 国产
202508150163 | 清洗液 | 清洗液：是开展胃紧密连接蛋白免疫组化的必备辅助试剂，目前无手工免疫组化清洗液 | 清洗液：1L/瓶 |  | 国产
202508150164 | 人APOE、SLCO1B1基因分型检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 1、筛查阿尔茨海默病易发病人群及发病风险预测。 2、对于中老年人群，高血压，糖尿病，高血脂人群的心梗，脑梗，老年痴呆发病风险预测以及日常健康管理指导。 3、合理用药：对于鱼油不受益人群可以减少摄入，他汀类药物使用时选择依据。 | 1.检测原理: 通过荧光PCR方法检测APOE基因388T>C和526C>T以及SLCO1B1基因521T>C。2.试剂盒包含了APOE基因和SLCO1B1基因两个扩增检测试剂：两个基因不绑定检测，可联合检测也可单项单独检测；3.APOE基因扩增一个反应孔可检测判定一个基因位点所有三种型别，APOE基因6个型别分型扩增只需要使用2个扩增孔，SLCO1B1扩增只需要一个扩增孔，提升了仪器的检测通量和效率；4.反应体系：≤20ul；5.包装规格:50人份/盒；6.试剂有效期：大于12个月。 | 定量PCR仪，罗氏system Cobas x480，； 雅瑞MA-6000， | 国产
202508150165 | 1.一次性使用细胞过滤采集 | 用途：临床上用于肿瘤细胞的分离，对细胞进行病理学分析。 | 主要性能参数：过滤主通道中的过滤膜内径为（1.00±0.02）mm。 | 全自动特殊染色机，ThermoBrite显微镜型号BX63， | 国产
202508150166 | 2.样本萃取液 | 主要作用是循环肿瘤细胞筛分。样本萃取液用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。 | 主要成分：聚蔗糖、二钠乙二胺四乙酸钙、二乙酰氨基三碘苯甲酸钠。 | 全自动特殊染色机，ThermoBrite显微镜型号BX63， | 国产
202508150167 | 3.清洗液 | 主要作用是循环肿瘤细胞筛分。清洗液用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，对一次性使用细胞过滤采集器进行预处理，可以改变采集器通道内部的表面活性，使细胞不易粘附在芯片内壁。 | 1、主要由牛血清白蛋白（BSA）、乙二胺四乙酸（EDTA）、氯化钠、氯化钾、磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、表面活性剂组成。 2、PH值偏差：PH值在7.10±0.15范围内。 | 全自动特殊染色机，ThermoBrite显微镜型号BX63， | 国产
202508150168 | 4.缓冲液 | 主要作用是循环肿瘤细胞前处理。缓冲液即磷酸盐缓冲液，能够提供相对稳定的离子环境和pH缓冲能力，是生物学中经常使用的缓冲盐溶液，应用于分子克隆、细胞培养以及可用于有活性的生物制剂的稀释。 | 1、主要成分：氯化钠、氯化钾、磷酸二氢钾、磷酸氢二钠。 2、PH值偏差：PH值在7.40±0.10范围内。 3、电导率偏差：电导率在15.10±0.50mS/cm范围内 | 全自动特殊染色机，ThermoBrite显微镜型号BX63， | 国产
202508150169 | 5.A型免疫显色试剂 | 1、用途：用于鉴定循环肿瘤细胞并进行计数和分型。 2、原理：通过基于抗原-抗体结合的高度特异性，将偶联不同颜色荧光素的抗体与样本进行孵育后，不同的抗体分别结合表达对应抗原的细胞。 3、肿瘤细胞系检测阳性率＞90%。 | 1、试剂主要成分：兔源抗EpCAM单克隆抗体、鼠源抗CD45单克隆抗体、细胞核染液。 2、pH值：缓冲液的pH值范围为7.40±0.10。 3、染色效果及阳性率：对80000个白细胞和100个HT-29细胞分别进行染色处理，白细胞核呈蓝色（DAPI通道），细胞膜呈橘黄颜色（RhoD通道）和无颜色（FITC通道）；HT29细胞核呈蓝色（DAPI通道），细胞膜呈绿色（FITC通道）和无颜色（RhoD通道）；HT-29细胞的阳性率应在90%以上。 | 全自动特殊染色机，ThermoBrite显微镜型号BX63， | 国产
202508150170 | 6.P型免疫显色试剂 | 1、用途：用于鉴定循环肿瘤细胞并进行计数和分型和PD-L1检测。 2、原理：通过基于抗原-抗体结合的高度特异性，将偶联不同颜色荧光素的抗体与样本进行孵育后，不同的抗体分别结合表达对应抗原的细胞。 3、肿瘤细胞系检测阳性率＞90%。 | 1、试剂主要成分：兔源抗EpCAM单克隆抗体、鼠源抗CD45单克隆抗体、兔源抗PDL1单克隆抗体、细胞核染液。 2、染色效果及阳性率：对100个SK-BR-3细胞进行染色处理，SK-BR-3细胞膜呈红色（Cy5通道）；SK-BR-3细胞的阳性率应在90%以上。 | 全自动特殊染色机，ThermoBrite显微镜型号BX63， | 国产
202508150171 | 血管内皮生长因子(VEGF)检测试剂盒(量子点免疫荧光法) | 通过检测血管内皮生长因子进行早期肿瘤筛查，能够更早更及时地对大范围肿瘤类型有很好的预警作用，联合诊断能够 提高相关指标的灵敏度，对开展治疗的病患有很好的疗效评估作用。满足临床对癌症患者早期诊断、疗效监测、预后评估等病情变化提供重要依据。 | 20人份/盒 | 实时荧光定量PCR仪，罗氏Cobas 4800 system Cobas x480，；雅瑞MA-6000 | 国产
202508150172 | 真菌荧光染色液 | 用于对人体组织或样本的特殊染色处理，可检测各种浅部、深部真菌。根据免疫荧光染色原理，通过分子生物学技术，荧光染色液与真细胞壁中含有的几丁质等多糖类物质结合染色，将靶点进行标记进行判读。 | 90人份/盒 |  | 国产
202508150173 | 免疫荧光显色试剂 | 免疫荧光显色试剂可无创检测肾盂癌、输尿管癌、膀胱癌、尿道癌等泌尿系统肿瘤及脑脊液或胸、腹水、胃黏膜液、肺泡灌洗液、穿刺液等脱落细胞的染色。 | 1、产品由荧光素、甘油、DMSO、氯化钙、纯化水、防腐剂组成。 2、A染液为橙红色液体，B染液为无色透明液体。 3、关键技术：可穿透细胞膜，DNA、RNA差异化染色；分色恰当，细胞核浆结构清晰。 4、有效期18个月，在有效期内的已开封染色液可在3个月内使用。 5、作用原理：对细胞内的核酸进行染色，在波长488-495nm的荧光显微镜下观察细胞形态学和细胞化学的变化。 6、准确度：细胞样本染色后，用含有蓝紫光源的荧光显微镜检查，细胞核呈亮绿色或黄色，细胞质呈灰绿色或红色。 7、适用范围：适用于尿液、脑脊液或胸、腹水、胃黏膜液、肺泡灌洗液、穿刺液等脱落细胞的染色。 8、敏感性和特异性：敏感性≧85.5%，特异性≧99%。 9、检测时间：检测时间≦10分钟。 |  | 国产
202508150174 | 人EGFR/ALK基因突变联合检测试剂盒（可逆末端终止测序法） | 用于体外定性检测非小细胞肺癌(NSCLC)患者经福尔马林固定的石蜡包埋(FFPE)组织标本中EGFR基因的L858R、T790M突变、19号外显子缺失以及EML4-ALK的基因融合。其中19外显子缺失、L858R突变用于盐酸埃克替尼片/吉非替尼片的伴随诊断检测，T790M突变用于甲磺酸奥希替尼片的伴随诊断检测，ALK融合突变用于克唑替尼胶囊的伴随诊断检测。 | 48人份/盒 | 全自动基因测序系统，MiSeq DX（IlluminaInc） | 国产
202508150175 | 非小细胞肺癌TMB检测试剂盒（可逆末端终止测序法） | 用途：用于体外定性检测EGFR基因突变阴性和ALK 阴性的非鳞状非小细胞肺癌患者经福尔马林固定的石蜡包埋（FFPE ）组织样本中的肿瘤突变负荷（TMB）。 适应症：所有实体瘤患者。 | 24人份/盒 | 全自动基因测序系统，MiSeq DX（IlluminaInc） | 国产
202508150176 | 人EGFR/KRAS/BRAF/ALK/ROS1基因突变检测试剂盒（可逆末端终止法） | 适用于结直肠癌、胃癌、胃肠间质瘤等患者，采用基于靶向捕获的二代测序技术，检测KRAS、NRAS、BRAF、KIT等38个靶向基因，一次实验，同时检测点突变、小片段缺失、插入、融合等变异类型，另外同时检测10个化疗基因及MSI，为靶向治疗、化疗、免疫治疗提供全面参考。 1.消化道肿瘤靶向相关基因不少于38个； 2.化疗相关基因不少于10个； 3.检测范围包含KRAS和NRAS基因的第2、3、4号外显子； 4.同时检测MSI； 5. 可在DNA水平上一次性检出基因的不同变异类型，包括单碱基突变、小片段插入缺失、基因重排融合、拷贝数变异； 6.适用于结直肠癌、胃癌、胃肠间质瘤等消化道肿瘤（可自动化生成报告）； 7. 可检测 50ng DNA 样本中点突变变异类型可检测低至 1%的变异频率、插入/缺失变异类型可检测低至 1%的变异频率、融合变异类型可检测低至 2%的变异频率、拷贝数变异可检测低至 3.5 的拷贝数。 | 48人份/盒 | 全自动基因测序系统，MiSeq DX（IlluminaInc） | 国产
202508150177 | 人类子宫内膜癌分子分型检测试剂盒（高通量测序法） | POLE、TP53、MLH1、 MSH2 、PMS2 、MSH6、EPCAM、PTEN、KRAS、CTNNB1、PIK3CA、HER2共12个基因，以及MSI状态检测。 所有确诊的子宫内膜癌患者进行分子分型，对预后、辅助治疗、免疫和靶向治疗、激素治疗和林奇综合征均有提示作用。 | EC-DNA-1反应条、 EC-DNA-2反应条、 UDI 1-8反应条、 UDI 9-16反应条、 UDI 17-24反应条、 UDI 25-32反应条、 RingCap-Taq酶（1#）、 EC阴性对照、 EC阳性对照 | 全自动基因测序系统，MiSeq DX（IlluminaInc） | 国产
202508150178 | 流产组织染色体非整倍体检测试剂盒（连接探针扩增法） | 用于对流产绒毛组织中人基因组DNA进行体外定性检测13三体，16三体，18三体，21三体，22三体和X单体共6种染色体非整倍体情况。 | 25人份/盒 | 全自动基因测序系统，MiSeq DX（IlluminaInc） | 国产
202508150179 | 测序反应通用试剂盒（测序法） | 提取基因组DNA，通过全基因组测序和染色体拷贝数不稳定性分析，针对23对染色体进行畸变分析，提供疾病筛查、辅助诊断、术后残留、治疗监控的临床解决方案，为精准诊疗提供有效解决手段，提高疾病患者早期筛查和诊断效率和治疗效果，全面提升各疾病相关科室的诊疗水平和科研水平 | 1. 服务器不低于128G内存，32核处理器，一个1Tb高速NVME固态硬盘，2个8T数据存储硬盘。 2. 配套全基因组染色体拷贝数不稳定性检测数据分析软件。1测试/盒，200-PE50循环/测试 | 全自动基因测序系统，MiSeq DX（IlluminaInc） | 国产
202508150180 | 清洗液(核酸气溶胶污染清洁剂) | 核酸气溶胶污染问题可以导致假阳性结果，误导诊断和研究方向，对实验结果的准确性和可靠性构成了严重威胁。因此，有效的污染清洁措施对保证实验室工作的精确性至关重要。 | 1、试剂装量450ml/瓶/盒； 2、处理ds-DNA模板10ul(＞106copies),DNA降解＞50%； 3、喷洒后1分钟内快速生效，即可擦拭去除； 4、试剂不含酶成分，对后续实验结果无影响； 5、试剂盒内含核酸气溶胶污染监控系统，监控实验场地的清洁效果； 6、必须同时去除核酸（DNA/RNA）及核酸酶（DNA酶/RNA酶）； |  | 国产
202508150181 | 人CYP3A5基因分型检测试剂盒（荧光-PCR法） | 指导钙通道阻滞剂（CCB）和免疫抑制剂（他克莫司、依维莫司、西罗莫司、环孢素、环磷酰胺）临床用药方案。 | 1.试剂构成：CYP3A5 PCR反应液Ⅰ、反应酶、CYP3A5野生型质控品Ⅰ、CYP3A5突变型质控品Ⅰ。 | 定量PCR仪，罗氏Cobas 4800 system Cobas x480，；雅瑞MA-6000， | 国产
202508150182 | 人ACE基因分型检测试剂盒（荧光-PCR法） | 指导血管紧张素转化酶抑制剂(普利类)临床给药方案，健康人群高血压评估。 | 1.用于从人体外周血(EDTA抗凝)样本中提取的基因组DNA中体外定性检测人ACE(I/D 289a1u+/-)基因多态性,包括野生型(I/I)、杂合型(I/D)、突变型(D/D)。 | 定量PCR仪，罗氏Cobas 4800 system Cobas x480，；雅瑞MA-6000， | 国产
202508150183 | 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 定性检测人咽拭子样本中的甲型流感病毒（FluA）、乙型流感病毒（FluB）的核酸。检测通道：各独立检测模块，样本随到随检，即在检测运行状态下随时可以在闲置孔位插入新检测，并且可在同一台仪器内同时进行不同病原体的核酸检测；检测效率：手工操作时间<2分钟，从加样到出报告全流程25分钟；核酸提取方式：磁珠法提取或者离心柱法； | 规格： 20 测试/盒，100 测试/盒； 最低检测限：试剂盒对甲型流感病毒、乙型流感病毒的最低检出限≤500copies/mL试剂预混装，无需人工配置扩增反应液；质量控制：双重质控，系统包含内部质控和外部质控；配套试剂盒可实现7天内常温（-25℃至37℃）运输，在2℃~8℃条件下保存,有效期为 12个月 | 定量PCR仪，罗氏Cobas 4800 system Cobas x480，；雅瑞MA-6000， | 国产
202508150184 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 1.用途：定性检测人咽拭子样本中的呼吸道合胞病毒RNA核酸； 2.检测通道：各独立检测模块，样本随到随检，即在检测运行状态下随时可以在闲置孔位插入新检测，并且可在同一台仪器内同时进行不同病原体的核酸检测； 2.系统整合了核酸检测所需的关键步骤，在一个独立的检测管中，可自动化完成样本裂解、核酸提取、扩增和荧光检测全过程；3.检测效率：手工操作时间<2分钟，从加样到出报告全流程25分钟；4.核酸提取方式：磁珠法提取或者离心柱法； | 规格： 20 测试/盒，100 测试/盒； 最低检测限：：最低检出限≤100copies/mL；试剂预混装，无需人工配置扩增反应液；.质量控制：双重质控，系统包含内部质控和外部质控；配套试剂盒可实现7天内常温（-25℃至37℃）运输，在2℃~8℃条件下保存,有效期为 12个月。 | 定量PCR仪，罗氏Cobas 4800 system Cobas x480，；雅瑞MA-6000， | 国产
202508150185 | 人MTHFR（C677T）基因分型检测试剂盒（荧光-PCR法） | 血栓风险评估，易栓症 | 1.试剂构成：MTHFR（C677T）反应液、反应酶、MTHFR（C677T）野生型质控品、MTHFR（C677T）突变型质控品 | 定量PCR仪，罗氏Cobas 4800 system Cobas x480，；雅瑞MA-6000， | 国产
202508150186 | 细胞培养基 | 用于细胞增殖培养，可以根据肿瘤原代细胞的生长需求，添加适合肿瘤细胞生长的营养成分和细胞因子进行共培养，不具备对细胞的选择、诱导、分化功能，可以实现悬浮细胞培养，自组装形成3D肿瘤微肿瘤，能反映肿瘤高度异质性，再现肿瘤组织特征。培养后的微肿瘤细胞用于PTC肿瘤药物敏感性试验；提供细胞所需营养物质和促进细胞生长增殖的物质基础，模拟细胞在体内生长的营养环境，可以维持细胞在体外环境长时间的生长增殖。 | 1.pH值在6.8-8.0范围内； 2.微生物限度小于1cfu/mL； 3.细胞生长时间为15~48小时； 4.渗透压在300~350mOsm/kg范围内。 |  | 国产
202508150187 | 样本释放剂 | 利用酶溶液破坏细胞间质即细胞和胞外基质间的蛋白连接，释放组织样本的细胞间质对细胞的支持，从而使细胞从组织样本中分离释放出来成为单细胞悬浮状态，解离释放后的细胞为原代肿瘤细胞，可实现悬浮细胞培养成为微肿瘤细胞团，用于PTC肿瘤药物敏感性试验。用于对待测样本的预处理，待测样本需要进行细胞培养的，培养的细胞仅用于体外检测使用，不得用于回输人体及免疫治疗。 | 1.可以释放细胞和胞外基质间的蛋白连接，使细胞从组织样本中分离释放出来成为单细胞悬浮状态； 2.解离释放后的细胞为原代肿瘤细胞，可实现悬浮细胞培养成为微肿瘤细胞团，可用于PTC肿瘤药物敏感性试验； 3.胶原酶活性不小于0.1U/mL； 4.批内精密度变异系数（CV）≤15% |  | 国产
202508150188 | 七种肺癌相关抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 1.通过检查血液中肿瘤免疫应答信号发现早期肺癌； 2. 在肿瘤发病早期，机体的免疫系统可识别肿瘤细胞内表达异常的蛋白，免疫应答在癌症早期有很强的生物信号放大作用，在肿瘤表型显现之前就可以检测到血清的抗体水平。通过检查血液中、在肺癌发生发展中、最相关的七个靶点的肿瘤免疫抗体分子指标，发现早期肺癌； 3、采用的抗原包含了一组癌症特异性抗原。该组合所包含的抗原从肿瘤相关自身抗体库中筛选得出，并经临床验证可以很好的区分肺癌与健康人/良性肺病。它包括抑癌基因产物p53， 高度表达蛋白PGP9.5，肿瘤/睾丸抗原GAGE7、MAGE A1、CAGE，转录因子SOX2，解旋酶GBU4-5七个指标 | 9人份/盒 |  | 国产
202508150189 | CYP2C19、CYP2C9和VKORC1 基因检测试剂盒 | 心血管疾病个体化用药指导 | 20人份/盒 | 全自动基因测序系统，MiSeq DX（IlluminaInc） | 国产
202508150190 | 免疫显色人工智能辅助诊断试剂 | 试剂配套科室现有人工智能辅助诊断系统可以自动识别肿瘤细胞及生物标注分布及强度，实现精准诊治。 | 1、试剂和耗材的配套反应，结合科室现有人工智能辅助诊断软件可自动识别肿瘤细胞及生物标注分布和强度。 2、组成成分至少要包括：过氧化物酶阻断剂；羊抗鼠/兔IgG；抗羊多聚HRP-IgG；DAB-A液（底物）；DAB缓冲液；苏木素； | 病理图像辅助诊断系统，赛维森Cellplatform+win60 | 国产
202508150191 | 细胞人工智能辅助诊断试剂 | 用于病理人工智能辅助诊断系统细胞样本的前处理阶段，提供规范性制片 | 标准化细胞制备，提高人工智能辅助诊断的规范化、标准化。 | 病理图像辅助诊断系统，赛维森Cellplatform+win60 | 国产
202508150192 | 智能辅助玻片 | 在芯片中预存病理切片的基本信息，配套科室现有人工智能辅助诊断系统，实现样本处理前的规范制片及信息存储 | 1、在芯片中预存病理切片的基本信息 2、存储大型数据信息（包括病理图片、病理诊断结果等）配合科室现有人工智能辅助诊断处理软件进行快速处理。 | 病理图像辅助诊断系统，赛维森Cellplatform+win60 | 国产
20250507001 | 一次性使用血液灌流器 | 适用于脓毒症、重症急性胰腺炎、急性呼吸窘迫综 合征、横纹肌溶解综合征、体外循环围手术期等炎症因子失衡的急危重症疾病。清除患者过高的IL-6,IL-1，TNF-a。 | 1.树脂装量380ml。 2.吸附剂吸附孔径不小于2万道尔顿。 3.材质：苯乙烯-二乙烯苯聚合物。 4.灭菌方式：γ射线灭菌 | / | 国产
20250507003 | 盆底修补网片 | 适用于盆底组织的修复重建，阴道前后壁和阴道穹窿脱垂及脱垂合并病症。 | 尺寸：网孔>1mm，密度是35g/㎡，长度59cm，宽度29cm 材质：为通过经编工艺制成的网状物，由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成，其中钛化合物涂层通过PACVD（等离子体化学气相沉积法）将四（二甲基氨）钛引入聚丙烯基体，六翼成型网片。 | / | 进口
20250507004 | 子宫角套管 | 可通过宫腔镜操作通道或其它子宫介入器械使用，在宫腔镜或X线透视引导下进行近端输卵管的选择性插管和疏通，随后经通色素液或注入造影剂来评估及疏通阻塞性输卵管的功能。 | 由导管、内导管、导丝和内芯组成。1.0.46mm导丝（带聚四氟乙烯涂层）。 2.直径为3Fr，顶端透明外带间隔为1cm标记的内导管。 3.直径为5Fr，聚乙烯材质的外导管。 4.宫腔镜专用路厄氏锁锁帽 | / | 进口
20250507007 | 距下关节稳定器 | 适应症：儿童/青少年平足症；胫后肌腱功能障碍引起的扁平足；跟骨外翻畸型；距下关节失稳。 | 长度15mm，21mm；直径5-12mm（间隔1mm为一规格） | / | 国产
20250507008 | 1、谷氨酸脱羧酶抗体测定试剂盒 | 用于糖代谢标志物的检测（谷氨酸脱羧酶抗体） | 100测试/盒 | 设备品牌名称：全自动化学发光仪 设备型号：新产业Maglumi4000 | 国产
20250507009 | 2、抗胰岛细胞抗体检测试剂盒 | 用于糖代谢标志物的检测（抗胰岛细胞抗体） | 100测试/盒 | 设备品牌名称：全自动化学发光仪 设备型号：新产业Maglumi4000 | 国产
20250507010 | 3、抗胰岛素抗体测定试剂盒 | 用于糖代谢标志物的检测（抗胰岛素抗体） | 100测试/盒 | 设备品牌名称：全自动化学发光仪 设备型号：新产业Maglumi4000 | 国产
20250507012 | 一次性使用冷冻探针 | 用途：冷冻肺活检 适应症：不明原因间质性肺病，占位。 | 直径1.1mm | 爱尔博冷冻治疗仪 设备型号：CA | 进口
20250507014 | 旋压式止血带 | 1.于四肢血管大出血的止血，可实现一人单手止血操作。能适当调节所需压力，止血迅速。 | 1.尺寸：3.8cm*69cm(±20) 2.由摩擦带扣、绞棒、绞棒固定带、绞棒固定夹、自粘带、锦纶带缝制热压组装而成 | / | 均可
20250507015 | 4档可调节式颈托 | ⑴多功能颈托将颈托的四个尺寸合为一体，可调节正确有尺码的颈托。 ⑵能够配合气道开口便于颈动脉监测和气管插管。 ⑶后方的开孔设计便于触诊和透气。 ⑷特有的固定锁确保颈插的稳定和对称。 ⑸适合对患者作X一线，CT断层扫描和核磁共振断层扫描检查。 | 1.长：55-59cm 高：12.5-17.5cm 2.四挡调节，材质柔软 | / | 均可
20250507016 | 环甲膜穿刺插管套件 | ⑴有安全夹及颈带，且颈带安全固定，材质柔软； ⑵带可移动挡片； ⑶有记忆效应； ⑷气囊材质薄且有弹性。 | 内径：2.0-4.0mm，外径2.8-4.8mm | / | 均可
20250507017 | 胸腔针刺减压穿刺套针 | 用于病人胸腔中抽取积液的装置。与内窥镜配合使用，用于胸腔镜手术中通过穿刺建立器械进入通道 | 1.1.2mm、1.6mm； 2.⑴304不锈钢材质； ⑵双规格可选； ⑶小巧便携，易用。 | / | 均可
20250507018 | 胸部创伤密封贴 | 用于胸部穿刺手术后浅表性创口的护理； 1. 在伤口周围形成一个封闭的密封； 2. 耐久性保护包装； 3. 提供完全闭塞，即使在血液过剩、污垢、大量出汗等情况下也能保持密封； 4. 先进的粘合凝胶，即使出汗或毛茸茸的胸部也具有出色的粘合力； 5. 大号红色标签，可单步操作，剥离并施涂，必要时还可以使伤口打孔。 | 1.尺寸：15*15cm 2.由背衬、硅凝胶、贴膜组成。背衬采用医用级聚氨基甲酸酯（聚氨酯）材料制成； | / | 均可
20250507019 | 骨盆固定带 | 适用于骨盆骨折的加压复位和外固定，产后骨盆的矫正、收腹和髋部外伤的固定护理。 1. 双向弹力固定带，稳固骨盆有效支撑，使骨盆受力更均匀； 2. 铝板曲度贴合腰部曲线，支撑舒适稳固； 3. 两片式均码设计，可为不同体型和臀围的人群使用。 | 主体长93cm（±30cm)，宽18cm | / | 均可
20250507020 | 带钩插扣捆绑固定带 | ⑴尼龙织带； ⑵可用于各种担架车、急救车、脊柱板； ⑶两节，可双向调节； | 尺寸（不含两端固定端长度）128*4.8cm,50*4.8cm | / | 均可
20250507021 | 瞳孔笔 | 1.材质：不锈钢 2.光源：双光源，白光，黄光 3.充电：采用USB快速充电设计 | / | / | 均可
20250507022 | 铝展性夹板 | ⑴由高分子发泡材料包裹铝板而成，无苯无毒，X-光可穿透。 ⑶任意剪裁塑形，可洗涤。 | 尺码为91（±2）厘米长，11厘米宽； ⑵ | / | 均可
20250507023 | 三角巾 | 1.可用于包扎各种伤口；2.通过加压包扎，可以减缓或停止出血。 | 1.尺寸：36cm×36cm×51cm 2.具有良好的透气性和舒适性，断裂强度较高。 | / | 均可
20250507024 | 弹力绷带 | 1.医疗急救功能 （1）固定和支撑：弹力绷带主要用于固定伤口敷料或支撑受伤部位，帮助恢复和保护受伤部位。能够紧密贴合身体部位，提供有效的支撑和固定； （2）加压止血：通过捆绑在病人四肢或其他部位上，达到消除腔隙、临时止血（非动脉止血）、保护手术切口等作用； （3）减轻肿胀：弹力绷带可以逐层施加压力，促进回流，减轻肿胀； 2.多功能与便捷性：高回弹，透气性好，易于使用。 | 1.尺寸：7.5cm × 450cm 2.材料与质量： （1）基材：通常由高弹性纤维材料制成，如棉质、聚酯纤维、莱卡、OK布、弹力绒布、网布等。 （2）胶粘剂：部分弹力绷带一侧涂有粘胶，粘胶成分中含树脂、合成橡胶和氧化锌，粘胶附着于聚乙烯保护衬箔上。 （3）生物性能：应具备良好的生物相容性，不会引起过敏反应，不对皮肤造成刺激。 | / | 均可
20250507025 | 经外周中心静脉导管 | 迷你中线导管适应症 1.短期静脉输液（1-4周）、2.中期补液（1-3周）、3.疼痛管理（1-4周） 适用人群 1.成年患者（18岁及以上）2.预期活动较多者 | 1.导管采用进口聚氨酯材质 2.采用极速赛丁格一体设计，置管更方便快捷 3.包装内配备穿刺所需的手术衣注射器、棉球 垫巾、洞巾手套等耗材。 4.管径包含3fr、4fr 导管长度包含6cm、8cm 10cm 5.最长可留置30天。 | / | 国产
20250507026 | 胰岛素泵用一次性输注管路和针头 | 用于通过胰岛素泵进行胰岛素皮下注射 | 由储药器接头、输注软管(外部材料为聚氨酯，内部材料为聚乙烯)和针头组件组成。 | 美敦力胰岛素泵MMT-712EWS | 进口
20250507027 | 一次性使用输注导管套件 | 用于将溶栓药物注入患者的外周血管内血栓中,进行溶栓治疗。 | 带导丝腔，工作端有多个灌注孔，工作端长度5-50cm，导管长度90/135cm。 | / | 均可
20250507028 | 一次性使用小儿肠套叠灌肠复位包 | 用于小儿肠套叠复位治疗 | 由灌肠器、球囊充气器组成。其中灌肠器由进水管和连接管、储液仓、排泄管、调压控制装置、压力表、肛门管球囊等组成组成 | / | 国产
20250507029 | 一次性使用无菌牵开（扩张）器 | 低位直肠癌根治术保肛手术吻合口加固时，牵开肛门使用；经肛全直肠系膜切除术（TaTME）手术时牵开肛门使用。 | 规格大小为160*160mm，圆型。 | / | 均可
20250507030 | 左心室起搏导线 | 通过冠状静脉系统进行长期左室起搏和感知，用于CRT/CRTD等的左室起搏治疗。为磁共振环境条件安全的医疗器械，在规定的条件下以及保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的前提下，患者可接受临床1.5T和3.0T场强的磁共振成像检查。 | 4.4F，单成角带主动固定式侧螺旋结构，1.3mm短间距，激素全覆盖。 | 美敦力心脏再同步转复除颤器 | 进口
20250507031 | 补片 | 用于心外科（房、室间隔）主动脉根部、右室流出道、瓣环、心肌和心包等修复，也用于胸外科肺减容手术及肺组织破口修复。 | 10.5*10cm、9.5*12cm | / | 国产
20250507036 | 人工血管 | 适用于A型夹层，升主动脉瘤，主动脉弓根部置换。 | 材质：聚酯纤维（PET），牛胶原及甘油涂层 结构：编织结构，褶皱结构有助于人造血管保持管状并具有良好的柔韧性，使人造血管360度可弯曲，且不会发生扭曲和萎陷。 规格型号：主体直径20-32mm，分支直径8-10mm，总长度50cm。 参数：聚酯纤维编织结构。 | / | 均可
20250507037 | 干式主动脉瓣膜 | 用于主动脉瓣置换，将来做瓣中瓣患者以及小主动脉患者 | 由RESILIA 牛心包组织构成的带支架三叶片瓣膜，安装在弹性瓣架上。该瓣膜储存于干燥包装条件下，因此无需在植入前进行冲洗。该瓣膜尺寸包括19、21、 23、25、27和29 mm。 | / | 进口
20250507039 | 可主动调控胸主动脉覆膜支架系统 | 适用于所有具有合适解剖结构患者的胸降主动脉病灶的腔内修复，包括： • 具有合适解剖结构患者的孤立病灶，包括： • 充分的髂动脉／股动脉通路 • 主动脉内径在16至42 mm范围内 • 位于病灶近端和远端的非动脉瘤主动脉长度 ≥ 20 mm • 具有合适解剖结构患者的B型主动脉夹层，包括： • 充分的髂动脉／股动脉通路 • 第一撕裂口的近端应有长度≥ 20 mm 的锚定区；锚定区的近端范围必须无夹层 • 近端锚定区范围的直径在 16至42 mm范围内 | 近端直径：21mm-45mm,远端直径：21mm-45mm；近端直径26mm、31mm有5椎支架，分别对应远端直径；21mm、26mm，长度为100mm;近端直径21mm-26mm长度为：100mm、近端直径28mm的长度为100mm、150mm、近端直径31-45长度为:100mm、150mm、200mm； | / | 进口
20250507040 | 主动脉成型及阻断球囊导管 | 适用于暂时性阻断主动脉血管或协助自膨式血管内支架(覆膜支架)扩张。 | 球囊充盈范围：10–37 mm；球囊长度：4 cm（标记带）；导管长度：90 cm； 导丝兼容性：0.035" 180 cm 长 ；球囊导管外径：10 F | / | 进口
20250507041 | 卵圆孔未闭封堵器 | 对于不明原因偏头痛、短暂性脑缺血发作、不明原因脑卒中、斜卧呼吸-直立性低氧血征、睡眠呼吸暂停综合征、神经减压病、冠脉动脉正常的心肌梗死等临床综合征的患者，经多普勒发泡实验和右心声学造影结果呈中到大量分流的阳性患者，同时疾病长期发作严重影响其工作和生活，可选择经皮卵圆孔未闭封堵术。 | 腰部直径分别为2mm、2.5mm、5.5mm 盘面直径从1818到3636 由网塞（覆派瑞林涂层）、端头、阻流体组成，阻流体通过缝合线缝合在网塞上。 包含配件：网塞的材料为镍钛合金，覆派瑞林涂层，端头为022Cr18Ni14Mo3不锈钢，阻流体为聚酯无纺布，缝合线为涤纶线。 | / | 国产
20250507043 | 透析液过滤器 | 利用空心纤维膜的作用，用于清除透析液中的内毒素、细菌与不溶性微粒。 | 由外壳、纤维膜、端盖、密封圈、封口胶、保护盖组成。 | 费森尤斯血液透析装置4008s、5008s | 均可
20250507044 | 折叠式丙烯酸人工晶状体 | 白内障术后因玻璃体切除，需要襻部支撑性较高的人工晶状体，故需植入三片式单焦非球面人工晶状体 | 长度：13mm 材质：三片式疏水性丙烯酸酯 光学直径：6mm 度数范围：+10D-+30D | / | 进口
20250507045 | 折叠式丙烯酸人工晶状体 | 白内障术后因玻璃体切除，需要襻部支撑性较高的人工晶状体，且度数范围广，故需植入三片式单焦球面人工晶状体 | 长度：13mm 材质：三片式疏水性丙烯酸酯 光学直径：6mm 度数范围：-10D-+30D | / | 进口
20250507046 | 硬性接触镜验配试纸 | 眼科于眼患者测试泪膜破裂时间用 | 纸质染色条，由含荧光素染色头部及不含荧光素体部构成，试纸长56mm*宽7mm，前段荧光染色部分长17mm*宽5mm | / | 国产
20250507047 | 甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和孕妇羊水中的甲胎蛋白（AFP）水平，唐氏综合征筛查。 | 1.用于体外定量测定 人血清 和孕妇 羊水中的甲胎蛋白（ AFP） 2.总不精密度≤8% 3.300测试/盒 4.校准品0（S0）-校准品6（S6） 2.5mL/瓶。 | 贝克曼DXI800全自动化学发光免疫仪 | 进口
20250507048 | 多项检测用质控品 | 用于产筛诊断项目的质量控制监测。 | 三水平：3×2.5mL | 贝克曼DXI800全自动化学发光免疫仪 | 进口
20250507049 | 氧化酶试剂 | 氧化酶试剂用于肠杆菌科和非发酵菌属的初步鉴定，以便于试验操作者正确选取相应的鉴定药敏板条，快速准确为临床提供诊治依据 | 50测试/瓶，液体装，成分为：四甲基对苯二胺二盐酸盐或二甲基对苯二胺二盐酸盐 | / | 均可
20250507050 | 头孢他啶/阿维巴坦（CZA）药敏纸片 | 头孢他啶/阿维巴坦（CZA）药敏实验 | 头孢他啶/阿维巴坦（CZA）含量（30ug/20ug） 50片/瓶 | / | 均可
20250507051 | 诺如病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于患者粪便样本中诺如病毒RNA的定性检测。 | 1、 包装规格：10人份/盒。 2、 ★覆盖亚型：GI、GII和GIV型诺如病毒 3、 ★是否有内标：有监控核酸提取和PCR扩增检测过程，减少假阴性结果的出现。 4、 样本类型：粪便 5、 ★分析灵敏度：1.0×103 copies/mL 6、 ★精密度：批间精密度CV≤5% 7、 抗干扰性：青霉素（20 U/mL）、克林霉素（13.11 mg/L）、头孢唑林（106 μg/mL）、红霉素（12 mg/L）、诺氟沙星（2.5 mg/L），在本试剂盒的检测条件下，对检测结果的均无干扰。 | 圣湘S11A全自动核酸提取仪与宏石slan-96p荧光PCR仪用 | 国产
20250507052 | 乙型肝炎病毒核糖核酸(HBV RNA)检测(PCR-荧光探针法) | 体外定量检测临床血清样本中的乙型肝炎病毒(HBV)RNA | 1、 包装规格：24人份/盒。 2、 检测样本类型：血清 3、 样本体积：200 uL 4、 ★核酸提取原理：超顺纳米磁珠提取技术。 5、 ★核酸提取温度：常温 6、 ★检测灵敏度/检测下限：50 copies/mL 7、 线性范围：100--1.0E+09 copies/mL 8、 准确性：阳性参考品符合率100%，阴性参考品符合率100%。 9、 精密度：批间精密度CV≤5% 10、抗干扰能力：血红蛋白（≤2g/dL）、总胆红素（≤28mg/dL）、甘油三酯（≤3g/dL）、总IgG（≤40mg/L）对检测结果没有影响 11、 ★是否有内标：有全程参与核酸提取和扩增的内标 12、 ★试剂有效期需求：提取和扩增试剂有效期均≥12个月 | 圣湘S11A全自动核酸提取仪与宏石slan-96p荧光PCR仪用 | 国产
20250507053 | 取卵液 | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 125mL/瓶。组成成分包括庆大霉素、氯化钠、氯化钾、硫酸镁磷酸二氢钾、葡萄糖、乳酸钠、乙二胺四乙酸、乙磺酸、肝素、碳酸氢钠、氯化钙、注射用水。 | 无 | 进口
20250507054 | 取卵液 | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 125mL/盒。产品是由丙氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、天冬酰胺、天冬氨酸、氯化钙、乙二胺四乙酸、庆大霉素、葡萄糖、谷氨酸、甘氨酸、人血清白蛋白、硫辛酸、硫酸镁、蛋氨酸、4-吗啉丙磺酸、氯化钾、脯氨酸、丝氨酸、碳酸氢钠、氯化钠、柠檬酸钠、磷酸二氢钠、乳酸钠、丙酮酸钠、牛磺酸、注射用水。 | 无 | 进口
20250507055 | 配子缓冲液 | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 125mL/盒。产品是由丙氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、天冬酰胺、天冬氨酸、氯化钙、乙二胺四乙酸、庆大霉素、葡萄糖、谷氨酸、甘氨酸、人血清白蛋白、硫辛酸、硫酸镁、蛋氨酸、4-吗啉丙磺酸、氯化钾、脯氨酸、丝氨酸、碳酸氢钠、氯化钠、柠檬酸钠、磷酸二氢钠、乳酸钠、丙酮酸钠、牛磺酸、注射用水。 | 无 | 进口
20250507056 | 卵裂期胚胎培养液 | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 30 mL/盒。产品由丙氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、天冬酰胺、天冬氨酸氯化钙、乙二胺四乙酸、庆大霉素、葡萄糖、谷氨酸、甘氨酸、人血清白蛋白、透明质酸、硫辛酸、硫酸镁、蛋氨酸、氯化钾、脯氨酸、丝氨酸、碳酸氢钠、氯化钠、柠檬酸钠、磷酸二氢钠、乳酸钠、丙酮酸钠、牛磺酸、注射用水组成。 | 无 | 进口
20250507057 | 囊胚培养液 | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 30 mL/盒。该产品是由丙氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、精氨酸、天冬酰胺、天冬氨酸、氯化钙、泛酸钙、胱氨酸、庆大霉素、葡萄糖、谷氨酸、昔氨酸、组氨酸、人血清白蛋白、透明质酸、异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、硫酸镁、蛋氨酸、苯丙氨酸、氯化钾、脯氨酸、盐酸吡哆醛、核黄素、丝氨酸、碳酸氢钠、氯化钠、柠檬酸钠、磷酸二氢钠、乳酸钠、丙酮酸钠、硫胺、苏氨酸、色氨酸、酪氨酸、缬氨酸、注射用水组成。 | 无 | 进口
20250507058 | 胚胎移植液 | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 10ml/瓶 | 无 | 进口
20250507059 | 磷酸盐缓冲液 | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 500ml/瓶。为无机盐缓冲溶液,由注射用水、氯化钾、磷酸二氢钾、氯化钠、磷酸氢二钠组成。 | 无 | 进口
20250507060 | 受精液（G-IVF） | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 60mL/盒。产品组成成分包括:氯化钠、氯化钾、磷酸二氢钠、硫酸镁、葡萄糖、果糖、乳酸钠、丙酮酸钠、丙氨酰谷氨酰胺、丙氨酸、天门冬氨酸、天冬酰胺、谷氨酸、脯氨酸、甘氨酸、丝氨酸、牛磺酸、乙二胺四乙酸、庆大霉素、碳酸氢钠、氯化钙、人血清白蛋白、注射用水。 | 无 | 进口
20250507061 | 石蜡培养油（组织培养油） | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 100 mL/盒。该产品组成成分为无菌的轻质石蜡油。 | 无 | 均可
20250507062 | 精子操作液（7%PVP） | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 5*0.1ml/盒。本产品为粘滞性培养液，组成成分为:氯化钙，乙二胺四乙酸，葡萄糖，硫酸镁，聚乙烯吡咯烷酮，氯化钾，磷酸二氢钾，人重组白蛋白，碳酸氢钠，氯化钠，乳酸钠，丙酮酸钠，注射用水。 | 无 | 进口
20250507063 | 精子激活剂 | 用于精子激活 | 0.1ml/支 | 无 | 进口
20250507064 | 精子冷冻液 | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 10ML/瓶，2瓶/盒。产品由氯化钠、氯化钾、七水硫酸镁、二水氯化钙、碳酸氢钠、乳酸钠、硫酸庆大霉素、人血白蛋白、蔗糖、 磷酸二氢钠、羟乙基哌嗪乙磺酸、无水葡萄糖、水、甘油组成。 | 无 | 进口
20250507065 | 钙离子 | 用于辅助生殖配子处理及培养 | A23187，1mL/瓶 | 无 | 进口
20250507066 | 玻璃化解冻液套装（玻化解冻液） | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 4.5mLx4/盒。产品包括解冻液、稀释液及清洗液，均为无菌、澄清液体。解冻液和稀释液组成成分为: 蔗糖，替换补充血清，庆大霉素，199HEPES缓冲溶液，冲洗液组成成分为: 替换补充血清，庆大霉素和199HEPES缓冲溶液。 | 无 | 均可
20250507067 | 玻璃化冷冻液套装（玻化冷冻液） | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 4.5mLx2/盒。产品包括平衡液及玻璃化冷冻液，均为无菌、澄清液体.平衡液组成成分为:乙二醇，二甲基亚砜，替换补充血清，庆大霉素，199HEPES缓冲溶液:玻璃化冷冻液组成成分为:蔗糖，乙二醇，二甲基亚砜，替换补充血清，庆大霉素和199HEPES缓冲溶液。 | 无 | 均可
20250507068 | 透明质酸酶 | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 4×1.0ml/支，4支/盒。由氯化钠、氯化钾、硫酸镁、氯化钙、碳酸氢钠、硫酸庆大霉素、人血白蛋白、无水葡萄糖、磷酸二氢钾、 羟乙基哌嗪乙磺酸、丙酮酸钠、乳酸钠、透明质酸酶和纯化水组成。 | 无 | 国产
20250507069 | 未成熟卵母细胞培养液 | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 2ml*5支，5支/盒。成分：人血清白蛋白、氯化钠、注射用水。 | 无 | 国产
20250507070 | 冷冻载杆（杆状） | 适用于人类辅助生殖 技术中冷冻储存胚胎或卵母细胞 | / | 无 | 均可
20250507071 | 冷冻支架（胚胎冷冻支架） | 辅助生殖实验室配套用品 | 直径：10mm、材质：超低温冷冻塑料 | 无 | 国产
20250507072 | 气体在线过滤器 | 辅助生殖实验室配套用品 | 1、空气过滤效率99.99%；2、高效椰壳活性炭吸附层，特殊装填工艺，扩大吸收面积20倍，减少过滤死腔；3、GMP标准生产，经严格物理及过滤性测试。 | 无 | 国产
20250507073 | 试管架 | 辅助生殖实验室配套用品 | 尺寸大小：14ml双层12孔、材质：医用不锈钢； | 无 | 国产
20250507074 | 巴氏吸管 | 用于IVF实验室细胞处理 | 规格尺寸：5英寸，材质：硼硅酸玻璃； | 无 | 进口
20250507075 | 吸管 | 用于胚胎培养 | 聚乙烯材质，独立包装，带刻度 3ml | 无 | 进口
20250507076 | 针式过滤器 | 辅助生殖实验室配套用品 | 直径：50mm，孔径：0.22μm | 无 | 国产
20250507077 | 中央井培养皿 | 用于胚胎培养 | 60mmx15mm,聚苯乙烯材质，中心孔结构 | 无 | 进口
20250507078 | 四孔皿 | 用于胚胎培养 | 24mmx60mm,聚苯乙烯材质，4孔 | 无 | 进口
20250507079 | 体外受精培养皿 | 用于胚胎培养 | 35mmx13mm,聚苯乙烯材质 | 无 | 进口
20250507080 | 矮壁培养皿（ICSI皿） | 用于胚胎培养 | 50mmx9mm,聚苯乙烯材质 | 无 | 进口
20250507081 | 60mm培养皿 | 用于胚胎培养 | 60mmx15mm,聚苯乙烯材质 | 无 | 进口
20250507082 | 35mm培养皿 | 用于胚胎培养 | 35mmx10mm,聚苯乙烯材质 | 无 | 进口
20250507083 | 100mm培养皿 | 用于胚胎培养 | 100mmx20mm,聚苯乙烯材质 | 无 | 进口
20250507084 | 注射针 | 用于单精子注射用 | 单精子注射针角度包括25，30, 35度三种，针尖长度有700微米和1000微米两种可以选择，针尖内径在4.0-5.5微米之间，针尖外径在5.5-7.0微米之间，穿刺针末端包含带尖和不带尖两种选择。 | 无 | 均可
20250507085 | 持卵针 | 用于单精子注射持卵使用 | 持卵针角度包括25， 30, 35度三种，针尖长度有700微米和1000微米两种可以选择，针尖内径在4.0-5.5微米之间，针尖外径在5.5-7.0微米之间。 | 无 | 均可
20250507086 | 剥卵针 | 用于卵母细胞颗粒细胞剥离 | 规格型号：75μm、135μm、145μm、155μm、200μm、290μm；优质高分子材料，强度好，不易折断；对RI和cook枪都适配。 | 无 | 均可
20250507087 | 10支位精子上游架 | 辅助生殖实验室配套用品 | 尺寸大小：10孔位精子上游架；材质:医用不锈钢 | 无 | 国产
20250507088 | 5支位巴斯德吸管架 | 辅助生殖实验室配套用品 | 尺寸大小：5支位巴斯德吸管架；材质:医用不锈钢 | 无 | 国产
20250507089 | CO2培养箱清洁剂（配喷嘴） | 胚胎实验室培养箱消毒 | 规格：1000ML/瓶，主要成分：季铵化合物：氯化正烷二甲苯甲基铵（苯扎氯铵） 1.3mg/g | 无 | 进口
20250507090 | 复合双链季铵盐消毒液 | 胚胎实验室台面及物表消毒。 | 500ml/瓶。季铵盐含量在0.9g/l-1.1g/L，无色透明、不挥发、无刺激性气味、无腐蚀。水溶性好、表面活性强、性质稳定。 | 无 | 国产
20250507091 | B超探头套 | 配套B超探头使用，IVF技术专用。 | 1、橡胶材质，无硅油和粉末，一次性使用。 2、宽度5cm,长度30cm。 | 无 | 国产
20250507092 | 支撑芯 | 用于辅助经认可的胚胎移植装置插入子宫，以便置放体外受精胚胎进入子宫腔。 | 10支/盒。由硬芯和手柄组成， 硬芯由内芯和外管组成。 手柄分为可调 节手柄和不可调节手柄。硬芯： 304不锈钢（ 内芯） ， 聚烯烃弹性 体（ 可调节手柄的外管） ， 聚乙烯（ 不可调节手柄的外管） ； 手柄： 聚碳酸酯（ 不可调节手柄） ， 缩醛树脂和黄铜（ 可调节手 柄） 。货架有效期3年。刚硬可调节支撑芯，轴座可锁定位置，适用于各种宫颈形态的胚 胎移植导管配套使用。原料选用符合国家医用标准，获医疗设备 CE 认证。规格：支撑芯外径 2.8Fr，长度 28cm。无菌，无乳胶，一次性使用。 | 无 | 进口
20250507093 | 一次性穿刺架 | 适用于经阴妇科囊肿穿刺、生殖取卵穿刺，建立通道保 障穿刺的精准性和安全性。 | 1、一次性使用，避免交叉感染。 2、采用纯金属针道，ABS树脂包裹，有良好的材料韧性，装卸方便。 3、加大金属进针孔，视野更好，操作更安全。 | 无 | 国产
20250507094 | 一次性使用负压管 | 该部件为配合B超机负压泵使用的组合部件。用于连接取卵针和负压泵的。专机专用耗材。 | 由一次性使用负压连接管和过滤器组成，经环氧乙烷灭菌。和负压泵配合使用。 | 通用电气医疗系统（中国）超声诊断仪配置取卵专用负压吸引器型号K-MAR-5200配套使用耗材 | 进口
20250507095 | 移植管 | 用于辅助生殖胚胎移植 | 组成：由导引导管和转移导管组成。 灭菌：环氧乙烷灭菌，一次性使用。有效期为3年 个性化设计：弧形胚胎移植导管设计用于在精准掌控下，将体外受精胚胎放入子宫腔。 头端膨大设计，圆滑头端保护内膜。距头端4cm和5cm处各一个标记环，防止进入过深。内芯2.8FR,减少培养液吸入量。 | 无 | 进口
20250507096 | 双腔取卵针 | 用于辅助生殖取卵 | 组成：由取卵针针管、针座、吸引管、冲洗管、试管塞、冲洗管接头和负压接头组成。 材质：取卵针针管：304不锈钢；针座：聚碳酸酯和聚丙烯；吸引管和冲洗管：氟化乙丙烯；试管塞：硅胶；冲洗管接头和负压接头：聚碳酸酯。 灭菌：环氧乙烷灭菌，一次性使用。有效期为3年。 个性化设计：双腔的设计让冲洗和抽吸可以同时或间歇进行。 EchoTip增强了针尖在超声下的显影效果。 | 无 | 进口
20250507097 | 单腔取卵针 | 用于辅助生殖取卵 | 组成：由取卵针、手柄、吸引管、试管塞、真空管、冲洗管、真空管接头和连接管组成。 材质：取卵针针管：304不锈钢；针座：聚碳酸酯；吸引管：聚四氟乙烯/氟化乙丙烯；试管塞：硅胶；真空管、连接管：氟化乙丙烯；真空管接头：聚碳酸酯。EchoTip增强了针尖在超声下的显影效果 灭菌：环氧乙烷灭菌，一次性使用。有效期为3年。 | 无 | 进口
20250507098 | 排卵检测试纸（促黄体生成素LH检测试纸） | 通过尿液进行LH定性检测，推测排卵时间，有助于临床诊疗 | 试纸条独立或非独立包装均可，一张试纸配一个一次性尿杯 | / | 国产
20250605001 | 弹力胶带 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位，为背材上涂有具有自粘特性的胶粘刑的胶带，不与创面直接接触。 | 7.5cm*5m |  | 进口
20250605002 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | 用于症状外周动脉疾病患者，以改善和恢复其相关血管血流。 | 支架为ePTFE覆膜，覆膜有肝素涂层，拉线式释放。建议直径5mm~13mm，长度25mm~150mm。 |  | 进口
20241227003 | 医用隔离鞋套 | 防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 | 高筒 | / | 国产
20241227016 | 囊袋张力环 | 适用于晶状体部分脱位及悬韧带异常的患者 | 由含有紫外吸收剂的PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）材料制成，为过半圆的圆弧环结构，圆弧环两端有手术夹持定位孔。 | 蔡司手术显微镜，型号OPMI Lumera i | 国产
20241227026 | 异物钳 | 与奥林巴斯内窥镜配套使用，用于回收体腔内（消化器/呼吸器/泌尿器/生殖器等）的异物/结石/切除后的组织。 | 由钳嘴、先端罩、销钉、铰链、线圈、外鞘管和橡胶垫等部件组成。 | / | 进口
20241227048 | 人工生物心脏瓣膜 | 生物瓣，主要用于替代患者主动脉病变的心脏瓣膜。 | 牛心包房室瓣（主动脉瓣及二、三尖瓣）规格：21，规格：23，规格：25，规格：27，规格：29，规格：31。 | / | 国产
20241227063 | 额戴反光镜 | 用于检查时反射聚光照明。 | 由额带和凹形镜面组成，利用凹形镜面聚光原理进行检查。 | / | 国产
20241227065 | 中性电极连接电缆 | 用于电外科手术中分散回路电流，必须与带有可监测电路的高频设备配合使用。 | 负极板电缆 | 与爱尔博VIo300S高频手术设备配合使用 | 进口
20241227069 | 生物型硬脑（脊）膜补片 | 用于硬脑膜、硬脊膜缺损时的外科修补手术。以猪的心包膜或胸膜组织经交联处理制成，产品一面光滑，另一面有绒毛状或条状或网状天然结构。 | 厚度0.16-0.5mm，70*90mm | / | 国产
20241227070 | 生物型硬脑（脊）膜补片 | 用于硬脑膜、硬脊膜缺损时的外科修补手术。以猪的心包膜或胸膜组织经交联处理制成，产品一面光滑，另一面有绒毛状或条状或网状天然结构。 | 厚度0.16-0.5mm，60*80mm | / | 国产
20241227073 | 腔静脉滤器抓捕器 | 用于回收腔静脉滤器。 | 由鞘管/扩张器套件和回收系统组成。其中回收系统包括圈套器组件和圈套器导管组件；鞘管/扩张器套件包括鞘管和扩张器。圈套器为22mm铂钨显影环，导引鞘管58mm,11F;;回收鞘管62mm,9F。 | / | 国产
20241227263 | 手术电极 | 用于与高频类手术设备配合使用，在高频手术中进行电凝、电切用。 | 由电极、绝缘套管、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线及插头组成。三角电极（高*宽）20*12mm。 | 德国爱尔博电VIO300S高频电刀 | 国产
20241227084 | 微导丝 | 引导其他器械插入血管，包括神经血管系统和外周血管系统，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。 | 由导丝、插入工具、扭转器和塑形针组成。导丝由芯丝、绕丝、安全丝组成，绕丝表面涂覆亲水涂层。 | / | 国产
20241227088 | 透明硅胶软管 | 腔镜手术 | 4×7mm | / | 国产
20241227089 | 透明硅胶软管 | 腔镜手术 | 6×9mm | / | 国产
20241227092 | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | 用于主动脉内球囊反搏疗法。治疗时球囊在心脏舒张期充气扩张、在心脏收缩期放气收缩，以此来增加对心肌的血液供应，并降低左心室的工作负荷。 | 分为三个部分：导管托盘、穿刺托盘、带接头的连接管，40CC、30CC。 | / | 进口
20241227093 | 一次性使用黏膜切开刀 | 在医疗机构中与软性内窥镜配套使用，用于在消化道内切开、电凝组织以及冲洗。 | 由刀头、切割刀丝、外鞘管、拉索、护套管、过渡接头、电极插头、手柄、绝缘头、刀丝套组成。环氧乙烷灭菌，有效期三年。 | / | 国产
20241227102 | 诊断导丝 | 用于导管的经皮介入。 | 由芯丝、绕丝及安全丝构成，材料为304V不锈钢。导丝带有PTFE涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | / | 进口
20241227113 | 医用隔离面屏 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 | 由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。 | / | 国产
20241227122 | 一次性使用全自动活检针 | 用于从肝、脾、肾、前列腺、乳房、淋巴结等软组织和软组织瘤穿刺获得活组织。 | 由活检针和同轴针（可选配）组成。其中活检针由內针、外针、机械动力装置以及护套管组成，同轴针由內针、外针、护套管、套管座、针基以及螺纹帽组成。 | / | 国产
20241227123 | 管道开口清洗刷 | 清洗内镜用 | 清洗内镜用 | 配套设备电子支气管镜 | 进口
20241227124 | 管道清洗刷 | 清洗内镜用 | 清洗内镜用 | 配套设备电子大肠内窥镜 | 进口
20241227125 | 管道清洗刷 | 清洗内镜用 | 清洗内镜用 | 配套设备电子鼻咽喉镜 | 进口
20241227126 | 导丝 | 用于包括血管在内的管腔器官的诊断和治疗中将导管等引导到某个特定部位。 | 外径0.035英吋*长度150cm*远端锥形长度3cm，由导丝和插入器组成，其中导丝由内芯、尖端环、管状容器组成。 | / | 进口
20241227129 | 高效切片石蜡 | 切片石蜡 | 500g/盒 | 用于全自动恒温蜡疗机QL/P-XVA | 国产
20241227165 | 吸氧鼻塞导管 | 适用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。 | 成人、婴儿、儿童型。 | 配套迈瑞呼吸机SV850 | 国产
20241227167 | 多功能电极片 | 心脏手术时用于体外电除颤 | 成人/小儿 2片/包 | 迈瑞除颤监护仪 BeneHeartD3 | 国产
20241227179 | 一次性可视喉镜窥视片 | 供临床挑起患者会厌部暴露声门，辅助医护人员进行气道插管用。 | M号：124.8mm*20.6mm； S号 103.2mm*18.0mm。 | insight iS2可视喉镜 | 国产
20241227201 | 可吸收钉修补固定器 | 用于腹腔镜以及开放手术中，固定疝补片等对软组织进行修补的材料。 | 由可吸收钉及固定器组成。 | / | 国产
20241227204 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统 | 用于近端瘤颈长度≥15mm的腹主动脉瘤。由预装覆膜支架和输送系统组成。 | 由预装覆膜支架和输送系统组成。由金属支架、覆膜、缝合线、后释放线和显影点组成。输送系统用于实现覆膜支架在人体内的输送、控制和释放，主要有锥形头、内管、外管等零部件组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。分支远端直径10-24mm，长度80-140mm。输送鞘12F。 | / | 国产
20241227205 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统 | 适用于近端瘤颈长度≥15mm的腹主动脉瘤的腔内治疗。 | 由预装覆膜支架和输送系统组成。覆膜支架包括主体覆膜支架、分支覆膜支架、CUFF覆膜支架，由金属支架、覆膜、缝合线、后释放线和显影点组成。输送系统用于实现覆膜支架在人体内的输送、控制和释放，主要有锥形头、内管、外管等零部件组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。主体覆膜支架近端直径22-34mm，长度40-140mm。输送鞘14-16F。 | / | 国产
20241227206 | 腔静脉滤器系统 | 用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞（PE）。包括：1. 已经发生PE或下腔静脉及髂、股、腘静脉血栓形成的患者有下述情况之一者： （1）存在抗凝治疗禁忌证者； （2）抗凝治疗过程中发生出血等并发症； （3）充分的抗凝治疗后仍复发PE和各种原因不能达到充分抗凝者。2. PE，同时存在下肢深静脉血栓形成者。3. 髂、股静脉或下腔静脉内有游离漂浮血栓或大量血栓。4. 诊断为易栓症且反复发生PE者。5. 急性下肢深静脉血栓形成，欲行经导管溶栓和血栓清除者。 | 由腔静脉滤器、输送钢缆、输送鞘、导引鞘和回收鞘组成，腔静脉滤器由镍钛合金制成。标称直径：32mm长度：55mm。腔静脉滤器释放系统为可解脱设置。经股静脉置入 | / | 国产
20241227211 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 用于避孕和有助于防止性传播疾病。由天然胶乳橡胶制造。 | 无菌光面型 | / | 国产
20241227215 | 新生儿ABO、RhD血型检测卡（微柱凝胶） | 用于确定新生儿ABO、RhD抗原及新生儿红细胞是否在体内被不完全抗体致敏 | 12卡/盒，凝胶卡 | / | 国产
20241227219 | 一次性无菌中心静脉导管及附件 | 用于输入药液或抽取血样和/或用于压力或其他测量的血管内导管，分为单腔或多腔。 | 产品留置时间小于30天。 | / | 国产
20241227220 | 一次性无菌中心静脉导管及附件 | 用于输入药液或抽取血样和/或用于压力或其他测量的血管内导管，分为单腔或多腔。 | 产品留置时间小于30天。 | / | 国产
20241227225 | 一次性使用体外循环血路 | 以连接在膜型血浆分离器、持续缓慢式血液滤过器、血细胞除去用净化器、吸附型血液净化器进行血液或体液净化为目的的一次性使用血路。 | 由导管、泵管、保护盖、适配接头（直管）、接头（T管及Y管）、泵管接头、连接器（Coupler connector）、穿刺式采样口、穿刺器、三通阀、输液滴斗、计量滴斗、气体捕获器滴斗、止流塞、枕形导管（负压测压器）、加温袋及止流夹组成。 | 华盛君康 血液净化仪JUN55X | 进口
20241227235 | 一次性使用活检针 | 适用于肝、肾、肺、乳腺、甲状腺、前列腺、脾、淋巴结和各软组织瘤的组织活检。不适用于骨骼。 | 全自动型 | / | 国产
20241227262 | 醋酸白抑菌液 | 用于辅助诊断尖锐湿疣、癌前病变、癌症。将其涂抹在疑似病变的部位，因为尖锐湿疣、癌症或癌前病变组织蛋白会被冰醋酸凝固而变白，正常组织则不会，通过这种方式可以帮助医生初步判断是否存在病变。明确活检位置，结合病例检查，明确诊断。 | 100ml/瓶，5％冰醋酸溶液。 | / | 国产
20250107010 | 氨测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） | 用于体外定量测定人血清或血浆样本中氨的浓度 | 200测试×2/盒 | 日立008AS生化分析仪 | 国产
20250107012 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡 | 用于体外革兰氏阳性细菌的鉴定 | 20测试/盒 全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | VITEK2型全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | 均可
20250107013 | 酵母菌鉴定卡 | 用于体外酵母菌的鉴定 | 20测试/盒 全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | VITEK2型全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | 均可
20250107014 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡 | 用于体外革兰氏阴性细菌的鉴定 | 20测试/盒 全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | VITEK2型全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | 均可
20250107015 | 革兰阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-N334 | 用于革兰氏阴性细菌药敏的鉴定 | 20张卡片/盒 全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | VITEK2型全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | 均可
20250107016 | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N335 | 用于革兰氏阴性细菌药敏的鉴定 | 20测试/盒 全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | VITEK2型全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | 均可
20250107017 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片 | 用于体外厌氧菌及棒状杆菌的鉴定 | 20测试/盒 | VITEK2型全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | 均可
20250107018 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片 | 用于革兰氏阳性细菌药敏的鉴定 | 20测试/盒 | VITEK2型全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | 均可
20250107022 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 用于体外检测人血清或血浆中鳞状上皮细胞癌抗原的测定 | 2×100测试/盒 | 迈克i3000全自动化学发光免疫分析仪用 | 国产
20250107023 | 人附睾蛋白4测定试剂盒（直接化学发光法） | 用于体外检测人血清或血浆中人附睾蛋白4的测定 | 2×100测试/盒 | 迈克i3000全自动化学发光免疫分析仪用 | 国产
20250107025 | 转铁蛋白（TRF）测定试剂盒（免疫比浊法） | 用于体外定量测定人体血清或血浆中转铁蛋白的含量 | R1：2*60ml，R2：2*20ml（800人份） | 日立008AS生化分析仪 | 国产
20250107029 | 超声骨动力系统 | 用于脊柱外科、神经外科、手足外科中，利用超声原理完成骨性组织的切割、磨削和钻孔，同时具备冲洗功能。 | 1.钝性刀头，刀尖最薄处＞ 0.5mm； 2.★刀头具备中心冲洗功能； 3.刀头支持高温高压灭菌消毒； 4.具备切割刀头、磨削刀头、微创刀头等形状以满足各种手术需求； | / | 国产
20250107072 | 加样槽 | 用于样本检测时的使用 | 50ml | / | 国产
20250107085 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 用于体外人血清或血浆中梅毒甲苯胺红不加热血清试验的诊断 | 120人份/盒 | / | 国产
20250107163 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于定性检测人体外周静脉抗凝全血样本中，在体外经结核特异性抗原刺激前后IP-10 mRNA的水平。 | 包装规格：48测试/盒、96测试/盒 储存条件及有效期：A包装 2～30℃保存；B包装-25～-15℃保存；有效期12个月。试剂盒B包装在开封后，如果保存于 2-8℃，需要在1个月内使用完毕。长期保存请放在-25～-15℃，但反复冻融次数不能超过3次。 检测样本类型：新鲜采集的外周静脉全血。 | 罗氏实时荧光定量仪COBAS480 | 国产
20250107164 | 基因组DNA片段化试剂盒 | 对临床常见样本类型，如组织、血液、肺泡灌洗液、脑脊液、胸腹水、鼻咽拭子等，均可通过DNA与RNA合并建库以实现一个检测流程内DNA病原与RNA病原检测；适配探针捕获建库技术，并且对血液样本有特殊试剂，单独处理流程以提升性能；处理后的DNA文库能匹配测序反应通用试剂盒以完成病原微生物种属鉴定、耐药基因鉴定、毒力基因鉴定、株系分型（包括病毒、大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌等）。 | 50测试/盒，1.通过DNA与RNA合并建库实现一个检测流程内DNA病原与RNA病原检测，同步出具报告； 2.可针对临床血液样本进行特殊处理，有单独的血液样本试剂盒，血液样本检测性能优异； 3.适配探针捕获技术，对结核分枝杆菌、曲霉、新生隐球菌、嗜肺军团菌等临床重点关注的病原微生物检出性能优异； | 全自动测序仪，MISEQ DX(lllumina.inc) | 国产
20250107165 | 测序反应通用试剂盒 | 能够无偏倚或靶向检测对临床常见样本类型，如组织、血液、肺泡灌洗液、脑脊液、胸腹水、鼻咽拭子等样本中的微生物核酸信息，包括细菌、真菌、病毒、支原体/衣原体、寄生虫等，检测数据能够匹配以下生信分析功能：病原微生物种属鉴定、耐药基因鉴定、毒力基因鉴定、株系分型（包括病毒、大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌等）。 | 1测试/套 25测试/盒，1.mNGS病原体检测范围≥25000种，可检测细菌、真菌、病毒、寄生虫、支原体、衣原体等，同时可检测新发、罕见病原； 2.tNGS病原体检测范围≥300种，可检测细菌、真菌、病毒、寄生虫、支原体、衣原体等,病毒检测种类不少于100种，可检测不低于300种病毒亚型; 3.可以检测耐药基因与毒力基因，可检测肺炎支原体、百日咳鲍特菌、结核分枝杆菌等临床重点病原相关的点突变耐药基因，检测种类大于等于5种; 4.可进行株系分型，实现低序列检出情况下（50~100条序列数及以上）大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌等病原试剂背景菌株系与临床株系精准区分。 | 全自动测序仪，MISEQ DX(lllumina.inc) | 国产
20250107166 | 七项呼吸道病毒检测试剂盒（免疫荧光法） | 1、用途：用于检测样本中的甲型流感病毒、乙型流感病毒、副流感病毒1型、副流感病毒2型、副流感病毒3型，呼吸道合胞病毒、腺病毒 2、检测样本类型：鼻咽拭子、肺泡灌洗液、鼻腔灌洗液 3、检测原理：免疫荧光法 4、适用设备：荧光显微镜（符合波长：激发490nm/发射520nm） 5、灵敏度、特异性：灵敏度≥94%，特异性≥98% 6、质量控制：每种试剂可提供对应的阳性对照 7、试剂有效期：≥18个月 | 80次鉴定测试/盒 | / | 均可
20250107169 | 7种微小核糖核酸（microRNA）检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 用于原发性肝细胞癌患者进行动态监测以及辅助判断疾病进程或治疗效果。用于肝癌高位人群、原发性肝细胞癌患者进行动态监测、疾病进程和治疗效果监测。 | 96人份/盒，用于原发性肝细胞癌患者进行动态监测以及辅助判断疾病进程或治疗效果。用于肝癌高位人群、原发性肝细胞癌患者进行动态监测、疾病进程和治疗效果监测。 | 罗氏实时荧光定量仪COBAS480 | 国产
20250107170 | 病理分析前处理试剂 | 病理组织的快速固定、脱水、透明。 | 500ml/瓶，病理组织的快速固定、脱水、透明。配套病理样本分析前脱水包埋机使用，能够在30-60分钟完成组织脱水、透明全过程。 | 快速自动组织脱水机，山东骏腾HT-3100型 | 国产
20250107174 | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光法） | 丙型肝炎高精度病毒载量分析 | 120人份/盒，采用敏感检测方法（检测下限≤15 IU/ml）进行血清或血浆HCV RNA 定量检测 | 罗氏实时荧光定量仪COBAS480 | 均可
20250107175 | 沙眼衣原体核酸检测试剂（RNA恒温扩增） | 预期用途：用于男性尿液或尿道拭子，女性尿液、宫颈拭子或者阴道拭子样本中沙眼衣原体核酸（RNA）的定性检测 | 20人份/套，检测方法：RNA恒温扩增检测 提取方法：磁珠特异性提取 包装规格：20人份/套 检测灵敏度：103copies/反应 检测上限：≥ 109 copies/反应 有效期：1年 试剂储存条件：扩增试剂盒：-20℃；提取试剂盒：2-8℃ 检测样本类型：尿液、分泌物等 扩增检测时间不大于40m | 罗氏实时荧光定量仪COBAS480 | 国产
20250107176 | 异常糖链糖蛋白（TAP)检测试剂盒（凝集法） | 用于慢病和异常体征的肿瘤早期筛查和风险评估，可实现早诊早治，降低肿瘤发病率、死亡率。用于临床病人和体检人群的肿瘤筛查，可减少肿瘤漏检、早期预警肿瘤风险。用于肿瘤辅助诊断、疗效评估和复发转移监测，是病理诊断和肿瘤标志物检测的有益补充，可提高肿瘤诊断准确率。 | 10ml（30人份）*10瓶/盒 | TAP专用集成阅片仪，浙江瑞生RS-2011A型 | 国产
20250107177 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 本试剂盒用于定性检测人咽拭子样本中甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人鼻病毒、肺炎支原体的核酸。 | 24人份/盒 核酸提取温度：常温。检测灵敏度/检测下线：500copies/mL。特异性：与常见病原体（巨细胞病毒、卡萨奇病毒A型、百日咳杆菌、肺炎衣原体、流感嗜血杆菌、EB病毒、偏肺病毒、冠状病毒229E等）无交叉反应。抗干扰能力：常见干扰物质（地塞米松、利巴韦林、奥司他韦、阿奇霉素、血红素、尿素等在测定浓度内对试剂盒的检测结果无明显干扰。是否有内标： 有内源性内标，可监控采样、核酸提取和扩增全过程。检测靶标：用于定性检测人咽拭子样本中甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人鼻病毒 和肺炎支原体的核酸。 | 罗氏实时荧光定量仪COBAS480 | 国产
20250107188 | 肺炎支原体/肺炎衣原体核酸检测试剂盒（双扩增法） | 用于对人鼻咽拭子、痰液样本中沙眼衣原体、肺炎衣原体和肺炎支原体核酸检测 | 16人份/盒。基于多重荧光PCR技术，通过实时荧光定量PCR仪进行同步核酸扩增与检测。样品在同一反应管中进行多重检测(全程闭管)，至少要通过仪器四种荧光检测通道分别检测:一种通道(VIC)要检测是否感染肺炎支原体;一种通道(FAM)要检测是否感染沙眼衣原体;一种通道(ROX)要检测是否感染肺炎衣原体;一种通道(CY5)要检测内标。 含有可对检测过程进行有效质量控制的内标，内标用于评估实验操作过程及PCR抑制因素，可避免因样本质量、实验操作过程及PCR抑制因素异常影响检测而造成的假阴性。 试剂设有特异性引物探针，使检测可选择性扩增临床样品中的靶向核酸，避免因扩增其他非临床样本的核酸而导致假阳性;试剂设有防止污染的酶，可消除实验中因PCR产物污染而导致的假阳性。 产品核心试剂(酶、缓冲液、引物探针、强阳性质控品、弱阳性质控品等)必须为同一厂家的产品。 产品从核酸扩增和检测均采用了全封闭反应体系。 | 罗氏实时荧光定量仪COBAS480 | 国产
20250107189 | 甲/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（双扩增法） | 检测甲型、乙型流感病毒核酸检测 | 50测试/盒。1、采用多重荧光PCR技术，能准确、快速有效的同时检测两种甲型、乙型流感病毒，并对其进行区分； 2、双重体系确保产品质量，含UNG/dUTP防污染体系和内标监测系统，可实现样本抽提和核酸扩增的全程监测，有效防止假阳性和假阴性； 3、样本中含血液或粘蛋白以及药物，均不会影响检测结果； 4、试剂盒与感染部位相似或者感染症状相似的其他病毒和细菌（病毒浓度≥10E5 PFU/mL，细菌浓度≥10E6 CFU/mL）等其它相关病原体均无交叉反应，且甲型和乙型流感之间也没有交叉反应。 | 罗氏实时荧光定量仪COBAS480 | 国产
20250107192 | 肩关节假体 | 做为骨水泥型肩关节假体使用，适用于存在骨缺损时的肩关节置换，包括肩关节骨肿瘤、严重的粉碎性骨折、类风湿性关节炎、多次人工关节翻修、适合肩关节置换的其它疾病。由肱骨头、肱骨柄（肱骨上端、髓针、截骨段）、关节孟组成。肱骨柄由符合 YY 0117.1标准规定的Ti6A14V钛合金材料制成；肱骨头由符合yy0117.3标准规定的铸造钴铬钼合金材料制成；关节盂由符合 GB / T 19701.2标准规定的2型超高分子聚乙烯材料制成。灭菌和非灭菌包装。 | 70mm-200mm各规格 | / | 国产
20250107193 | 肩关节假体 | 做为骨水泥型肩关节假体使用，适用于存在骨缺损时的肩关节置换，包括肩关节骨肿瘤、严重的粉碎性骨折、类风湿性关节炎、多次人工关节翻修、适合肩关节置换的其它疾病。肱骨头由符合yy0117.3标准规定的铸造钴铬钼合金材料制成。 | 36mm，38mm，40mm，42mm | / | 国产
20250107201 | 全肘关节假体 | 创伤后病损或骨质丧失造成肘关节不稳定；关节强直，尤其是除脓毒症所致以外的任何双侧关节强直。晚期类风湿或退行性关节炎伴无法控制的疼痛、关节翻修术；关节不稳定或运动丧失且关节损伤程度不能被其他较小的手术改善者。 | 绞链钉和衬套，小型，标准型 | / | 进口
20250107202 | 全肘关节假体 | 创伤后病损或骨质丧失造成肘关节不稳定；关节强直，尤其是除脓毒症所致以外的任何双侧关节强直。晚期类风湿或退行性关节炎伴无法控制的疼痛、关节翻修术；关节不稳定或运动丧失且关节损伤程度不能被其他较小的手术改善者。 | 肱骨干：小长边型,肱骨干：标准长边型 | / | 进口
20250107203 | 髋关节假体-髋臼内衬 | 由符合YY/T 0811标准要求的交联型超高分子量聚乙烯材料制成，高边型髋臼内衬。灭菌包装。 | 10°高边型衬垫 | / | 进口
20250107204 | 髋关节假体-股骨头 | 适用于髋关节置换。由符合ISO5832-12标准规定的锻造钴铬钼合金材料制成。 | （ 12/14锥形股骨球头22mm OD）12/14 22MM DIA+0,（ 12/14锥形股骨球头22mm OD）12/14 22MM DIA -2.0,（ 12/14锥形股骨球头22mm OD）12/14 22MM DIA +3.0,（ 12/14锥形股骨球头28mm OD）+7X28MM DIA,（ 12/14锥形股骨球头28mm OD） -3.5X28MM DIA,（ 12/14锥形股骨球头,无裙边28mm OD）+7X28MM DIA NS,（ 12/14锥形股骨球头28mm OD） +3.5X28MM DIA,（ 12/14锥形股骨球头28mm OD） +0X28MM DIA | / | 进口
20250107205 | 髋关节假体-双极杯 | 适用于髋关节骨折脱位。老年病人、身体虚弱患者，不能承受全髋手术者。不可复位的骨折、固定困难的骨折；头下高位骨折，老年病人股骨颈粉碎性骨折；股骨颈骨折不连；继发性股骨头缺血性坏死；股骨颈病理性骨折；骨关节炎首要股骨头。由双极杯和衬垫组成。 | 双极杯衬垫 42mmOD x 22ID,40mmOD x 22ID,38mmOD x 22ID,57mmOD x 28ID,50mmOD x 28ID,53mmOD x 28ID,47mmOD x 28ID,44mmOD x 28ID | / | 进口
20250107206 | 髋关节假体-双极杯 | 适用于髋关节骨折脱位。老年病人、身体虚弱患者，不能承受全髋手术者。不可复位的骨折、固定困难的骨折；头下高位骨折，老年病人股骨颈粉碎性骨折；股骨颈骨折不连；继发性股骨头缺血性坏死；股骨颈病理性骨折；骨关节炎首要股骨头。由双极杯和衬垫组成。 | 双极杯 50mm OD, 52 MM OD, 44 MM OD, 58 MM OD, 42 MM OD, 57 MM OD,（ 46mm OD） 46 MM OD, 40 MM OD, 54 MM OD, 48 MM OD, 38 MM OD | / | 进口
20250107207 | 髋关节假体-骨金属组合髋臼 | 适用于非炎症性退化关节病变所致的髋关节损害的初次或翻修手术，以及骨关节炎、缺血性坏死、髋臼脱位、创伤性关节炎、股骨头脱位、髋融合、骨盆骨折以及各种发育不全。 | 为三孔髋臼壳，髋臼壳的内杯和卡环由 符合ISO5832-3 标准要求的Ti6Al4V钛合金材料制成，外壳表面为具有骨小梁结构的多孔钽材料制成的粗糙面。 | / | 进口
20250107208 | 髋关节假体-骨金属组合髋臼 | 适用于非炎症性退化关节病变所致的髋关节损害的初次或翻修手术，以及骨关节炎、缺血性坏死、髋臼脱位、创伤性关节炎、股骨头脱位、髋融合、骨盆骨折以及各种发育不全。 | 为多孔髋臼壳，髋臼壳的内杯和卡环由符合ISO5832-3标准要求的Ti6Al4V钛合金材料制成，外壳表面为具有骨小梁结构的多孔钽材料制成的粗糙面，。 | / | 进口
20250107209 | 肩关节系统 | 肱骨头采用符合ISO5832-4的铸造钴铬钼合金材料制成。 肱骨头关节面表面粗糙度 Ra ≤0.05μ m ; | 38x19x39mm, 38x21x38mm, 42x18x46mm, 42x21x43mm, 42x24x42mm, 46x18x53mm, 46x21x50mm, 46x24x47mm, 46x27x46mm, 50x21x57mm, 50x24x52mm, 50x27x50mm, 54x21x64mm, 54x24x58mm, 58x24x64mm, 58x27x61mm, | / | 进口
20250107210 | 肩关节系统 | 锥度适配器采用符合GB/T 13810的TC4 ELI材料制成 | 标准锥度适配器 | / | 进口
20250107211 | 肩关节系统 | 肱骨柄采用符合GB/T 13810的TC4 ELI材料制成,肱骨柄表面采用钛合金粉末等离子喷涂。 | 14mm，7mm，12mm，6mm，11mm，9mm，5mm，13mm，8mm，10mm，4mm | / | 进口
20250107212 | 肩关节系统 | 适用于肩关节置换，肱骨柄预期用于骨水泥或生物固定，肩盂内衬预期用于骨水泥固定。 | 分为肱骨组件和肩盂组件。肱骨组件包括肱骨头和肱骨柄。 | / | 进口
20250107213 | 翻修型股骨柄及配件 | 股骨柄组件根据产品结构分为翻修组配式股骨柄和翻修柄配件。翻修组配式股骨柄由远端和近端模块组成。 | 粘接强度：股骨柄组件微孔表面涂层的粘接强度应不小于22Mpa。剪切强度：股骨柄组件微孔表面涂层的剪切强度应不小于20Mpa。涂层表面形貌：股骨柄组件微孔表面的平均涂层厚度为500-1500μ m 、孔隙率为30%-70%、平均孔隙截距为100-1000μ m 。 | / | 进口
20250107214 | 翻修型股骨柄及配件 | 股骨柄组件根据产品结构分为翻修组配式股骨柄和翻修柄配件。翻修组配式股骨柄由远端和近端模块组成。 | 24MM X 150MM, 23MM X 150MM, 22MM X 150MM, 21MM X 150MM, 20MM X 150MM, 19MM X 150MM, 18MM X 150MM, 17MM X 150MM, 16MM X 150MM, 15MM X 150MM, 14MM X 150MM, 13MM X 150MM, 12MM X 150MM, | / | 进口
20250107215 | 翻修型股骨柄 | 作为非骨水泥型髋关节假体，适用于压配式全髋关节置换。 | 由符合ISO5832-11标准规定的Ti6Al7Nb钛合金材料制成，表面经喷砂处理。灭菌包装。 | / | 进口
20250107216 | 倒置型肩关节系统 | 肱骨托包含基体和锁环。肱骨托基体采用TC4ELI或锻造钴铬钼合金制造，锁环采用2级纯钛材料制造； | 钛合金肱骨托 44mm, 钛合金肱骨托+5 44mm, 钛合金肱骨托+10 44mm, | / | 进口
20250107217 | 倒置型肩关节系统 | 肩盂托 | 肩盂托-微型 | / | 进口
20250107218 | 倒置型肩关节系统 | 3.5非锁定螺钉 | 3.5非锁定螺钉4.75x15mm (灭菌，且可重复灭菌), 3.5非锁定螺钉 4.75x20mm (灭菌，且可重复灭菌), 3.5非锁定螺钉 4.75x25mm (灭菌，且可重复灭菌), 3.5非锁定螺钉 4.75x30mm (灭菌，且可重复灭菌), 3.5非锁定螺钉 4.75x35mm (灭菌，且可重复灭菌), 3.5非锁定螺钉 4.75x40mm (灭菌，且可重复灭菌), 3.5非锁定螺钉 4.75x45mm (灭菌，且可重复灭菌), | / | 进口
20250107219 | 倒置型肩关节系统 | 肱骨垫片 | 标准 肱骨垫片 44-41mm, 标准+3mm 肱骨垫片 44-41mm, 保留型+3mm 肱骨垫片 44-41mm, | / | 进口
20250107220 | 倒置型肩关节系统 | 肱骨垫片 | 肱骨垫片 44-36 +3mm | / | 进口
20250107221 | 倒置型肩关节系统 | 肱骨垫片 | 44-36 Standard +3mm，44-36 Standard | / | 进口
20250107222 | 倒置型肩关节系统 | 锁定螺钉 | 4.75x30mm (灭菌，且可重复灭菌), 4.75x35mm (灭菌，且可重复灭菌), 4.75x25mm (灭菌，且可重复灭菌), 4.75x15mm (灭菌，且可重复灭菌), 4.75x45mm (灭菌，且可重复灭菌), 4.75x40mm (灭菌，且可重复灭菌), 4.75x20mm (灭菌，且可重复灭菌), | / | 进口
20250107223 | 倒置型肩关节系统 | 反转肩肩盂头 | 36mm | / | 进口
20250107224 | 倒置型肩关节系统 | 适配器 | 标准锥度 | / | 进口
20250107225 | 倒置型肩关节系统 | 反转肩中心螺钉 | 6.5x30mm (灭菌，且可重复灭菌), 6.5x20mm (灭菌，且可重复灭菌), 6.5x35mm (灭菌，且可重复灭菌), 6.5x25mm (灭菌，且可重复灭菌), 6.5x50mm (灭菌，且可重复灭菌), 6.5x45mm (灭菌，且可重复灭菌), 6.5x40mm (灭菌，且可重复灭菌), | / | 进口
20250107226 | 倒置型肩关节系统 | 肱骨垫片 | 44-41 Standard，44-41 Standard +3mm | / | 进口
20250107237 | 精子染色试剂盒（Diff-Quik快速染色法） | Diff-Quik快速染色法，主要用于评价人类精子形态学特征。 | 100ml/盒 | / | 国产
202509010011 | TO型生物制片透明剂 | 用于组织脱水 | 1、组织脱水以及HE染色脱蜡以及透明用 2、500ml /瓶 |  | 国产
202509010012 | 不锈钢染色架 | 用于HE染色 | 1、冰冻或手工染色用，不锈钢材质 2、 20片/个 |  | 国产
202509010013 | 不锈钢染色架 | 用于HE染色 | 1、冰冻或手工染色用，不锈钢材质 2、 40片/个 |  | 国产
202509010014 | 二甲基硅油 | 用于防止脱片 | 500ml /瓶 |  | 国产
202509010015 | 封片胶 | 用于组织病理学和细胞学对已经染色的组织片、细胞片进行封固观察。 | 50mL/瓶 |  | 国产
202509010016 | 免疫组化笔（Mini) | 用于手工免疫组化 | 1、手工过免疫组化用，可圈定抗体范围，避免试剂浪费 2、防水 3、小号 |  | 国产
202509010017 | 染色缸 | 用于HE染色 | 1、ABS材质 2、5片装 |  | 国产
202509010018 | 染色缸 | 用于HE染色 | 1、玻璃材质 2、立式 5片 |  | 国产
202509010019 | 曙红Y（醇溶） | 用于HE染色 | 1、HE染色辅助试剂 2、25g/瓶 |  | 国产
202509010020 | 塑料染色架 | 用于HE染色 | 1、塑料 材质 2、 24片/个 |  | 国产
202509010027 | 包埋盒底模 | 不锈钢包埋模 | 1、组织进行包埋辅助易损件，不锈钢材质可反复使用 2、内孔尺寸：37*24*9mm 特大号 |  | 国产
202509010028 | 包埋盒底模 | 不锈钢包埋模 | 1、组织进行包埋辅助易损件，不锈钢材质可反复使用 2、内孔尺寸：30*24*9mm 大号 |  | 国产
202509010029 | 标准级载玻片 | 用于病理组织制片 | 1、玻璃材质，表面光面无杂质 3、25*75mm 50片/盒 |  | 国产
202509010030 | 标准级载玻片 | / | 单头单面磨砂 25*75mm 50片/盒 |  | 国产
202509010031 | 载玻片晾片板 | 用于HE切片存放 | 1、塑料材质 2、20片装 |  | 国产
202509010413 | 苏木素-伊红染色液（H-E） | 用于对细胞组织进行染色。 | 1000片/瓶，5瓶/套 1、试剂套装包含助染液、苏木素染色液、分化液、返蓝液、伊红染色液(水溶)或伊红染色液(醇溶)。 2、染色试剂包装上带有中国物品编码。 3、试剂盒无避光放置要求，染色开始时无需过滤，无需用滤纸捞洗清洁，且可确保高清恒定的染色效果。 4、每套试剂可染色≥1000 张。 5、试剂开封后，可稳定保存≥2个月，不影响染色质量。 6、可提供试剂标准化染色方案供科室使用。 7、在常温 10℃-30℃，未开封条件下储存，有效期为≥24 个月。 8、高清恒定染色试剂，保证染色质量，能在察微所有染色机上使用。 | 宁波察微全自动组织切片染色封片一体机CW1000+CW800 | 国产
202509010884 | 灭菌包装无纺布 | 包装器械包 | 140cm*140cm，80g蓝 |  | 国产
202509010885 | 灭菌包装无纺布 | 包装器械包 | 120cm*120cm，70g蓝 |  | 国产
202509010886 | 灭菌包装无纺布 | 包装器械包 | 100cm*100cm，70g淡紫 |  | 国产
202509010887 | 灭菌包装无纺布 | 包装器械包 | 90cm*90cm，60g蓝 |  | 国产
202509010888 | 灭菌包装无纺布 | 包装器械包 | 70cm*70cm，60g蓝 |  | 国产
202509010889 | 灭菌包装无纺布 | 包装器械包 | 60cm*60cm，60g蓝 |  | 国产
202509010890 | 灭菌包装无纺布 | 包装器械包 | 50cm*50cm，50g白 |  | 国产
202509010891 | 灭菌包装无纺布 | 包装器械包 | 30cm*30cm，50g蓝 |  | 国产
202509010892 | 灭菌包装无纺布 | 包装器械包 | 80cm*80cm，60g蓝 |  | 国产
202509010893 | 医用防护口罩 | 用于过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物用。 | 16cm×20cm（独立包装）折叠耳挂式，灭菌级 | / | 国产
202509010993 | 一次性使用呼吸过滤器 | 供降低患者吸入或呼出颗粒性物质(包括微生物)的数量用。 | / | 耶格MHG-肺功能测试系统 | 国产
202509011075 | 耳塞 | 海绵耳塞 | 中号/小号 | 丹麦尔听美ICS ChartrEP听觉诱发电位仪 | 进口
202509011099 | 胰岛素泵用一次性使用无菌注射组件 | 对糖尿病患者进行胰岛素皮下注射治疗。 | 可分离型 储药器3mL | 珠海福尼亚胰岛素泵（型号：IP-101-Ⅰ，IP-101- Ⅱ、IP-101-Ⅲ、IP-101-Ⅳ、IP-101-Ⅴ、IP-101- Ⅵ、IP-101-Ⅶ、IP-101-Ⅷ、IP-101-Ⅸ、IP-101- Ⅹ） | 国产
202509011100 | 胰岛素泵用一次性使用无菌注射组件 | 对糖尿病患者进行胰岛素皮下注射治疗。 | 可分离型 输注管路 | 珠海福尼亚胰岛素泵（型号：IP-101-Ⅰ，IP-101- Ⅱ、IP-101-Ⅲ、IP-101-Ⅳ、IP-101-Ⅴ、IP-101- Ⅵ、IP-101-Ⅶ、IP-101-Ⅷ、IP-101-Ⅸ、IP-101- Ⅹ） | 国产
202509011213 | 持续葡萄糖监测系统 | 用于18岁以上糖尿病成人患者皮下组织液中葡萄糖水平的连续或定期监测， 可以探测葡萄糖水平 走势和追踪图形。 | 使用天数7天 |  | 国产
202509011214 | 一次性葡萄糖传感器(探头) | 用于糖尿病成年患者（≥18岁）的组织间液葡萄糖水平的连续或定期监测，可提供并存储实时葡萄糖值，供用户跟踪葡萄糖浓度变化的趋势。如葡萄糖水平低于或高于预设值，可发出提醒。 | 使用天数14天 |  | 国产
202509011230 | 滤膜（无创呼吸机） | 无创呼吸机过滤用 | 5片/盒 | 飞利浦V60无创呼吸机 | 均可
202509011279 | 一次性使用乳腺定位丝及其导引针 | 在X射线或超声引导下对乳腺局部微小病灶进行定位，给临床手术医生以明确的引导，以缩小切口，减少手术损伤。 | 由导丝、针管、定位标记、操作标记、针座、导丝固定夹、移动标识、针管保护套和定位丝保护套组成 | 数字乳腺机X射线摄影系统通用GE/SenographePrist | 国产
202509011280 | 一次性使用乳腺定位丝及其导引针 | 在X射线或超声引导下对乳腺局部微小病灶进行定位，给临床手术医生以明确的引导，以缩小切口，减少手术损伤。 | 由导丝、针管、定位标记、操作标记、针座、导丝固定夹组成 | 数字乳腺机X射线摄影系统通用GE/SenographePrist | 国产
202509011307 | 组织固定液 | 用于新鲜组织样本的固定。 | 中性缓冲福尔马林固定液，5L/瓶 |  | 国产
202509010982 | 射频消融电极针 | 用于肝脏肿瘤的射频消融治疗。 | 17G；直径20mm、30mm | 迈德S-1500射频消融治疗仪 | 国产
202509010983 | 射频消融电极针 | 用于非内窥镜外科手术中，与射频治疗仪连接，对恶性实质性肿瘤组织（脑组织禁用）的消融凝固治疗。 | 15G、17G、18G；直径5mm、10mm、15mm、20mm、30mm、40mm。 | 迈德S-1500射频消融治疗仪 | 国产
202509010021 | 组织固定液 | 用于新鲜组织样本的固定。 | 1、石蜡组织固定用 2、主要由聚乙烯醇、丙二醇等成份组成， 3、无醛型，5L/桶。 |  | 国产
202509010048 | Actin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：Actin抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX490。 | 国产
202509010049 | BRAF抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/支，2.组成成分：BRAF抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX484。 | 国产
202509010050 | CD117抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于体外定性检测经10%中性缓冲福尔马林固定、石蜡包埋的人类组织切片中的CD117抗原。可用于伊马替尼的伴随诊断。 | 6mL/50测试/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX480。 | 国产
202509010051 | CD15抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：CD15抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX501。 | 国产
202509010052 | CD163抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：CD163抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX514。 | 国产
202509010053 | CD19抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：CD19抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX543。 | 国产
202509010054 | CD21 抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：CD21 抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX494。 | 国产
202509010055 | CD22抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/支，2.组成成分：CD22抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX481。 | 国产
202509010056 | CD25抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：CD25抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX548。 | 国产
202509010057 | CD2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：CD2抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX522。 | 国产
202509010058 | CD34抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：CD34抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX491。 | 国产
202509010059 | CD38抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：CD38抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX520。 | 国产
202509010060 | CD38抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：3ml/瓶，2.组成成分：CD38抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX519。 | 国产
202509010061 | CD43抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：CD43抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX512。 | 国产
202509010062 | CD4抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：3ml/瓶，2.组成成分：CD4抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX523。 | 国产
202509010063 | CD63抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：CD63抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX542。 | 国产
202509010064 | CD79a抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：CD79a抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX505。 | 国产
202509010065 | CD7抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：CD7抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX507。 | 国产
202509010066 | ERCC1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：ERCC1抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX552。 | 国产
202509010067 | Gastrin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：Gastrin抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX518。 | 国产
202509010068 | Glutamine Synthetase抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：Glutamine Synthetase抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX515。 | 国产
202509010069 | Granzyme B抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：Granzyme B抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX504。 | 国产
202509010070 | HER2抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于体外定性检测经10%中性缓冲福尔马林固定、石蜡包埋的人体乳腺癌组织切片中的人类表皮生长因子受体2（Human Epidermal Growth Factor Receptor 2, HER2）抗原。用于曲妥珠单抗（赫赛汀）的伴随诊断。 | 6mL/50测试/瓶 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX480。 | 国产
202509010071 | Human Growth Hormone抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：Human Growth Hormone抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX540。 | 国产
202509010072 | IgA抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：IgA抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX527。 | 国产
202509010073 | IgD抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：IgD抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX539。 | 国产
202509010074 | Inhibin, alpha抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：Inhibin, alpha抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX497。 | 国产
202509010075 | Langerin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：Langerin抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX535。 | 国产
202509010076 | Lysozyme抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：Lysozyme抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX525。 | 国产
202509010077 | MCT抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：3ml/支，2.组成成分：MCT抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX483。 | 国产
202509010078 | MC抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：MC抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX495。 | 国产
202509010079 | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：MSH2抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX500。 | 国产
202509010080 | Nestin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：Nestin抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX529。 | 国产
202509010081 | Oct2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：Oct2抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX546。 | 国产
202509010082 | p57抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：3ml/瓶，2.组成成分：p57抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX530。 | 国产
202509010083 | Pax-2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：Pax-2抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX532。 | 国产
202509010084 | Protein Gene Product 9.5抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：Protein Gene Product 9.5抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX509。 | 国产
202509010085 | SATB2抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：SATB2抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX549。 | 国产
202509010086 | SATB2抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：3ml/瓶，2.组成成分：SATB2抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX550。 | 国产
202509010087 | Somatostatin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：Somatostatin抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX538。 | 国产
202509010088 | TdT 抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：TdT 抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX534。 | 国产
202509010089 | TdT 抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：3ml/瓶，2.组成成分：TdT 抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX533。 | 国产
202509010090 | TIA-1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：3ml/支，2.组成成分：TIA-1抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX480。 | 国产
202509010091 | 穿孔素（Perforin）抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/瓶，2.组成成分：穿孔素（Perforin）抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX553。 | 国产
202509010092 | 热休克蛋白70（HSP70）抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：3ml/支，2.组成成分：热休克蛋白70（HSP70）抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX487。 | 国产
202509010093 | 苏木素染色液 | 用于人体组织样本、细胞样本中细胞核的染色。 | 1.规格：500ml/瓶，2.组成成分：苏木素、硫酸铝、碘酸钠。3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX488。 | 国产
202509010094 | 乙型肝炎病毒核心抗原（HBcAg）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：6ml/支，2.组成成分：乙型肝炎病毒核心抗原（HBcAg）抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX486。 | 国产
202509010095 | 乙型肝炎病毒核心抗原（HBcAg）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 1.规格：3ml/支，2.组成成分：乙型肝炎病毒核心抗原（HBcAg）抗体试剂，3.用于石蜡组织样本 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX485。 | 国产
202509010096 | 粘蛋白胭脂红染色液 | 用于组织细胞学染色从而定性检测组织切片中的酸性粘多糖。由苏木素染色液、胭脂红染色液、酒石黄染色液三部分组成。 | 1.规格：3*10ml/盒，2.组成成分：苏木素染色液、胭脂红染色液、酒石黄染色液，3.用于石蜡组织样本 |  | 国产
202509010598 | HBsAg质控品 | 用于血清标本检测的HBsAg的标准物质 | 64IU/ml，0.5ml/支 | 迈克I3000全自动化学发光仪 | 国产
202509010599 | HIVAb质控品 | 用于血清标本检测的HIVAb的标准物质 | 200NCU/ml，1ml/支 | 迈克I3000全自动化学发光仪 | 国产
202509010600 | HIV-I P24Ag标准物质 | 用于血清标本检测的HIV-P24Ag的标准物质 | 2.5NCU/ml，0.5ml/支 | 迈克I3000全自动化学发光仪 | 国产
202509010601 | 丙型肝炎病毒抗体（HCVAb）系列血清（液体）标准物质 | 用于血清标本检测的丙型肝炎病毒抗体(HCVAb)的标准物质 | 8NCU/ml，0.5ml/支 | 迈克I3000全自动化学发光仪 | 国产
202509010602 | 丙型肝炎病毒抗体（HCVAb）系列血清（液体）标准物质 | 用于血清标本检测的丙型肝炎病毒抗体(HCVAb)的标准物质 | 0.5NCU/ml，0.5ml/支 | 迈克I3000全自动化学发光仪 | 国产
202509010603 | 丙型肝炎病毒抗体（HCVAb）系列血清（液体）标准物质 | 用于血清标本检测的丙型肝炎病毒抗体(HCVAb)的标准物质 | 0.02NCU/ml，0.5ml/支 | 迈克I3000全自动化学发光仪 | 国产
202509010604 | 梅毒螺旋体抗体(抗TP)血清(液体)标准物质 | 用于血清标本检测的梅毒螺旋体抗体(抗TP)的标准物质 | 80mIU/ml，0.5ml/支 | 迈克I3000全自动化学发光仪 | 国产
202509010605 | 人类免疫缺陷病毒I型抗体（抗HIV-1）血清（液体）标准物质 | 用于血清标本检测的人类免疫缺陷病毒I型抗体(抗HIV-1)的标准物质 | 0.5NCU/ml，1ml/支 | 迈克I3000全自动化学发光仪 | 国产
202509010606 | 乙型肝炎e抗体（HBeAb）血清（液体）标准物质 | 用于血清标本检测的乙型肝炎e抗体(HBeAb)的标准物质 | 4NCU/ml，0.5ml/支 | 迈克I3000全自动化学发光仪 | 国产
202509010607 | 乙型肝炎e抗体（HBeAb）血清（液体）标准物质 | 用于血清标本检测的乙型肝炎e抗体(HBeAb)的标准物质 | 2NCU/ml，0.5ml/支 | 迈克I3000全自动化学发光仪 | 国产
202509010608 | 乙型肝炎表面抗原（HBsAg）血清（液体）标准物质 | 用于血清标本检测的乙型肝炎表面抗原(HBsAg)的标准物质 | 0.5IU/ml，0.5ml/支 | 迈克I3000全自动化学发光仪 | 国产
202509010609 | 乙型肝炎表面抗原（HBsAg）血清（液体）标准物质 | 用于血清标本检测的乙型肝炎e抗体(HBeAb)的标准物质 | 0.2IU/ml，0.5ml/支 | 迈克I3000全自动化学发光仪 | 国产
202509010610 | 乙型肝炎核心抗体（HBcAb）血清（液体）标准物质 | 用于血清标本检测的乙型肝炎核心抗体(HBcAb)的标准物质 | 1IU(2NCU)/ml，0.5ml/支 | 迈克I3000全自动化学发光仪 | 国产
202509010611 | 阴性（液体）质控品 | 用于血清标本检测的阴性标准物质 | 0.5ml/支 | 迈克I3000全自动化学发光仪 | 国产
202509010612 | 炎症质控品 | 用于降钙素原（PCT）、白介素-6（IL-6）项目的质量控制。 | 规格：水平2： 3.0ml*1 参数：1.外观：质控品为乳白色或淡黄色疏松体；复溶后为乳白色或淡黄色液 体，无明显可见块状或絮状物。 2.均匀性：瓶间变异系数(CV)≤15.0%。 | 迈克I3000全自动化学发光仪 | 国产
202509010613 | 炎症质控品 | 用于降钙素原（PCT）、白介素-6（IL-6）项目的质量控制。 | 规格：水平1： 3.0ml*1 参数：1.外观：质控品为乳白色或淡黄色疏松体；复溶后为乳白色或淡黄色液 体，无明显可见块状或絮状物。 2.均匀性：瓶间变异系数(CV)≤15.0%。 | 迈克I3000全自动化学发光仪 | 国产
202509010614 | 总IgE测定试剂盒（直接化学发光法） | 用于体外定量测定人血清或血浆样本中总IgE的浓度。 | 规格：2*50测试/盒 参数：1.准确度：相对偏差在±15.0%范围内。 2..线性：在0.51U/mL~2500IU/mL范围内，相关系数 (r) 不低于 0.9900。 3.批内精密度：变异系数(CV) 不大于8.0%。 批间精密度：批间变异系数(CV) 不大于10.0%。 4.特异性：分别测定浓度不低于100μg/mL 的IgA、IgG、IgM 样本，结果均不高于 0.5IU/mL。 | 迈克I3000全自动化学发光仪 | 国产
202509010615 | 多项蛋白质控品 | 用于对白蛋白、α1-抗胰蛋白酶、α2-巨球蛋白、α1-酸性糖蛋白、载脂蛋白A-I、载脂蛋白B、β2-微球蛋白、补体C3、补体C4、C反应蛋白、铁蛋白、触珠蛋白、免疫球蛋白G 1、免疫球蛋白G 2、免疫球蛋白G 3、免疫球蛋白G 4、免疫球蛋白A、免疫球蛋白G、免疫球蛋白M、κ轻链、λ轻链、脂蛋白（a）、前白蛋白、总蛋白、类风湿因子、转铁蛋白检测时的质量控制。 | 水平3 ¦ 6瓶/盒*3ml/瓶 | 日立Labospect008AS全自动生化分析仪 | 进口
202509010616 | 多项蛋白质控品 | 用于对白蛋白、α1-抗胰蛋白酶、α2-巨球蛋白、α1-酸性糖蛋白、载脂蛋白A-I、载脂蛋白B、β2-微球蛋白、补体C3、补体C4、C反应蛋白、铁蛋白、触珠蛋白、免疫球蛋白G 1、免疫球蛋白G 2、免疫球蛋白G 3、免疫球蛋白G 4、免疫球蛋白A、免疫球蛋白G、免疫球蛋白M、κ轻链、λ轻链、脂蛋白（a）、前白蛋白、总蛋白、类风湿因子、转铁蛋白检测时的质量控制。 | 水平1 ¦ 6瓶/盒*3ml/瓶 | 日立Labospect008AS全自动生化分析仪 | 进口
202509010617 | 尿生化多项质控品 | 用于对淀粉酶（Amylase）、钙（Calcium）、氯（Chloride）、肌酐（Creatinine）、磷（Phosphorus）、钾（Potassium）、钠（Sodium）、尿素氮（Urea Nitrogen）、尿酸（Uric Acid），葡萄糖（glucose）, 总蛋白(TP)检测项目的质量控制。 | 水平2 12*10ml | 日立Labospect008AS全自动生化分析仪 | 进口
202509010618 | 尿生化多项质控品 | 用于对淀粉酶（Amylase）、钙（Calcium）、氯（Chloride）、肌酐（Creatinine）、磷（Phosphorus）、钾（Potassium）、钠（Sodium）、尿素氮（Urea Nitrogen）、尿酸（Uric Acid），葡萄糖（glucose）, 总蛋白(TP)检测项目的质量控制。 | 水平1 12*10ml | 日立Labospect008AS全自动生化分析仪 | 进口
202509010619 | 生化多项质控品 | 用于监测实验室测定过程的精密度。所监测的项目：丙氨酸转氨酶（ALT/SGPT）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（Amylase）、谷草转氨酶（AST/SGOT）、直接胆红素（Direct Bilirubin）、总胆红素（Total Bilirubin）、钙（Total Calcium）、二氧化碳（CO2）、氯（CL）、高密度脂蛋白（HDL）、低密度脂蛋白（LDL）、总胆固醇（Total Cholesterol）、肌酸激酶（CK）、肌酐（Creatinine）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、铁（Iron）、乳酸（Lactic Acid）、乳酸脱氢酶（LDH）、镁（Magnesium）、磷（Phosphorus）、钾（Potassium）、总蛋白（Total protein）、钠（Sodium）、甘油三脂（Triglycerides）、尿素氮（Urea Nitrogen）、尿酸（Uric acid）、白蛋白（Albumin）和葡萄糖（Glucose）。 | 1.水平2、水平3、 12*3ml/盒 2.均匀性：瓶间变异系数(CV)≤15.0%。 | 日立Labospect008AS全自动生化分析仪 | 进口
202509010636 | 样本释放剂 | 适用于从血浆样本中释放出多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素、3-甲氧酪胺、去甲变肾上腺素、变肾上腺素；或适用于从尿液样本中释放出多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素、3-甲氧酪胺、去甲变肾上腺素、变肾上腺素、高香草酸、香草扁桃酸，并经过氮气吹干后，使用复溶液复溶，获得待测样品，用于高效液相色谱串联质谱法测定血游离儿茶酚胺及其代谢产物或尿游离儿茶酚胺及其代谢产物的样本前处理，以便进行质谱检测。 | ★1.适用检测方法：液相色谱串联质谱法。 2.试剂盒具有医疗器械注册证或备案证。 ★3.试剂盒包装规格：96人份/盒。 4.样本类型：血浆/24h尿样。 ★5.配套校准品、内标品、质控品采用冻干粉形式，确保稳定。 ★6.校准品可制备至少7个水平，配备至少5支。 ★7.质控品2个水平，配备至少5支。 8.内标复溶后，效期不少于7天。 ★9.校准品赋值的计量学可溯源至一级标准物质，提供相关证明文件，可溯源至NIST标准物质。 ★10.采用固相萃取SPE前处理方法，并可与特定的前处理设备配套使用。 11.性能指标： 检测正确度：相对偏差%（RE%）≤±15%。 检测精密度：批内CV%≤13%；批间CV%≤15%。 12.试剂稳定性：在规定条件下保存一年，试剂正确度、精密度符合第11条要求。 ▲13.试剂及配套包含：提取液、淋洗液、洗脱液、复溶液、流动相、校准品、校准品稀释液、内标、质控品、提取板、萃取板、接收板、硅胶盖板，并提供说明书证明。 14.血液样本检测与尿液样本检测共用同一根色谱柱。 ★15.具备提供同品牌NMPA二类注册证色谱柱能力，提供注册证明。 | 串联质谱分析仪AB SCIEX Triple Quad 4500MD | 国产
202509010637 | 样本释放剂 | 用于从血清样本中释放出氨基酸，其主要组成成分为提取液、流动相 | 1.试剂包适用检测方法：高效液相色谱-串联质谱法； 2.具有医疗器械注册证或备案证； ★3.用于人血浆样本中23种氨基酸: 丙氨酸(Ala)、 亮氨酸（Leu）、精氨酸（Arg）、 赖氨酸 （Lys）、天冬酰胺 Asn 甲硫氨酸 Met、 天冬氨酸（Asp）、 鸟氨酸 （Orn）、β-丙氨酸 （β-Ala）、 苯丙氨酸 （Phe）、瓜氨酸 （Cit）、 脯氨酸 （Pro）、谷氨酰胺 （Gln） 丝氨酸 （Ser）、谷氨酸 （Glu）、 苏氨酸 （Thr）、甘氨酸（Gly）、 色氨酸 （Trp）、牛磺酸（Tau)、 酪氨酸 （Tyr）、组氨酸 （His）、 缬氨酸 （Val）、异亮氨酸（Ile）的样本前处理； ★4.采用蛋白沉淀法，离心或正压方式均可，提供说明书证明。 ▲5. 校准品、内标不少于2支，质控品包含2个水平，不少于3支。 6.包装规格：96人份/盒。 ▲7.试剂包含：提取液、流动相，校准品、质控品、内标、可正压蛋白沉淀板材等。 ★8.具备提供同品牌NMPA二类注册证色谱柱能力，提供注册证明。 | 串联质谱分析仪AB SCIEX Triple Quad 4500MD | 国产
202509010638 | 样本释放剂 | 用于从血清样本中释放出需要监测的药物成分，其主要组成成分为提取液、流动相 | 1.检测方法：高效液相色谱-串联质谱法。 ★2.试剂盒具有有效期内的医疗器械注册证或备案证。 ★3.便于后期药物浓度项目开展，要求仪器厂家具有NMPA二类注册证的药物浓度试剂盒，其中包含免疫抑制剂、抗癫痫药物、抗感染药物、抗肿瘤药物在内的5种及以上药物，提供注册证明。 ★4.便于后期药物浓度项目开展，需具备提供同品牌免疫抑制剂药物校准品及质控品、抗感染类药物校准品及质控品的能力,提供NMPA二类注册证明。 5.具有与检测项目相对应的内标品； 6.具有与试剂配套的校准品和定值质控品，且包含高、中、低浓度； 7.性能指标： 试剂盒正确度：相对偏差（B）≤15%。 试剂盒精密度度：批内CV%≤15%；批间CV%≤15%。 8.试剂稳定性：在规定条件下保存一年，试剂正确度、精密度符合第7条要求。 9.包装规格：96人份/盒。 ▲10.试剂盒包含：提取液、流动相A、流动相B、校准品、质控I、质控II、质控III、内标、校准品稀释液、96孔进样板、铝箔封膜或硅胶盖板等。 11.标本类型：免疫抑制剂全血，其他药物血浆或血清。 12.试剂供应商配合医院解决实验过程中出现的疑难问题。 ★13.具备提供同品牌NMPA二类注册证色谱柱能力，提供注册证明。 | 串联质谱分析仪AB SCIEX Triple Quad 4500MD | 国产
202509010639 | 样本释放剂 | 用于从血清样本中释放出类固醇激素，其主要组成成分为提取液、流动相、复溶液 | 1.检测方法：高效液相色谱-串联质谱法； 2.试剂盒具有有效期内的医疗器械注册证或备案证。 ▲3.用于待测样本的预处理，使血清样本中需要监测的可的松、皮质醇、皮质酮、21-脱氧皮质醇、11-脱氧皮质醇、醛固酮、雌酮、雌二醇、雌三醇、雄烯二酮、11-脱氧皮质酮、睾酮、脱氢表雄酮、17α-羟基孕烯醇酮、17α-羟基孕酮、双氢睾酮、孕酮、 孕烯醇酮、硫酸脱氢表雄酮、18-羟皮质酮、18-羟皮质醇、18-氧皮质醇、11-羟雄烯二酮、 11-酮雄烯二酮、11-酮睾酮、11β-羟睾酮、地塞米松、褪黑素类固醇激素释放出来，以便于使用液相色谱-串联质谱仪对待测物进行检测； 4.样本类型：人血清； ▲5.采用固相萃取SPE前处理方法，并可与特定前处理设备配套使用； ▲6.配套校准品、内标品、质控品，校准品制备不少于8个水平，配备不少于4支。 ▲7.质控品至少3个水平，配备不少于2支。 ▲8.内标复溶后，效期不少于14天。 9.性能指标： 检测正确度：相对偏差%（RE%）≤±15%； 检测精密度：批内CV%≤15%；批间CV%≤15% 10.试剂稳定性:在规定条件下保存一年，试剂正确度、精密度符合第9条要求 11.试剂盒包装规格：96人份/盒。 ▲12.试剂盒包含：提取液、淋洗液、洗脱液、流动相添加剂、复溶液、校准品、校准品稀释液、内标、质控品、流动相、提取板、收集板、进样板、硅胶盖垫等，实现无需采购其他耗材可直接检测样本。 | 串联质谱分析仪AB SCIEX Triple Quad 4500MD | 国产
202509010640 | 样本释放剂 | 用于从血清样本中释放出胆汁酸，其主要组成成分为提取液、流动相 | 1.检测方法：高效液相色谱-串联质谱法； 2.试剂盒具有有效期内的医疗器械注册证或备案证。 ▲3.用于人血清样本中15种胆汁酸: 胆酸（CA）、脱氧胆酸（DCA）、鹅脱氧胆酸（CDCA）、熊脱氧胆酸（UDCA）、石胆酸（LCA）、甘氨胆酸（GCA）、甘氨脱氧胆酸（GDCA）、甘氨鹅脱氧胆酸（GCDCA）、甘氨熊脱氧胆酸（GUDCA）、甘氨石胆酸（GLCA）、牛磺胆酸（TCA）、牛磺脱氧胆酸（TDCA）、牛磺鹅脱氧胆酸（TCDCA）、牛磺熊脱氧胆酸（TUDCA）、牛磺石胆酸（TLCA）的样本前处理；（一类备案为证明） ▲4.采用蛋白沉淀法，前处理简单，便于操作；（说明书为证明）； 5.包装规格：96人份/盒。 ▲6.试剂及配套包含：提取液、流动相、复溶液，实现无需采购其他耗材可实现样本前处理。 | 串联质谱分析仪AB SCIEX Triple Quad 4500MD | 国产
202509010641 | 25-羟基维生素D测定试剂盒(高效液相色谱-串联质谱法) | 用于体外定量检测人血清样本中25-羟基维生素D的含量。 | 1.检测方法：高效液相色谱-串联质谱法； ★2.试剂盒具有二类医疗器械注册证； 3.能一次性检测人血清中2种脂溶性维生素：25-羟基维生素D2、25-羟基维生素D3的含量； 4.具有与检测项目相对应的内标品； 5.具有与试剂配套的校准品（≥7个浓度）和定值质控品（含高、低浓度）， ▲6.为确保试剂稳定性，校准品及质控品为冻干粉形式； ★7.试剂盒采用固相支撑液液萃取技术，基于96孔板的批量化样本处理； ▲8.试剂盒前处理采用衍生化步骤，确保低含量指标的检测效果，提供说明书证明。 ▲9.性能指标（提供说明书证明）： 检测正确度：相对偏差%（RE%）≤±15%； 检测精密度：CV%≤15%； 25-羟基维生素D2指标的定量下限≤0.3 ng/mL； 25-羟基维生素D3指标的定量下限≤0.5 ng/mL； 25-维生素D2指标线性范围0.3-200ng/mL或更宽； 25-维生素D3指标线性范围0.5-400ng/mL或更宽； 12.试剂盒包装规格：96人份/盒。 ▲13.试剂盒包含：提取液、衍生液、终止液、复溶液、校准品、内标、质控品、校准品稀释液、流动相、96孔提取板、96孔过滤板、96孔收集板、96孔进样板、96孔硅胶垫等，实现无需采购其他耗材可直接检测样本，提供试剂盒说明书为证明。 | 串联质谱分析仪AB SCIEX Triple Quad 4500MD | 国产
202509010642 | 水溶性维生素测定试剂盒(超高效液相色谱-串联质谱法) | 用于体外定量检测人血清中维生素B1、维生素B2、维生素B3、维生素B5、维生素B6、维生素B7、维生素B9、维生素B12、维生素C的含量。 | ★1.检测方法：液相色谱串联质谱法。 ★2.试剂盒具有二类医疗器械注册证。 ▲3.能一次性检测人血清9种水溶性维生素：维生素VB1、VB2、VB3、VB5、VB6、VB7、VB9、VB12、VC。 4.具有与检测项目相对应的内标品，且内标瓶内变异系数（CV）应不大于 13.0%，瓶间变异系数（CV）应不大于13.0%。 ▲5.具有与试剂配套的校准品（≥7个浓度）和定值质控品（含高、低浓度），质控品到实验室后有限期要求半年以上。（说明书为证明） ▲6.为确保试剂稳定性，校准品及质控品为冻干粉形式；（说明书为证明） 7.性能指标： ▲7.1维生素B7指标的定量下限≤0.12 ng/mL。（说明书为证明） 7.2维生素B3指标线性范围覆盖：2-800ng/mL；维生素B9指标线性范围覆盖0.5-400ng/mL。（说明书为证明） 7.3检测正确度：各检测项目的回收率均在85%-115%之间。（说明书为证明） ▲7.4检测精密度：批内精密度：≤13%；批间精密度：CV%≤15%。（说明书为证明） 8.稳定性：在规定条件下保存一年，试剂正确度、精密度符合第7条要求 ▲9.试剂盒包含：样本保护剂、提取液、校准品、内标、质控品、流动相、进样板等，实现无需采购其他耗材可直接检测样本。（说明书为证明） ▲10.前处理方法：蛋白沉淀法，无需调整pH值。（说明书为证明） 11.包装规格：96人份/盒。 ▲12.厂家具有提供NMPA二类注册证的、覆盖相同指标的水溶性维生素校准品、质控品能力。 | 串联质谱分析仪AB SCIEX Triple Quad 4500MD | 国产
202509010643 | 脂溶性维生素测定试剂盒(超高效液相色谱-串联质谱法) | 用于体外定量检测人血清中维生素A、维生素E、25-羟基维生素D2、25-羟基维生素D3、维生素K的含量。 | 1.检测方法：液相色谱串联质谱法。 ★2.试剂盒具有二类医疗器械注册证。 3.能一次性检测人血清5种脂溶性维生素：维生素A、D2、D3、E、K。 4.具有与检测项目相对应的内标品，且内标瓶内变异系数（CV）应不大于 13.0%，瓶间变异系数（CV）应不大于 13.0%，提供说明书证明。 5.具有与试剂配套的校准品（≥7个浓度）和定值质控品（含高、低浓度）。 ▲6.为确保试剂稳定性，校准品及质控品为冻干粉形式。 7.性能指标： ▲7.1线性范围覆盖：维生素A：20-4000 ng/mL； 25-羟基维生素D2：1-200 ng/mL；25-羟基维生素D3：2-400ng/mL；维生素E：0.5-200 μg/mL；维生素K1：0.1-100 ng/mL。 7.2检测正确度：各检测项目的回收率均在85%-115%之间。 ▲7.3检测精密度：批内精密度：≤13%；批间精密度：CV%≤15%。 8.稳定性：在规定条件下保存一年，试剂正确度、精密度符合第7条要求； ★9.前处理方法：脂溶性维生素前处理方法SLE （固相支持液液萃取），提供说明书证明。 ★10.采用96孔板形式的批量化样本处理，提供说明书证明。 ▲11.试剂盒包含：样本保护剂、提取液、复溶液、校准品、内标、质控品、流动相、提取板、过滤板、收集板、进样板等，实现无需采购其他耗材可直接检测样本，提供说明书证明 ▲12.试剂盒包装规格：96人份/盒。 ▲13.具有提供同品牌NMPA二类注册证的、覆盖相同指标的脂溶性维生素校准品、质控品能力，提供注册证明。 ★17.具备提供同品牌NMPA二类注册证色谱柱能力，提供注册证明。 | 串联质谱分析仪AB SCIEX Triple Quad 4500MD | 国产
202509010647 | α 肿瘤坏死因子测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清或血浆样本中α肿瘤坏死因子（Alpha tumor necrosis factor，TNFα）的浓度。 | 2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6 | 贝克曼DXI800全自动化学发光免疫分析仪 | 国产
202509010648 | 白介素-10测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清或血浆样本中白介素-10（Interleukin-10，IL-10）的浓度。 | 2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6 | 贝克曼DXI800全自动化学发光免疫分析仪 | 国产
202509010649 | 白介素-1β测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清或血浆样本中白介素-1β（Interleukin-1β，IL-1β）的浓度。 | 2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6 | 贝克曼DXI800全自动化学发光免疫分析仪 | 国产
202509010650 | 白介素2受体测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清样本中白介素2受体（Interleukin-2 receptor ，IL-2R）的浓度。 | 2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6 | 贝克曼DXI800全自动化学发光免疫分析仪 | 国产
202509010651 | 白介素-8测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清或血浆样本中白细胞介素8（Interleukin-8,IL-8）的浓度。 | 2×50测试/盒 校准品：0.5mL×6 | 贝克曼DXI800全自动化学发光免疫分析仪 | 国产
202509010652 | 弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型 IgG抗体质控品 | 用于弓形虫IgG抗体、风疹病毒IgG抗体、巨细胞病毒IgG抗体、单纯疱疹病毒1型IgG抗体、单纯疱疹病毒2型IgG抗体检测时的质量控制。 | ★1、水平2，10*1ml/盒，浓度水平至少包含阴性阳性，具有国家医疗器械注册证。 ★2、均匀性瓶间变异CV（%）不大于10% ★3、质控品在2-8℃条件下储存，有效期≥36个月 4、质控品复溶后在2-8℃条件下保存，可稳定≥14天。 5、质控品可以冷藏运输。也可以阴凉运输不超过6天。 | 安图A2000全自动化学发光分析仪 | 国产
202509010653 | 弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型 IgG抗体质控品 | 用于弓形虫IgG抗体、风疹病毒IgG抗体、巨细胞病毒IgG抗体、单纯疱疹病毒1型IgG抗体、单纯疱疹病毒2型IgG抗体检测时的质量控制。 | ★1、水平1，10*1ml/盒，浓度水平至少包含阴性阳性，具有国家医疗器械注册证。 ★2、均匀性瓶间变异CV（%）不大于10% ★3、质控品在2-8℃条件下储存，有效期36个月 4、质控品复溶后在2-8℃条件下保存，可稳定14天。 5、质控品可以冷藏运输。也可以阴凉运输不超过6天。 | 安图A2000全自动化学发光分析仪 | 国产
202509010654 | 弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型 IgM抗体质控品 | 用于弓形虫IgM抗体、风疹病毒IgM抗体、巨细胞病毒IgM抗体、单纯疱疹病毒1型IgM抗体、单纯疱疹病毒2型IgM抗体检测时的质量控制。 | ★1、水平2，10*1ml/盒，浓度水平至少包含阴性阳性，具有国家医疗器械注册证。 ★2、均匀性瓶间变异CV（%）不大于10% ★3、质控品在2-8℃条件下储存，有效期36个月 4、质控品复溶后在2-8℃条件下保存，可稳定14天。 5、质控品可以冷藏运输。也可以阴凉运输不超过6天。 | 安图A2000全自动化学发光分析仪 | 国产
202509010655 | 弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型 IgM抗体质控品 | 用于弓形虫IgM抗体、风疹病毒IgM抗体、巨细胞病毒IgM抗体、单纯疱疹病毒1型IgM抗体、单纯疱疹病毒2型IgM抗体检测时的质量控制。 | ★1、水平1，10*1ml/盒，浓度水平至少包含阴性阳性，具有国家医疗器械注册证。 ★2、均匀性瓶间变异CV（%）不大于10% ★3、质控品在2-8℃条件下储存，有效期36个月 4、质控品复溶后在2-8℃条件下保存，可稳定14天。 5、质控品可以冷藏运输。也可以阴凉运输不超过6天。 | 安图A2000全自动化学发光分析仪 | 国产
202509010656 | 肿瘤标志物质控品Ⅱ | 用于甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖类抗原125（CA125）、糖类抗原19-9（CA19-9）、糖类抗原15-3（CA15-3）、糖类抗原50（CA50）、前列腺特异性抗原（PSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、铁蛋白（Ferr）、糖类抗原72-4(CA72-4)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状细胞癌抗原(SCCA)、细胞角蛋白19 片段(Cyfra 21-1)、糖类抗原242(CA242)、人附睾蛋白4(HE4)、胃蛋白酶原I(PGI)、胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ)、β2-微球蛋白（ß2-Microglobulin）、β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）、甲状腺球蛋白（TG）检测时的质量控制。 | ★1、水平3，6*3ml/盒，浓度水平至少包含正常值病理值，该质控品具有国家医疗器械注册证。 ★2、均匀性瓶间变异CV（%）不大于10% ★3、质控品在2-8℃条件下储存，有效期36个月 4、质控品复溶后在2-8℃条件下保存，大部分项目可稳定14天。 5、质控品可以冷藏运输。也可以阴凉运输不超过6天。 | 安图A2000全自动化学发光分析仪 | 国产
202509010657 | 肿瘤标志物质控品Ⅱ | 用于甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖类抗原125（CA125）、糖类抗原19-9（CA19-9）、糖类抗原15-3（CA15-3）、糖类抗原50（CA50）、前列腺特异性抗原（PSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、铁蛋白（Ferr）、糖类抗原72-4(CA72-4)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、鳞状细胞癌抗原(SCCA)、细胞角蛋白19 片段(Cyfra 21-1)、糖类抗原242(CA242)、人附睾蛋白4(HE4)、胃蛋白酶原I(PGI)、胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ)、β2-微球蛋白（ß2-Microglobulin）、β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）、甲状腺球蛋白（TG）检测时的质量控制。 | ★1、水平1，6*3ml/盒，浓度水平至少包含正常值病理值，该质控品具有国家医疗器械注册证。 ★2、均匀性瓶间变异CV（%）不大于10% ★3、质控品在2-8℃条件下储存，有效期36个月 4、质控品复溶后在2-8℃条件下保存，大部分项目可稳定14天。 5、质控品可以冷藏运输。也可以阴凉运输不超过6天。 | 安图A2000全自动化学发光分析仪 | 国产
202509010658 | 塑料试管 | 一次性塑料试管，用于分装液体 | 12*75mm 塑料试管 | / | 国产
202509010659 | 塑料试管 | 一次性塑料试管，用于分装液体 | 15*100mm 塑料试管 | / | 国产
202509010660 | 一次性使用痰杯 | / | 40ml手掀盖（单包）蓝 手掀盖痰杯 单只装 | / | 国产
202509011017 | 刨削动力系统 | 与关节镜配合，供医疗机构用于在人体大、小关节腔内切除软组织和骨组织。 | ★1.规格分刨刀或磨头。一次性使用无菌刨削刀头由内刀和外刀组成，根据刀头形状分为刨刀和磨头，由不锈钢材料和高分子塑料制成。 2、尺寸：工作长度:70mm,130mm。直径:4.2mm,5.9mm。 3、无菌：一次性使用无菌刨削刀头应无菌。 | 康美林弗泰克LS7602刨削手柄 | 国产
202509011018 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 与关节镜配合，用于在人体大、小关节腔内切除软组织和骨组织用。 | ★1.规格分刨刀或磨头。一次性使用无菌刨削刀头由内刀和外刀组成，根据刀头形状分为刨刀和磨头，由不锈钢材料和高分子塑料制成。 2、尺寸：工作长度:130mm。直径:3.0mm,4.2mm,5.9mm。 3、无菌：一次性使用无菌刨削刀头应无菌。 | 康美林弗泰克LS7600刨削手柄 | 国产
202509011019 | 脱细胞异体真皮 | 1.可供人体真皮缺损的替代和修复（不包括面部除皱）。 2.适用于肛瘘的治疗。 | 5cm*6cm |  | 国产
202509011020 | 脱细胞异体真皮 | 1.可供人体真皮缺损的替代和修复（不包括面部除皱）。 2.适用于肛瘘的治疗。 | 2cm*3cm |  | 国产
202509011021 | 脱细胞异体真皮 | 1.可供人体真皮缺损的替代和修复（不包括面部除皱）。 2.适用于肛瘘的治疗。 | 1cm*3cm |  | 国产
202509011022 | 脱细胞异体真皮 | 1.可供人体真皮缺损的替代和修复（不包括面部除皱）。 2.适用于肛瘘的治疗。 | 10cm*15cm |  | 国产
202509011023 | 脱细胞异体真皮 | 1.可供人体真皮缺损的替代和修复（不包括面部除皱）。 2.适用于肛瘘的治疗。 | 10cm*10cm |  | 国产
202509011024 | 脱细胞异体真皮 | 1.可供人体真皮缺损的替代和修复（不包括面部除皱）。 2.适用于肛瘘的治疗。 | 1cm*15cm |  | 国产
202509011025 | 脱细胞异体真皮 | 1.可供人体真皮缺损的替代和修复（不包括面部除皱）。 2.适用于肛瘘的治疗。 | 5cm*6cm |  | 国产
202509011026 | 脱细胞异体真皮 | 1.可供人体真皮缺损的替代和修复（不包括面部除皱）。 2.适用于肛瘘的治疗。 | 2cm*3cm |  | 国产
202509011027 | 脱细胞异体真皮 | 1.可供人体真皮缺损的替代和修复（不包括面部除皱）。 2.适用于肛瘘的治疗。 | 1cm*3cm |  | 国产
202509011028 | 脱细胞异体真皮 | 1.可供人体真皮缺损的替代和修复（不包括面部除皱）。 2.适用于肛瘘的治疗。 | 5cm*6cm |  | 国产
202509011029 | 同种异体骨修复材料 | 用于脊柱损伤，脊柱退变等疾病以及其他临床所需要的骨缺损的填充、融合、修补、辅助加固及非负重骨的重建。 | 2g 松质皮质混合骨碎块状 2g/盒 |  | 国产
202509011030 | 同种异体骨修复材料 | 用于脊柱损伤，脊柱退变等疾病以及其他临床所需要的骨缺损的填充、融合、修补、辅助加固及非负重骨的重建。 | 2.5ml 松质骨长条状 2.5ml/盒 |  | 国产
202509011031 | 同种异体骨修复材料 | 用于脊柱损伤，脊柱退变等疾病以及其他临床所需要的骨缺损的填充、融合、修补、辅助加固及非负重骨的重建。 | 5ml 松质皮质混合骨碎块状 5ml/盒 |  | 国产
202509011032 | 同种异体骨修复材料 | 用于脊柱损伤，脊柱退变等疾病以及其他临床所需要的骨缺损的填充、融合、修补、辅助加固及非负重骨的重建。 | 可按需定制 松质皮质混合骨骨块 40mmx30mmx12mm/盒 |  | 国产
202509011033 | 同种异体骨修复材料 | 用于脊柱损伤，脊柱退变等疾病以及其他临床所需要的骨缺损的填充、融合、修补、辅助加固及非负重骨的重建。 | 2cm3 松质骨长条状 2cm3/盒 |  | 国产
202509011034 | 同种异体骨修复材料 | 用于脊柱损伤，脊柱退变等疾病以及其他临床所需要的骨缺损的填充、融合、修补、辅助加固及非负重骨的重建。 | 3ml 松质骨长条状 3ml/盒 |  | 国产
202509011035 | 同种异体骨修复材料 | 用于脊柱损伤，脊柱退变等疾病以及其他临床所需要的骨缺损的填充、融合、修补、辅助加固及非负重骨的重建。 | 6mmx13mmx13mm 皮质骨骨块5 6mmx13mmx13mm/盒 |  | 国产
202509011036 | 同种异体骨修复材料 | 用于脊柱损伤，脊柱退变等疾病以及其他临床所需要的骨缺损的填充、融合、修补、辅助加固及非负重骨的重建。 | 3ml 松质皮质混合骨颗粒状 3ml/盒 |  | 国产
202509011037 | 同种异体骨修复材料 | 用于脊柱损伤，脊柱退变等疾病以及其他临床所需要的骨缺损的填充、融合、修补、辅助加固及非负重骨的重建。 | 1g 松质骨长条状 1g/盒 |  | 国产
202509011038 | 同种异体骨修复材料 | 用于脊柱损伤，脊柱退变等疾病以及其他临床所需要的骨缺损的填充、融合、修补、辅助加固及非负重骨的重建。 | 可按需定制 松质皮质混合骨骨块 50mmx40mmx20mm/盒 |  | 国产
202509011039 | 同种异体骨修复材料 | 用于脊柱损伤，脊柱退变等疾病以及其他临床所需要的骨缺损的填充、融合、修补、辅助加固及非负重骨的重建。 | 1.0ml 松质皮质混合骨骨粉 1.0ml/盒 |  | 国产
202509011040 | 同种异体骨修复材料 | 用于脊柱损伤，脊柱退变等疾病以及其他临床所需要的骨缺损的填充、融合、修补、辅助加固及非负重骨的重建。 | 3ml 松质皮质混合骨长条状 3ml/盒 |  | 国产
202509011146 | 急诊真空采血管（橘黄头） | 用于临床人体静脉血液标本的采集、运输、保存和处理。 | 5ml、桔黄色 促凝管，头部为红色胶塞以区分用以急诊患者。 | / | 国产
202509011147 | 急诊真空采血管（蓝头） | 用于临床人体静脉血液标本的采集、运输、保存和处理。 | 2.7ml、浅蓝色 血凝管，头部为红色胶塞以区分用以急诊患者。 | / | 国产
202509011148 | 急诊真空采血管（紫头） | 用于临床人体静脉血液标本的采集、运输、保存和处理。 | 2ml、紫色 血常规管（EDTA.K2），头部为红色胶塞以区分用以急诊患者。 | / | 国产
202509011149 | 一次性使用真空采血管 | 用于临床人体静脉血液标本的采集、抗凝/促凝/分离/保存。 | 肝素钠（塑料管) 0.5mL、绿色、塑料、儿童专用。 | / | 国产
202509011150 | 一次性使用真空采血管 | 用于临床人体静脉血液标本的采集、抗凝/促凝/分离/保存。 | 白色分离胶+EDTAK2抗凝剂 3ml/支 塑料 |  | 国产
202509011151 | 真空采血管 | 用于临床人体静脉血液标本的采集、运输、保存和处理。 | 血常规管(EDTA.K2) 2ml、(EDTA.K2)、紫色、塑料 | / | 国产
202509011152 | 真空采血管 | 用于临床人体静脉血液标本的采集、运输、保存和处理。 | 促凝管 5ml、(促凝剂)、桔黄色、塑料 | / | 国产
202509011153 | 真空采血管 | 用于临床人体静脉血液标本的采集、运输、保存和处理。 | 促凝管 4ml、(促凝剂)、桔黄色 | / | 国产
202509011154 | 真空采血管 | 用于临床人体静脉血液标本的采集、运输、保存和处理。 | 肝素锂管 5ml、(肝素锂)、绿色、塑料 | / | 国产
202509011155 | 真空采血管 | 用于临床人体静脉血液标本的采集、运输、保存和处理。 | 无添加剂管 5ml、(无添加剂)、红色、塑料 | / | 国产
202509011156 | 真空采血管 | 用于临床人体静脉血液标本的采集、运输、保存和处理。 | 血凝管 2.7ml、（枸橼酸钠溶液(3.2％)）、浅蓝色、塑料 | / | 国产
202509011157 | 真空采血管 | 用于临床人体静脉血液标本的采集、运输、保存和处理。 | 血沉管 1.6ml、4NC(枸橼酸钠溶液(3.8％))、黑色、玻璃 | / | 国产
202509011204 | 鼻氧管 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。 | 双套，双孔鼻塞，长240cm φ2.5*1.6 | 二氧化碳监测仪 | 国产
202509011205 | 鼻氧管 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。 | / | 睡眠呼吸记录仪Alice Night One | 国产
202509011206 | 正压面罩 | 与呼吸机连接，为成人患者提供正压通气用。 | 规格:鼻面罩（大、中、小号）；口鼻面罩（大、中、小号）。 |  | 国产
202509011227 | 医用升温仪 | 围术期患者的体温保护。 | 178*188cm（全身体表加温毯） | 恒智威通EVER-1医用升温仪 | 国产
202509011228 | 医用升温仪 | 围术期患者的体温保护。 | 122*98cm（上身体表加温毯） | 恒智威通EVER-1医用升温仪 | 国产
202509011281 | 可调弯输送鞘 | 用于辅助输送诊断/治疗器械进入心腔内或建立有助于血管内器械的经皮进入通路。 | 由可控鞘、扩张器和导丝组成。其中，可控鞘由头端、管身、标识管、手柄、鞘管座、侧臂与三通开关组成，鞘管管身表面涂覆亲水涂层；扩张器由座与管身组成；导丝由芯丝与包覆层组成，表面涂覆亲水涂层。内径：8F-8.5F 长度：68-82cm |  | 国产
202509011282 | 切割球囊系统 | 用于患有冠状动脉血管存在粥样硬化斑块需要切割处理的患者，在紧急情况下可接受冠状动脉旁路移植（CABG)手术的患者。 | 为快速交换型球囊扩张导管，主要由球囊、外管、内管、加强丝、管座、显影标记、尖端管、缓冲管等组成，涂有聚乙烯吡咯烷酮亲水涂层。球囊材质为嵌段聚醚酰胺弹性体，球囊上有3组或4组不锈钢刀片纵安装在球囊上，显影标记材料为铂铱合金。外管、内管及管座材料为尼龙11、聚乙烯、不锈钢管和聚碳酸酯。 |  | 国产
202509010420 | 人SHOX2、RASSF1A基因甲基化DNA检测试剂盒（PCR荧光法） | 用于体外定性检测人肺泡灌洗液中人SHOX2基因和人RASSF1A基因甲基化。检测SHOX2基因9个甲基化位点和 RSSAF1A基因7个甲基化位点的甲基化状态。 | 规格20人份/ 盒 检测样本：人肺泡灌洗液脱落细胞提取的DNA 质控：提供阴阳性质控品，PCR反应体系具备内质控。 最低检测下限：在甲基化比例为5%时反应终体系中甲基化核酸浓度的最低检测限为250copies/test。 正式获得NMPA批准上市 | 实时荧光定量PCR仪（全自动）雅睿MA-6000或罗氏Cobas480实时荧光定量仪 | 国产
202509010569 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 用于人体皮下、肌肉及静脉注射药液。 | 5ml 0.5×35mm薄壁 长斜面角 |  | 国产
202509010859 | 一次性使用无菌溶药器 | 供临床抽取、溶解、配制药液使用。 | ★30mL 1.6×30 薄壁侧孔针 |  | 国产
202509010860 | 一次性使用无菌溶药器 | 供临床抽取、溶解、配制药液使用。 | 30mL 1.2×30 薄壁侧孔针 |  | 国产
202509010861 | 一次性使用无菌溶药器 | 供临床抽取、溶解、配制药液使用。 | 50mL 1.6×30 薄壁侧孔针 |  | 国产
202509010862 | 一次性使用无菌溶药器 | 供临床抽取、溶解、配制药液使用。 | 20ml 1.6×30薄壁侧孔针 锁定式 |  | 国产
202509011082 | 输液加压袋 | 输液加压用 | 500ml 精密型 ★压力≥300mmHg ★有压力显示 ★透明硅胶材质 |  | 国产
202509011083 | 一次性使用避光输液延长管 | 避光范围为290 nm～450 nm，适用于维生素C注射液、维生素B6注射液、维生素K1注射液、注射用顺铂、注射用硝普钠、注射用硫酸长春新碱的输注。 | 1500mm,药液过滤器15μm |  | 国产
202509011084 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 用于重力式静脉输液。 | 输液针0.7mm、0.55mm，单插 带挂钩 |  | 国产
202509011085 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 用于需要对大容量药液进行分装,且对输液剂量精度要求不高场合下临床患者的特殊输液。 | 250mL，0.55×19mm正常壁 长斜面角，带针 |  | 国产
202509011086 | 一次性使用袋式输液器 带针 | 用于需要对大容量药液进行分装,且对输液剂量精度要求不高场合下临床患者的特殊输液。 | 250mL，0.7mm×25mm薄壁 长斜面角，双插单袋。带针 |  | 国产
202509011087 | 一次性使用精密过滤输液器带针 | 用于重力式静脉输液。 | 0.7×25mm带针 薄壁 长斜面角，含精密药液过滤器（标称孔径：2.0μm、3.0μm、5.0μm） |  | 国产
202509011088 | 一次性使用静脉输液针 | 用于临床患者静脉输液，与重力输液式输液器配套使用。 | 由连接座、针管、针柄、静脉针保护套、软管组成。输液针直径0.55/0.7/0.9mm |  | 国产
202509011089 | 一次性使用输液器 带针 | 用于重力式静脉输液。 | 0.7×25mm薄壁 长斜面角，带针，避光单插带输液贴 |  | 国产
202509011090 | 一次性使用输液器 带针(塑针) | 用于重力作用下的静脉输液。 | 0.7×25mm薄壁 长斜面角，带针(塑针) |  | 国产
202509011091 | 一次性使用输液贴 | 临床用于输液时固定针头使用。由胶带、吸收芯垫、离型纸组成。 | 3.5*7cm |  | 国产
202509011092 | 一次性使用静脉营养输液袋 带针 | 用于患者静脉输送营养液体，主要材料为 EVA。 | ★3000mL、1000mL |  | 国产
202509011093 | 一次性使用输血器 带针 | 临床输血用。 | 0.9mm 带针 不带注射件、不带进气件 |  | 国产
202509011094 | 一次性使用避光配药用注射器 带针 | 避光范围为290nm-450nm，适用于配制光敏类药物。 | 50ml；1.2mm、1.6mm；斜面针管 |  | 国产
202509011095 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 用于人体皮下、肌肉及静脉注射药液。 | 1ml 0.45×16mm正常壁 长斜面角 |  | 国产
202509011096 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 用于人体皮下、肌肉及静脉注射药液。 | 2ml 、0.6×25mm薄壁 长斜面角 |  | 国产
202509011097 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 用于人体皮下、肌肉及静脉注射药液。 | 10ml、0.8×35mm薄壁 长斜面角 |  | 国产
202509011098 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 用于临床病人的注射、抽血和加药。 | 5mL 0.7×30mm薄壁 长斜面角，无菌 |  | 国产
202509011101 | 环柄注射器 | 用于微创伤介入治疗或诊断手术中手动推注造影液及药液。 | 由注射筒、芯杆、限位盖、鲁尔锁定接头、活塞、O型圈和手环组成。 |  | 国产
202509011241 | 涤纶心脏修补材料 | 用于修复心房、心室间隔缺损，由聚对苯二甲酸乙二酯纤维制成。 | 60mm*80mm |  | 国产
202509011283 | 压力导丝 | 由经皮导管穿过血管，用于测量心脏、冠状血管和外周血管中的压力。 | 由导丝、扭矩装置和发射器组成。导丝长度：1750mm(允差±50mm)；柔软段长度：310mm(允差±10mm)；尖端(不透射线) |  | 进口
202509010431 | 定制式固定义齿-单牙种植用全瓷牙冠 | 适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。义齿加工定制耗材 | 定制式固定义齿-单牙种植用全瓷牙冠 |  | 国产
202509010432 | 定制式固定义齿-冠/桥 | 适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。义齿加工（定制耗材） | 晶钰氧化锆全瓷 |  | 国产
202509010433 | 定制式固定义齿-冠/桥 | 适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。义齿加工（定制耗材） | CAD/CAM电脑纯钛金属 |  | 国产
202509010434 | 定制式固定义齿-嵌体 | 适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。义齿加工（定制耗材） | 晶钰日进磁块-嵌体 |  | 国产
202509010435 | 定制式活动义齿-托弓 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。义齿加工（定制耗材） | 舌弓 |  | 国产
202509010436 | 定制式活动义齿-托弓 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。义齿加工（定制耗材） | 腭弓 半口 |  | 国产
202509010437 | 定制式活动义齿-托弓 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。义齿加工（定制耗材） | 兰斯腭弓 半口 |  | 国产
202509010438 | 固定义齿-爱尔创全锆牙 | 适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。义齿加工（定制耗材） | 全锆牙 |  | 国产
202509010439 | 固定义齿-玻璃陶瓷贴面 | 适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。义齿加工（定制耗材） | 玻璃陶瓷 |  | 国产
202509010440 | 固定义齿-超生物合金烤瓷冠 | 适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。义齿加工（定制耗材） | 超生物合金烤瓷 |  | 国产
202509010441 | 固定义齿-钴铬合金烤瓷冠 | 适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。义齿加工（定制耗材） | 钴铬合金烤瓷 |  | 国产
202509010442 | 固定义齿-钴铬金属冠 | 适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。义齿加工（定制耗材） | 金属合金铸造烤瓷冠桥 |  | 国产
202509010443 | 固定义齿-水晶全瓷 | 适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。义齿加工（定制耗材） | 二氧化铝全瓷 |  | 国产
202509010444 | 固定义齿-威兰德捷诺 | 适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。义齿加工（定制耗材） | 二氧化锆全瓷牙 |  | 国产
202509010445 | 固定义齿-无铍无镍桩核 | 适用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。义齿加工（定制耗材） | 无铍无镍金属桩核 |  | 国产
202509010446 | 活动义齿-充不碎胶全口 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。义齿加工（定制耗材） | 充不碎胶 |  | 国产
202509010447 | 活动义齿-纯钛支架（大） | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。义齿加工（定制耗材） | 纯钛 大件 |  | 国产
202509010448 | 活动义齿-纯钛支架（小） | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。义齿加工（定制耗材） | 纯钛 小件 |  | 国产
202509010449 | 活动义齿-钴铬合金支架（大） | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。义齿加工（定制耗材） | 钴铬 大件 |  | 国产
202509010450 | 活动义齿-钴铬支架（小） | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。义齿加工（定制耗材） | 钴铬 小件 |  | 国产
202509010451 | 活动义齿-加不碎胶全口 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。义齿加工（定制耗材） | 加不碎胶 |  | 国产
202509010452 | 活动义齿-局部树脂基托（小） | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。义齿加工（定制耗材） | 自然胶 小件 |  | 国产
202509010453 | 活动义齿-局部树脂基托义齿（大） | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。义齿加工（定制耗材） | 自然胶 大件 |  | 国产
202509010454 | 活动义齿-普通树脂牙 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。义齿加工（定制耗材） | 单颗 普通树脂牙 |  | 国产
202509010455 | 活动义齿-普通塑钢牙 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。义齿加工（定制耗材） | 单颗 普通塑钢牙 |  | 国产
202509010456 | 活动义齿-全口塑钢牙 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。义齿加工（定制耗材） | 全口 普通塑钢牙 |  | 国产
202509010457 | 活动义齿-树脂牙半口 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。义齿加工（定制耗材） | 半口 普通树脂牙 |  | 国产
202509010458 | 活动义齿-树脂牙全口 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。义齿加工（定制耗材） | 全口 普通树脂牙 |  | 国产
202509010459 | 活动义齿-塑钢牙半口 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。义齿加工（定制耗材） | 半口 普通塑钢牙 |  | 国产
202509010460 | 活动义齿-隐形义齿大 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。义齿加工（定制耗材） | 弹性义齿 大件 |  | 国产
202509010461 | 活动义齿-隐形义齿小 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。义齿加工（定制耗材） | 弹性义齿 小件 |  | 国产
202509010462 | 活动义齿-铸造支托/卡环 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。义齿加工（定制耗材） | 加铸造支托/卡环 |  | 国产
202509010463 | 活动义齿-自然胶全口 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。义齿加工（定制耗材） | 自然胶 |  | 国产
202509010464 | 义齿修补 | 用于牙列缺损、牙列缺失的活动修复。义齿加工（定制耗材） | 树脂修补基托 |  | 国产
202509010465 | 1％次氯酸钠消毒液 | 根管消毒 | 250ml/瓶，1%次氯酸钠 |  | 国产
202509010466 | 2％葡萄糖酸氯己定抑菌液 | 根管冲洗 | 20ml 1瓶/盒 |  | 国产
202509010467 | 3％次氯酸钠消毒液 | 根管消毒 | 250ml/瓶，3%次氯酸钠 |  | 国产
202509010468 | EDTA根管润滑凝胶 | 用于根管预备过程中的润滑，辅助器械扩大根管。 | 由乙二胺四乙酸二钠、聚乙二醇、硬脂酸聚羟氧(40)酯、甘油和纯化水组成，6g ，1支/盒 |  | 国产
202509010469 | Protaper消毒针架 | 用于在根管治疗后，根管锉能记录使用次数防止根管锉过劳折断，一次性能插入6支锉针，具有挡位调节12挡;支持高温高压灭菌。 | 标准 (黄色) |  | 国产
202509010470 | 拔髓针（歯科用クレンザ） | 用于牙体牙髓的治疗。 | 21mm，6支/盒 |  | 进口
202509010471 | 玻璃离子水门汀 | 用于对乳后牙的I、II类龋洞修复,恒牙非功能区的I、 II类龋洞修复,对恒牙功能区的I、II类龋洞修复,可用作中间或深垫底,IV类龋洞和根面的修复,桩核修复。 | 套装：粉末：15g粉1瓶；液体：8g1瓶 粉+液/盒 |  | 国产
202509010472 | 玻璃离子水门汀 | 用于：1.乳牙窝洞的充填，2.恒牙Ⅲ、Ⅴ类洞的修复，3.窝洞的垫底，4.桩核的修复，其中牙髓炎症未完全消除或露髓者禁用。 | 充填粉剂15g，液剂12g 粉剂15g+液剂12g/盒 |  | 国产
202509010473 | 玻璃离子水门汀 | 用于1．金属或陶瓷嵌体、冠、桥、桩钉等的粘结；2．正畸带环的粘结。 | 粉剂30g，液剂25g 粉剂30g+液剂25g/盒 |  | 国产
202509010474 | 玻璃离子水门汀 | 用于牙齿治疗时进行衬层和修复。 | 3*20g粉+3*16ml液 粉+液/盒 |  | 国产
202509010475 | 玻璃离子粘固剂 Luting Cement | 用于牙齿修复的粘结，包括：金属烤瓷牙冠和牙桥；金属牙冠、嵌体和高嵌体；全氧化铝或全氧化锆铸芯牙冠；预置或铸接管桩；正畸带和用具。 | 主要由填料、水和2-羟乙基甲基丙烯酸组成。主要性能：薄膜厚度小于等于25 μm，抗压强度大于等于50MPa |  | 进口
202509010476 | 不锈钢正畸丝 | 用于矫正牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。 | 为丝状固体，采用符合GB/T4240-2019标准的06Cr19Ni10不锈钢材料制成。 |  | 国产
202509010477 | 成形片以及配套工具 | 牙科修复器械 | 成型片3.5mm、4.5mm、5.5mm、6.5mm各25个 + 楔子小号、中号、大号各25个 + 护板小号、中号、大号各10个 + 常规环1个 + 小号环1个 + 钳子1把 + 镊子1把 |  | 进口
202509010478 | 成形片以及配套工具 | 牙科修复器械 | 由成形片、成形片夹、楔子、针孔镊、牙科器械钳组成。 |  | 进口
202509010479 | 除丁克溶液 | 用于辅助器械去除牙胶尖、热牙胶或丁香酚类原有根管充填材料。 | 10ml 1瓶/盒 |  | 国产
202509010480 | 除酚克洗液 | 具有抑菌作用，适用于去除根管内酚树脂类永久根管充填物(塑化物) | 10ml 1瓶/盒 |  | 国产
202509010481 | 打样托盘 | 主要供口腔医师为病人装义齿时打样用，金属网状托盘， | 小号 1副/袋 |  | 国产
202509010482 | 打样托盘 | 主要供口腔医师为病人装义齿时打样用，金属网状托盘， | 前口 1副/袋 |  | 国产
202509010483 | 打样托盘 | 主要供口腔医师为病人装义齿时打样用，铝合金材质 | 4#上 1支/个 |  | 国产
202509010484 | 打样托盘 | 主要供口腔医师为病人装义齿时打样用，金属网状托盘， | 中号 1副/袋 |  | 国产
202509010485 | 打样托盘 | 主要供口腔医师为病人装义齿时打样用，金属网状托盘， | 大号 1副/袋 |  | 国产
202509010486 | 打样托盘 | 主要供口腔医师为病人装义齿时打样用，铝合金材质 | 4#下 1支/个 |  | 国产
202509010487 | 打样托盘 | 主要供口腔医师为病人装义齿时打样用，铝合金材质 | 2#上 1支/个 |  | 国产
202509010488 | 打样托盘 | 主要供口腔医师为病人装义齿时打样用，铝合金材质 | 3#上 1支/个 |  | 国产
202509010489 | 打样托盘 | 主要供口腔医师为病人装义齿时打样用，铝合金材质 | 3#下 1支/个 |  | 国产
202509010490 | 打样托盘 | 主要供口腔医师为病人装义齿时打样用，铝合金材质 | 2#下 1支/个 |  | 国产
202509010491 | 打样托盘 | 主要供口腔医师为病人装义齿时打样用，铝合金材质 | 1#上 1支/个 |  | 国产
202509010492 | 打样托盘 | 主要供口腔医师为病人装义齿时打样用，铝合金材质 | 1#下 1支/个 |  | 国产
202509010493 | 丁香油抑菌液 | 主要适用于蛀牙(即龋齿)导致的急性牙髓炎而引起的剧烈疼痛。 | 20ml 1瓶/盒 |  | 国产
202509010495 | 甘水湖牌抑菌剂 | 医生在不处理根管的情况下使用，把牙髓处理干净后，不处理根管，直接把干髓糊剂放进去做根充使用。 | 10ml:10g 粉+液/盒 |  | 国产
202509010496 | 高分子护理牙线棒 | 适用于清洁牙缝，弓形设计。 | 50枚/盒 |  | 国产
202509010497 | 高速气动涡轮手机 | 用于口腔科钻、磨牙手术用。 | 1、不锈钢机身，陶瓷轴承，防回吸卫生机头，逆止阀设计。 2、转速：350,000 - 450,000r/min，驱动气压：0.20 - 0.25MPa 3、上针方式：按钮式夹头 4、喷雾方式：单点喷雾或多点喷雾 |  | 国产
202509010498 | 隔离膜 | 用于粘贴在医生治疗操作台容易触摸到的工作区域，一人一换，防止交叉感染 | 100*150mm蓝色 1200片/卷 |  | 国产
202509010499 | 根管充填及修复材料Root Canal filling repair materials | 用于根管永久性充填修复和手术治疗，具体适用范围：根尖外科倒充填、根管侧穿的修补、根吸收的修补、根尖诱导形成术和盖髓术。 | 1支/盒 |  | 进口
202509010500 | 根管充填及修复材料Root Canal filling repair materials | 用于根管的密封和永久充填。 | 1支/盒 |  | 进口
202509010501 | 根管锉（K锉） | 用于为根管治疗用，疏通根管与扩大根管用 | 6支/盒 |  | 进口
202509010502 | 根管扩大器（P钻） | 用于根管治疗时扩大根管入口 | 6支/盒 |  | 国产
202509010503 | 根管扩大针（歯科用根管リーマ） | 用于口腔科治疗时扩大根管 | 6支/盒，1#至6#（长度包含：28mm，32mm，38mm） |  | 进口
202509010504 | 光固化复合树脂 3M Restroative | 后牙直接修复、桩核制作、夹板、间接修复（包括嵌体、高嵌体和贴面） | 主要由硅烷化的氧化锆/二氧化硅，聚氧乙烯双酚A双甲基丙烯酸缩水甘油酯组成。 |  | 进口
202509010505 | 光固化复合树脂Dental Restorative | 用于Ⅰ~Ⅴ类修复、乳牙的修复、深龋的密封、活动牙齿的固定、小缺口的修复及修复体和瓷贴面的修复。 | 由氨基甲酸酯双甲基丙烯酸酯、乙氧基化Bis-EMA、双酚A(Bis-GMA)、钡玻璃填料、三氟化镱、混合氧化物、预聚物、樟脑醌、对二甲基氨基苯甲酸乙酯、氢醌单甲醚、颜料(氧化铁红、氧化铁黄、氧化铁黑及二氧化钛)组成。3.5g/支/袋。 |  | 进口
202509010506 | 光固化流体树脂 | 用于作为Ⅰ类Ⅱ类修复的初始层，前牙修复（Ⅲ，Ⅳ类），Ⅴ类修复（牙颈部龋损，牙根腐蚀，楔形缺损），各种类型的小修复，深龋的密封，活动牙齿的固定，小缺口的修复，透明间接复合体和陶瓷修复体粘接。 | 由氨基甲酸酯双甲基丙烯酸酯、双酚A（Bis-GMA）、钡玻璃填料、三氟化镱、混合氧化物（70%SiO2,30%ZrO2）、钡铝氟玻璃、高分散二氧化硅、三乙二醇甲基丙烯酸酯、樟脑醌、对二甲基氨基苯甲酸乙酯、氢醌单甲醚、二氧化钛、氧化铁红、氧化铁黄、氧化铁黑组成。1支/袋。 |  | 进口
202509010507 | 硅橡胶印模材料VinylPolysiloxaneImpressionMaterial | 制作嵌体、高嵌体、贴面、冠和桥的印模。 | 主要由乙烯基聚矽氧烷和石英硅石组成，低粘度流动型l4支/盒 |  | 进口
202509010508 | 机用镍钛锉 | 用于牙科根管治疗中进行根管预备。 | 由杆、操作部分、橡胶限位块组成。操作部分由镍钛合金制成。 |  | 国产
202509010509 | 加聚硅橡胶咬合记录材料Vinyl Polysiloxane Bite Registration Material | 用于咬合关系的记录。 | 由本剂和催化剂组成。主要成分：硅石、硅氧烷乙烯聚合物、二氧化硅。 |  | 进口
202509010510 | 金刚砂车针 | 用于口腔科治疗磨削牙齿。 | 不锈钢棒上粘附有微细的金刚砂颗粒，装在牙科手机上旋转使用，用于磨削牙齿。 |  | 进口
202509010511 | 聚醚印模材料Polyether Impression Material | 用于嵌体、高嵌体、冠、桥和贴面预备的取膜、功能性取膜、固定修复体取膜和种植体取膜。 | 主要成分：共聚物、酸甘油酯、硅藻土、色素、香料、填料、单体组成。主要性能：材料的压应变不大于20%，弹性回复率不小于96.5%。 |  | 进口
202509010512 | 聚羧酸锌水门汀 | 用于治疗儿童龋齿、作窝洞的垫底和衬层。 | 30g 粉 + 15ml液 |  | 国产
202509010514 | 口角拉钩 | 用于口腔治疗操作中移开软组织，暴露视野。 | 侧方拉钩，1支/袋 |  | 国产
202509010515 | 口角拉钩 | 用于口腔治疗操作中移开软组织，暴露视野。 | 口唇拉钩，2个/ 袋 |  | 国产
202509010516 | 口角拉钩 | 用于口腔治疗操作中移开软组织，暴露视野。 | 儿童口角拉钩，2个/ 袋 |  | 国产
202509010517 | 口角拉钩 | 用于口腔治疗操作中移开软组织，暴露视野。 | 成人口角拉钩，2个/ 袋 |  | 国产
202509010518 | 口腔开口器 | 具有迫使和/或保持下颌张开的支持结构。 | 成人、儿童型，12个/袋 |  | 国产
202509010519 | 口腔抑菌液 | 用于口腔消毒 | 20ml 1瓶/盒 |  | 国产
202509010520 | 口腔正畸用反光镜 | 口腔正畸治疗辅助器械。双面镀膜。不锈钢材料制成。非无菌，可重复使用。 | 1片/袋 |  | 国产
202509010521 | 口腔正畸用反光镜 | 口腔正畸治疗辅助器械。单面。不锈钢材料制成。非无菌，可重复使用。 | 4片/袋。 |  | 国产
202509010522 | 扩大针测量器 | 根管器械和牙胶尖的精确测量 | 白色 |  | 国产
202509010523 | 朗迅?口腔抑菌软膏 | 改善各种牙周炎症状。同时对急性牙周炎脓肿、冠周炎干槽症、种植体周围炎、种植体黏膜炎、牙周手术后的根面处理，慢性根尖周炎的控制和预防。 | 0.5g 1支/盒 |  | 国产
202509010524 | 朗逸派克斯?抑菌剂 | 用于口腔科拔髓或感染根管治疗后乳牙及年轻恒牙的根管充填 | 1ml 1支/盒 |  | 国产
202509010525 | 临时冠桥树脂材料ProtempCompositeforTemporaryCrownsandBridges | 用于牙科修复治疗过程中冠、桥的临时修复，主要包括：-临时牙冠，桥，嵌体，高嵌体和贴面的制作-暂时性修复体的制作 | 补充装1套/盒 |  | 进口
202509010526 | 流动树脂FiltekTM Z350 XT Flowable Restorative | 用于III类和V类洞的修复、微创窝洞预备修复（包括小的，非承力咬合部位的修复）、直接修复的垫底/衬层、窝洞封闭、填补倒凹、树脂和丙烯酸临时材料的修补。 | 2g/支 2g/支/袋，主要成分：硅烷化氧化锆、双酚A二甲基丙二醇二醚、双酚A二缩水甘油醚丙烯酸甲酯。主要性能：固化深度不小于1.5mm，挠曲强度不小于50MPa. |  | 进口
202509010527 | 美佳印 弹性体印模材料 3型(轻体) | 用于口腔科临床印取口腔模型。 | 轻体50ml/支 2支/盒 |  | 国产
202509010528 | 美益汀光固化牙体粘接剂 | 用于光固化复合树脂或复合体充填材料的粘接 | 5mL 通用自酸蚀粘接剂 1瓶/盒 |  | 国产
202509010529 | 模型蜡 | 用来制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型。 | 250g/盒 |  | 国产
202509010530 | 木馏油抑菌液 | 用于局部阵痛，抑菌消毒 | 20ml 1瓶/盒 |  | 国产
202509010531 | 镍钛合金矫形弹簧 | 用于矫治牙齿畸形，在口腔正畸治疗时与种植体支抗、正畸托槽等正畸材料配合使用。 | 拉簧10颗/袋 |  | 国产
202509010532 | 镍钛合金矫形弹簧 | 用于矫治牙齿畸形，在口腔正畸治疗时与种植体支抗、正畸托槽等正畸材料配合使用。 | 推簧2根/袋 |  | 国产
202509010533 | 镍钛合金牙弓丝 | 用于矫正牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。 | 为丝状固体，采用镍钛合金制成。10根/袋 |  | 国产
202509010534 | 氢氧化钙Dycal Radiopaque Calcium Hydroxide Composition | 用于直接或间接盖髓术。作为护洞剂，用在牙科填充材料，粘固粉和其他基托材料之下。 | 11g 催化剂+13基质 /盒 |  | 进口
202509010535 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 用于口腔内根管的消毒。 | 氢氧化钙，硫酸钡，羟乙基纤维素；甲基纤维素和纯化水；配件包括牙科冲洗器。其注射器为内包装材料。2g 1支/盒 |  | 国产
202509010536 | 氢氧化钙糊剂ApexCal Calcium Hydroxide dressing | 用于牙髓治疗中作为临时敷料。 | 由氢氧化钙，碳酸铋及水、甘油、聚乙烯乙二醇和其他辅助剂的混合物组成。2.5g/支 2支/盒。 |  | 进口
202509010537 | 祛腐凝胶 | 用于龋坏牙本质的手工微创祛腐，也可用于辅助车针、超声祛腐。 | 由氯胺T、木瓜蛋白酶、氯化钠、赤藓红和羧甲基纤维素等组成凝胶 规格型号：≥0.3g/支 1支/盒 |  | 国产
202509010538 | 舌侧扣 | 供正畸时矫治牙齿扭转、舌侧倾斜时用。 | 10粒/袋 |  | 国产
202509010539 | 生物碘酚抑菌液 | 适用于有炎性肉芽组织创面的抑菌消毒。 | 20ml 1瓶/盒 |  | 国产
202509010540 | 手机油 | 用于高速手机，手术器械关节，慢速手机保养 | 350ml 瓶 |  | 国产
202509010541 | 碳化钨牙钻(高速钨钢车针） | 供口腔科钻削牙齿用。 | 工作部分材料为：碳化钨；柄部材料：淬火不锈钢。性能：径向圆跳动值：不大于0.05mm，颈部强度：试验后永久变形量应不大于0.05mm。5支/盒。 |  | 进口
202509010542 | 陶瓷托槽Clarity ADVANCED Ceramic Brackets | 用于口腔科正畸治疗。 | 含未预置粘结剂陶瓷托槽和预置粘结剂陶瓷托槽，槽沟(mm):0-56 |  | 进口
202509010543 | 通用树脂FiltekZ250XTNanoHybridUniversalRestorative | 用于：前后牙的直接修复（包括咬合面）；桩核成形术；夹板固定；包括嵌体、高嵌体和贴面的间接修复。 | 注射器装3g/支，主要组成成分为硅烷化氧化锆、硅烷化填料、Bis-EMA、UDMA、PEGDMA、TEGDMA和Bis-GMA。 |  | 进口
202509010544 | 通用型自粘接树脂水门汀Multilink Speed Self-adhesive self-curing dental resin cement with light-curing option | 用于永久性粘接下列材料制成的间接修复体 | 由单体(二甲基丙烯酸酯、酸性单体)，无机填料(钡玻璃、无水氟化镱、共聚体和超细二氧化硅)、催化剂、稳定剂及着色剂组成。 1支/盒 |  | 进口
202509010545 | 通用粘接系统Single Bond Universal System | 用于光固化复合树脂或复合体充填物充填各类洞型前的粘接；与树脂水门汀配合使用粘固间接修复体；与树脂水门汀配合使用粘固贴面；粘接光固化复合树脂核材料或其他核材料；配合通用粘接剂激活剂，用于自固化或双固化的水门汀与核材料或复合树脂类充填材料的粘接；对复合树脂充填物或复合体充填物进行修补；可对复合树脂修复体、烤瓷熔附金属修复体和全瓷修复体进行口内修补，无需添加任何预处理剂；窝沟封闭剂的粘接。 | 通用粘接剂 5ml 1瓶/袋 |  | 进口
202509010546 | 钨钢车针CARBIDE BURS | 装在牙科用手机上，用于口腔科治疗钻削牙齿。 | 车针头部是碳化钨金属，柄部是不锈钢金属，头部与柄部用焊接工艺在颈部直径处连接成整体。 |  | 进口
202509010547 | 无砷失活抑菌剂（慢失） | 用于牙髓失活，不含砷，安全，无毒，无疼痛;具有自限性，不引起化学性病变;易成形，操作方便，适用人群广。封药时间:暂封7-10天。 | 1g 1支/盒 |  | 国产
202509010548 | 吸潮纸尖 | 用于根管治疗中根管的干燥。 | 25# 0.02锥度 160支/盒 |  | 国产
202509010549 | 吸潮纸尖 | 用于根管治疗中根管的干燥。 | 25# 0.06锥度 100支/盒 |  | 国产
202509010550 | 吸潮纸尖 | 用于根管治疗中根管的干燥。 | 20# 0.04锥度 100支/盒 |  | 国产
202509010551 | 吸潮纸尖 | 用于根管治疗中根管的干燥。 | 25# 0.04锥度 100支/盒 |  | 国产
202509010552 | 吸唾管 | 配合治疗机抽吸装置使用，用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物 | 25根/袋 |  | 国产
202509010553 | 吸唾管 | 用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物。 | 105根/袋 |  | 进口
202509010554 | 纤维根管桩修复系统RelyX Fiber Post | 主要用于口腔修复治疗，适用于余留牙结构不足（<4mm），需要桩支撑和固定牙冠的修复治疗。 | 15个纤维根管桩: 尺寸1， 尺寸2， 尺寸3(每种尺寸各5个) ；3个配套用钻头: 尺寸1， 尺寸2， 尺寸3 (每种尺寸各1个) ；1个配套用通用钻: 通用尺寸； 20个延长头 |  | 进口
202509010555 | 效力双高分子牙线 | 用于清洁牙缝，微蜡高分子牙线温柔不伤牙，易于滑动，清洁牙垢及牙菌斑 | 50m/个 |  | 国产
202509010556 | 牙本质牙釉质粘接剂BondingAgent | 用于树脂复合体与牙本质或牙釉质的粘接 | 6g/瓶 |  | 进口
202509010557 | 牙胶尖Gutta Percha points and Gutta Percha Obturator | 用于根管治疗中的根管充填。 | 锥度0.06mm长度28±2mm 60个/盒 |  | 进口
202509010558 | 牙科根管锉针Root canal instruments | 用于齿科根管治疗时使用的器械。 | 由工作部分和杆或柄部两部分组成，工作部分为不锈钢或镍钛合金。6支/板。21mm；25mm。 |  | 进口
202509010559 | 牙科气动马达歯科用空気回転駆動装置 | 用于驱动牙科手机，进行牙科治疗。 | / |  | 进口
202509010560 | 牙科弯手机 | 用于口腔科切削、打磨牙齿。 | 1、手机接口为国际通用E型接口 2、一体化手机，基于人体工学 3、转速比：1:1等速，最大输入转速：30000 min-1，最高转速：30000 min-1 4、夹头方式：按钮式 |  | 进口
202509010561 | 牙科印模材料混合枪 | 搭配枪混型临时冠材料使用，辅助器械 | 1:4 |  | 国产
202509010562 | 牙科印模材料混合枪 | 搭配枪混型硅橡胶材料使用，辅助器械 | 1:1 |  | 国产
202509010563 | 咬合纸 | 用于记录或检查牙齿咬合关系。 | 表面涂有染料的纸，在牙齿咬合时置于患者上下牙齿之间。 |  | 国产
202509010564 | 咬颌记录硅橡胶 | 用于口腔科临床制取咬合关系的记录用。 | 50ml/支 2支/盒 |  | 国产
202509010565 | 一次性使用冲洗管 | 供临床手术中冲洗创面、创口用。 | 4.0mm(F12） |  | 国产
202509010566 | 一次性使用口腔器械盒(2型) | 供医疗机构口腔检查、诊疗用。 | 1支口镜+1支探针+1支镊子+1片围巾+1只托盘+1只口杯 |  | 国产
202509010567 | 一次性使用口腔涂药棒 | 用于口腔治疗时，牙科医师清洁牙齿内污垢，并将酸蚀剂、粘结剂、洞衬、氟保护漆、窝沟封闭剂涂敷到牙齿患处。由塑料杆和尼龙绒毛组成，规格：小号、中号、大号。 | 100支/瓶 |  | 国产
202509010568 | 一次性使用三用喷枪头 | 与多种三用喷枪配合，用于牙科治疗时，清洁和吹干口腔及牙齿 | 彩色125支/瓶 |  | 国产
202509010570 | 医用脱脂棉 | 供医院临床作医用敷料。 | 采用棉葵科草棉属植物成熟种子的毛茸，经除去夹杂物，脱脂、漂白、加工而成。500g 500g /袋，非灭菌。 |  | 国产
202509010571 | 义齿基托树脂 | 用于为缺牙患者制作局部及全口义齿基托。 | 牙托水 |  | 国产
202509010572 | 义齿基托树脂 | 用于为缺牙患者制作局部及全口义齿基托。 | 牙托粉 |  | 国产
202509010573 | 抑菌液 | 用于口腔抑菌。 | 20ml 1瓶/盒 |  | 国产
202509010574 | 印模材料口内注射头 | 用于口腔材料的口腔内注射。 | 注射头采用塑料制成，非无菌。 |  | 国产
202509010575 | 印模材料口内注射头 | 用于口腔材料的口腔内注射。 | 注射头采用塑料制成，非无菌，平头。 |  | 国产
202509010576 | 游离牵引钩 | 供牙列畸形患者矫正时牵引用。 | 规格：通用、方孔、圆孔 ；10粒/袋。 |  | 国产
202509010577 | 游离牵引钩 | 问号钩 | 规格：通用右、左；10粒/袋 |  | 国产
202509010578 | 正畸弹簧 | 用于矫治牙齿畸形，在口腔正畸治疗时与种植体支抗、正畸托槽等正畸材料配合使用。 | 根据形状不同分为：分牙簧、正轴簧、扭轴簧、拉簧、腭杆（37#～55#）、前牙转矩簧（单曲、五曲）、门形辅弓、推簧。 |  | 国产
202509010579 | 正畸弹力圈 | 采用聚胺酯材料或乳胶材料制成。供人体牙齿正畸用。 | 50袋/盒 |  | 国产
202509010580 | 正畸颊面管 | 供人体牙列正畸用。 | 结构分为粘结型颊面管和焊接型颊面管两种：粘结型颊面管由颊面管体和粘结用网底二部分组成；焊接型颊面管由颊面管体和焊接用底板二部分组成。 |  | 国产
202509010581 | 正畸金属自锁托槽 | 用于正畸治疗中承接并转移矫形丝的矫形力。 | 被动自锁托槽（尖牙3带钩，不带钩） |  | 国产
202509010582 | 正畸陶瓷托槽 | 在口腔正畸治疗时用于矫治牙齿畸形。 | 单包装：上颌/下颌5-5，3/4/5牙位有牵引钩槽沟宽度0-57mm |  | 进口
202509010583 | 正畸托槽 | 供人体牙列正畸用。 | 由托槽体和粘结用网底二部分组成，托槽体由槽沟、结扎翼二部分组成。 |  | 国产
202509010584 | 正畸橡皮圈 | 在口腔正畸治疗时使用，可以用于结扎、分牙、牵引。 | 由结扎橡皮圈、分牙橡皮圈、牵引橡皮圈组成。1卷/袋 |  | 进口
202509010585 | 正畸用托槽和颊面管 | 在口腔正畸治疗时用于矫治牙齿畸形。 | 正畸托槽和正畸颊面管组成。 |  | 进口
202509010586 | 正畸支抗 | 是一种钛螺钉, 作为一种固定部件植入上颌骨及下颌骨，可抵制牙齿移动时所产生的反作用力，从而辅助牙齿的正畸活动。 | 由6mm×1.4 mm正畸支抗、8 mm ×1.4 mm正畸支抗、10 mm ×2.0 mm正畸支抗、以及12 mm ×2.0 mm正畸支抗4种规格的正畸支抗组成 |  | 进口
202509010587 | 直手机 | 用于口腔科钻、磨牙手术。 | 1、转速比：1:1等速 2、最大输入转速：40000 min-1 3、最高转速：40000 min-1 4、夹头方式：插入旋转式 5、车针类型：HP车针用（ø2.35国际标准） |  | 进口
202509010588 | 种植用手术导板 | 用于种植体种植牙冠过程中的起辅助作用的耗材。牙科种植导板材质为塑料（高分子共聚聚酯），非无菌。 | 牙科种植导板材质为塑料（高分子共聚聚酯），非无菌。 |  | 国产
202509010589 | 自锁金属正畸托槽 | 用于口腔科正畸治疗。 | 托槽由托槽主体（17-4PH不锈钢）、托槽底板（304L不锈钢）、自锁滑盖（MP35N镍钴合金）、颜色参考标记、粘结剂 |  | 进口
202509010590 | 自粘接树脂水门汀 | 用于全瓷、复合材料或金属嵌体、冠嵌体、牙冠、牙桥的最终粘接；2-3单位的马里兰桥和3单位的嵌体/冠嵌体桥（磨牙症或牙周炎患者除外）的粘接；玻璃纤维桩的最终粘接；种植体基台上的全瓷、复合材料或金属修复体的最终粘接。 | 1支/盒，挠曲强度不小于50MPa，固化时间不大于10分钟。 |  | 进口
202509011076 | 高频皮肤治疗仪-intensif治疗头 | 在医疗机构的皮肤美容科中使用，用于减轻皮肤皱纹达到面部年轻化。 | 治疗头（设备配套专用耗材） | 高频皮肤治疗仪EndyMed Pro | 进口
202509011303 | 喉镜 | 用于喉镜临床手术中的检查、诊断和治疗。 | 套管，带角度 | LARL STORZ,27200声带脂肪注射枪 | 进口
202509010010 | 微卫星不稳定基因检测试剂盒（荧光PCR-毛细管电泳法） | 用于体外定性检测人结直肠癌福尔马林固定石蜡包埋组织切片样本中六个微卫星位点（BAT-25、BAT-26、NR-21、NR-24、NR-27、MONO-27）的不稳定状态，根据微卫星位点不稳定的数量将结直肠癌分为微卫星高度不稳定型（MSI-H）、微卫星低度不稳定型（MSI-L）以及微卫星稳定型（MSS）三种微卫星状态，辅助诊断错配修复（MMR）基因突变的结直肠癌。 | （50反应）25人份/盒 | 赛默飞全自动测序仪DX3500 | 国产
202509010022 | 生殖道感染病原体核酸检测试剂盒（PCR+导流杂交法） | 用于定性检测男性尿道分泌物、女性宫颈细胞样本中淋球菌(Neisseria gonorrhoeae) 、沙眼衣原体(Chlamydia trachomatis) 、解脲脲原体(Ureaplasma urealyticum) （Uuu,Uup1,Uup3,Uup6,Uup14）、人型支原体（Mycoplasma hominis, Mh）、生殖支原体（Mycoplasma genitalium, Mg）、单纯疱疹病毒Ⅱ型（Herpes Simple Virus Type Ⅱ，HSVⅡ）DNA的存在，并对解脲脲原体进行部分分型检测。 | 30人份/盒 | 实时荧光定量PCR仪（全自动）雅睿MA-6000或罗氏Cobas480实时荧光定量仪 | 国产
202509010041 | 抗原修复缓冲液Ⅱ | 用于福尔马林固定、石蜡包埋组织切片免疫组化染色前的抗原修复，增加免疫组织化学实验的显示效果。 | 1、适用于免疫组化抗原修复，提高抗体的特异性和灵敏度 2.主要由 EDTA、Tris、丙三醇、表面活性剂和抑菌剂组成。 3.规格：1000ml/瓶 4、手工免疫组化操作 |  | 国产
202509010042 | 免疫组化石蜡样本释放剂 | 用于去除免疫组织化学染色中用福尔马林固定，石蜡包埋的组织中的石蜡，使组织中的抗原暴露出来，以便用于后续的免疫组织化学染色。 | 1.适用于石蜡标本的脱蜡以及细胞列解满足免疫组化以及EBER后续检测 2.主要由 lsoparL组成。 3、规格：1000ml/瓶 4、手工免疫组化操作 |  | 国产
202509010043 | 浓缩清洗液(10X) | 一种浓缩缓冲溶液，使用前需用进行稀释。稀释后的溶液用于免疫组化染色系统中福尔马林固定，石蜡包埋的组织中免疫染色冲洗。 | 1、适用于免疫组化实验过程中的样本清洗（去除特异性结合物与背景抑制，提高染色特异性，确保颜色效果 2.主要含有Tris缓冲液，表面活性剂及防腐剂和纯化水。 3.规格：1000ml/瓶 4、手工免疫组化操作 |  | 国产
202509010044 | EBER探针（原位杂交法） | 在常规染色基础上进行原位杂交染色 | 1.规格：50人份/盒 2.由EBER探针、抗地高辛抗体、胃蛋白酶溶液、DAB Enhancer、过氧化物酶封闭剂、一抗后试剂、多聚物、DAB 底物、DAB 缓冲液、苏木素组成。 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX484。 | 国产
202509010045 | 开放试剂瓶 | 用于全自动免疫组织化学染色中，一抗试剂的盛放 | 1、免疫组化抗体上机用 2、规格7ml/个，10个/盒 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX480。 | 国产
202509010046 | 免疫显色试剂 | 在免疫组化反应或原位杂交反应中与首要抗原抗体结合，通过染色，将靶点进行标记。由过氧化物酶封闭剂、一抗后试剂、多聚物、DAB底物、DAB 缓冲液、苏木素组成。 | 1、适用于免疫组化或者EBER检测的显色，提高诊断的准确性 2.由过氧化物酶封闭剂、一抗后试剂、多聚物、DAB底物、DAB 缓冲液、苏木素组成。 3、.规格：300测试 /盒 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX482。 | 国产
202509010047 | 液盖膜 | 用于全自动免疫组织化学染色中，有效防止试剂挥发，保证试剂均匀覆盖组织切片，保护组织不脱水不干片 | 1、免疫组化抗体上机用 2、100片/盒 | 免疫组织化染色机，徕卡，BOND-III；;图凌，LYNX480。 | 国产
202509010097 | AACT抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010098 | ACTH抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010099 | Actin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010100 | ALK抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010101 | ALK抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010102 | ALK抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010103 | AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010104 | ATRX抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010105 | bcl-2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010106 | bcl-2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010107 | bcl-2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010108 | bcl-6抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010109 | bcl-6抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010110 | bcl-6抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010111 | Ber-EP4抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010112 | CA 125抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010113 | CA 125抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010114 | CA 125抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010115 | CA 19-9抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010116 | CA IX碳酸酐酶9抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010117 | Calcitonin降钙素抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010118 | Calcitonin降钙素抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010119 | Calcitonin降钙素抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010120 | Caldesmon抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010121 | Caldesmon抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010122 | Caldesmon抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010123 | Calponin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010124 | Calponin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010125 | Calponin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010126 | Calretinin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010127 | Calretinin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010128 | Calretinin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010129 | CD10抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010130 | CD10抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010131 | CD10抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010132 | CD138抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010133 | CD138抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010134 | CD138抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010135 | CD1a抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010136 | CD1a抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010137 | CD1a抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010138 | CD23抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010139 | CD23抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010140 | CD23抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010141 | CD30抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010142 | CD30抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010143 | CD30抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010144 | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010145 | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010146 | CD31抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010147 | CD3抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010148 | CD3抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010149 | CD3抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010150 | CD45RO抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010151 | CD45抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010152 | CD45抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010153 | CD45抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010154 | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010155 | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010156 | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010157 | CD57抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010158 | CD57抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010159 | CD57抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010160 | CD5抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010161 | CD5抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010162 | CD5抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010163 | CD68抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010164 | CD68抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010165 | CD68抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010166 | CD8抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010167 | CD8抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010168 | CD8抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010169 | CD99抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010170 | CD99抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010171 | CD99抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010172 | CDX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010173 | CDX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010174 | CDX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010175 | CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010176 | CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010177 | CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010178 | Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010179 | Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010180 | Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010181 | Collagen Type IV抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010182 | D2-40抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010183 | Desmin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010184 | Desmin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010185 | Desmin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010186 | DOG1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010187 | DOG1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010188 | DOG1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010189 | E-Cadherin 抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010190 | E-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010191 | E-Cadherin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010192 | EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010193 | EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010194 | EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010195 | EMA抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010196 | ERG抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010197 | ERG抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010198 | ERG抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010199 | Factor VIII受体抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010200 | Factor VIII受体抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010201 | Factor VIII受体抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010202 | FLI-1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010203 | FSH 抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010204 | Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010205 | Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010206 | Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010207 | GATA3抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010208 | GCDFP-15抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010209 | GCDFP-15抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010210 | GCDFP-15抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010211 | Glucagon抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010212 | Glypican 3抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010213 | Helicobacter phlori抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010214 | Helicobacter phlori抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010215 | Helicobacter phlori抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010216 | Hepatocyte抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010217 | Hepatocyte抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010218 | Hepatocyte抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010219 | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010220 | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010221 | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010222 | Human Chorionic Gonadotropin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010223 | Human Chorionic Gonadotropin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010224 | Human Chorionic Gonadotropin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010225 | Human Growth Hormone抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010226 | Human Placental Lactogen抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010227 | Human Placental Lactogen抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010228 | Human Placental Lactogen抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010229 | IDH-1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010230 | IgG抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010231 | Insulin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010232 | Insulin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010233 | Kappa链抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010234 | Kappa链抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010235 | Kappa链抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010236 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010237 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010238 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010239 | Lambda链抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010240 | Lambda链抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010241 | Lambda链抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010242 | Luteinizing Hormone 抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010243 | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010244 | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010245 | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010246 | MC抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010247 | MDM2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010248 | MGMT抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010249 | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010250 | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010251 | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010252 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010253 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010254 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010255 | MUC-1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010256 | MUC-1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010257 | MUC-1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010258 | MUC-1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010259 | MUC-1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010260 | MUC2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010261 | MUC2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010262 | MUC2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010263 | MUC5AC抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010264 | MUC6抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010265 | MUM1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010266 | MUM1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010267 | MUM1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010268 | Myelin Basic Protein抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010269 | Myelin Basic Protein抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010270 | Myelin Basic Protein抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010271 | Myeloperoxidase抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010272 | Myeloperoxidase抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010273 | Myeloperoxidase抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010274 | Myo D1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010275 | Myo D1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010276 | Myoglobin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010277 | Napsin A抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010278 | Napsin A抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010279 | Napsin A抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010280 | NeuN抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010281 | NeuN抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010282 | Neurofilament抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010283 | Neurofilament抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010284 | Neurofilament抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010285 | NSE抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010286 | NSE抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010287 | NSE抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010288 | Oct4抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010289 | Oligo-2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010290 | Oligo-2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010291 | Oligo-2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010292 | p120抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010293 | p120抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010294 | p120抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010295 | p16抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010296 | p16抗体试剂盒（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010297 | p40抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010298 | p40抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010299 | p40抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010300 | p53抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010301 | p53抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010302 | p53抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010303 | p57抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010304 | p63抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010305 | p63抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010306 | p63抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010307 | Pax-5抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010308 | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010309 | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010310 | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010311 | PLAP抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010312 | PLAP抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010313 | PLAP抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010314 | PMS2 抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010315 | PMS2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010316 | PMS2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010317 | PRL抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010318 | PSAP抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010319 | PSAP抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010320 | PSAP抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010321 | PSA抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010322 | PSA抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010323 | PTH甲状旁腺素抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010324 | Renal Cell Carcinoma Marker抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010325 | S100抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010326 | S100抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010327 | S100抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010328 | SALL4抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010329 | SALL4抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010330 | SMA抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010331 | SMA抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010332 | SMA抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010333 | Somatostatin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010334 | SOX-10抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010335 | SOX-10抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010336 | SOX-11抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010337 | SOX-11抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010338 | SOX-11抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010339 | SOX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010340 | SOX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010341 | SOX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010342 | STAT6抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010343 | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010344 | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010345 | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010346 | TAG-72抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010347 | TFE3抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010348 | TFE3抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010349 | Thyroid Stimulating Hormone抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010350 | THY抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010351 | THY抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010352 | TLE1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010353 | TPO抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010354 | TPO抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010355 | TPO抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010356 | Uroplakin III抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010357 | VEGF抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010358 | Villin（微管素）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010359 | Villin（微管素）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010360 | Villin（微管素）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010361 | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010362 | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010363 | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010364 | WT1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010365 | WT1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010366 | WT1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010367 | 肺表面活性蛋白A（Surfactant Pertein A）抗体试剂（免疫组织化学） | 再常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010368 | 甲状腺转录因子-1 （TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010369 | 甲状腺转录因子-1（TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010370 | 甲状腺转录因子-1（TTF-1）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010371 | 胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein，GFAP）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010372 | 胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein，GFAP）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010373 | 胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein，GFAP）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010374 | 精氨酸酶1（Arginase-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010375 | 桥粒芯蛋白3（DSG3)抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010376 | 细胞角蛋白（低分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010377 | 细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010378 | 细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010379 | 细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010380 | 细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010381 | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010382 | 细胞角蛋白14抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010383 | 细胞角蛋白14抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010384 | 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010385 | 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010386 | 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010387 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010388 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010389 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010390 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010391 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010392 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010393 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010394 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010395 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010396 | 细胞角蛋白8&18抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010397 | 细胞角蛋白8&18抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010398 | 细胞角蛋白8&18抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010399 | 细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010400 | 细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010401 | 细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010402 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010403 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010404 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010405 | 雄激素受体（Androgen Receptor,AR）抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010406 | 雄激素受体（Androgen Receptor，AR）抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 7ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010407 | 雄激素受体（Androgen Receptor，AR）抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规染色（如：HE 染色）基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息 | 1.5ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010408 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）抗体试剂（免疫组织化学法） | 在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色 | 3ml | Dako Autostainer Link48全自动免疫组化染色仪 | 国产
202509010409 | 液基薄层制片真菌荧光形态染色检测试剂盒 | 用于人体分泌物或组织中真菌感染的定性荧光检测。 | 1、100人份/盒 2、试剂需要Ⅱ类注册证 3、标本制备过程包含S1 ：取样；S2 ：样品处理；S3 ：样品液基制片；S4 ：样品染色；S5 ：样品镜检五个步骤 4、性能：准确度（检测阳性参考品）100%特异度（检测阴性参考品）100%液基细胞和微生物处理保存试剂pH：6.0-8.0；液基细胞和微生物处理保存试剂微生物限度：需氧菌总数≤100cfu/ml、酵母和霉菌总数≤100cfu/ml；真菌荧光染色液pH：12.5-14.3 5、具备灭菌功效和生物安全 6、试剂包含前处理液 7、试剂配方中应含有胰蛋白酶，可分解组织中的粘液物质 8、试剂含藻胆蛋白，无毒害，不致癌 | 实时荧光定量PCR仪（全自动）雅睿MA-6000或罗氏Cobas488实时荧光定量仪 | 国产
202509010414 | 测序反应通用试剂盒 | 为人类基因测序的一组常用试剂，与基因分析仪配合使用，完成基因测序过程并获取样本基因序列信息。不用于全基因组测序。用于甲状腺结节的良恶性鉴别通用试剂，为甲状腺癌的手术评估，用药参考提供辅助诊断 | 规格：24测试/盒 参数： 1.试剂盒各组分内容物为清亮液体，无色、无絮状纤维、颗粒杂质等。 2.试剂盒各组分装量不小于标签标示量。 3.反应产物检测：第二轮反应产物电泳条带清晰且无非特异性条带。 4.测序数据Q值≥30。 *5、具备对BRAF增敏技术，可将灵敏度提升至1% *6、能够对BRAF\TERT\KRAS\NRAS\HRAS\RET等基因进行Sanger测序 | 实时荧光定量PCR仪（全自动）雅睿MA-6000或罗氏Cobas480实时荧光定量仪 | 国产
202509010425 | HLA-B27基因分型测定试剂盒（PCR-SSP法） | 用于SPA早期诊断，高危及低危患者、用药区分。检测人类白细胞抗原HLA-B2702、 B2704、 B2705/07、B2706、 B2710、 B2708/11/12、B2701/03/09/13-22/24-68亚型 | 1.24人份/盒 | 实时荧光定量PCR仪（全自动）雅睿MA-6000或罗氏Cobas489实时荧光定量仪 | 国产
202509010426 | 膀胱肿瘤细胞代谢异常检测试剂盒 | 在常规染色的基础上对尿液中的有形成分进行多种荧光染色，供临床医生利用计算机观察其形态与结构，并进行细胞分类计数。试剂染色结果可供临床医生利用计算机观察其形态与结构。（需提供注册证或说明书作为证明） | 规格：50人份/盒。 1、试剂由染色液一、染色液二、染色液三、染色液四、染色液五、抗体缓冲液、封闭液、清洗液1、清洗液2组成。（需提供注册证或说明书作为证明） 2、染色液主要成分：人白细胞表面抗原（CD45）单克隆抗体-APC荧光染料；己糖激酶2(HK2)单克隆抗体-PE荧光染料;细胞角蛋白（CK）单克隆抗体-FITC荧光染料；细胞核的荧光染料;CD66b单克隆抗体-APC荧光染料。（需提供注册证或说明书作为证明） 3、检测方法：液基制片，荧光染色。 4、样本：新鲜尿液样本 |  | 国产
202509010427 | 胸苷激酶1（TK1)细胞周期分析试剂盒 | 用于人血清胸苷激酶1浓度的测定。临床上用于肿瘤增殖的监测。 | 24人份/盒 | 华瑞同康化学发光数字成像分析仪CIS-2 | 国产
202509010428 | 胸苷激酶1（TK1)细胞周期分析试剂盒 | 用于人血清胸苷激酶1浓度的测定。临床上用于肿瘤增殖的监测。 | 48人份/盒 | 华瑞同康化学发光数字成像分析仪CIS-2 | 国产
202509010429 | 肺炎支原体核酸及耐药突变位点检测试剂盒（荧光PCR法） | 用于体外定性检测人痰液和咽拭子样本中肺炎支原体核酸。 | 20人份/盒；预期用途：用于人痰液或者咽拭子标本肺炎支原体核酸的定性检测 *检测方法：RNA恒温扩增检测 提取方法：磁珠特异性提取 检测敏感性为99.23% 特异性为99.15% *检测灵敏度：达到103拷贝/反应 有效期：1年 试剂储存条件：扩增试剂盒：-20℃；提取试剂盒：2-8℃ *检测样本类型：痰液或鼻咽拭子等 | 实时荧光定量PCR仪（全自动）雅睿MA-6000或罗氏Cobas483实时荧光定量仪 | 国产
202509010430 | 幽门螺杆菌耐药突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于检测已确诊为HP感染的患者中胃黏膜样本中幽门螺杆菌与克拉霉素耐药相关的23S rRNA基因A2142G和A2143G位点，检测结果不区分具体突变类型。 | 48人份/盒 | 实时荧光定量PCR仪（全自动）雅睿MA-6000或罗氏Cobas480实时荧光定量仪 | 国产
202509010629 | 一次性大便标本采集瓶 | 带帽，扣盖 | 8ml 直径20mm*长55mm |  | 国产
202509010630 | 一次性使用尿液标本采集杯 | / | 60ml 螺纹款 蓝色盖子 | / | 国产
202509010631 | 一次性使用尿液标本采集杯 | / | 60ml 螺纹款 红色盖子 | / | 国产
202509010632 | 呼吸道病原体谱抗体IgM检测试剂盒（间接免疫荧光法） | 用于体外定性检测人血清或血浆中的抗常见呼吸道病原体的IgM抗体，常见呼吸道病原体包括呼吸道合胞病毒、腺病毒、流感病毒A型、流感病毒B型、副流感病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体及嗜肺军团菌。 | 20人份/盒 | EUROStar lll Plus | 进口
202509010633 | 自身抗体谱IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | 生物载片、异硫氰酸荧光素（FITC）标记的羊抗人IgG、阳性对照、阴性对照、磷酸盐(PBS，pH 7.2)、吐温20、封片介质、盖玻片。 | 50人份/盒 | 欧蒙免疫印迹法操作仪 YG0151-0101 | 国产
202509010634 | 自身抗体谱IgG检测试剂盒（间接免疫荧光法） | 生物载片、异硫氰酸荧光素（FITC）标记的羊抗人IgG、阳性对照、阴性对照、磷酸盐(PBS，pH 7.2)、吐温20、封片介质、盖玻片。 | 30人份/盒 | 欧蒙免疫印迹法操作仪 YG0151-0101 | 国产
202509010635 | 自身免疫性肝病IgG类抗体检测试剂盒（欧蒙印迹法） | 用于体外定性检测人血清或血浆中抗AMA M2（丙酮酸脱氢酶复合物）、M2-3E (BPO，线粒体内膜a-2-酮酸脱氢酶E2亚基的融合蛋白)、Sp100 (核颗粒蛋白，核点)、gp210 (核膜整合蛋白，核孔复合物)、LKM-1（肝肾微粒体；细胞色素P450 ⅡD6）、LC-1（细胞浆肝抗原1；亚胺[代]甲基转移酶-环化脱氨酶）、SLA/LP（可溶性肝抗原-肝胰抗原）和Ro52共8种抗原的免疫球蛋白G类抗体。 | 16人份/盒 | 欧蒙免疫印迹法操作仪 YG0151-0101 | 进口
202509010644 | 六项呼吸道病原菌核酸检测试盒（多重荧光PCR法） | 体外定性检测人痰液中临床常见下呼吸道病原菌，包括肺炎克雷伯杆菌、肺炎链球菌、荚膜型流感嗜血杆菌、铜绿假单胞菌、嗜肺军团菌和金黄色葡萄球菌。 | 24人份/盒 1:检测样本类型；痰液 2:★核酸提取温度 ；常温 全程核酸提取和纯化无需加热，避免气溶胶污染，减少假阳性。3: 样本提取时间 ；15min 4: 检测灵敏度/检测下限 ；肺炎克雷伯菌900 CFU/mL、肺炎链球菌15 CFU/mL、流感嗜血杆菌625 CFU/mL、铜绿假单胞菌675 CFU/mL、嗜肺军团菌340 CFU/mL、金黄色葡萄球菌2875 CFU/mL 5:批间精密度；CV ≤5% 6: 批内精密度；CV ≤5% 7: 反应体系体积； 50 uL 8: ★是否有内标；有内源性内标。 | 圣湘S11A全自动核酸提取仪与宏石slan-96p荧光PCR仪用 | 国产
202509010645 | 新型冠状病毒2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 用于体外定性检测新型冠状病毒感染的肺炎疑似病例、疑似聚集性病例患者、其他需要进行新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者的咽拭子样本中新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab和N靶基因以及甲型/乙型流感病毒（Flu A/B）核酸。 | 24人份/盒， 1:检测样本类型：咽拭子 2:检测灵敏度/检测下限：新型冠状病毒 2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒最低检测限均为 200 copies/mL 3:★核酸提取温度：常温 4:★样本提取时间：磁珠法15min、一步法10min， 5:精密度CV：批内/批间、日内/日间检测 Ct 值的变异系数（CV,%）≤5%， 6:反应体系体积：50 uL | 圣湘S11A全自动核酸提取仪与宏石slan-96p荧光PCR仪用 | 国产
202509010646 | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光法） | 用于定量检测人血清、血浆样本中的乙型肝炎病毒（hepatitis B virus，HBV）脱氧核糖核酸(deoxyribose nucleic acid, DNA)。 | 48人份/盒 1:★核酸提取原理：操作快速简单一步法提取技术，无需转移，直接扩增。 2；★核酸提取温度：常温 3:检测灵敏度/检测下限：30 IU/mL 4:线性范围：1.0E+02--5.0E+09 IU/mL 5:覆盖基因型：A、B、C、D、E、F、G、H基因型 6:批间精密度CV：≤5% 7:批内精密度CV；≤5% 8:★防污染体系：UNG酶+dUTP 9:反应体系体积：50 uL 10:★是否有内标：有全程参与核酸提取和扩增的内标 11:★是否有内参比荧光ROX：有校正加样误差和管间差异的内参比荧光ROX | 圣湘S11A全自动核酸提取仪与宏石slan-96p荧光PCR仪用 | 国产
202509011014 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 用于切除人体软组织和骨组织。 | 4.0mm塔形磨头 | 施乐辉关节镜Smith nephew lens 4K | 进口
202509011015 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 用于切除人体软组织和骨组织。 | 4.5mm半月板刨刀 | 施乐辉关节镜Smith nephew lens 4K | 进口
202509011016 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 用于切除人体软组织和骨组织。 | 4.5mm超强双齿刨刀 | 施乐辉关节镜Smith nephew lens 4K | 进口
202509011077 | 软性角膜接触镜 | 用于矫正有晶体和无晶体的无疾病眼的屈光不正（近视、远视）, 1.00D 以下散光患者配戴不影响视敏度。可用于日戴、连续配戴（最长6夜7天）和作为绷带镜片使用。 | 14mm |  | 进口
202509011207 | 除颤电极片 | 可在体外除颤、复律和起搏中使用。 | 插头，聚酯膜及双面隔离纸，泡棉底衬，带合金导电膜的导连线及导电胶组成。 | 除颤起搏监护仪BeneheartD2/D3/D6 | 国产
202509011209 | 一次性使用心电电极 | 供心电检测、监测用 | 由海绵基衬、电极扣、电极芯和导电胶组成.4片/包。 | 无创血液动力学检测仪BioZ-2022-101 | 国产
202509011229 | 电外科手术用闭合切割电极 | 与高频手术设备配套，供临床各类外科手术中分别用于组织切割、分离、血管夹闭止血、组织凝固。 | 由钳头、钳杆、手柄、高频导线和手控开关组成。无菌，一次性使用。材质，钛合金。 | 科惠 高频电外科手术系统（能量平台）ForceTriadTM | 国产
202509011231 | 覆硅胶膜食道支架系统 | 用于食道、贲门和吻合口的扩张治疗及食道瘘的堵瘘治疗。 | 是由镍钛合金制成的圆柱形支架，根据结构分为手编、针织两类，支架表面被覆硅橡胶薄膜，支架镍含量54.5%-57%。支架端部形状：直圆柱口、喇叭口，喇叭口可变形为杯口、球头。支架直径14-22mm，长度40-160mm。 |  | 国产
202509011232 | 靛胭脂粘膜染色剂 | 用于消化道粘膜染色 | 15ml | / | 国产
202509011233 | 可过活检孔道肠道支架套装 | 用于因恶性病变造成的肠道狭窄或梗阻。 | 是由肠道支架和支架置入器组成，支架与置入器配合使用。肠道支架由镍钛形状记忆合金丝材编织而成，支架上附有钽标记，支架两端有回收线环 |  | 国产
202509011239 | 弹力绷带 | 弹力网状绷带帽，用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 为纺织加工而成的卷状、管状材料。 |  | 国产
202509011263 | 一次性使用贮血滤血器 | 用于自身血液回收和心肺转流直视手术；作贮血、滤血、祛泡用。 | 具有贮血、滤血、祛泡功能。组成：由整体部件（盖组件、滤芯组件、贮血桶）和配用部件供血管、出血连接器和抽气管组成。 | 自体血液回收机 BW-8200B | 国产
202509011264 | 一次性使用血液回收耗材 | 用于患者自体血液的收集、分离和回输。 | 分离器由离心式血液成分分离杯、管路系统和收集系统三部分组成 | 自体血液回收机 BW-8200B | 国产
202509011285 | 预冲式导管冲洗器 | 用于不同药物治疗的间隙，封闭、冲洗导管的管路末端。 | 5ML |  | 国产
202509011288 | 血管造影导管 | 用于在血管造影术中，输送造影剂到所选的血管系统。 | 由软头、软延长管、管身、鲁尔座组成 |  | 国产
202509011290 | 腹腔镜配套手术器械 | 供施行腹腔镜手术时，建立腹腔通道，钳取，冲洗，结扎腔内组织及夹持钛夹用。 | 输卵管抓钳 钳头长度12mm | 4K医用内窥镜摄像系统，设备型号ES-CS4K100/100C | 国产
202509011296 | 一次性使用脉搏血氧饱和度传感器 | 用于与具有血氧测量功能的医用监护设备配套，用于血氧饱和度和脉率的测量。 | 由插头、电缆及探头组成。 | 柯惠10005941SG 脉氧仪 | 国产
202509011302 | 一次性使用血压传感器 | 供医疗单位测量患者的动脉压和中心静脉压。 | 由灌注器、压力腔、灌注阀、压力信号输出端连线、堵帽、传输管路和保护套组成。 | LEAD-7000C多道生理记录仪 | 国产
202509010023 | 吸头 | 用于实验室检验 | 一次性使用 200ul 盒装 96个/盒 |  | 国产
202509010024 | 吸头 | 用于实验室检验 | 一次性使用 10ul 盒装 96个/盒 |  | 国产
202509010025 | 吸头 | 用于实验室检验 | 一次性使用 1000ul 盒装 96个/盒 |  | 国产
202509010026 | 吸头 | 用于实验室检验 | 一次性使用 50ul 盒装 96个/盒 |  | 国产
202509010032 | 冷冻管 | 螺旋帽，单个 | 1.8ml |  | 国产
202509010033 | 离心管 | 用于实验室检验 | 塑料 15ml 尖底 有刻度 连盖 | 实时荧光定量PCR仪（全自动）雅睿MA-6000或罗氏Cobas485实时荧光定量仪 | 国产
202509010034 | 离心管 | 用于实验室检验 | 塑料 50ml 尖底 有刻度 连盖 | 实时荧光定量PCR仪（全自动）雅睿MA-6000或罗氏Cobas484实时荧光定量仪 | 国产
202509010035 | 离心管 | 一体带帽 | 塑料 1.5ml 尖底 有刻度 |  | 国产
202509010036 | 离心管 | 塑料带盖，尖底 有刻度 | 塑料抗凝 1.5ml 尖底 有刻度 |  | 国产
202509010037 | 吸头 | 用于实验室检验 | 0.25-200ul | 实时荧光定量PCR仪（全自动）雅睿MA-6000或罗氏Cobas486实时荧光定量仪 | 国产
202509010038 | 吸头 | 吸取试剂。 | 10ul |  | 国产
202509010039 | 吸头 | 吸取试剂。 | 100-1000ul |  | 国产
202509010040 | 吸头 | 吸取试剂。 | 0.5-200ul |  | 国产
202509010423 | PCR8联管 | 用于实验室检验 | 0.2ml 光学平盖 | 实时荧光定量PCR仪（全自动）雅睿MA-6000或罗氏Cobas491实时荧光定量仪 | 国产
202509010424 | PCR8联管 | 用于实验室检验 | 0.1ml 光学平盖 | 实时荧光定量PCR仪（全自动）雅睿MA-6000或罗氏Cobas492实时荧光定量仪 | 国产
202509010620 | 放免试管 | / | 12*75mm 硬塑料 |  | 国产
202509010621 | 连体杯 | 连体杯（八排管），带帽 | 1.25ml，100条/包 |  | 国产
202509010622 | 试管 | 灭菌 硬塑料 带盖 | 12*75mm 灭菌 硬塑料 带盖 |  | 国产
202509010623 | 塑料吸管 | 塑料，有刻度，一次性 | 145/160mm 1ml |  | 国产
202509010624 | 塑料吸管 | 塑料，有刻度，一次性 | 160mm 1ml |  | 国产
202509010625 | 塑料吸管 | 用于临床试验所需耗材 | 145mm 1ml |  | 国产
202509010627 | 样品杯 | 塑料样品杯 | 杯口直径*杯高度：16*38mm | 日立Labospect008AS全自动生化分析仪 | 国产
202509010628 | 一次性使用微量采血吸管 | 用于采集末梢血，适用于临床化验取血使用 | 20ul-40ul | / | 国产
202509010851 | 医用胶带 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 1.25cm*9.1m 无纺布 | / | 国产
202509010865 | 脱脂纱布块 | 由医用脱脂纱布经开裁、折叠加工而成。用于吸收手术过程中的体内渗出液，手术过程中承托器官、组织等。 | 8cm*10cm*8P 非灭菌 | / | 国产
202509010866 | 脱脂纱布块 | 由医用脱脂纱布经开裁、折叠加工而成。用于吸收手术过程中的体内渗出液，手术过程中承托器官、组织等。 | 10cm*20cm*8P非灭菌 含钡线 |  | 国产
202509010867 | 脱脂纱布块 | 由医用脱脂纱布经开裁、折叠加工而成。用于吸收手术过程中的体内渗出液，手术过程中承托器官、组织等。 | 9cm*11cm*12p非灭菌 含钡线 |  | 国产
202509010868 | 脱脂纱布块 | 由医用脱脂纱布经开裁、折叠加工而成。用于吸收手术过程中的体内渗出液，手术过程中承托器官、组织等。 | 5cm*7cm*8P 灭菌 含钡线 |  | 国产
202509010869 | 无菌脱脂纱布块 | 由医用脱脂纱布经开裁、折叠加工而成。用于吸收手术过程中的体内渗出液，手术过程中承托器官、组织等。 | 6cm*8cm*8cm 灭菌 | / | 国产
202509010870 | 无菌脱脂纱布块 | 由医用脱脂纱布经开裁、折叠加工而成。用于吸收手术过程中的体内渗出液，手术过程中承托器官、组织等。 | 8cm*8cm*8cm 灭菌 |  | 国产
202509010871 | 无菌脱脂纱布块 | 由医用脱脂纱布经开裁、折叠加工而成。用于吸收手术过程中的体内渗出液，手术过程中承托器官、组织等。 | 8cm*10cm*8cm 灭菌 |  | 国产
202509010894 | 医用凡士林敷料 | 用于创面引流、覆盖、填塞的护理。 | 采用医用脱脂棉纱布加适量的凡士林、液体石蜡制作而成，10cm*20cm。 |  | 国产
202509010895 | 医用凡士林敷料 | 用于创面引流、覆盖、填塞的护理。 | 采用医用脱脂棉纱布加适量的凡士林、液体石蜡制作而成，1.2cm*100cm。 |  | 国产
202509010898 | 无菌敷料 | 供留置动、静脉导管贴敷用。 | 6cm*7cm (由聚氨酯薄膜、医用压敏胶（丙烯酸材料）、离型纸或PET膜组成) |  | 国产
202509010899 | 一次性使用动静脉留置针 | 用于外周静脉输液，监测动脉压时的动脉穿刺，以及血液样本的采集。 | 自回收型，有带和不带防回血阀门规格。 | / | 进口
202509010900 | 一次性使用静脉留置针 | 供插入人体外周血管静脉系统输液用。 | 普通型 Y型 20G*1.16IN（针径1.1mm*针长30mm） 含肝素帽、敷贴 |  | 国产
202509010901 | 一次性使用静脉留置针 | 供插入人体外周血管静脉系统输液用。 | 普通型 直型 24G*0.75IN（针径0.7mm*针长19mm） 含肝素帽、敷贴 |  | 国产
202509010902 | 一次性使用静脉留置针 | 供插入人体外周血管静脉系统输液用。 | 普通型 直型 22G*1.00IN（针径0.9mm*针长25mm） 含肝素帽、敷贴 |  | 国产
202509010903 | 一次性使用静脉留置针 | 供插入人体外周血管系统进行静脉输液用。 | 直型22G 0.9*25mm 32ml/min （三通型)高压型 |  | 国产
202509010904 | 一次性使用静脉留置针 | 供插入人体外周血管系统进行静脉输液用。 | 直型20G 1.1*30mm 45ml/min （三通型)高压型 |  | 国产
202509010905 | 一次性使用静脉留置针 | 供插入人体外周血管系统进行静脉输液用。 | 直型24G 0.75*19mm 20ml/min （三通型）耐高压 |  | 国产
202509010906 | 一次性使用静脉留置针 | 供插入人体外周血管系统进行静脉输液用。 | 直型24G 0.75*19mm 20ml/min （三通型)安全型 |  | 国产
202509010907 | 一次性使用静脉留置针 | 供插入人体外周血管系统进行静脉输液用。 | Y型22G 0.9*25mm 32ml/min （三通型)普通型 |  | 国产
202509010908 | 一次性使用静脉留置针 | 供插入人体外周血管系统进行静脉输液用。 | Y型20G 1.1*30mm 45ml/min （三通型)普通型 |  | 国产
202509010909 | 一次性使用静脉留置针 | 供插入人体外周血管系统进行静脉输液用。 | Y型24G 0.75*19mm 20ml/min （三通型)安全型 |  | 国产
202509010910 | 一次性使用静脉留置针 | 供插入人体外周血管系统进行静脉输液用。 | Y型22G 0.9*25mm 32ml/min （三通型)安全型 |  | 国产
202509010911 | 一次性使用静脉留置针 | 供插入人体外周血管系统进行静脉输液用。 | Y型20G 1.1*30mm 45ml/min （三通型)安全型 |  | 国产
202509010912 | 一次性使用静脉留置针 | 供插入人体外周血管系统进行静脉输液用。 | 直型24G 0.75*19mm 20ml/min （三通型)普通型 | / | 国产
202509010913 | 一次性使用防针刺静脉留置针 | 供插入人体外周血管静脉系统输液用，留置时间不大于72小时。 | 24G×0.75IN（0.7×19mm）（防针刺两通）(含肝素帽、敷贴、延长管；材质：热塑性聚氨酯弹性体（TPU），不锈钢OCr18Ni9钢针，针尖五斜面设计，单手夹含定位柱，自动激活的针尖保护系统，不含DEHP) |  | 国产
202509010914 | 一次性使用防针刺静脉留置针 | 供插入人体外周血管静脉系统输液用，留置时间不大于72小时。 | 22G×1.00IN（0.9×25mm）（防针刺两通）(含肝素帽、敷贴、延长管；材质：热塑性聚氨酯弹性体（TPU），不锈钢OCr18Ni9钢针，针尖五斜面设计，单手夹含定位柱，自动激活的针尖保护系统，不含DEHP) |  | 国产
202509010935 | 合成可吸收性外科缝线 | 用于一般软组织的缝合与结扎，并可用于眼科手术，但不适用于心血管和神经组织。 | 材质为乙交酯和丙交酯的共聚物，是多股编织涂层，未染色或经D&C紫色2号染色剂染为紫色的缝线，带针，规格从2到8-0。涂层材质为乙交酯/已内酯共聚物和乳酸硬脂酸钙的混合物。5根/包 |  | 进口
202509010936 | 合成可吸收性外科缝线 PDS | 用于软组织的缝合，包括用于小儿心血管组织和眼科手术。不适用于成人心血管组织、显微手术和神经组织。需要长时间伤口支持（长达六周）的部位。 | 是聚对二氧环己酮聚合物制成的合成可吸收性外科缝线。带针。1根/包。 |  | 进口
202509010937 | 可吸收性缝线 | 可用于软组织缝合，可吸收，包括会不断生长的小儿心血管组织的缝合和眼科手术（但与角膜和巩膜有接触的手术除外）。达六周长时间伤口支持。 | 缝线是由聚对二氧环己酮材料制成的无菌可吸收性单股缝线。缝线上含抗菌剂三氯生，该成分只用于抑制细菌在缝线上的定植。 8根/包。 |  | 进口
202509010494 | 非吸收性外科缝线 | 适用于缝合人体组织，包括心血管、眼科、神经手术、显微外科、皮肤缝合及整形外科等手术。 | 带针，规格：0、2-0、3-0、4-0、5/0；圆针、角针、反角针；蚕丝编织线。 |  | 国产
202509010938 | 非吸收性外科缝线 | 适用于缝合人体组织，包括心血管、眼科、神经手术、显微外科、皮肤缝合及整形外科等手术。 | 聚丙烯线、2-0、90cm、64mm圆针直形、双针 |  | 国产
202509010939 | 非吸收性外科缝线 | 用于医疗手术中人体组织的缝合、结扎。 | 涤纶编织线，带针，0号，1根/包 |  | 国产
202509010940 | 拉扣式皮肤缝合器 | 适用于体表手术伤口表皮闭合处理。 | 80mmx70mm |  | 国产
202509010941 | 医用缝合针 | 供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。不锈钢材料制成。 | 8支装 组合套针 2支装 组合套针（11x34角针1支，11x24圆针1支） |  | 国产
202509010942 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 用于一般软组织的缝合与结扎，适用于心血管、神经外科和眼科手术。 | 材质为聚丙烯、聚乙烯和0.75%聚乙二醇二硬脂酸盐。缝合针材质为455号不锈钢。为非吸收性缝线，单股、无涂层、规格从3-0到8-0。染色。带针。灭菌。1根/包。 |  | 进口
202509010943 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 用于一般软组织的缝合与结扎，适用于心血管、神经外科和眼外科手术。 | 由聚丙烯和聚乙烯制成，是单股无涂层的染色缝线，带针。规格从2到4-0，以及10-0。灭菌。1根/包。 |  | 进口
202509010944 | 非吸收性聚酯缝线 | 用于一般软组织的缝合和结扎，包括适用于心血管、神经外科和眼外科手术 | 材质为聚对苯二甲酸乙二醇酯，带针5#，1根/包。 |  | 进口
202509010945 | 非吸收性聚酯缝线 | 用于一般软组织的缝合和结扎，包括适用于心血管、神经外科和眼外科手术 | 材质为聚对苯二甲酸乙二醇酯，带针2#，1根/包。 |  | 进口
202509010946 | 非吸收性聚酯缝线 | 用于一般软组织的缝合和结扎，包括适用于心血管、神经外科和眼外科手术 | 材质为聚对苯二甲酸乙二醇酯，带针2-0，1根/包。 |  | 进口
202509010947 | 非吸收性聚酯缝线 | 用于一般软组织的缝合和结扎, 包括适用于心血管手术。 | 材质为聚对苯二甲酸乙二醇酯，是多股带硅酮涂层的缝线，带针。2-0，预穿有垫片，垫片材质为聚四氟乙烯， 二尖瓣换瓣线。1根/包。 |  | 进口
202509010948 | 非吸收性尼龙缝线 | 用于一般软组织的缝合与结扎，适用于心血管、神经外科和眼科手术。 | 材质为尼龙6，尼龙6.6，是单股无涂层，线径从11-0到2。 |  | 进口
202509010513 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | 0、75cm、26mm 圆针 5/8 弧 |  | 国产
202509010949 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | 2-0、90cm、37mm 圆针 1/2 弧 |  | 国产
202509010950 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | 3-0、90cm、19mm 反角针 3/8 弧 |  | 国产
202509010951 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | 0、90cm、40mm 圆针 1/2 弧 |  | 国产
202509010952 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | RPGA 4-0、90cm、19mm 反角针3/8弧 |  | 国产
202509010953 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | RPGA，2-0、90cm、40mm 圆针 1/2 弧 |  | 国产
202509010954 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | 4-0、90cm、20mm 圆针 1/2 弧 |  | 国产
202509010955 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | 2-0、90cm、40mm 圆针 1/2 弧 |  | 国产
202509010956 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | 2-0、45cm、37mm 圆针 1/2 弧， 8根/包 |  | 国产
202509010957 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | 0、45cm、40mm 圆针 1/2 弧， 8根/包 |  | 国产
202509010958 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | 0、90cm、37mm 圆针 1/2 弧 |  | 国产
202509010959 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | 4-0、75cm、19mm 反角针 3/8 弧 |  | 国产
202509010960 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | 5-0、75cm、13mm 圆针 1/2 弧 | / | 国产
202509010961 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | 2-0、75cm、26mm 圆针 1/2 弧 |  | 国产
202509010962 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | 2-0、45cm、26mm 圆针 1/2 弧， 8根/包 |  | 国产
202509010963 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | 4-0、45cm、22mm 圆针 1/2 弧， 8根/包 |  | 国产
202509010964 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | 2-0、75cm、30mm 反角针 3/8 弧 |  | 国产
202509010965 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | 3-0、75cm、26mm 圆针 1/2 弧 |  | 国产
202509010966 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | 6-0、75cm、13mm 圆针 1/2 弧 |  | 国产
202509010967 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | 6-0、45cm、8mm 铲形针1/4弧、双针单线、眼科线 |  | 国产
202509010968 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | 7-0、45cm、6mm 铲形针3/8弧、双针单线、眼科线 |  | 国产
202509010969 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | 8-0、45cm 铲形针3/8弧、双针单线、眼科线 |  | 国产
202509010970 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | 线径6-0 线长45cm 针长12mm 角针 3/8 弧 |  | 国产
202509010971 | 可吸收性外科缝合线 | 用于一般软组织缝合和/或结扎。由聚乙醇酸制成。 | 3-0、90cm、22mm 圆针 1/2 弧 |  | 国产
202509010981 | 聚乙二醇医用敷料 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面及周围皮肤的护理。 | 由聚乙二醇400、甘油、纯化水组成。30ml*5pcs/盒。 | / | 国产
202509011041 | 骨折固定夹板 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑。 | 指骨固定夹板，大、中、小 |  | 国产
202509011042 | 骨折固定夹板 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑。 | 超肩外科颈固定夹板，大、中、小 |  | 国产
202509011043 | 骨折固定夹板 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑。 | 挠骨下端固定夹板，大、中、小 |  | 国产
202509011044 | 骨折固定夹板 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑。 | 前臂固定夹板 ，大、中、小 |  | 国产
202509011045 | 石膏衬垫 | 与石膏配合使用，用于骨折或软组织损伤的外固定。 | 10*400 |  | 国产
202509011047 | 医用固定带 | 用于骨折外固定。 | 锁骨固定带，大、中、小 |  | 国产
202509011048 | 医用固定带 | 用于骨折外固定。 | 全弹腰围固定带，大、中、小 |  | 国产
202509011049 | 医用固定带 | 用于骨折外固定。 | 肋骨固定带，大、中、小 |  | 国产
202509011050 | 医用固定带 | 用于骨折外固定。 | 踝关节固定带，大、中、小 |  | 国产
202509011051 | 医用固定带 | 用于骨折外固定。 | 前臂吊带，大、中、小 |  | 国产
202509011052 | 医用拐 | 用于行动障碍患者的辅助行走、站立，进行康复训练。 | 铝合金 |  | 国产
202509011053 | 医用外固定支具 | 用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑。 | 颈托，大、中、小 |  | 国产
202509011062 | 人工心脏瓣膜 | 用于替换人体先天或后天发生病变的二尖瓣，或用于替换植入的二尖瓣。 | 为双叶人工机械瓣膜，由瓣叶、瓣架、锁合丝、加强环和缝合环组成。瓣叶材料为Pyrolite碳、钨及石墨，瓣架材料为Pyrolite碳，锁合丝材料为镍钛诺，加强环材料为6铝4钒钛合金，缝合环材料为聚对苯二甲酸乙二醇酯，瓣叶开闭角度为78°～25°。 |  | 进口
202509011063 | 人工心脏瓣膜 | 用于瓣膜疾病、瓣膜损伤及瓣膜功能障碍病人进行瓣膜置换治疗。 | 主动脉瓣由瓣叶、瓣座、保险丝、加强环、缝合环组成，为双叶瓣膜，主要材料为热解碳、灌钨石墨基片、聚酯（聚对苯二甲酸乙二醇酯）、Ti6Al4VELI钛合金、镍钛合金。 |  | 进口
202509011064 | 主动脉瓣膜 | 用于瓣膜疾病、瓣膜损伤及瓣膜功能障碍病人进行瓣膜置换治疗。 | 主动脉瓣膜由瓣叶、瓣座、保险丝、加强环、缝合环组成，为双叶瓣膜。 |  | 进口
202509011072 | 血糖测试干片（干化学法） | 用于定量测量毛细管全血、静脉全血、动脉全血的血糖含量。 | 50片*2瓶，新生儿专用 |  | 进口
202509011073 | 血糖分析仪 | 用于定量测量毛细管、静脉、动脉和新生儿全血中的葡萄糖浓度。 | 新生儿专用，主要由血糖测试干片插入口、液晶显示屏、按键、软件组成。 |  | 进口
202509011124 | 10”5umPP棉 | 主要过滤自来水杂质颗粒。 | 10英寸5微米适用于纯水机前置预处理。 | 超纯水仪ELGA(FLA00011807) | 进口
202509011125 | 超纯化柱 | 主要过滤自来水余氯。 | 10英寸适用于前置预处理。 | 超纯水仪ELGA(FLA00011807) | 进口
202509011126 | 超纯化柱 | 主要过滤自来水杂质和余氯。 | / | 超纯水仪ELGA(FLA00011807) | 进口
202509011127 | 反渗透膜 | 把自来水过滤成三级纯水，过滤大部分细小污染物。 | / | 超纯水仪ELGA(FLA00011807) | 进口
202509011128 | 活性炭滤芯 | 过滤空气中杂质及防止水箱溢满漏水出来。 | / | 超纯水仪ELGA(FLA00011807) | 进口
202509011129 | 水箱空气过滤器 | 把纯水纯化成超纯水。 | / | 超纯水仪ELGA(FLA00011807) | 进口
202509011130 | 预处理滤芯 | 把纯水纯化成超纯水。适用于适用于机器取水臂。 | / | 超纯水仪ELGA(FLA00011807) | 进口
202509011131 | 紫外灯 | 消毒纯化水。双波长紫外灯。 | / | 超纯水仪ELGA(FLA00011807) | 进口
202509011132 | 100S型过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣 | 灭菌剂 | 卡匣 | STERRAD 100S过氧化氢低温等离子体灭菌系统使用 | 进口
202509011133 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 包装塑封袋 | 宽35cm*长70m | STERRAD 100S过氧化氢低温等离子体灭菌系统使用 | 进口
202509011134 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 包装塑封袋 | 宽25cm*长70m | STERRAD 100S过氧化氢低温等离子体灭菌系统使用 | 进口
202509011135 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 包装塑封袋 | 宽20cm*长70m | STERRAD 100S过氧化氢低温等离子体灭菌系统使用 | 进口
202509011136 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 包装塑封袋 | 宽15cm*长70m | STERRAD 100S过氧化氢低温等离子体灭菌系统使用 | 进口
202509011137 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷 | 包装塑封袋 | 宽10cm*长70m | STERRAD 100S过氧化氢低温等离子体灭菌系统使用 | 进口
202509011138 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示胶带 | 包装塑封袋 | 55米/卷 | STERRAD 100S过氧化氢低温等离子体灭菌系统使用 | 进口
202509011139 | 过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂 | 包装塑封袋 | 快速生物指示剂、30支/盒 | STERRAD 100S过氧化氢低温等离子体灭菌系统使用 | 进口
202509011140 | 过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂 | 包装塑封袋 | 30支/盒 | STERRAD 100S过氧化氢低温等离子体灭菌系统使用 | 进口
202509011141 | 化学指示卡 | 包内卡 | 250片/盒 | STERRAD 100S过氧化氢低温等离子体灭菌系统使用 | 进口
202509011188 | 胆道用斑马导丝 | 在内窥镜或X射线监视下，进入人体自然的非血管腔道，做引导用。 | 直型软头，ERCP用 |  | 国产
202509011189 | 胆道支架 | 用于因病变造成的胆道狭窄或梗阻的扩张治疗。 | 由支架和置入器组成，支架带有回收线环 和显影标记，一体式 |  | 国产
202509011190 | 覆膜胆道支架 | 用于胆道恶性狭窄的介入治疗。 | 由符合GB24627要求的钛镍形状记忆合金制成的圆柱形支架,支架表面被覆硅橡胶薄膜。支架端部形状:直圆柱口。支架直径6mm、8mm、l0mm，长度40mm、50mm、60mm、70mm、80mm。 |  | 国产
202509011191 | 一次性使用鼻胆引流导管 | 经口鼻进入胆管，用于体外胆汁引流。 | 由外引流管、基座、三通阀、引流袋连接管、矫直管、鼻管、鲁尔帽组成。 |  | 国产
202509011192 | 一次性使用胆管内引流管 | 用于在内窥镜下置入胆管，进行胆汁的内引流。 | 含矫直管 |  | 国产
202509011196 | 艾灸仪 | 多穴同步施灸，对称穴位支持​：支持双头/四头型号，可同时覆盖对称穴位（如双膝、双肾俞穴），隔绝明火直接接触皮肤，施灸高度可调。 | 万向轮底座（带刹车） + 可升降支撑杆 + 360°折叠臂 + 灸器头施灸头数量​：双头、三头、四头、六头；灸器头兼容艾条、艾柱和艾绒：不锈钢弧形反射罩（聚热）+ 外层金属防烫网罩（网孔≤2mm） |  | 国产
202509011197 | 艾灸仪能量罩 | 防烫伤设计，双层隔离结构​：内层采用不锈钢弧形反射罩（聚热增效），外层配置孔径≤2mm的防烫网罩、网罩密度≥300目，有效拦截火星及大颗粒灰烬，防止脱落烫伤，网盖与主机采用卡扣固定，确保使用时不掉落。 | 单耳和双耳两种规格 | 与艾灸仪配套 | 国产
202509011210 | 电子针疗仪 | 供临床中医电针治疗用。 | / |  | 国产
202509011211 | 输出电极线 | 配套电子针疗仪用于针灸或低频治疗 | 配套电子针疗仪 | 电子针疗仪 | 国产
202509011217 | 线锯 | 用于开颅手术时锯颅盖骨，由多根钢丝捻成具有齿形的线锯条和手柄组成。 | 50cm |  | 国产
202509011234 | 一次性乳头括约肌切开刀 | 用于胰胆管系统插管及括约肌切开术。 | 由手柄、管鞘、切割丝、高频接头、鲁尔接头组成。 |  | 国产
202509011235 | 一次性使用球囊扩张导管 | 供消化道、气管狭窄扩张或辅助扩张治疗用。 | 由连接件组件、导管、球囊、软头、显影环、二通旋塞组成，无菌。 | / | 国产
202509011236 | 一次性使用取石球囊 | 用于胆道内取石，包括泥沙样结石，机械碎石后残留在胆管中的残余结石以及内引流管置换时取出胆系统内的残留的混浊物。 |  |  | 国产
202509011237 | 一次性使用取石网篮 | 用于取出胆管内的胆石或上下消化道中的异物。 |  |  | 国产
202509011238 | 一次性使用内镜喷洒管 | 通过软性内镜钳道进入消化道等人体自然腔道进行灌洗，药液喷洒、造影等操作。 | 直径1.8mm*长度1800mm/2200mm | / | 国产
202509011240 | 弹性绷带 | 用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 | 2.5cm*4.5m |  | 国产
202509011259 | 一次性无菌体表加温毯 | 与充气升温装置连接进行充气升温，对人体进行体外物理升温，辅助调节人体温度。 | 侧风口身下毯 | 珠海爱微充气升温装置I0B505 | 国产
202509011274 | 动脉导管未闭封堵器 | 用于先天性心脏病动脉导管未闭的治疗。 | 由支架和聚酯纤维膜（涤纶膜）组成。支架由医用镍钛形状记忆合金编织而成，每个支架腔内有3-5层涤纶膜。 |  | 国产
202509011275 | 房间隔缺损封堵器 | 用于先天性心脏病继发孔型房间隔缺损的治疗。 | 由支架、聚酯纤维膜（涤纶膜）和钢套组成。支架由医用镍钛形状记忆合金丝编织而成，每个支架腔内有3-5层涤纶膜 |  | 国产
202509011276 | 封堵器介入输送装置 | 用于输送给各种类型的封堵器至病变部位进行释放。应用于房间隔缺损、室间隔缺损及动脉导管未闭的封堵治疗。 | 5-14F |  | 国产
202509011277 | 圈套器 | 用于经皮穿刺治疗室间隔缺损、动脉导管未闭手术中，圈套导丝起到建立动静脉轨道的作用。通过导丝轨道送入输送装置，完成室间隔缺损、动脉导管未闭的封堵器治疗。 | 由聚丙烯扭矩、套环和PTFE套管组成 |  | 国产
202509011278 | 室间隔缺损封堵器 | 用于先天性心脏病室间隔缺损的治疗。 | 由支架/聚酯纤维膜（涤纶膜）和钢套组成。 |  | 国产
202509011284 | 医用退热贴 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | 由无纺布基材、水凝胶、聚丙烯薄膜保护层组成。非无菌。120*40mm。 |  | 国产
202509011308 | 钛镍记忆合金组织吻合器 | 用于人体软硬组织吻合。 | 由医用缝合针和生物植入材料钛镍记忆合金丝制成的功能性特殊缝线组成，配缝线固定夹。无菌。 |  | 国产
202509010415 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） | 用于体外定性检测男性尿液或尿道拭子，女性尿液、宫颈拭子或阴道拭子样本中生殖支原体核酸（RNA）。 | 20人份/盒；预期用途：用于男性尿液或尿道拭子，女性尿液、宫颈拭子或者阴道拭子样本中生殖支原体核酸（RNA）的定性检测 *检测方法：RNA实时荧光恒温扩增 *提取方法：磁珠特异性提取 检测灵敏度：103copies/反应 检测上限：≥ 109 copies/反应 有效期：1年 *试剂储存条件：试剂B：-35℃- -15℃；试剂A：2-30℃ *检测样本类型：尿液、分泌物等 | 实时荧光定量PCR仪（全自动）雅睿MA-6000或罗氏Cobas484实时荧光定量仪 | 国产
202509010416 | 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） | 用于体外定性检测人痰液样本中的结核分枝杆菌核酸。 | 20人份/盒； *检测方法：恒温扩增检测 *提取方法：超声破碎法 包装规格：20人份/盒 检测敏感性为95.06% 特异性为97.85% 检测灵敏度：1CFU/反应 有效期：12个月 试剂储存条件：扩增试剂-15℃-35℃ 检测样本类型：痰液、肺泡灌洗液、胸腹水等 检测时间：40min | 实时荧光定量PCR仪（全自动）雅睿MA-6000或罗氏Cobas483实时荧光定量仪 | 国产
202509010417 | 解脲脲原体核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） | 用于人尿液或女性宫颈拭子样本、男性尿道拭子样本中淋病奈瑟菌核酸的定性检测。 | 20人份/盒；预期用途：用于男性尿液或尿道拭子，女性尿液、宫颈拭子或者阴道拭子样本中淋病奈瑟菌核酸（RNA）的定性检测 检测方法：RNA实时荧光恒温扩增 提取方法：磁珠特异性提取 检测灵敏度：103copies/反应 检测上限：≥ 109 copies/反应 有效期：1年 *试剂储存条件：试剂B：-35℃- -15℃；试剂A：2-30℃ *检测样本类型：尿液、分泌物等 | 实时荧光定量PCR仪（全自动）雅睿MA-6000或罗氏Cobas486实时荧光定量仪 | 国产
202509010418 | 淋病奈瑟菌核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） | 用于人尿液或女性宫颈拭子样本、男性尿道拭子样本中淋病奈瑟菌核酸的定性检测。 | 20人份/盒 | 实时荧光定量PCR仪（全自动）雅睿MA-6000或罗氏Cobas487实时荧光定量仪 | 国产
202509010419 | 生殖支原体核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） | 用于人尿液、女性宫颈拭子或男性尿道拭子样本中解脲脲原体核酸的定性检测。 | 20人份/盒；预期用途：用于男性尿液或尿道拭子，女性尿液、宫颈拭子或者阴道拭子样本中解脲脲原体核酸（RNA）的定性检测 *检测方法：RNA实时荧光恒温扩增 *提取方法：磁珠特异性提取 检测下限：50CFU/反应 检测上限：≥5×106 CFU/反应 有效期：1年 *试剂储存条件：试剂B：-35℃- -15℃；试剂A：2-30℃ *检测样本类型：尿液、拭子等 | 实时荧光定量PCR仪（全自动）雅睿MA-6000或罗氏Cobas485实时荧光定量仪 | 国产
202509010421 | 幽门螺旋杆菌23SrRNA基因突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于体外定性检测幽门螺杆菌感染患者胃黏膜组织样本中幽门螺杆菌23S rRNA基因两个多态性位点的三种点突变A2142G、A2143G和A2142C。 | 24人份/盒 | 实时荧光定量PCR仪（全自动）雅睿MA-6000或罗氏Cobas481实时荧光定量仪 | 国产
202509010422 | 人运动神经元存活基因1（SMN1）检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于体外检测人外周全血样本基因组DNA中运动神经元存活基因1（SMN1）外显子7的拷贝数变异。 | 1.灵敏度：检出限2-180ng/µl 2.规格型号：24人份/盒 3.提供配套验证用的SMN2检测试剂盒 4.室间质评：连续近3年参与国家临检中心室间质评，结果报告均为合格。 5.样本类型：抗凝全血、干血斑（1片直径mm）和口腔脱落细胞 6.特异性：有效阻断SMN2干扰. 7.样本仪器扩增小于等于1.1小时 | 实时荧光定量PCR仪（全自动）雅睿MA-6000或罗氏Cobas482实时荧光定量仪 | 国产
202509010626 | 特定蛋白校准品 | 用于对补体C3c、补体C4、免疫球蛋白G、免疫球蛋白M、免疫球蛋白A、前白蛋白、转铁蛋白的校准。 | 5×1ml | 日立Labospect008AS全自动生化分析仪 | 进口
202509010846 | 医用棉签 | 用于护创、吸湿，对患者皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂用。 | 妇科型10支/袋 |  | 国产
202509010847 | 医用棉签 | 用于护创、吸湿，对患者皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂用。 | 10支/袋 |  | 国产
202509010848 | 医用棉签 | 用于护创、吸湿，对患者皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂用。 | 50支/袋 |  | 国产
202509010849 | 妇用微生态调节抑菌液 | 妇用微生态调节，用于粘膜组织炎症的抑菌，如阴道炎，宫颈炎。 | 200ml/盒 |  | 国产
202509010850 | 妇用微生态调节抑菌液 | 妇用微生态调节，用于皮肤组织炎症相关病症的抑菌，主要是角化型外阴白斑，顽固性不明原因外阴瘙痒。 | 80ml/盒 |  | 国产
202509010852 | 医用胶带 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 基材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。PE胶带 2.5cm*9.14m。 |  | 国产
202509010853 | 医用胶带 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 基材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。PE胶带1.25cm*9.14m 。 |  | 国产
202509010854 | 医用胶带 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 基材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。丝绸胶带 1.25cm*9.14m 。 |  | 国产
202509010855 | 灭菌凡士林纱布 | 用于换药、创口引流、内腔造瘘用。 | 由医用脱脂纱布、凡士林油、液状石蜡和隔离膜组成。1.2*50cm。灭菌。 |  | 国产
202509010856 | 纱布绷带 | 供一般外科作包扎及敷料用。 | 600cm*10cm*10 |  | 国产
202509010857 | 脱脂棉纱布 | 用于在医疗过程中，作为吸附接受治疗者的血液、体液、分泌物、渗出物及覆盖创面的敷料使用。 | 由棉线织成并有织边的各种宽度的连续机织布、经脱脂、漂白而成的无臭、无味平织棉布，无明显的棉叶、棉籽壳或其他的杂质。非灭菌 110*100.32cm*32cm |  | 国产
202509010858 | 医用凡士林纱布 | 用于皮肤防护，保护创面。 | 单层 10cm*20cm |  | 国产
202509010863 | 硫酸银纱布敷料 | 用于二度烧伤创面的覆盖、护创。硫酸银的抗菌功能仅为辅助作用。 | 由医用棉质基布和硫酸银制成10cm*15cm |  | 国产
202509010864 | 硫酸银纱布敷料 | 用于二度烧伤创面的覆盖、护创。硫酸银的抗菌功能仅为辅助作用。 | 由医用棉质基布和硫酸银制成10cm*10cm |  | 国产
202509010872 | 医用棉球 | 使用酒精、碘酊或碘伏为消毒剂，用于注射、输液前对完整皮肤消毒使用。由医用脱脂棉加工制成。 | 1g/个 100个/包 |  | 国产
202509010873 | 医用棉球 | 使用酒精、碘酊或碘伏为消毒剂，用于注射、输液前对完整皮肤消毒使用。由医用脱脂棉加工制成。 | 2g/个 60个/包 |  | 国产
202509010874 | 医用纱布垫 | 供临床护创、吸湿用。 | 由夹有X射线可探测组件的医用脱脂纱布折成长方形或方形，无切边外露，四周缝合，角部可缝制一根垫带。非灭菌20*40*4（含钡线） |  | 国产
202509010875 | 医用纱布块 | 供临床护创、吸湿用。 | 5cm*7cm*8p 灭菌 |  | 国产
202509010876 | 医用纱布块 | 供临床护创、吸湿用。 | 6cm*6cm*8p 非灭菌 |  | 国产
202509010877 | 水胶体敷料 | 主要适用于有低到中度渗出液的伤口如：腿部溃疡和压疮；也用于浅表烧伤、部分皮层烧伤、供皮区伤口、手术后伤口以及皮肤擦伤。 | 10*10cm |  | 进口
202509010878 | 水胶体敷料 | 主要用于渗出液较少的伤口如：浅表烧伤、部分皮层烧伤，供皮区伤口、手术后伤口及皮肤擦伤。 | 10*10cm，透明 |  | 进口
202509010879 | 水胶体敷料 | 用于体表清创后的轻微擦伤、裂伤、刀伤和压疮伤口的覆盖。 | 水胶体敷料由基材、隔离纸、敷芯组成。15cm*15cm |  | 国产
202509010880 | 水凝胶敷料 | 清创胶辅助用于伤口坏死腐烂组织的清创过程，如：下肢溃疡、压疮、未感染糖尿病足溃疡；也可以用于一度和二度烧伤的伤口。 | 25g/支 |  | 进口
202509010881 | 液体敷料 | 用于涂于患处皮肤，保护皮肤免受污染或擦伤。适用于非慢性创面。 | 由薄膜剂(丙烯酸盐共聚物)、溶剂(六甲基二硅醚、异辛烷)和增塑剂(聚乙基苯甲基硅氧烷)组成。 |  | 进口
202509010882 | 泡沫敷料 | 用于渗出较多的伤口，如下肢溃疡和压疮，II度烧伤、术后伤口和皮肤擦伤，也适用于供皮区创面，为适用的伤口在整个的愈合过程当中提供保护。 | 12.5*12.5cm 有粘胶 | 5*5cm、8*9cm、12.5*12.5cm | 进口
202509010883 | 泡沫敷料 | 用于渗出液较多的伤口，如下肢溃疡和压疮，可用于II度烧伤、术后伤口和皮肤擦伤，无感染的糖尿病足溃疡，可用于为适用的伤口在整个的愈合过程当中提供保护。 | 10*10cm 泡沫厚度4-5mm，无粘胶 |  | 均可
202509010896 | 软聚硅酮泡沫敷料 | 用于有渗出液伤口的覆盖与处理。 | 由背衬、锁水层、传导层、泡沫吸收垫、硅胶层、护膜组成，18cm*18cm |  | 国产
202509010897 | 软聚硅酮泡沫敷料 | 用于有渗出液伤口的覆盖与处理。 | 由背衬、锁水层、传导层、泡沫吸收垫、硅胶层、护膜组成，12.5cm*12.5cm |  | 国产
202509010915 | 一次性使用超滑间歇导尿管 | 用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。 | 超滑4.0mm(Fr12)男用直头 |  | 国产
202509010916 | 一次性使用超滑间歇导尿管 | 用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容器中。 | 超滑4.0mm(Fr12)女用直头 |  | 国产
202509010917 | 一次性使用导尿管 | 供临床患者导尿用 | 单腔；硅胶；6F-18F。 |  | 国产
202509010918 | 一次性使用乳胶导尿管 | 用于对患者泌尿系统引流、导尿。 | 三腔；标准型；16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr |  | 国产
202509010919 | 一次性使用乳胶导尿管 | 用于对患者泌尿系统引流、导尿。 | 双腔；儿童用；8Fr、10Fr。 |  | 国产
202509010920 | 一次性使用乳胶菌状头导尿管 | 供临床膀胱造瘘下导尿用。 | 普通型；直径：Fr20、Fr22、Fr24、Fr26、Fr28。 |  | 国产
202509010921 | 一次性使用润滑导尿管 | 用于对患者泌尿系统引流、导尿时一次性使用。 | 乳胶制成，双腔，有润滑涂层（聚丙烯酰胺），12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr。 |  | 国产
202509010922 | 一次性使用输尿管导管 | 借助膀胱镜插入连接肾脏和膀胱的输尿管，对肾脏积液患者进行导尿或通过导管注入造影剂，对肾脏做X射线检查。 | F3、F4、F5、F6、F7、F8 |  | 国产
202509010923 | 一次性使用无菌导尿管 | 用于不能自主排尿患者的临时导尿或留置导尿，也可用于泌尿外科手术时的压迫止血和膀胱冲洗。 | 12FR(4.0mm)双腔带囊 |  | 国产
202509010924 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 供医院对患者导尿及引流时一次性使用。 | 三腔标准型，规格有16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr。 |  | 国产
202509010925 | 二件式造口袋 | 通过底盘的粘胶面粘贴在造口周围完整的皮肤上，另一面连接造口袋，用于收集造口排泄物。 | 透明 多腔式抗返流结构 开孔直径60mm |  | 进口
202509010926 | 造口护理用品 | 用于造口排泄物的收集。 | 二件式平面底盘 连接底盘直径60mm 开孔直径10-55mm |  | 进口
202509010927 | 造口护理用品 | 用于造口排泄物的收集。 | 两件式肠造口袋 透明 开口袋 开孔直径60mm |  | 进口
202509010928 | 造口袋 | 用于造口清洗、护理和排泄物的收集等。 | 两件式平面造口底盘 最大剪孔尺寸70mm |  | 国产
202509010929 | 造口袋 | 用于造口清洗、护理和排泄物的收集等。 | 两件式凸面造口底盘 最大剪孔尺寸70mm |  | 国产
202509010930 | 造口袋 | 用于造口清洗、护理和排泄物的收集等。 | 两件式肠造口袋/开口袋/透明/尾夹（最大剪孔尺寸70mm） |  | 国产
202509010931 | 造口袋 | 用于造口清洗、护理和排泄物的收集等。 | 一件式平面开口肠造口袋（透明）尾夹 |  | 国产
202509010932 | 造口防漏可塑贴环 | 用于造口清洗、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理 | 防漏贴环 3.5mm |  | 国产
202509010933 | 造口护肤粉 | 用于造口周围皮肤护理，使造口周围皮肤保持干爽，减轻渗出物对皮肤的刺激。 | 25g |  | 国产
202509010934 | 造口皮肤保护剂 | 用于造口及造口周围皮肤护理。 | 皮肤保护剂 50ml |  | 国产
202509010972 | 藻酸盐敷料 | 供体表创面的护理。由藻酸盐研磨制成。 | 15g |  | 国产
202509010973 | 藻酸盐敷料 | 供体表创面的护理。敷芯由藻酸盐和纯化水配制而成。 | 10cm*10cm |  | 国产
202509010974 | 藻酸盐敷料 | 供体表创面的护理。由藻酸盐研磨制成。 | 2.5g |  | 国产
202509010975 | 无菌敷贴 | 供清创后的外伤、术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。 | 10cm*25cm |  | 国产
202509010976 | 无菌敷贴 | 供清创后的外伤、术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。 | 10cm*15cm |  | 国产
202509010977 | 无菌敷贴 | 供清创后的外伤、术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。 | 10cm*10cm |  | 国产
202509010978 | 无菌敷贴 | 供清创后的外伤、术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。 | 6cm*7cm |  | 国产
202509010979 | 无菌敷贴 | 供清创后的外伤、术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。 | 10cm*12cm 透明 |  | 国产
202509010980 | 无菌敷贴 | 供清创后的外伤、术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。 | 6cm*7cm 透明 |  | 国产
202509010984 | 消融电极（外科术中止血装置） | 与高频手术设备或吸引器配套使用，供手术时对组织进行消融、止血、电切、电凝、吸引、剥离使用。 | 单极 尖头 带吸引可伸缩 电极伸出长度40mm | ERBE(爱尔博)电刀ICC 200 | 国产
202509010985 | 消融电极（外科术中止血装置） | 与高频手术设备或吸引器配套使用，供手术时对组织进行消融、止血、电切、电凝、吸引、剥离使用。 | 单极 可吸烟 电极头可360°旋转 电极长度300mm | ERBE(爱尔博)电刀ICC 200 | 国产
202509010986 | 消融电极（外科术中止血装置） | 与高频手术设备或吸引器配套使用，供手术时对组织进行消融、止血、电切、电凝、吸引、剥离使用。 | 单极 扁头/尖头 电极头可360°旋转，可伸缩40mm至140mm | ERBE(爱尔博)电刀ICC 200 | 国产
202509010987 | 消融电极（外科术中止血装置） | 与高频手术设备或吸引器配套使用，供手术时对组织进行消融、止血、电切、电凝、吸引、剥离使用。 | 单极 扁头 带吸引可伸缩 电极伸出长度90mm | ERBE(爱尔博)电刀ICC 200 | 国产
202509010988 | 消融电极（多功能手术解剖器） | 供手术时对组织进行消融、电凝、电切、吸引用。 | 双极 可配水滴装置 电极长度195mm | Erbe VIO300S电刀工作站 | 国产
202509010989 | 消融电极（多功能手术解剖器） | 供手术时对组织进行消融、电凝、电切、吸引用。 | 单极 可伸缩 电极长度40mm-140mm | Erbe VIO300S电刀工作站 | 国产
202509010990 | 消融电极 | 在外科手术中作切割或凝血时一次性使用。 | 导线长度:≥2.8M，配套高频手术器高频功率不高于400W | Erbe VIO300S电刀工作站 | 国产
202509010991 | 负极板连接线 | 一次性使用中性电极配件-连接电缆 | 与爱尔博VIo300S高频手术设备配合专机专用 | 爱尔博VIo300S高频手术设备 | 进口
202509010992 | 中性电极 | 负极板 | 单极、双极；不带线，与爱尔博VIo300S高频手术设备配合专机专用 | Erbe VIO300S电刀工作站 | 进口
202509010994 | 一次性使用呼吸过滤器 | 用于呼吸机及麻醉机管路中过滤0.5um以上细菌、微粒及增加气体湿化程度 | 由上盖、吸水纸、聚丙烯膜、下盖组成。 |  | 国产
202509010995 | 一次性使用麻醉呼吸机管路 | 供临床与麻醉机、呼吸机等配套，建立人工气道用。 | 由螺纹管、集水杯、气囊、病人接口及机器接口、气体采样口、气体监测口组成。 | 飞利浦V60无创呼吸机 | 国产
202509011046 | 石膏衬垫 | 对病人提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害。 | 15*400cm |  | 国产
202509011056 | 一次性使用吸氧管 | 适用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送，也能进行湿化后输送。 | 容量100ml |  | 国产
202509011057 | 一次性使用吸氧管 | 适用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送，也能进行湿化后输送。 | 容量200ml |  | 国产
202509011058 | 一次性使用吸氧管 | 与供氧系统配套，供人体吸入氧气用。 | 双鼻架 2.0米 F14 | / | 国产
202509011059 | 一次性使用吸氧管 | 与供氧系统配套，供人体吸入氧气用。 | 单鼻架 1.8米 F14 | / | 国产
202509011065 | 胸腹腔内窥镜用器械-穿刺套管 -阀门芯 | / | 穿刺开关（阀门芯） | WOLF 穿刺器套管匹配 | 进口
202509011066 | 胸腹腔内窥镜用器械-橡胶封帽 | 用于胸腹腔内窥镜检查和治疗。 | 输尿管镜配件弹簧帽 | WOLF输尿管镜 | 进口
202509011067 | 胸腹腔内窥镜用器械-橡胶封帽 | 用于胸腹腔内窥镜检查和治疗。 | 输尿管镜配件密封帽，直径10mm 红色 | WOLF输尿管镜 | 进口
202509011068 | 胸腹腔内窥镜用器械-橡胶封帽 | 用于胸腹腔内窥镜检查和治疗。 | 输尿管镜配件密封帽，直径 5mm 蓝色 | WOLF输尿管镜 | 进口
202509011069 | 胸腹腔内窥镜用手术器械-穿刺 器套管-备用 O 型环 | / | 内径 3.5mm；外径 5mm | WOLF 穿刺器套管匹配 | 进口
202509011070 | 胸腹腔内窥镜用手术器械-穿刺器套管-备用 O型环 | / | 内径 7mm ； 外径 10mm | WOLF 穿刺器套管匹配 | 进口
202509011071 | 胸腹腔内窥镜用手术器械-密封圈 | 用于胸腹腔内窥镜检查和治疗。 | 输尿管镜配件密封圈 | WOLF输尿管镜 | 进口
202509011074 | 高频电刀-生理盐水电缆线 | 在开放手术、内窥镜手术中与高频电外科器械及周边设备配合使用，用于对组织进行电切和电凝。 | 生理盐水电缆线 | 奥林巴斯、宫腔电切镜、CLV-S190 | 进口
202509011078 | 人工呼吸急救苏醒球套组 | 主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用。 | 重复使用，规格有婴儿用、儿童用、成人用。 |  | 国产
202509011079 | 人工呼吸急救苏醒球套组 | 主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用。 | 硅胶面罩，和呼吸复苏（器）囊配套使用。 |  | 国产
202509011080 | 高频腹腔内窥镜手术器械-电凝器- 电棒 | 用于腹腔内窥镜下抓取、剪切组织时止血、凝血用，在医疗机构使用。 | 电棒，Ф5*330mm |  | 国产
202509011081 | 高频腹腔内窥镜手术器械-电凝器- 电钩 | 用于腹腔内窥镜下抓取、剪切组织时止血、凝血用，在医疗机构使用。 | 电钩 |  | 国产
202509011142 | 集尿袋 | 用于向外引出并收集体内液体。 | 100ml |  | 国产
202509011143 | 一次性使用导尿包 | 用于对患者做常规临床一次性导尿用。 | 由双腔乳胶导尿管、导尿夹、塑料镊子、碘伏消毒棉球、注射器（内装无菌水，非注射人体使用）、集尿袋、塑料试管、纱布块、孔布、医用橡胶检查手套、润滑剂、腰盘、外消毒盘和托盘组成。16Fr、18Fr。 |  | 国产
202509011144 | 尿道膀胱镜及配套手术器械-软性钳 | 与手术器械配套，临床上供膀胱内检查和手术用。 | Ф1.6*570 (5Fr) |  | 国产
202509011158 | 可控式吸痰管 | 用于昏迷及气管切开患者吸痰，与负压系统和装置连接，供呼吸道吸引痰液。 | 带痰液收集器 8F |  | 国产
202509011159 | 可控式吸痰管 | 用于昏迷及气管切开患者吸痰，与负压系统和装置连接，供呼吸道吸引痰液。 | 可控式（含手套) 6F |  | 国产
202509011160 | 可控式吸痰管 | 用于昏迷及气管切开患者吸痰，与负压系统和装置连接，供呼吸道吸引痰液。 | 可控式（含手套) 8F |  | 国产
202509011161 | 可控式吸痰管 | 用于昏迷及气管切开患者吸痰，与负压系统和装置连接，供呼吸道吸引痰液。 | 可控式 8F |  | 国产
202509011162 | 可控式吸痰管 | 用于昏迷及气管切开患者吸痰，与负压系统和装置连接，供呼吸道吸引痰液。 | 可控式 12F | / | 国产
202509011163 | 可控式吸痰管 | 用于昏迷及气管切开患者吸痰，与负压系统和装置连接，供呼吸道吸引痰液。 | 带痰液收集器 10F |  | 国产
202509011164 | 可控式吸痰管 | 用于昏迷及气管切开患者吸痰，与负压系统和装置连接，供呼吸道吸引痰液。 | 带痰液收集器 12F |  | 国产
202509011165 | 可控式吸痰管 | 用于昏迷及气管切开患者吸痰，与负压系统和装置连接，供呼吸道吸引痰液。 | 带痰液收集器 14F |  | 国产
202509011166 | 可控式吸痰管 | 用于昏迷及气管切开患者吸痰，与负压系统和装置连接，供呼吸道吸引痰液。 | 可控式（含手套) 10F |  | 国产
202509011167 | 可控式吸痰管 | 用于昏迷及气管切开患者吸痰，与负压系统和装置连接，供呼吸道吸引痰液。 | 可控式（含手套) 16F |  | 国产
202509011168 | 可控式吸痰管 | 用于昏迷及气管切开患者吸痰，与负压系统和装置连接，供呼吸道吸引痰液。 | 可控式（含手套) 12F |  | 国产
202509011169 | 一次性使用密闭式吸痰管 | 与真空负压系统或设备连接，供呼吸道吸引痰液用。 | 由吸痰管单元（包括吸痰管、薄膜）、病人端单元（包括清洗单元、加药装置、四通、垫片、前嘴、卡箍）、机器端单元（包括底盖、短弹簧、管体座、黑色密封套、底座帽芯、座体帽）、后嘴、分离夹、管嘴帽、尾部透明管组成。 |  | 国产
202509011170 | 一次性使用吸痰管 | 用于气管插管和气管切开手术时作治疗性吸引用。 | 由管身、接头和收集器组成，30F 带集液瓶。 | / | 国产
202509011171 | 一次性使用三腔双囊胃管 | 用于从病人胃内抽出液体或止血用。 | 5.3mm(F16)管身外径：5.3±0.33mm；全长≥1000mm；头端长度≤150mm；囊间距：20±5mm； |  | 国产
202509011172 | 一次性使用三腔双囊胃管 | 用于从病人胃内抽出液体或止血用。 | 6.0mm(F18)管身外径：6.0±0.33mm；全长≥1000mm；头端长度≤150mm；囊间距：20±5mm； |  | 国产
202509011173 | 一次性使用胃管 | 供临床胃肠减压用。 | 规格：F10F12F14F16F18F28F6F8，材质：硅胶 |  | 国产
202509011174 | 一次性使用胃管包 | 用于肠胃减压、洗胃或输注营养液用。 | 基本配置有:胃管、一次性使用薄膜手套、石蜡棉球， ★材质：PVC；★留置时间≥4周，直径：F14、F16 |  | 国产
202509011175 | 一次性使用胃镜检查包 | 用于临床患者胃镜检查时保护口腔及一般护理用。 | 含口垫、医用棉球、治疗巾、薄膜手套、橡胶手套、托盘、敷料片、沙布片、纸巾、口水袋 | / | 国产
202509011176 | 一次性使用引流袋 | 用于治疗过程中收集分泌物和体液。 | 防逆流， 1500ml |  | 国产
202509011177 | 一次性使用引流袋 | 用于治疗过程中收集分泌物和体液。 | 由袋体、瓶体、挂圈、导管、截止阀、采样接头、排液接头组成 3000ml |  | 国产
202509011178 | 引流袋 | 用于向外引出并收集体内液体。 | 1000ml |  | 国产
202509011179 | 一次性使用引流管 | 供临床外科引流用。 | 3.3mm(F10)(硅橡胶材质) |  | 国产
202509011180 | 一次性使用引流管 | 供临床外科引流用。 | 4.0mm(F12)(硅橡胶材质) |  | 国产
202509011181 | 一次性使用引流管 | 供临床外科引流用。 | 4.7mm(F14)(硅橡胶材质) |  | 国产
202509011182 | 一次性使用引流管 | 供临床引流用。 | F28 圆型、硅胶 |  | 国产
202509011183 | 一次性使用引流管 | 供临床引流用。 | F32 圆型、硅胶 |  | 国产
202509011184 | 一次性使用引流管 | 供临床引流用。 | F34 圆型、硅胶 |  | 国产
202509011185 | 一次性使用引流管 | 供临床引流用。 | F36 圆型、硅胶 |  | 国产
202509011186 | 一次性使用引流管 | 供临床外科引流用。 | 6.7mm(F20)(硅橡胶材质) |  | 国产
202509011187 | 负压引流器 | 用于向外引出并收集体内液体。与插入体内的引流导管相连接的体外液路和容器，分为负压引流和重力引流，对引流速率和压力没有特定的控制功能。 | 1000ml |  | 国产
202509011193 | 一次性使用胆管引流管 | 对患者实施胆道引流术时一次性使用。 | 由T型的导管构成，12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr、28Fr、30Fr。 |  | 国产
202509011194 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | 供胸腔闭式引流用。 | 2500ml三腔 |  | 国产
202509011195 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | 与引流管配套，供临床胸腔闭式引流用 | 1600ml |  | 国产
202509011200 | PE、PET复合膜袋 | 中药包装卷，用于代煎中药汤剂包装 | ★可出具第三方检验报告，符合药监局药包材标准的检验报告，符合GB/T10004-2008，GB9683-1988。★可提供国家药品监督管理局药品审评中心登记信息。★定制图案文字，★10cm*400m 9kg，★厚度＞11丝。 | 中药煎药包装机，全新、三延品牌，型号QLK | 国产
202509011201 | 中药熬制过滤袋 | 中药熬制过滤袋，用于中药饮片熬制过滤 | ★550mm*500mm★材质：食品级聚丙烯无纺布材质，无纺布类型：浸水型★可耐100℃以上高温，边上采取先热合，再手工缝线，棉质抽拉绳，重金属检测结果≤1mg/L(提供具备资质检测机构出具的检测报告)★出具收口线第三方质量检测报告★提供急性全身毒性试验、体外细胞毒性试验的检测报告。 | 中药煎药包装机，全新、三延品牌，型号QLK | 国产
202509011202 | 中药熬制过滤袋 | 中药熬制过滤袋，用于中药饮片熬制过滤 | ★430mm*340mm 中号★材质：食品级聚丙烯无纺布材质，无纺布类型：浸水型★可耐100℃以上高温，边上采取先热合，再手工缝线，棉质抽拉绳，重金属检测结果≤1mg/L(提供具备资质检测机构出具的检测报告)★出具收口线第三方质量检测报告★提供急性全身毒性试验、体外细胞毒性试验的检测报告。 | 中药煎药包装机，全新、三延品牌，型号QLK | 国产
202509011203 | 中药熬制过滤袋 | 中药熬制过滤袋，用于中药饮片熬制过滤 | ★300mm*240mm 小号★材质：食品级聚丙烯无纺布材质，无纺布类型：浸水型★可耐100℃以上高温，边上采取先热合，再手工缝线，棉质抽拉绳，重金属检测结果≤1mg/L(提供具备资质检测机构出具的检测报告)★出具收口线第三方质量检测报告★提供急性全身毒性试验、体外细胞毒性试验的检测报告。 | 中药煎药包装机，全新、三延品牌，型号QLK | 国产
202509011208 | 理疗电极片 | 配合中低频、干扰电等电疗设备，将设备输出的电刺激信号传导到人体皮肤表面。 | 正方形 48mm*86mm | 龙之杰 吞咽神经肌肉低频电刺激仪LGC-2350A | 国产
202509011212 | 超声高频外科集成系统主机-手柄 | 超声刀配套手柄 |  | 强生GEN11CN超声高频外科集成系统 | 进口
202509011215 | 手术刀片 | 安装于手术刀柄上，用于切割软组织。以YY0174-2005《手术刀片》标准中规定的T10A材料、SK4材料和6Cr13材料制成。 | 非无菌，规格为11#；12#；13#；14#；15#；16#；18#；19#；20#；21#；22#； |  | 国产
202509011216 | 无菌手术刀片 | 安装于手术刀柄上，作切割软组织用。 | 非合金工具钢无菌手术刀片，11#、12#、13#、14#、15#、16#、18#、19#、20#、21#、22# |  | 国产
202509011223 | 特定电磁波治疗器 | 用于软组织损伤、腰肌劳损、坐骨神经痛、肩周炎、风湿性关节炎、小儿腹泻等疾病的辅助治疗。 | / |  | 国产
202509011224 | 特定电磁波治疗器TDP-炉芯 | 特定电磁波治疗器TDP配套炉芯 |  | 特定电磁波治疗器 | 国产
202509011225 | 一次性使用气管切开插管 | 供临床急救气管节切开，建立人工气道用。 | 基本配置为充气管、固定翼、病人端、一体式指示球囊/阀组合、15mm外圆锥接头、机器端、外插管、指示球囊、充气阀或堵塞装置、尖部，选配套囊、斜面。★7.0mm-9mm ★加长型，长度97mm |  | 国产
202509011226 | 一次性使用气管切开插管 | 供临床急救气管节切开，建立人工气道用。 | 基本配置为充气管、固定翼、病人端、一体式指示球囊/阀组合、15mm外圆锥接头、机器端、外插管、指示球囊、充气阀或堵塞装置、尖部，选配套囊、斜面。7mm-9mm。 |  | 国产
202509011248 | 一次性使用吸引连接管 | 供临床吸引用。 | 带连接导管 |  | 国产
202509011249 | 一次性使用吸引连接管 | 用于手术时吸引残液用 | 吸引头：外管外径：9mm±1mm，内径：6.5mm±1mm内管外径：5.5mm±1mm，内径：4.5mm±1mm；连接导管：外径8mm±1mm，内径：6mm±1mm |  | 国产
202509011250 | 一次性使用压力连接管 | 主要用在X射线（CT、DSA)、核磁共振（MR)和超声（US）诊断、治疗中按相关造影技术要求高压注射造影剂及生理盐水等药液。 | 最高承压达1200PSI，两端锁定接头分为可旋转和不可旋转。管身透明，便于观察气泡。 |  | 国产
202509011251 | 一次性使用压力连接管 | 主要用在X射线（CT、DSA)、核磁共振（MR)和超声（US）诊断、治疗中按相关造影技术要求高压注射造影剂及生理盐水等药液。 | 耐压500PSI，连接管是PTCA手术的辅助器械。由流通管、内/外圆锥锁定接头组成，制造材料:流通管:聚氯乙烯(含15%-25%DEHP);内/外圆锥锁定接头:聚碳酸酯。 |  | 国产
202509011253 | 医用加压器-储液瓶-脉冲管 | 脉冲管 | / | 与医用加压器JKJ-111匹配 | 国产
202509011254 | 医用加压器-储液瓶-脉冲管膜 | 脉冲管膜 | / | 与医用加压器JKJ-Ⅲ储液瓶配件脉冲管匹配 | 国产
202509011255 | 腹腔镜手术器械-气腹针 | 气腹针 | 直径Ф5*330mm |  | 国产
202509011256 | 腹腔镜手术器械-组织抓取钳 | 鳄鱼钳 | Ф5*330mm |  | 国产
202509011257 | 双极电凝钳-高频电缆线 | 在腹腔镜手术中用于对人体组织进行常规切割和凝血。 | 电凝线3000mm |  | 国产
202509011258 | 医用内窥镜-照明用光缆 | 光纤线 | Ф4*2500mm | / | 国产
202509011260 | 氧气面罩 | 用于与呼吸设备连接，向病人输送氧气。 | 有成人型、儿童型；无菌. |  | 国产
202509011261 | 医用面罩式雾化器 | 配合药物对呼吸道疾病患者作吸入雾化治疗一次性使用，由面罩、接头、雾化罐、连接管和松紧带组成。 | 有成人型、儿童型；无菌；8ML. |  | 国产
202509011262 | 医用咬嘴式雾化器（无菌级） | 配合药物对呼吸道疾病患者作吸入雾化治疗一次性使用，由咬嘴、导向器、雾化罐和连接管组成。 | 8ml无菌级 |  | 国产
202509011265 | 一次性使用细胞刷 | 供临床配套用内窥镜活组织取样。 | 由刷头、外管(软管)、钢丝绳、手柄(滑环和手环)组成。φ1.8*1200mm | / | 国产
202509011268 | 一次性使用肛门管 | 用于临床灌肠。 | 8.0mm（F24） |  | 国产
202509011269 | 一次性使用无菌肛门镜 | 供肛门部位检查使用。 | 由高分子材料（聚苯乙烯）制成，由镜管、镜芯和手柄组成，检查型。 |  | 国产
202509011270 | 一次性使用呼吸机回路套装 | 与呼吸机配套一次性使用，作为医用空气、医用氧气或两者的混合气体进入病人体内的一个连接通道；加热呼吸回路的同时对输送的气体进行保温，防止冷凝水的产生。 | 单加热型（带湿化罐） 儿童普通管1.6m | 新生儿无创呼吸机，SiPAP | 国产
202509011271 | 一次性使用呼吸机回路套装 | 与呼吸机配套一次性使用，作为医用空气、医用氧气或两者的混合气体进入病人体内的一个连接通道；加热呼吸回路的同时对输送的气体进行保温，防止冷凝水的产生。 | 婴儿普通管1.6m单加热型 （带湿化罐） | 新生儿无创呼吸机，SiPAP | 国产
202509011272 | 一次性使用三联三通 | 用于介入手术中器械间的连接及流路控制。 | 耐压500PSI，由基座、开关、内/外圆锥锁定接头、及延长管等组成。基座、内/外圆锥锁定接头的材料为聚碳酸酯，开关的材料为聚甲醛，延长管的材料为聚氯乙烯。 |  | 国产
202509011273 | 一次性使用多联三通 | 用于PTCA手术中多路液体的连通流向控制，也可用于其它多路液体的连通流向控制。 | 承压30atm，推注无渗漏。大手柄，小扭力，转动灵活，操作顺畅，转向指示清楚，通路控制准确。 |  | 国产
202509011289 | 一次性使用腰椎穿刺针及套件 | 用于需要通过腰椎穿刺诊断疾病的患者。 | 由一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、腰椎穿刺针、测压管、试管、塑料镊、一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用棉球、医用纱布片、塑料盘、洞巾、包布、创口贴、无菌敷贴组成。腰椎穿刺针规格9#、7#、12#。 |  | 国产
202509011291 | 连续性血液净化管路 | 用于连续性血液净化治疗 | 用于CVVH，CVVHD和CVVHDF三种治疗模式 | multi(Version multiFiltratePRO)连续性血液净化设备（费森尤斯） | 进口
202509011292 | 柠檬酸透析机消毒液 | 透析机消毒液用 | 5L/桶 浓度50％ |  | 国产
202509011293 | 一次性使用口腔护理包 | 临床用于口腔护理。 | 由基本配置托盘、一次性使用薄膜手套、包布、一次性使用镊子和可选用配置一次性使用治疗巾、医用镊、卫生纸、一次性使用压舌板、围裙、一次性使用医用橡胶检查手套、医用棉球、医用纱布块、医用棉签、石蜡棉球、一次性使用塑料钳、吸管、口杯组成。 |  | 国产
202509011294 | 一次性使用口咽通气道 | 用于临床患者排除呼吸道梗阻，保持呼吸道通畅。 | 3cm、3.5cm、4cm、4.5cm、5cm、5.5cm、6cm、7cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm。 |  | 国产
202509011295 | 一次性使用人体动脉血样采集器 | 用于动脉血样采集。 | 成人型、儿童型 |  | 国产
202509011297 | 生理性海水鼻腔喷雾器 | 用于急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻窦炎等鼻腔疾病患者的鼻腔清洗，也用于鼻炎手术后及化疗后的鼻腔清洗。 | 30ml |  | 国产
202509011298 | 口鼻气雾剂给药器 | 用于对患者口腔和鼻腔局部给药。 | （面罩式）160ml |  | 国产
202509011299 | 心电导联线 | 用于传输人体生物电信号，对病人的ECG进行测量。 | 由患者导联线（信号线、金属件（金属插针、夹、扣子））和主电缆(标准插头、分线盒、信号线)组成。12导心电导联线-26p。 | MECG-300麦迪克斯多导联心电分析系统 | 国产
202509011300 | 一次性使用鼻氧管 | 供人体（湿化）吸入氧气用。 | 分合式 成人（1.8米） |  | 国产
202509011301 | 一次性吸引管 | 用于手术中、手术后的血水、废液等引流、吸引使用的吹吸管。 | 由软管和连接件组成。能在引流导管与引流装置之间连接，使之组成密闭的引流系统。 |  | 国产
202509011304 | 一次性内窥镜护套 | 用于直肠和乙状结肠。 | 由复式管、塞子/硅胶塞子、接头、夹子、法兰、喷洒头、带定距管口（镜片）/弧形带定距管口（镜片）、密封圈和扩肛器组件组成。 | 电子直乙状结肠镜 D-001 | 国产
202509011305 | 一次性等离子刀头 | 与射频等离子手术主机配合使用，用于术中软组织切割、消融、凝固和止血。 | 扁桃体腺样体刀头、鼻颅底刀头、喉刀头 | 邦士ARS600,含等离子体手术系统主机、多功能脚踏开关、生理盐水控制器 | 国产
202509011306 | 一次性使用无菌子宫造影通水管 | 用于向患者的子宫通水、注药和造影时一次性使用，带刻度。 | 10Fr、12Fr、14Fr、16Fr。 |  | 国产
202509011245 | 微量泵延长管 | 同微量注射泵配套，装配一次性使用静脉输液针后，供人体微量输注药液用，也可用于管路长度不够时，加长管路用。 | ★压力型φ2.6*1500mm ★一端接头必须为螺纹接头 |  | 国产
202509010001 | CD16检测试剂 | 检测人体生物标本中CD16的表达 | 1.100人份/盒 2.克隆号HI16a 3.单人份用量不少于10μL 4.有效期≥12个月。 | BD流式细胞仪FACSCanto ll | 国产
202509010002 | CD38检测试剂 | 检测人体生物标本中CD38的表达 | 1.100人份/盒 2.克隆号HIT2 3.单人份用量不少于10μL 4.有效期≥12个月。 | BD流式细胞仪FACSCanto ll | 国产
202509010003 | CD3-FITC/CD8-PE/CD45-PerCP/CD4-APC荧光单克隆抗体试剂盒（流式细胞仪法） | 用于确定裂解红细胞的全血样本中，下列人成熟淋巴细胞亚型的百分率和绝对数目：T淋巴细胞（CD3+），辅助/诱导T淋巴细（CD3+CD4+）和抑制/细胞毒T淋巴细胞（CD3+CD8+）。 | 1.100人份/盒 2.检测指标FITC/PE/PerCP/APC四色荧光素标记混合CD3/CD8/CD45/CD4四色抗体，克隆号分别为UCHT1/HIT8a/2D1/OKT4。 3.特殊样本溶血、高脂、黄疸及类风湿因子对本试剂的检测结果没有影响 4.为保证检验结果准确性，在国家临检中心的室间质评系统中具有独立该CD3/CD8/CD45/CD4的统计数据分组。 | BD流式细胞仪FACSCanto ll | 国产
202509010004 | CD45检测试剂 | 检测人体生物标本中CD45的表达 | 1.100人份/盒 2.克隆号2D1 3.单人份用量不少于10μL 4.有效期≥12个月。 | BD流式细胞仪FACSCanto ll | 国产
202509010005 | CD56检测试剂 | 检测人体生物标本中CD56的表达 | 1.100人份/盒 2.克隆号B-A19 3.单人份用量不少于10μL 4.有效期≥12个月。 | BD流式细胞仪FACSCanto ll | 国产
202509010006 | CD5检测试剂 | 检测人体生物标本中CD5的表达 | 1.100人份/盒 2.克隆号HISM2 3.单人份用量不少于10μL 4.有效期≥12个月。 | BD流式细胞仪FACSCanto ll | 国产
202509010007 | HLA-DR检测试剂 | 检测人体生物标本中HLA-DR-APC的表达 | 1.100人份/盒 2.克隆号HIQB43 3.单人份用量不少于10μL 4.有效期≥12个月。 | BD流式细胞仪FACSCanto ll | 国产
202509010008 | HLA-DR检测试剂 | 检测人体生物标本中 HLA-DR-APC-Cy7的表达 | 1.100人份/盒 2.克隆号HI43 3.单人份用量不少于10μL 4.有效期≥12个月。 | BD流式细胞仪FACSCanto ll | 国产
202509010009 | 绝对计数微球试剂盒（流式细胞仪法） | 用于确定裂解红细胞的全血样本中，CD3、CD4、CD8T淋巴细胞的绝对数量，用于T淋巴细胞亚群的计数。 | 1.50管/盒，每管为一人份。 2.干粉管式微球，荧光微球直径为 7μm，可接受 488nm 激光激发，发射波长范围为 500-700nm。 3.有效期≥12个月。 | BD流式细胞仪FACSCanto ll | 国产
202509010410 | 细胞块制备试剂盒 | 用于细胞块制作 | 1、适用细胞学进行组织包埋制片 2、组成：专用离心管，基质、磷酸盐缓冲液 3、规格φ4mm ，50人份/盒 |  | 国产
202509010411 | 细胞块制备试剂盒 | 用于细胞块制作 | 1、适用细胞学进行组织包埋制片 2、组成：专用离心管，基质、磷酸盐缓冲液 3、φ8mm 50人份/盒 |  | 国产
202509010412 | 组织包埋纸 | / | 12*16cm 100张/包 |  | 国产
202509010591 | CD3-FITC/CD16+56-PE/CD45-PerCP-Cy5.5/CD4-PC7/CD19-APC/CD8-APC-Cy7荧光单克隆抗体试剂盒（流式细胞仪法） | 用于体外定量检测裂解红细胞的全血样本中人类成熟淋巴细胞亚型的百分率，如T淋巴细胞（CD3+）、B淋巴细胞（CD19+）、辅助/诱导T淋巴细胞（CD3+CD4+）、抑制/细胞毒T淋巴细胞（CD3+CD8+）和自然杀伤细胞（CD3-CD16+和/或CD56+）。 | 100人份/盒 | 流式细胞仪（美国BDFACSCanto) | 国产
202509010592 | HLA-B27 FITC/HLA-B7-PE 检测试剂盒（流式细胞仪法） | 通过使用流式细胞术，能够识别人体样本中表达HLA-B27抗原的细胞群并进行计数。 | HLA-B27抗体和HLA-B7抗体溶于相应的缓冲液中。50测试/瓶。 | 流式细胞仪（美国BDFACSCanto) | 进口
202509010593 | 关机液 | 用于仪器关机前机器的清洗 | 5L/瓶 | 流式细胞仪（美国BDFACSCanto) | 均可
202509010594 | 流式常规上样管（聚苯乙烯圆底管） | 装载处理好的样本用于上机检测 | 5ml容量 125个/包 | 流式细胞仪（美国BDFACSCanto) | 均可
202509010595 | 流式细胞分析用鞘液 | 用于样本检测时，清洗分析 | 20L/瓶 | 流式细胞仪（美国BDFACSCanto) | 均可
202509010596 | 清洗液 | 用于样本检测时 ，清洗 | 5L/瓶 | 流式细胞仪（美国BDFACSCanto) | 均可
202509010597 | 血细胞分析用溶血剂 | 用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。 | 100mL | 流式细胞仪（美国BDFACSCanto) | 国产
202509010661 | 0.2ml 96孔PCR带盖8联管 （底部透明） | 专为 PCR 实验设计，96 孔的规格适合高通量实验需求，一次可同时进行 96 个 PCR 反应，提高实验效率。0.2ml 的孔体积适用于常规 PCR 反应体系，底部透明的设计有利于在荧光定量 PCR 实验中，使激发光和发射光更好地透过，确保荧光信号的准确检测，保证实验结果的准确性。带盖设计可有效防止样品蒸发、交叉污染，保证反应体系的稳定性，在基因扩增、基因分型、病原体检测等 PCR 相关实验中广泛应用，方便实验操作和样本管理。 | 规格：125套/箱 参数：1、优质的医用级聚丙烯原料，耐腐蚀; 2、管体薄壁设计、厚度均一，传热迅速且均匀，保证高效 PCR 反应; 防静电,具有良好的气密性; 3、底部透明; 4、无DNase/RNase，无热原。 |  | 国产
202509010662 | 0.2ml96孔 PCR反应板(半裙底部透明) | 用于 PCR 反应的 96 孔板，半裙设计使反应板在实验操作中更易于拿取和放置，底部透明便于荧光信号的检测，适用于荧光定量 PCR 实验。0.2ml 的孔体积适合常规 PCR 反应体系，能容纳适量的反应液、引物、模板等成分，保证 PCR 反应的顺利进行。在大规模基因检测、药物筛选（如基于 PCR 的靶点筛选）、科研项目中的基因表达分析等实验场景中，该反应板可实现高通量操作，减少实验时间和成本，且便于自动化设备（如自动加样仪、荧光定量 PCR 仪）的使用，提高实验的准确性和重复性。 | 规格：125套/盒，25盒/箱 参数：1、优质的医用级聚丙烯原料，耐腐蚀; 2、管体薄壁设计、厚度均一，传热迅速且均匀，保证高效 PCR 反应; 防静电,具有良好的气密性; 3、半裙底部透明; 4、无DNase/RNase，无热原。 |  | 国产
202509010663 | 1 kb DNA Ladder | 是一种分子量标记物，由一系列已知分子量的 1 kb 梯度 DNA 片段组成。在琼脂糖凝胶电泳中，与待测 DNA 样本同时电泳，通过对比待测 DNA 条带与 DNA Ladder 条带的位置，可快速估算待测 DNA 片段的分子量大小，用于 DNA 片段的分离、鉴定和纯度分析等实验，是分子生物学实验中常用的质控工具。 | 规格：2*1ml/支 参数：1、轻松可视化—电泳期间使用 6X TriTrack DNA 上样染料的三色 DNA 迁移率追踪（含二甲苯青 FF、溴酚蓝和橙色 G） 2、简易性—一种上样染料适用于各种样品 3、条带明显—通过层析纯化的个体 DNA 片段的混合物得出清晰的结果 |  | 进口
202509010664 | 1.5ml EP管 | 是实验室常用的微量离心管，由聚丙烯（PP）材料制成，具有良好的化学稳定性和耐低温性能。主要用于储存、离心和运输少量生物样本或试剂，如 DNA、RNA、蛋白质溶液、细胞裂解液等。1.5ml 的容量适中，可满足一般实验中样本处理和储存的需求，如核酸提取后的短暂保存、酶反应体系的配置、细胞沉淀的收集等。其密封性良好，通过螺旋盖或按压盖设计，可有效防止样本泄漏和污染，在分子生物学、生物化学、细胞生物学等实验领域广泛应用。 | 规格：5x50支/袋，10袋/盒 参数：1、采用优质聚丙烯(PP)材质 2、RCF:12000xg 3、管体刻度线清晰 4、管侧有书写区 5、每个包装都有独立的货号批号标识，便于质量追踪和溯源 6、辐照灭菌 7、无DNA,无RNA酶,无热原 |  | 国产
202509010665 | 10×TBST缓冲液 | 是一种常用的洗涤缓冲液，主要成分为 Tris、氯化钠、吐温 20 等，10× 表示其为浓缩液，使用时需稀释10倍。在 Western blot 实验中，用于洗涤膜上未特异性结合的抗体等试剂，减少非特异性结合，降低背景信号；也可在免疫组化、ELISA 等实验中用于洗涤步骤，维持反应体系的 pH 稳定，提高实验的特异性和准确性。 | 规格：500ml/瓶 |  | 国产
202509010666 | 100 bp DNA Ladder | 由一系列已知分子量的 100 bp 梯度 DNA 片段组成，作为分子量标记物用于琼脂糖凝胶电泳。与 1 kb DNA Ladder 相比，更适合用于小分子量 DNA 片段（如 100-2000 bp）的分子量估算，可用于 PCR 产物分析、DNA 片段回收鉴定等实验，帮助研究者判断待测小片段 DNA 的大小和完整性。 | 规格：250ul/支 参数：可用于 PCR 产物分析、DNA 片段回收鉴定等实验，帮助研究者判断待测小片段 DNA 的大小和完整性。 |  | 国产
202509010667 | 10ul加长滤芯枪头 | 加长的设计使其能够深入到试剂瓶底部吸取试剂，减少试剂残留，提高试剂利用率，尤其适用于一些珍贵或少量的试剂。滤芯的存在可以有效防止交叉污染，避免样品或试剂之间的相互干扰，确保实验结果的准确性。10ul 的量程适用于需要精确吸取少量液体的实验操作，如 PCR 反应体系中引物、酶、核酸模板等的添加，在分子生物学实验（如基因克隆、基因编辑实验中的核酸操作）、生物化学实验（如微量试剂的配置）中是不可或缺的耗材。 | 规格：96支/盒，10盒/中盒，5中盒/箱 参数：1、高品质PP材质 2、标准尺寸,可适用各类品牌移液器 3、优化孔径,保证样品吸取流畅 4、内壁光滑,液体残留少,保证吸液的准确性 5、高密度聚乙烯保证了完好的密封性 6、有效阻止气溶胶,避免了样品与移液器的交叉污染 7、更适用于OPCR,基因研究,测序,检测感染性样本等精密实验 8、无菌,无DNA酶,无RNA酶,无热原,无内毒素 |  | 国产
202509010668 | 10X 红细胞裂解液（多物种） | 专门用于裂解多种动物（如人、小鼠、大鼠等）的红细胞。在分离外周血单个核细胞、组织单细胞悬液制备等实验中，能够特异性地破坏红细胞的细胞膜，释放并去除红细胞，从而获得较纯净的白细胞或其他组织细胞，避免红细胞对后续实验（如细胞培养、流式细胞分析、核酸提取等）的干扰。10X 表示为浓缩液，使用时需按照比例稀释。 | 规格：50ml/瓶 参数：10X 红细胞裂解液（多物种）经过专门配方设计，可在外周血和脾脏等造血组织的单细胞混悬液中实现较佳的红细胞裂解效果。这种裂解液可用于裂解人、小鼠、大鼠、犬类和非人灵长类动物样品。10X 红细胞裂解液（多物种）含有氯化铵，按照说明使用即可保证在裂解红细胞时较大程度地减少对淋巴细胞的影响。 |  | 进口
202509010669 | 12-230 kDa Separation Module（12-230 kDa分离试剂盒） | 配套多功能全自动蛋白质表达定量分析系统使用，用于对分子量在 12-230 kDa 范围内的蛋白质进行分离。在蛋白质分析实验中，能够依据蛋白质的分子量差异，将复杂的蛋白质混合物分离开来，为后续的蛋白质定量、鉴定等提供基础，适用于蛋白质组学研究、蛋白质表达差异分析等场景。 | 规格：8×13 份（毛细管卡盒）/盒 参数：能够依据蛋白质的分子量差异，将复杂的蛋白质混合物分离开来，为后续的蛋白质定量、鉴定等提供基础，适用于蛋白质组学研究、蛋白质表达差异分析等场景。 |  | 进口
202509010670 | 15ml离心管 | 常用于细胞生物学、生物化学等实验中的样本离心、储存和运输。15ml 的大容量适合处理较大体积的样本，如细胞培养液、组织匀浆、血液样本等。在细胞培养实验中，可用于收集细胞、离心去除细胞碎片；在核酸提取实验中，可用于存放提取过程中的样本溶液；在生物样本的保存中，可用于储存细胞、组织等样本。其材质为聚丙烯（PP），能承受一定的离心力，且密封性良好，防止样本泄漏，是实验室处理中等体积样本的常用耗材。 | 规格：25支/包，20包/箱 参数：1、管体原料采用优质聚丙烯材质 2、RCF:12000xg 采用辐照灭菌 3、单手可操作，易旋管盖，密封性好管体刻度线清晰，带有白色书写区域 4、无菌、无DNA酶、无RNA酶、无热原，无内毒素，无细胞毒性 |  | 国产
202509010671 | 180 kDA Prestained Protein Marker | 作为蛋白质分子量标准品，由预先染色的已知分子量（含 180 kDa 及其他梯度分子量）蛋白质组成。在 SDS - 聚丙烯酰胺凝胶电泳（SDS-PAGE）中，与待测蛋白质样本同步电泳，可通过肉眼直接观察蛋白质分离情况，同时用于估算待测蛋白质的分子量大小，是 Western blot 等蛋白质分析实验中不可或缺的质控工具，帮助研究者判断目标蛋白的分离效果和分子量范围。 | 规格：100rxns/个 参数：可用作蛋白电泳 (SDS-PAGE) 和 Western 印迹中的分子量标准品。蛋白分子量标准品以即用型规格提供，用于直接上样至凝胶；使用前无需加热、还原或添加上样缓冲液。 |  | 国产
202509010672 | 2 × Rapid TaqMaster Mix | 一种预制的 PCR 反应混合液，包含 Taq DNA 聚合酶、dNTPs、缓冲液、Mg²⁺等 PCR 反应必需成分，浓度为 2×（使用时需与模板、引物等按 1:1 比例混合）。主打 “快速” 特性，适用于快速 PCR 扩增反应，能缩短反应时间，提高实验效率，可用于基因克隆、基因表达分析、病原体检测等场景，满足对 PCR 反应速度有要求的实验需求。 | 规格：5ml/瓶 参数：1、主要成分：包含 Taq DNA Polymerase、延伸促进因子、dNTP 以及优化的缓冲体系。 2、扩增速度：扩增速度可达 15 秒 /kb，1kb 以内的扩增速度可达 1 秒 /kb。 3、适用范围：适用于 5kb 以内以基因组为模板的 PCR 扩增以及 10kb 以内以质粒和 λDNA 为模板的 PCR 扩增。 4、可用于菌落 PCR、快速 PCR、基因型鉴定等实验。 5、产物特性：PCR 产物的 3’端带 A，可直接克隆至 T 载体。 6、稳定性：加入了保护剂，反复冻融 50 次，活性未见明显降低。 7、保存条件：-20℃保存，解冻后 4℃可存放 3 个月。 8、操作便利性：预先配制的 2× Master Mix，用于 PCR 反应时只需加入引物和模板即可进行扩增，减少了移液操作。且含有电泳缓冲液和绿色染料，可在反应结束后直接进行电泳。 |  | 国产
202509010673 | 200ul加长滤芯枪头 | 加长部分便于深入试剂容器底部吸取试剂，减少试剂浪费，适用于不同规格的试剂瓶。滤芯能有效阻挡气溶胶，防止交叉污染，保证实验样本和试剂的纯净度。200ul 的量程适用于一些需要精确量取中等体积液体的实验操作，如 ELISA 实验中样本、酶标抗体、底物等溶液的添加；在细胞生物学实验中，用于细胞培养过程中培养液、细胞消化液等的转移，是细胞培养、免疫检测、分子生物学等实验常用的耗材之一。 | 规格：96支/盒10盒/中盒5中盒/箱 参数：1、高品质PP材质 2、标准尺寸,可适用各类品牌移液器 3、优化孔径,保证样品吸取流畅 4、内壁光滑,液体残留少,保证吸液的准确性 5、高密度聚乙烯保证了完好的密封性 6、有效阻止气溶胶,避免了样品与移液器的交叉污染 7、更适用于OPCR,基因研究,测序,检测感染性样本等精密实验 8、无菌,无DNA酶,无RNA酶,无热原,无内毒素 |  | 国产
202509010675 | 293T细胞系 | 293T细胞最初称为293tsA1609neo，是293 [HEK-293]细胞株插入了SV40 T-antigen的温度敏感基因形成的高转衍生株。293T细胞能够复制携带SV40复制区的载体，当用于生产逆转录病毒时，会产生高滴度病毒。293T细胞已广泛用于逆转录病毒生产、基因表达和蛋白质生产。 | 规格：1×10⁶cells/T25培养瓶/个 参数：1、贴壁细胞 2、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010676 | 293细胞系 | 293 [HEK-293]细胞人类胚胎的肾脏中分离的表现出上皮形态的细胞，后经剪切过的人腺病毒5(Ad5)转染获得的永生化细胞，细胞包含并表达转染的Ad5基因，表达玻连蛋白。早期报道中指出，293 [HEK-293]细胞基因组中含有腺病毒5(Ad5)基因组的左侧端和右侧端的DNA，但是现在明确了只存在其左侧端的DNA。经过对Ad5的插入点测序发现，Ad5的1-4344位线性核苷酸整合入293 [HEK-293]细胞19号染色体(19q13.2)。293 [HEK-293]细胞可以作为人类腺病毒载体扩增的宿主，可表达异常的玻连蛋白的细胞表面受体，由整合素β1亚单位和玻连蛋白受体α-v亚单位组成。293 [HEK-293]细胞可用于工业生物技术和毒理学研究，功效测试和病毒测试中也有应用。 | 规格：1×10⁶cells/T25培养瓶/个 参数：1、贴壁细胞 2、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010677 | 2ml EP管 | 主要用于储存和处理少量生物样本或试剂，2ml 的容量比 1.5ml EP 管稍大，适用于一些需要较多储存空间的样本，如某些细胞系的冻存、大量质粒 DNA 的保存等。其材质具有良好的化学稳定性和耐低温性能，可在 - 80℃超低温冰箱或液氮中保存样本。密封性好，能有效防止样本泄漏和污染，在分子生物学、细胞生物学、生物化学等实验中，常用于保存珍贵样本、配置特定浓度的试剂溶液等操作。 | 规格：5x50支/盒 参数：1、采用优质聚丙烯(PP)材质 2、RCF:12000xg 3、管体刻度线清晰 4、管侧有书写区 5、每个包装都有独立的货号批号标识，便于质量追踪和溯源 6、辐照灭菌 7、无DNA,无RNA酶,无热原 |  | 国产
202509010678 | 50ml离心管 | 具有较大的容量，适用于处理大量样本的实验，如大规模细胞培养后的细胞收集、大量组织匀浆的离心处理、血液成分的分离等。在生物制药领域，可用于发酵液的初步处理；在科研实验室中，用于从大量样本中提取核酸、蛋白质等生物大分子。其材质通常为高强度的聚丙烯（PP），能承受较高的离心力，确保在高速离心过程中不破裂、不漏液，是处理大体积样本的重要实验耗材。 | 规格：25支/包，20包/盒 参数：1、管体原料采用优质聚丙烯材质 2、RCF:12000xg 采用辐照灭菌 3、单手可操作，易旋管盖，密封性好管体刻度线清晰，带有白色书写区域 4、无菌、无DNA酶、无RNA酶、无热原，无内毒素，无细胞毒性 |  | 国产
202509010679 | 5ml离心管 | 容量介于 1.5ml 和 15ml 离心管之间，适用于处理中等体积样本的实验操作。在细胞生物学实验中，可用于少量细胞的离心收集、细胞悬液的储存；在生物化学实验中，可用于一些中等体积反应液的离心沉淀、试剂的储存等。其具备良好的密封性和化学稳定性，能满足多种实验需求，方便实验人员根据样本量选择合适的离心管，是实验室常用的离心管规格之一。 | 规格：25支/包，20包/盒 参数：1、管体原料采用优质聚丙烯材质 2、RCF:12000xg 采用辐照灭菌 3、单手可操作，易旋管盖，密封性好管体刻度线清晰，带有白色书写区域 4、无菌、无DNA酶、无RNA酶、无热原，无内毒素，无细胞毒性 |  | 国产
202509010680 | A2780细胞；人卵巢癌细胞 | A2780细胞是从未经治疗的患者的肿瘤组织中建立的，细胞能贴壁生长也可以在摇瓶中以悬浮形式生长。A2780是顺铂耐药细胞系A2780 cis和阿霉素耐药细胞系A2780 ADR的亲本系。 | 规格：1×10⁶cells/T25培养瓶/个 参数：1、贴壁细胞 2、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010681 | A549-TAXOL耐药株；人肺癌细胞紫杉醇耐药株 | A-549细胞是于1972年由D.J.Giard等人通过从一名58岁白人男性的肺癌组织中进行外植体培养而建立的，角蛋白呈阳性。M.Lieber等人的研究表明，A549细胞可以利用胞苷二磷酸胆碱途径合成富含不饱和脂肪酸的卵磷脂。A-549细胞可用于癌症、免疫肿瘤学和毒理学研究，也是一种合适的转染宿主。 | 规格：1×10⁶cells/T25培养瓶/个 参数：1、贴壁细胞 2、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010682 | A549细胞系 | 来源于人肺腺癌的上皮细胞系。 | 参数：1、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010683 | Accutase | 一种细胞消化酶，成分温和，含蛋白酶和胶原酶等活性成分。用于替代传统胰酶，从培养容器表面消化并分离贴壁生长的细胞，尤其适用于对胰酶敏感的细胞（如干细胞、神经元细胞等），能减少对细胞的损伤，保持细胞活性，便于后续的细胞传代、计数、接种或流式细胞分析等操作。 | 规格：100ml/个 参数：不含哺乳动物或细菌来源的产物 |  | 进口
202509010684 | Agarose | 琼脂糖是一种从海藻中提取的多糖物质，常用于制备琼脂糖凝胶。在分子生物学实验中，琼脂糖凝胶是 DNA 或 RNA 电泳分离的关键介质，利用不同分子量核酸在凝胶中的迁移速率差异实现分离，可用于核酸纯化、鉴定、分子量分析等（如 PCR 产物检测、质粒提取后的质量验证）。 | 规格：100g/支 参数：1、CAS:9012-36-6 2、分子式:C.，H 3、分子量:306.26 4、凝胶强度(1%):>1200g/cm2 5、凝胶温度(1.5%):35~37°C 6、溶胶温度(1.5%):87~89°C |  | 国产
202509010685 | Ampicillin (100mg/ml,1000X) | 氨苄青霉素溶液，浓度为 100mg/ml，1000X 表示为浓缩液（使用时需稀释 1000 倍）。作为一种广谱抗生素，主要用于筛选含氨苄青霉素抗性基因的重组质粒转化细胞。在培养基中添加适当浓度的氨苄青霉素，可抑制未转化细胞（无抗性基因）的生长，仅允许成功导入重组质粒的细胞存活，是基因克隆实验中常用的筛选试剂。 | 规格：5ml/瓶 参数：1、主要成分：主要成分为氨苄青霉素，是一种 β- 内酰胺类抗生素，干扰肽聚糖的交联从而抑制细菌细胞壁的合成，属于氨基青霉素类。 2.分子式与分子量：分子式为 C₁₆H₁₈N₃O₄SNa，分子量为 371.39。 3、保存条件：-20℃保存。 4、除菌方式：经 0.22μm 过滤除菌，可直接使用。 |  | 国产
202509010686 | Anexin V-FITC/PI | 细胞凋亡检测试剂，Anexin V 能与凋亡早期细胞外翻到细胞膜外的磷脂酰丝氨酸（PS）特异性结合，FITC 标记后可发出绿色荧光，指示凋亡早期细胞。PI 是核酸染料，不能透过完整细胞膜，可对凋亡中晚期和坏死细胞的细胞核染色，呈现红色荧光。二者配合使用，借助流式细胞仪或荧光显微镜，可将活细胞、凋亡早期、凋亡中晚期及坏死细胞区分开来，广泛应用于肿瘤研究（如评估化疗药物诱导的细胞凋亡）、免疫学研究（分析免疫细胞凋亡机制）、药物筛选（判断药物或载体的促凋亡效果）等领域。 | 规格：50 tests/个 参数：50 tests/个 |  | 国产
202509010687 | Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit 50 tests | 用于检测细胞凋亡的试剂盒，包含 Annexin V-FITC、PI 及其他配套试剂，可进行 50 次检测。其原理基于 Annexin V 与凋亡早期细胞表面外翻的 PS 结合，PI 对凋亡中晚期和坏死细胞染色，通过荧光检测来区分不同状态的细胞。适用于悬浮细胞和贴壁细胞的凋亡检测，操作步骤一般包括细胞处理、染色、孵育，最后用流式细胞仪或荧光显微镜检测分析，为细胞凋亡相关研究提供标准化、便捷的检测方案 | 规格：50 tests/个 参数：50 tests/个 |  | 国产
202509010688 | Anti-mouse IgG, HRP-linked Antibody | 即辣根过氧化物酶（HRP）标记的抗小鼠 IgG 抗体，是免疫检测常用试剂。在免疫实验（如 Western blot、ELISA、免疫组化等）中，当使用小鼠源的一抗与目标抗原结合后，该抗体能特异性识别并结合一抗的 IgG，借助 HRP 的酶促反应，催化底物产生颜色、荧光或化学发光信号，实现对目标抗原的检测与定量分析，放大检测信号，提高检测灵敏度。 | 规格：100ul/支 参数：100ul/支 |  | 国产
202509010689 | Anti-Rabbit Detection Module(兔免检测试剂盒）/Anti-Mouse Detection Module(鼠免检测试剂盒） | 主要用于免疫检测实验中，对结合了兔源一抗或鼠源一抗的目标抗原进行检测。试剂盒中含有相应的二抗（抗兔或抗鼠）及检测所需的相关试剂，通过抗原 - 抗体特异性结合反应，将一抗识别的目标抗原信号放大，从而实现对目标抗原的定性或定量检测，广泛应用于 Western blot、免疫组化、ELISA 等实验。 | 规格：96T/盒 参数：试剂盒中含有相应的二抗（抗兔或抗鼠）及检测所需的相关试剂，通过抗原 - 抗体特异性结合反应，将一抗识别的目标抗原信号放大，从而实现对目标抗原的定性或定量检测 |  | 国产
202509010690 | Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody | 辣根过氧化物酶标记的抗兔 IgG 抗体，在免疫检测实验里发挥关键作用。当兔源一抗与样本中的目标抗原特异性结合后，它能与一抗的 IgG 部分特异性结合，利用 HRP 的催化活性，使底物发生显色、荧光或化学发光反应，从而实现对目标抗原的检测与定量。常用于 Western blot、ELISA、免疫组化等实验，增强检测信号，帮助研究者准确分析目标抗原的表达水平与分布情况。 | 规格：100ul/支 参数：100ul/支 |  | 国产
202509010691 | Anti-Rabbit NIRDetection Module | 用于近红外荧光检测体系中，针对兔源一抗进行检测。其原理是利用近红外荧光标记的抗兔二抗与兔源一抗特异性结合，通过近红外荧光成像设备检测荧光信号，实现对目标抗原的高灵敏度、低背景检测。适用于需要高分辨率和高灵敏度的蛋白质检测实验，如 Western blot 的近红外检测等。 | 规格：100ul/支/盒 参数：利用近红外荧光标记的抗兔二抗与兔源一抗特异性结合，通过近红外荧光成像设备检测荧光信号，实现对目标抗原的高灵敏度、低背景检测。 |  | 国产
202509010692 | BamHⅠ | 是一种限制性内切酶，能识别特定的 DNA 序列（5'-GGATCC-3'），并在识别位点进行切割，产生粘性末端。在基因工程实验中，用于切割 DNA 分子，构建重组 DNA 分子。比如在构建基因表达载体时，用 BamHⅠ 切割目的基因和载体，使二者产生互补的粘性末端，便于连接形成重组质粒，还可用于 DNA 分子的酶切分析、基因克隆筛选等方面。 | 规格：200ul/支 参数：酶浓度：10-20U/μL（高浓度可减少酶体积对反应体系的影响）。 |  | 国产
202509010693 | BCRP启动子报告基因载体 | 主要用于研究乳腺癌耐药蛋白（BCRP）基因启动子的活性。载体携带报告基因（如荧光素酶基因、绿色荧光蛋白基因等），将其导入细胞后，报告基因的表达受 BCRP 启动子调控。通过检测报告基因的表达水平（如荧光强度、酶活性），可以反映 BCRP 启动子的活性变化，帮助研究人员探究影响 BCRP 基因表达的调控机制，了解肿瘤细胞耐药性产生的分子机制。 | 规格：个 参数：主要用于研究乳腺癌耐药蛋白（BCRP）基因启动子的活性。载体携带报告基因（如荧光素酶基因、绿色荧光蛋白基因等），将其导入细胞后，报告基因的表达受 BCRP 启动子调控。通过检测报告基因的表达水平（如荧光强度、酶活性），可以反映 BCRP 启动子的活性变化，帮助研究人员探究影响 BCRP 基因表达的调控机制，了解肿瘤细胞耐药性产生的分子机制。 |  | 国产
202509010694 | BEAS-2B细胞；人支气管上皮细胞 | BEAS-2B细胞是从一位非癌男性个体的正常人支气管上皮病理切片分离出的上皮细胞。BEAS-2B细胞通过腺病毒12-SV40病毒杂交病毒感染并克隆，BEAS-2B细胞保留了对血清反应进行鳞关分化的能力，可以用于筛选诱导或影响分化及致癌的化学或生物制剂，还可以用于肺炎球菌感染机制的研究。BEAS-2B细胞角蛋白及SV40抗原染色阳性。BEAS-2B细胞在汇合前对细胞进行继代培养是必要的，因为汇合培养物迅速经历鳞状细胞终末分化。 | 规格：1×10⁶cells/T25培养瓶/个 参数：1、贴壁细胞 2、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010695 | Blood/Cell/Tissue/Bacteria DNA Isolation Mini Kit | 这是用于从血液、细胞、组织和细菌中提取 DNA 的试剂盒。能快速、高效地分离纯化出高质量的 DNA，去除蛋白质、RNA 等杂质。在分子生物学实验中，提取的 DNA 可用于 PCR 扩增、基因测序、基因克隆、Southern blot 等实验，为研究基因的结构、功能、遗传变异以及病原体的检测鉴定等提供基础。 | 规格：50次/个 参数：提取的 DNA 具有产量高、纯度好、片段完整等特点，可直接用于 PCR、qPCR、酶切和病毒检测等下游实验。 |  | 国产
202509010696 | BsmBI | 是一种 Ⅱ 型限制性内切酶，识别并切割特定的 DNA 序列（5'-CGTCTC-3'，切割位点在识别序列下游的第 10 和 11 个碱基之间），产生粘性末端。在基因工程操作中，用于切割 DNA 分子，构建重组 DNA。在构建基因表达载体、基因编辑实验（如 CRISPR-Cas 系统相关载体构建）中，BsmBI 可精确切割 DNA 片段，方便后续与其他 DNA 片段连接，以实现特定基因的功能研究、载体构建等实验目的。 | 规格：100ul/支 参数：酶浓度为 10U/ul |  | 国产
202509010697 | Caco-2细胞系 | Caco-2细胞分离自一名72岁结肠腺癌白人男性患者直肠原位癌。当长到满时，Caco-2细胞表现出特征性的肠上皮细胞分化。Caco-2细胞表达热稳定肠毒素（Sta，大肠杆菌）、表皮生长因子（EGF）、维生素A酸结合蛋白I和视黄醇结合蛋白II，并呈角质蛋白阳性。Caco-2细胞可以用于3D细胞培养、高通量筛选、癌症研究和毒理学研究，也是一种合适的转染宿主。 | 规格：1×10⁶cells/T25培养瓶/个 参数：1、贴壁细胞 2、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010698 | CCK-8 Cell Counting Kit | 即细胞计数试剂盒 - 8，主要用于细胞增殖和细胞毒性检测。试剂盒中的 WST - 8 在电子载体 1 - 甲氧基 - 5 - 甲基吩嗪硫酸二甲酯（1-Methoxy PMS）作用下，被细胞线粒体中的脱氢酶还原为具有高度水溶性的黄色甲瓒产物，生成的甲瓒量与活细胞数量成正比。通过酶标仪检测吸光度值，可定量分析细胞数量，广泛应用于药物筛选、细胞活性评估、细胞增殖动力学研究等实验。 | 规格：500T/个 参数：500T/个 |  | 国产
202509010699 | CD11b抗体 | CD11b 是一种细胞表面抗原，主要表达在髓系细胞（如单核细胞、巨噬细胞、中性粒细胞等）表面。CD11b 抗体用于免疫检测实验，通过特异性结合细胞表面的 CD11b 抗原，借助免疫荧光、流式细胞术、免疫组化等技术，可鉴定髓系细胞的类型、数量，分析其分化状态和功能，研究髓系细胞在免疫反应、炎症反应、肿瘤微环境中的作用机制。 | 规格：100ul/支 参数：100ul/支 |  | 国产
202509010700 | CD90抗体 | CD90（也称为 Thy - 1）是一种细胞表面糖蛋白，在多种细胞（如造血干细胞、神经干细胞、间充质干细胞等）表面表达。CD90 抗体用于免疫检测实验，通过与细胞表面的 CD90 特异性结合，利用免疫荧光、流式细胞术、免疫组化等方法，可对表达 CD90 的细胞进行鉴定、分选和功能研究，有助于了解干细胞的生物学特性、细胞分化机制以及相关疾病的发生发展过程。 | 规格：100ul/支 参数：100ul/支 |  | 国产
202509010701 | Cell/Tissue Total RNA Isolation Mini Kit V2 | 这是一款用于从动物组织和细胞中提取总 RNA 的试剂盒，基于硅胶膜纯化技术，提取过程无需使用 β- 巯基乙醇、酚 / 氯仿等有毒试剂，能在短时间（如 6 分钟）内获取高质量的总 RNA 。试剂盒中的特定柱子（如 AffiPure® gDNA - filter columns III）可有效去除杂质和基因组 DNA（gDNA），AffiPure® RNA columns III 能高效结合 RNA，通过优化的缓冲液获得高纯度的总 RNA，其 gDNA 残留少，无蛋白质或其他杂质污染，提取的 RNA 可用于逆转录 PCR（RT-PCR）、实时荧光定量 PCR（real-time PCR）、基因芯片（microarrays）等下游实验。 | 规格：50次/个 参数：技术原理：1、基于硅胶柱纯化技术，无需使用有毒的酚 / 氯仿抽提，也无需 β- 巯基乙醇即可提取出高质量的 RNA。 2、操作时间：常温操作 6 分钟即可完成动物组织、细胞 RNA 提取。 3、基因组残留少，无需 DNase I 膜上消化，可一步去除 gDNA 污染；RNA 纯度高，OD260/280 及 OD260/230 数值接近标准数值，可直接用于 RT - PCR、Real - Time PCR、芯片分析等多种下游实验；通用性强，能很好地兼容不同的细胞和动物组织样本 RNA 的提取。 |  | 国产
202509010702 | Chang细胞系 | Chang Liver细胞最初认为来源于从成人肝脏活检中获得的正常肝细胞，经同工酶分析、HeLa标记染色体和DNA指纹图谱检测发现HELA交叉。细胞角蛋白阳性，可以在叙利亚仓鼠成瘤。 | 规格：1×10⁶cells/T25培养瓶/个 参数：1、贴壁细胞 2、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010703 | Chemiluminescent Substrate（化学发光底物） | 在化学发光免疫检测中，作为发光反应的底物，与辣根过氧化物酶（HRP）等酶标记物发生化学反应，产生可检测的光信号。通过检测光信号的强度，能够对目标抗原进行定量或定性分析，具有灵敏度高、线性范围宽等特点，常用于 Western blot、ELISA 等实验的信号检测。 | 规格：500ml/套 参数：在化学发光免疫检测中，作为发光反应的底物，与辣根过氧化物酶（HRP）等酶标记物发生化学反应，产生可检测的光信号。通过检测光信号的强度，能够对目标抗原进行定量或定性分析，具有灵敏度高、线性范围宽等特点，常用于 Western blot、ELISA 等实验的信号检测。 |  | 国产
202509010704 | CHO-K1细胞系 | CHO-K1细胞是源自成年中国仓鼠卵巢深入活体组织切片的CHO细胞的亚克隆，生长需要L-脯氨酸。CHO-K1细胞可以用于工业生物技术和毒理学研究。 | 规格：1×10⁶cells/T25培养瓶/个 参数：1、贴壁细胞 2、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010705 | Cla Ⅰ | 是一种限制性内切酶，能识别特定的 DNA 序列（5'-ATCGAT-3'），并在识别位点进行切割，产生粘性末端。在基因工程实验中，主要用于切割 DNA 分子，以便构建重组 DNA 分子。例如在构建基因表达载体时，可用 Cla Ⅰ 切割目的基因和载体，使二者产生互补的粘性末端，后续通过 DNA 连接酶连接形成重组质粒，还可用于 DNA 分子的酶切分析、基因克隆筛选等方面。 | 规格:20ul/支 参数：常见酶浓度：10 U/μL 或 20 U/μL |  | 国产
202509010706 | Clone 9细胞系 | 属于大鼠肝细胞系，可用于肝脏相关的生理、病理机制研究。例如研究肝脏细胞的代谢过程（如药物代谢、脂代谢等），探究肝脏疾病（如肝炎、肝纤维化等）的发病机制，也可用于药物对肝脏细胞毒性的评估以及肝脏细胞的分化和增殖研究等。 | 参数：1、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010707 | Clone M-3细胞系 | 细胞生物学基础研究，如研究细胞的生长、分化、衰老和凋亡机制；也可作为体外模型用于药物筛选，测试不同药物对细胞的作用效果，探究药物的作用靶点和机制；还可用于研究细胞间的相互作用以及细胞与微环境的关系等。 | 参数：1、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010708 | COULTER CLENZ | COULTER CLENZ 可用于清洗仪器的管道、传感器等部件，去除残留的细胞、蛋白质、杂质等，防止交叉污染，保证仪器的检测精度和准确性，维持仪器的正常运行和使用寿命。 | 规格：5L/瓶 | 上海睿钰细胞计数仪BioTech IC1000 | 国产
202509010710 | DAB 显色试剂盒 | 在免疫组化、原位杂交等实验中广泛应用。试剂盒中的 DAB（3,3'- 二氨基联苯胺）是一种显色底物，在辣根过氧化物酶（HRP）的催化作用下，DAB 会发生氧化反应并形成不溶性的棕色产物，从而使目标抗原所在位置呈现出可见的颜色信号。通过观察颜色的深浅和分布情况，可对目标抗原进行定性、定位和半定量分析，帮助研究人员了解抗原在组织或细胞中的表达情况和分布特征。 | 规格：3*3ml/瓶 参数：1、用于免疫组化显色、原位杂交显色或Western、South-ern、Northern、EMSA等膜显色的试剂盒。 |  | 国产
202509010711 | DMEM/F12 | 是一种常用的细胞培养基，由 DMEM 和 F12 培养基按一定比例混合而成，结合了两种培养基的优点，含有丰富的氨基酸、维生素、无机盐等营养成分，能够为多种细胞提供适宜的生长环境。常用于培养多种贴壁细胞和悬浮细胞，如干细胞、上皮细胞、神经细胞等，支持细胞的生长、增殖和维持细胞的正常生理功能，在细胞生物学研究、细胞培养技术开发以及生物制药等领域应用广泛。 | 规格：500ml/瓶 |  | 进口
202509010712 | DMEM高糖 | 即高糖型的杜氏改良 Eagle 培养基（DMEM），其葡萄糖含量较高（通常为 4500mg/L），相比低糖型 DMEM 能为细胞提供更多的能量来源。适用于生长迅速、代谢旺盛的细胞系培养，如肿瘤细胞系（如 HeLa 细胞、A549 细胞等）。在培养这些细胞时，高糖环境可满足其快速增殖对能量的需求，促进细胞的生长和存活，常用于肿瘤研究、细胞增殖实验以及某些需要大量细胞的生物工程应用中。 | 规格：500ml/瓶 |  | 进口
202509010713 | DNA Methylation Bisulfite Kit | 用于 DNA 甲基化分析实验。该试剂盒利用亚硫酸氢盐处理 DNA 样本，使未甲基化的胞嘧啶转变为尿嘧啶，而甲基化的胞嘧啶保持不变。后续通过 PCR 扩增和测序等方法，可对比处理前后的 DNA 序列，精确分析 DNA 甲基化位点和甲基化水平。在肿瘤研究、发育生物学、表观遗传学等领域应用广泛，帮助研究人员探究 DNA 甲基化在基因表达调控、细胞分化、疾病发生发展过程中的作用机制。 | 规格：100T/个 参数：1、转化效率：≥99% |  | 国产
202509010714 | DNase I, RNase-free | 即无 RNase 的 DNA 酶 I，主要用于去除 RNA 样本中的DNA污染。在 RNA 提取、体外转录、RNA 测序等实验中，若 RNA 样本中混有 DNA，会干扰后续实验结果的准确性。使用 DNase I, RNase-free 可特异性地降解 DNA，而不会对 RNA 造成破坏，保证 RNA 样本的纯度，使基于 RNA 的实验（如 RT-PCR、qRT-PCR 等）结果更可靠，能准确反映 RNA 的表达水平和特征。 | 规格：100μL/支 参数：用于去除 RNA 样本中的DNA污染 |  | 国产
202509010715 | DNase/RNase-Free Distilled Water | 即无 DNA 酶和 RNA 酶的蒸馏水，在分子生物学实验中用于各种对核酸酶敏感的操作。例如在 RNA 提取过程中，使用这种水配制试剂、洗涤实验器具等，可避免外源性 DNA 酶和 RNA 酶对核酸样本（DNA 或 RNA）的降解，保证核酸的完整性和纯度，确保后续实验（如 PCR、测序、基因克隆等）的准确性和可靠性。 | 规格：500ml/瓶 参数：无 DNA 酶和 RNA 酶的蒸馏水 |  | 国产
202509010716 | DNA上样缓冲液(6X) | 在 DNA 电泳实验中使用，“6X” 表示其为浓缩 6 倍的溶液，使用时需按 1:5 的比例与 DNA 样本混合。缓冲液中含有溴酚蓝、二甲苯氰 FF 等指示剂，可在电泳过程中指示 DNA 的迁移情况；同时含有甘油等成分，增加 DNA 样本的密度，使其能沉入加样孔中，便于准确加样。此外，缓冲液还能维持电泳过程中的 pH 稳定，保证 DNA 在电场中稳定迁移，帮助研究人员顺利进行 DNA 电泳分离和分析实验。 | 规格：2ml/支 参数：2ml/支 |  | 国产
202509010717 | DPBS，pH7.4（1X) | 即 1X 浓度的磷酸盐缓冲盐水（DPBS），pH 值为 7.4，接近人体生理 pH 值。在细胞生物学实验中广泛应用，用于洗涤细胞、配制细胞培养液、稀释试剂等。它能为细胞提供一个相对稳定的渗透压和离子环境，维持细胞的正常形态和生理功能，减少对细胞的损伤，在细胞培养、细胞实验操作（如细胞传代、转染、免疫荧光染色等）过程中起到重要的缓冲和保护作用。 | 规格：500ml/瓶 参数： 1X 浓度的磷酸盐缓冲盐水（DPBS），pH 值为 7.4 |  | 进口
202509010718 | EcoR Ⅰ | 是一种限制性内切酶，识别特定的 DNA 序列（5'-GAATTC-3'），并在识别位点进行切割，产生粘性末端。在基因工程和分子生物学实验中应用广泛，常用于切割 DNA 分子，构建重组 DNA。例如在构建基因表达载体时，用 EcoR Ⅰ 分别切割目的基因和载体，产生互补的粘性末端，再通过 DNA 连接酶连接形成重组质粒；也可用于分析 DNA 的酶切图谱、筛选含有特定基因片段的克隆等实验操作。 | 规格： 100 U/支 参数：可切割双链 DNA（基因组 DNA、质粒 DNA、PCR 产物等），对单链 DNA 无活性。 |  | 国产
202509010719 | ES细胞系 | 即胚胎干细胞系，具有自我更新和多向分化的潜能，能够分化为各种类型的细胞（如神经细胞、心肌细胞、肝细胞等）。在再生医学领域，可用于细胞替代治疗，如修复受损组织和器官；在发育生物学研究中，有助于了解胚胎发育过程中的细胞分化机制和基因调控网络；还可作为药物筛选的模型，评估药物对不同细胞类型的作用效果和毒性，为新药研发提供重要的实验依据。 | 规格：1×10⁶cells/T25培养瓶/个 参数：1、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010720 | F-12 Nutrient Mixture(Ham) basic(1X) | 是一种基础培养基，含有多种营养成分（如氨基酸、维生素、无机盐等），可单独使用或与其他成分混合配制细胞培养液。适用于多种细胞的培养，特别是一些对营养要求较高的细胞，如某些原代细胞和特殊细胞系。在细胞培养过程中，为细胞提供生长、增殖所需的营养物质，维持细胞的正常代谢和生理功能，在细胞生物学研究、生物制药等领域发挥着重要作用。 | 规格：500ml/瓶 |  | 进口
202509010721 | FGF-10 | 属于成纤维细胞生长因子家族成员，具有促进细胞增殖、分化和组织修复的功能。 | 规格：100ul/支 参数：100ul/支 |  | 国产
202509010722 | Flow Cytometry Staining Buffer 200ml | 流式细胞术染色缓冲液 | 规格：200ml/个 参数：200ml/个 | 贝克曼流式细胞仪cytoflex LX | 国产
202509010723 | Foxp3/转录因子染色缓冲液套件 | 针对细胞内转录因子（如 Foxp3）检测设计的专用缓冲液 | 参数：包含固定破膜剂浓缩液（4×）、稀释液和破膜缓冲液（×10） |  | 进口
202509010724 | Gel DNA Extraction Mini Kit | 用于从琼脂糖凝胶中分离纯化目标 DNA 片段 | 规格：100次/套 参数：1、回收片段范围：70 bp-20 kb。 2、适用范围：适用于各种浓度的 TAE 或 TBE 琼脂糖凝胶，也可用于 PCR 产物、酶促反应体系或其它各种方法获得的 DNA 粗制品的 DNA 纯化。 3、纯化时间：可在 10-15 min 完成纯化工作 |  | 国产
202509010725 | HCT116（人结肠癌细胞） | HCT 116细胞是由M·Brattain等人于1979年从患结肠癌的成年男性病人中分离的三株恶性细胞中的一株。HCT 116细胞在半固体琼脂糖培养基中形成克隆，在无胸腺裸鼠有致瘤性，形成肿瘤结节。HCT 116细胞表达CEA基因，角蛋白阳性，表达TGFβ1和β2。HCT 116细胞在ras原癌基因的第13密码子中有一个突变，可以作为PCR检测该密码子突变的阳性对照。HCT 116细胞可以用于3D细胞培养、高通量筛选、癌症研究和毒理学研究，也是一种合适的转染宿主。 | 规格：1×10⁶cells/T25培养瓶/个 参数：1、贴壁细胞 2、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010726 | HCT8/5-FU耐药株；人回盲肠腺癌氟尿嘧啶耐药株 | 人回盲肠腺癌细胞经氟尿嘧啶（5-FU）诱导产生的耐药细胞系。耐药机制研究：解析结肠癌细胞对 5-FU 耐药的分子机制（如耐药基因表达、代谢途径改变）。 耐药逆转实验：筛选能逆转 5-FU 耐药的药物或干预手段，评估联合用药效果。 临床转化研究：模拟临床耐药病例，为结肠癌耐药患者的治疗方案提供实验依据。 | 规格：1×10⁶cells/T25培养瓶/个 参数：1、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010727 | HCT8-TAXOL耐药株；人结肠癌细胞紫杉醇耐药株 | 人结肠癌细胞经紫杉醇（TAXOL）诱导的耐药细胞系，功能需求包括： 紫杉醇耐药机制研究：探究微管蛋白修饰、药物外排泵（如 P-gp）等与耐药相关的分子机制。 耐药逆转剂筛选：测试候选药物对耐药细胞的敏感性恢复效果，开发逆转耐药的策略。 个性化治疗模型：模拟临床紫杉醇耐药场景，评估替代药物或联合治疗的可行性。 | 规格：1×10⁶cells/T25培养瓶/个 参数：1、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010728 | HeLa细胞系 | HeLa细胞是第一个来自人体组织经连续培养获得的非整倍体上皮样细胞系，是由GeyGO等在1951年从31岁女性黑人的宫颈癌组织建立的，经原始组织切片重新观察，Jones等将其诊断为腺癌。HeLa细胞角蛋白阳性，p53表达量较低，但表达正常水平的pRB（视网膜母细胞瘤抑制因子）。HeLa细胞含有人乳头状瘤病毒HPV18序列，需在2级生物安全防护台操作。HeLa细胞可以用于3D细胞培养和生物制品生产，也是一种合适的转染宿主，还可用于筛选具有侵袭潜力的大肠杆菌菌株。 | 规格：1×10⁶cells/T25培养瓶/个 参数：1、贴壁细胞 2、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010729 | HepG2细胞；人肝癌细胞 | HepG2细胞是从患有肝癌的15岁白人男性青年的肝细胞癌中分离出来，细胞表达甲胎蛋白、白蛋白α2-巨球蛋白、α1抗胰蛋白酶、转铁蛋白、α1抗胸腺蛋白酶、结合珠蛋白、铜蓝蛋白、纤溶酶原补体（C4）、C3活化剂、纤维蛋白原、α1酸性糖蛋白、α2-HS糖蛋白、β-脂蛋白、视黄醇结合蛋白等基因。HepG2细胞表达标志物包括胰岛素；胰岛素样生长因子II（IGF II）。HepG2细胞表现3-羟基-3-甲基戊二酰-CoA还原酶和肝甘油三酯脂肪酶活性，对葛兰素酮（氧化应激）的刺激表现为apoA-I mRNA表达减少、过氧化氢酶mRNA表达增加。没有证据表明HepG2细胞中存在乙型肝炎病毒基因组。除了基于原始出版物（PubMed:6248960）的所称的肝细胞癌或肝癌细胞系外，HepG2也被称为肝母细胞瘤细胞系（PubMed:19751877）。HepG2细胞系由Wistar研究所保藏，是合适的转染宿主。 | 规格：1×10⁶cells/T25培养瓶/个 参数：1、贴壁细胞 2、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010730 | Hind Ⅲ | 识别并切割 DNA 序列 5'-AAGCTT-3'，产生粘性末端，功能为： 基因克隆：切割目的基因和载体，通过粘性末端连接构建重组质粒。 酶切图谱分析：用于 DNA 片段的鉴定和分子量分析，验证质粒构建正确性。 基因编辑：在基因打靶或载体改造中，精准切割特定 DNA 序列，实现片段插入或替换。 | 规格：500U/支 参数：1、基因克隆：切割目的基因和载体，通过粘性末端连接构建重组质粒。 2、酶切图谱分析：用于 DNA 片段的鉴定和分子量分析，验证质粒构建正确性。 3、基因编辑：在基因打靶或载体改造中，精准切割特定 DNA 序列，实现片段插入或替换。 |  | 国产
202509010731 | HindⅡ | 识别并切割 DNA 序列 5'-GTYRAC-3'（Y 为 C/T，R 为 A/G），产生平末端，功能包括： 平末端 DNA 连接：用于无法产生粘性末端的 DNA 片段连接，扩大克隆灵活性。 载体线性化：切割质粒载体使其线性化，便于插入平末端目的基因。 分子标记：通过酶切产生特定片段，作为 DNA 电泳的分子量参照或指纹图谱分析。 | 规格：100U/支 参数：1、平末端 DNA 连接：用于无法产生粘性末端的 DNA 片段连接，扩大克隆灵活性。2、载体线性化：切割质粒载体使其线性化，便于插入平末端目的基因。 3、分子标记：通过酶切产生特定片段，作为 DNA 电泳的分子量参照或指纹图谱分析。 |  | 国产
202509010732 | HIPSC细胞系 | 通过重编程技术将成体细胞诱导为多能干细胞，功能需求为： 再生医学研究：分化为心肌细胞、神经细胞等，用于细胞替代治疗模型。 疾病建模：模拟遗传病、退行性疾病的发病过程，探究病理机制。 药物筛选：在体外分化的细胞模型中测试药物毒性和疗效，减少动物实验依赖。 发育生物学：研究细胞分化的调控网络和胚胎发育的分子机制。 | 规格：1×10⁶cells/T25培养瓶/个 参数：1、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010733 | IMDM | 一种高营养细胞培养基，含高浓度氨基酸、维生素和铁离子，功能为： 支持造血干细胞、淋巴细胞等悬浮细胞的生长和增殖。 适用于杂交瘤细胞培养，生产单克隆抗体。 满足高密度细胞培养需求，为细胞提供充足营养，维持其代谢活性和功能。 | 规格：500ml/瓶 参数：1、支持造血干细胞、淋巴细胞等悬浮细胞的生长和增殖。 2、适用于杂交瘤细胞培养，生产单克隆抗体。 3、满足高密度细胞培养需求，为细胞提供充足营养，维持其代谢活性和功能。 |  | 进口
202509010734 | IP/CO-IP Kit | 用于分离纯化蛋白质及其相互作用复合物，功能包括： 免疫沉淀（IP）：通过特异性抗体捕获目标蛋白，纯化后用于 Western blot、质谱等分析。 共免疫沉淀（CO-IP）：捕获与目标蛋白结合的相互作用蛋白，研究蛋白质 - 蛋白质相互作用，解析信号通路或复合物组成。 提供优化的裂解液、洗涤液和结合树脂，确保高效捕获目标蛋白，减少非特异性结合。 | 规格：一个试剂盒/次 参数：1、兼容—基于蛋白 A/G 重组蛋白的磁珠可确保与大多数一抗（无论来自小鼠还是兔）兼容 2、快速—免疫沉淀短至 30 分钟，以降低背景并提高瞬时蛋白复合物的捕获水平 3、洁净—固定您的抗体，以防止洗脱液受到污染 4、耐受性—在存在去污剂、低 pH 值缓冲液或常见质谱溶剂的情况下，不会浸出蛋白 A/G 5、高效—与其他磁珠相比，使用一半推荐体积的磁粒子进行免疫沉淀 6、便利—综合 Co-IP 试剂盒包含磁珠和完整免疫沉淀实验所需的所有必要缓冲液 |  | 进口
202509010737 | KGF | 又称 FGF-7，主要作用于上皮细胞，功能需求为： 上皮细胞培养：促进皮肤、角膜、呼吸道等上皮细胞的增殖和迁移。 损伤修复研究：模拟皮肤烧伤、黏膜损伤后的修复过程，评估 KGF 对愈合的促进作用。 肿瘤微环境研究：探究 KGF 在肿瘤（如肺癌、乳腺癌）中对上皮细胞增殖和转移的调控作用。 | 规格：100ul/支 参数：100ul/支 |  | 国产
202509010738 | KpnⅠ | 识别并切割 DNA 序列 5'-GGTACC-3'，产生粘性末端，功能为： 基因克隆：切割目的基因和载体，通过互补粘性末端连接构建重组 DNA。 载体改造：在质粒载体构建中引入或去除特定酶切位点，优化载体结构。 分子鉴定：通过酶切验证重组质粒的正确性，或分析 DNA 片段的多态性。 | 规格:100U/支 参数：基因克隆：切割目的基因和载体，通过互补粘性末端连接构建重组 DNA。 载体改造：在质粒载体构建中引入或去除特定酶切位点，优化载体结构。 分子鉴定：通过酶切验证重组质粒的正确性，或分析 DNA 片段的多态性。 |  | 国产
202509010739 | LB Broth (premixed powder) | 由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠组成的预制培养基粉末，功能为： 快速制备液体培养基：溶解后灭菌，用于细菌（如大肠杆菌）的扩增培养，获得大量菌体。 支持细菌生长：提供碳源、氮源和无机盐，满足细菌对数生长期的营养需求，适用于质粒提取、蛋白表达等前期菌体培养。 | 参数：由 BeyoPure™胰蛋白胨、酵母膏、高纯度琼脂和氯化钠预混合而成。每瓶含 5g 蛋白胨、2.5g 酵母膏、5g 氯化钠和 7.5g 琼脂。 |  | 国产
202509010740 | LB Broth with Agar (premixed powder) | 含琼脂的 LB 培养基预制粉，溶解后灭菌倒板形成固体培养基，功能为： 细菌分离纯化：通过划线培养获得单菌落，用于筛选重组菌或纯培养。 抗性筛选：添加抗生素后，可筛选含抗性基因的重组细菌，鉴定阳性克隆。 保存菌种：在固体培养基上培养细菌后，可用于短期菌种保存或传代。 | 参数：成分包括胰蛋白胨、酵母浸粉、氯化钠和琼脂。通常每升培养基中含有胰蛋白胨 10g、酵母浸粉 5g、氯化钠 10g 以及琼脂 15g |  | 国产
202509010741 | Lipofectamine3000 | 一种高效的脂质体转染试剂，用于将核酸（DNA、RNA）导入真核细胞。其功能需求主要包括： 高效转染：能与核酸形成稳定复合物，通过细胞膜融合将核酸递送进入细胞，适用于多种贴壁细胞和悬浮细胞，转染效率高。 低细胞毒性：对细胞损伤小，可减少因转染试剂导致的细胞死亡，保证细胞正常生理功能，适合后续基因表达分析、功能验证等实验。 广泛适用性：可用于质粒 DNA 转染、siRNA 介导的基因沉默、CRISPR/Cas9 系统递送等多种分子生物学实验，满足不同的基因操作需求。 | 规格：1.5ml 参数：1、性能卓越—我们针对难转染细胞提供了超高转染效率的试剂 2、提高细胞活力—对细胞作用温和，毒性低 3、通用—一种试剂同时适用于 DNA、RNA 及共转染应用 |  | 进口
202509010742 | Luciferase检测试剂盒 | 基于荧光素酶催化荧光素氧化发光的原理，用于检测 luciferase（荧光素酶）活性的试剂盒。功能需求如下： 定量分析：通过检测发光强度，定量反映荧光素酶报告基因的表达水平，间接评估启动子活性、转录因子结合能力或信号通路活性。 高灵敏度：能检测低水平的荧光素酶活性，适用于信号较弱的实验体系，如基因表达调控研究、药物筛选中对信号通路的影响分析。 适配多种实验：可用于细胞裂解液、组织匀浆等样本的检测，广泛应用于报告基因实验、双荧光素酶报告基因检测（结合内参基因）等场景。 | 参数：1、定量分析：通过检测发光强度，定量反映荧光素酶报告基因的表达水平，间接评估启动子活性、转录因子结合能力或信号通路活性。 2、高灵敏度：能检测低水平的荧光素酶活性，适用于信号较弱的实验体系，如基因表达调控研究、药物筛选中对信号通路的影响分析。 3、适配多种实验：可用于细胞裂解液、组织匀浆等样本的检测，广泛应用于报告基因实验、双荧光素酶报告基因检测（结合内参基因）等场景。 |  | 进口
202509010743 | Lysing Buffer | 一种用于裂解细胞或组织的缓冲液，成分通常包含去污剂（如 Triton X-100）、蛋白酶抑制剂等。其功能需求为： 高效裂解：破坏细胞膜或组织结构，释放细胞内或组织中的蛋白质、核酸等生物大分子。 保护目标分子：通过添加蛋白酶抑制剂等成分，抑制蛋白质降解；维持适宜的 pH 和离子强度，保护核酸的完整性，确保后续实验（如 Western blot、PCR）能获得高质量的样本。 去除杂质：减少细胞碎片、脂类等杂质对目标分子的干扰，提高后续分离纯化的效率。 | 规格：100ml/瓶。 参数：1、主要成分：20mM Tris（pH7.5），150mM NaCl，1% Triton X-100，以及 sodium pyrophosphate、β-glycerophosphate、EDTA、Na₃VO₄、leupeptin 等多种抑制剂。 2、适用范围：可在非变性条件下裂解细胞或组织样品，用于制备蛋白样品。裂解后的样品可用于 PAGE、Western、免疫沉淀（IP）、免疫共沉淀（co-IP）和 ELISA 等实验，也适合用于磷酸化蛋白的 Western 检测。 |  | 国产
202509010744 | MC38细胞；小鼠结肠癌细胞 | MC38细胞是由M.H.Tan等使用1, 2-二甲基肼诱导C57BL/6产生结肠腺癌后，取组织再经去除成纤维细胞后获得的结肠腺癌上皮细胞系。建系者同时还采用同样诱导方法建立了BALB/c的结肠腺癌细胞系MCA-36，但由于MCA-36细胞对胰酶敏感，因此筛选方法略有不同。MC38细胞体外传代10次、MCA-36细胞体外传代12次后均未观察到形态学变化。此外，分别在BALB/c和C57BL/6小鼠皮下再植入MCA-36和MC38纯化的肿瘤细胞后，肿瘤生长显示这些肿瘤的切片没有组织学变化。这两种细胞系目前正被用于表征局部细胞介导的对逐渐生长的可移植小鼠结肠腺癌的免疫应答。 | 规格：1×10⁶cells/T25培养瓶/个 参数：1、贴壁细胞 2、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010745 | MCF7细胞系 | 人乳腺癌细胞系，具有雌激素受体阳性等特征。其功能需求包括： 乳腺癌机制研究：用于研究雌激素信号通路在乳腺癌发生发展中的作用，探究激素依赖性乳腺癌的分子机制。 药物敏感性测试：检测乳腺癌细胞对内分泌治疗药物（如他莫昔芬）的敏感性，筛选耐药相关基因，为个性化治疗提供参考。 细胞生物学特性分析：研究乳腺癌细胞的增殖、凋亡、分化等生物学行为，评估不同干预因素对细胞表型的影响。 | 规格：1×10⁶cells/T25培养瓶/支 参数：1、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010747 | MDA-MB-231+lucxib ；人乳腺癌细胞luc稳转株 | 稳定表达荧光素酶（luc）的人乳腺癌 MDA-MB-231 细胞株。功能需求为： 体内成像追踪：通过活体成像技术，实时监测肿瘤细胞在小鼠体内的生长、转移情况，评估肿瘤的进展和治疗效果。 药物筛选：在体内外模型中，利用荧光素酶活性检测，快速评估药物对肿瘤细胞的抑制作用，筛选有效的抗癌药物。 肿瘤微环境研究：结合荧光成像，研究肿瘤细胞与周围微环境的相互作用，探究转移机制。 | 规格：1×10⁶cells/T25培养瓶/个 参数：1、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010748 | MEM | 支持细胞生长：为多种贴壁细胞（如成纤维细胞、上皮细胞等）提供基本的营养支持，维持细胞的存活和增殖。 适配多种实验：可根据细胞类型添加血清、生长因子等成分，用于细胞培养、病毒增殖、疫苗生产等实验，在基础研究和生物制药领域应用广泛。 | 规格：500ml/瓶 参数：为多种贴壁细胞（如成纤维细胞、上皮细胞等）提供基本的营养支持，维持细胞的存活和增殖。 |  | 进口
202509010749 | miRNA专用转染试剂 | 专为小 RNA 分子（如 miRNA 模拟物、抑制剂）设计的转染试剂。其功能需求包括： 高效递送：能与 miRNA 特异性结合，形成稳定复合物，高效穿过细胞膜，将 miRNA 导入细胞内，提高转染效率。 靶向调控：使导入的 miRNA 能有效发挥对靶基因的调控作用，用于研究 miRNA 的功能，如基因沉默、翻译抑制等。 低干扰性：对细胞毒性低，不影响细胞的正常生理活动，保证 miRNA 调控实验结果的准确性。 | 规格：1.5ml/支 参数：1、高效递送：能与 miRNA 特异性结合，形成稳定复合物，高效穿过细胞膜，将 miRNA 导入细胞内，提高转染效率。 2、靶向调控：使导入的 miRNA 能有效发挥对靶基因的调控作用，用于研究 miRNA 的功能，如基因沉默、翻译抑制等。 3、低干扰性：对细胞毒性低，不影响细胞的正常生理活动，保证 miRNA 调控实验结果的准确性。 |  | 进口
202509010750 | NKX2.1抗体 | 针对 NKX2.1 蛋白的特异性抗体，NKX2.1 是一种转录因子，在肺和甲状腺发育中起重要作用。功能需求为： 检测定位：通过免疫组化、Western blot 等方法，检测 NKX2.1 在组织或细胞中的表达水平和分布，研究其在胚胎发育、肿瘤发生中的作用。 功能研究：用于验证 NKX2.1 与靶基因的相互作用，探究其在肺分化、甲状腺功能调控等生理过程中的分子机制。 | 规格：100ul/支 参数：100ul/支 |  | 国产
202509010751 | NOGGIN | 一种分泌型糖蛋白，可抑制骨形态发生蛋白（BMP）的信号通路。其功能需求主要有： 干细胞分化调控：在干细胞培养中，抑制 BMP 信号，促进干细胞向特定细胞谱系（如神经细胞）分化。 胚胎发育研究：探究 NOGGIN 在胚胎骨骼、神经系统发育中的作用，分析其对组织形态发生的调控机制。 疾病模型构建：研究 NOGGIN 表达异常与骨疾病、肿瘤等疾病的关系，为疾病治疗提供靶点参考。 | 规格：100ul/支 参数：100ul/支 |  | 国产
202509010752 | Not Ⅰ | 识别并切割 DNA 序列 5'-GCGGCCGC-3'，产生粘性末端。功能需求包括： 基因克隆：切割目的基因和载体，通过粘性末端连接构建重组质粒，适用于大片段 DNA 的克隆。 载体改造：在载体构建中，用于插入或去除特定 DNA 片段，优化载体结构，如构建多克隆位点。 分子鉴定：通过酶切分析，验证重组质粒的正确性，或用于 DNA 指纹图谱分析。 | 规格：100U/支 参数：1、基因克隆：切割目的基因和载体，通过粘性末端连接构建重组质粒，适用于大片段 DNA 的克隆。 2、载体改造：在载体构建中，用于插入或去除特定 DNA 片段，优化载体结构，如构建多克隆位点。 3、分子鉴定：通过酶切分析，验证重组质粒的正确性，或用于 DNA 指纹图谱分析。 |  | 国产
202509010753 | OCT 4583冰冻切片包埋剂 | 组织固定与支撑：在冰冻切片过程中，包裹组织样本，维持组织的形态结构，防止切片时组织碎裂。 提高切片质量：使组织在低温下保持一定的硬度，便于获得连续、完整的切片，满足免疫荧光、组织化学等实验对切片质量的要求。 | 规格：118ml/瓶 参数：1、组织固定与支撑：在冰冻切片过程中，包裹组织样本，维持组织的形态结构，防止切片时组织碎裂。 2、提高切片质量：使组织在低温下保持一定的硬度，便于获得连续、完整的切片，满足免疫荧光、组织化学等实验对切片质量的要求。 |  | 国产
202509010754 | PAX8抗体 | 表达检测：通过免疫组化、Western blot 等技术，检测 PAX8 在组织或细胞中的表达，研究其在器官发育、肿瘤（如甲状腺癌、肾癌）发生中的作用。 机制探究：用于分析 PAX8 对靶基因的调控作用，揭示其在细胞分化、增殖等生理过程中的分子机制。 | 规格：100ul/支 参数：100ul/支 |  | 国产
202509010755 | PC-9/GR耐药株；人肺腺癌细胞吉非替尼耐药株 | 人肺腺癌细胞 PC-9 经吉非替尼（一种 EGFR 抑制剂）诱导产生的耐药细胞系。功能需求主要有： 耐药机制研究：探究肺腺癌细胞对吉非替尼耐药的分子机制，如 EGFR 突变、下游信号通路激活等。 耐药逆转研究：筛选能逆转吉非替尼耐药的药物或干预措施，评估联合治疗的效果，为临床耐药患者的治疗提供实验依据。 | 规格：1×10⁶cells/T25培养瓶/个 参数：1、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010756 | pCDH-CMV-MCS-EF1-GFP+Puro质粒载体 | 一种慢病毒表达载体，含有 CMV 启动子、多克隆位点（MCS）、EF1 启动子驱动的 GFP 和嘌呤霉素抗性基因。功能需求为： 基因表达：用于在哺乳动物细胞中稳定表达目的基因，通过 GFP 荧光标记可直观筛选阳性细胞，嘌呤霉素抗性基因用于细胞筛选和稳定株构建。 载体优势：慢病毒载体可整合到宿主基因组，实现目的基因的长期稳定表达，适用于基因功能研究、细胞模型构建等实验。 | 规格：10ug/个 参数：1、基因表达：用于在哺乳动物细胞中稳定表达目的基因，通过 GFP 荧光标记可直观筛选阳性细胞，嘌呤霉素抗性基因用于细胞筛选和稳定株构建。 2、载体优势：慢病毒载体可整合到宿主基因组，实现目的基因的长期稳定表达，适用于基因功能研究、细胞模型构建等实验。 |  | 国产
202509010757 | pcDNA3.1(+)质粒载体 | 一种常用的哺乳动物细胞表达载体，含有 CMV 启动子、多克隆位点、氨苄青霉素抗性基因和 neo 抗性基因。功能需求包括： 瞬时或稳定表达：在哺乳动物细胞中高效表达外源基因，可通过 neo 抗性基因筛选稳定表达细胞株。 基因功能验证：用于研究目的基因在细胞中的表达产物、功能及对细胞表型的影响，广泛应用于蛋白质表达、信号通路研究等。 | 规格：10ug/个 参数：基因功能验证：用于研究目的基因在细胞中的表达产物、功能及对细胞表型的影响，广泛应用于蛋白质表达、信号通路研究等。 |  | 国产
202509010759 | pENTER质粒 | 目的基因克隆：通过 Gateway BP 反应，将目的基因克隆到 pENTER 质粒中，构建入门克隆。 载体转换：可与目的载体进行 LR 反应，实现目的基因向不同表达载体的快速转移，简化载体构建流程，适用于高通量基因功能研究。 | 规格：10ug/个 参数：1、目的基因克隆：通过 Gateway BP 反应，将目的基因克隆到 pENTER 质粒中，构建入门克隆。 2、载体转换：可与目的载体进行 LR 反应，实现目的基因向不同表达载体的快速转移，简化载体构建流程，适用于高通量基因功能研究。 |  | 国产
202509010760 | pET-28a(+) | 原核蛋白表达：在大肠杆菌中高效表达带有 His 标签的重组蛋白，便于通过亲和层析纯化蛋白。 蛋白功能研究：用于表达大量重组蛋白，满足蛋白质结构分析、酶活性测定等实验对蛋白的需求。 | 规格：10ug/个 参数：1、原核蛋白表达：在大肠杆菌中高效表达带有 His 标签的重组蛋白，便于通过亲和层析纯化蛋白。 2、蛋白功能研究：用于表达大量重组蛋白，满足蛋白质结构分析、酶活性测定等实验对蛋白的需求 |  | 国产
202509010761 | pET-32a(+)载体质粒 | 可溶性蛋白表达：Trx 标签有助于提高重组蛋白的可溶性，适用于表达难溶蛋白。 蛋白纯化与检测：通过标签实现蛋白的纯化和检测，用于重组蛋白的制备和功能研究。 | 规格：10ug/个 参数：1、可溶性蛋白表达：Trx 标签有助于提高重组蛋白的可溶性，适用于表达难溶蛋白。 2、蛋白纯化与检测：通过标签实现蛋白的纯化和检测，用于重组蛋白的制备和功能研究。 |  | 国产
202509010762 | pET-3a | 蛋白表达：在大肠杆菌中表达目的蛋白，尤其适用于不需要标签的蛋白表达，用于研究蛋白的基本功能和性质。 | 规格：10ug/个 参数：蛋白表达：在大肠杆菌中表达目的蛋白，尤其适用于不需要标签的蛋白表达，用于研究蛋白的基本功能和性质。 |  | 国产
202509010763 | pGAPZαA质粒载体 | 酵母蛋白表达：在毕赤酵母中高效表达外源蛋白，α 因子信号肽可引导蛋白分泌到培养基中，便于纯化。 应用场景：适用于表达需要正确折叠或翻译后修饰的蛋白，用于蛋白功能研究、工业酶生产等。 | 规格：10ug/个 参数：1、酵母蛋白表达：在毕赤酵母中高效表达外源蛋白，α 因子信号肽可引导蛋白分泌到培养基中，便于纯化。 2、应用场景：适用于表达需要正确折叠或翻译后修饰的蛋白，用于蛋白功能研究、工业酶生产等。 |  | 国产
202509010764 | pGEX-4T-1质粒载体 | 融合蛋白表达：表达 GST 融合蛋白，GST 标签可提高蛋白可溶性，且便于通过谷胱甘肽树脂纯化。 蛋白相互作用研究：利用 GST pull-down 实验，研究融合蛋白与其他蛋白的相互作用，探究蛋白质间的结合机制。 | 规格：10ug/个 参数：1、融合蛋白表达：表达 GST 融合蛋白，GST 标签可提高蛋白可溶性，且便于通过谷胱甘肽树脂纯化。 2、蛋白相互作用研究：利用 GST pull-down 实验，研究融合蛋白与其他蛋白的相互作用，探究蛋白质间的结合机制。 |  | 国产
202509010765 | pHT43质粒载体 | 原核蛋白表达：在枯草芽孢杆菌中高效表达外源蛋白，尤其适用于需分泌表达或革兰氏阳性菌特异性蛋白的研究。 基因功能验证：通过构建重组质粒，探究目的基因在革兰氏阳性菌中的功能，如代谢途径调控、耐药机制等。 | 规格：10ug/个 参数：原核蛋白表达：在枯草芽孢杆菌中高效表达外源蛋白，尤其适用于需分泌表达或革兰氏阳性菌特异性蛋白的研究。 基因功能验证：通过构建重组质粒，探究目的基因在革兰氏阳性菌中的功能，如代谢途径调控、耐药机制等。 |  | 国产
202509010766 | pLKO.1-EGFP-Puro慢病毒干扰RNA质粒 | 基因沉默：表达特定 shRNA，高效沉默靶基因表达，用于研究基因功能（如肿瘤发生、细胞分化中的基因作用）。 阳性筛选：EGFP 荧光可直观判断转染效率，嘌呤霉素抗性用于筛选稳定沉默细胞株，适用于长期基因沉默实验。 | 规格：10ug/个 参数：1、基因沉默：表达特定 shRNA，高效沉默靶基因表达，用于研究基因功能（如肿瘤发生、细胞分化中的基因作用）。 2、阳性筛选：EGFP 荧光可直观判断转染效率，嘌呤霉素抗性用于筛选稳定沉默细胞株，适用于长期基因沉默实验。 |  | 国产
202509010767 | pMD18-T Simple | PCR 产物克隆：与 Taq 酶扩增的 PCR 产物（含 3'-A 突出端）高效连接，快速克隆目的片段，无需酶切步骤。 测序与验证：用于 PCR 产物的测序验证，或作为中间载体构建重组表达质粒，简化分子克隆流程。 | 规格：10ug/个 参数：1、PCR 产物克隆：与 Taq 酶扩增的 PCR 产物（含 3'-A 突出端）高效连接，快速克隆目的片段，无需酶切步骤。 2、测序与验证：用于 PCR 产物的测序验证，或作为中间载体构建重组表达质粒，简化分子克隆流程。 |  | 国产
202509010768 | Protein A/G Magnetic Beads | 免疫沉淀（IP）：通过磁珠吸附抗原 - 抗体复合物，快速分离纯化目标蛋白，适用于研究蛋白相互作用（如 Co-IP）。 抗体纯化：从血清、腹水或细胞培养上清中纯化抗体，操作简便（磁力分离），纯度高，可用于后续实验（如 Western blot）。 | 规格：2ml/支 参数：1、同时结合 Protein A 和 G，兼容多种抗体亚型（IgG1 - 4、IgM、IgA 等）。 2、超顺磁性纳米微球（粒径～200nm），磁响应速度快，非特异性结合低。 3、适用于 IP、Co - IP、ChIP 等实验，可从细胞裂解液、血清等样品中高效富集目标蛋白 |  | 国产
202509010769 | Protein Quantification Kit | 浓度测定：快速定量样本中蛋白质浓度，为 Western blot、ELISA、蛋白电泳等实验提供均一的上样量，保证实验重复性。 广泛适用性：兼容多种样本类型（如细胞裂解液、组织匀浆），抗干扰能力强（如抵抗还原剂、去污剂影响）。 | 规格：250ml/个 参数：浓度测定：快速定量样本中蛋白质浓度，为 Western blot、ELISA、蛋白电泳等实验提供均一的上样量，保证实验重复性。 广泛适用性：兼容多种样本类型（如细胞裂解液、组织匀浆），抗干扰能力强（如抵抗还原剂、去污剂影响）。 |  | 国产
202509010770 | Pst Ⅰ | 基因克隆：切割目的基因和载体，通过粘性末端连接构建重组质粒，常用于插入外源片段。 质粒鉴定：通过酶切分析重组质粒的酶切图谱，验证克隆正确性，或用于 DNA 片段的亚克隆。 | 规格：100U/支 参数：1、基因克隆：切割目的基因和载体，通过粘性末端连接构建重组质粒，常用于插入外源片段。 2、质粒鉴定：通过酶切分析重组质粒的酶切图谱，验证克隆正确性，或用于 DNA 片段的亚克隆。 |  | 国产
202509010771 | qPCR Probe Master Mix | 定量检测：通过荧光探针特异性结合靶序列，实时监测 PCR 扩增产物，精确量化基因表达水平，灵敏度高于 SYBR Green 法。 高特异性：探针与靶序列的双重特异性结合，减少非特异性扩增干扰，适用于基因拷贝数分析、病原体定量等。 | 规格:100次/个 参数：1、定量检测：通过荧光探针特异性结合靶序列，实时监测 PCR 扩增产物，精确量化基因表达水平，灵敏度高于 SYBR Green 法。 2、高特异性：探针与靶序列的双重特异性结合，减少非特异性扩增干扰，适用于基因拷贝数分析、病原体定量等。 |  | 国产
202509010772 | RePlex? Module（RePlex洗脱试剂盒） | 配套相关蛋白质分析系统使用，用于在蛋白质检测实验后，将结合在检测膜上的抗体等试剂洗脱下来，使检测膜可以重复用于检测其他目标蛋白质。这样能够提高检测膜的利用率，降低实验成本，尤其适用于样本量有限或需要对同一样本进行多种蛋白质检测的场景。 | 规格： 24×25 /套 参数：1、检测能力：可通过一根毛细管洗脱 - 重杂交技术，实现 2 次连续自动检测。结合 Jess 多通道检测（化学发光、双色红外荧光、总蛋白检测通道），能对珍贵样品进行多靶点的定量检测分析，如不同靶蛋白、靶蛋白不同亚型、靶蛋白磷酸化、样本总蛋白等。 2、抗体去除效率：能有效去除抗体，所有测试的抗体均显示出超过 96％的去除效率，而大多数测试的抗体均显示出 98％或更高的去除率。 |  | 国产
202509010773 | RNase Inhibitor | 保护 RNA：在 RNA 提取、逆转录、体外转录等实验中，抑制样本或环境中的 RNase，防止 RNA 降解，保证 RNA 完整性。 广泛兼容：不影响逆转录酶、Taq 酶等活性，适用于多种 RNA 相关实验（如 qRT-PCR、RNA 测序）。 | 规格：2kU/支 参数：1、保护 RNA：在 RNA 提取、逆转录、体外转录等实验中，抑制样本或环境中的 RNase，防止 RNA 降解，保证 RNA 完整性。 2、广泛兼容：不影响逆转录酶、Taq 酶等活性，适用于多种 RNA 相关实验（如 qRT-PCR、RNA 测序）。 |  | 国产
202509010774 | RPMI 1640 | 细胞培养：支持多种悬浮细胞（如淋巴细胞、白血病细胞）和部分贴壁细胞的生长，维持细胞增殖和生理功能。 免疫实验：常用于免疫细胞（如 T 细胞、B 细胞）的培养，研究免疫反应、细胞因子分泌等机制。 | 规格：500ml/瓶 |  | 进口
202509010775 | RT SuperMix for qPCR | cDNA 合成：高效逆转录 RNA 为 cDNA，产物可直接用于 qPCR，定量分析基因表达水平。 高稳定性：优化的酶配方可提高逆转录效率和 cDNA 产量，适用于低丰度 RNA 样本（如微量组织 RNA）。 | 规格：100 rxns×20 μl 参数：高稳定性：优化的酶配方可提高逆转录效率和 cDNA 产量，适用于低丰度 RNA 样本（如微量组织 RNA）。 |  | 国产
202509010776 | Sal Ⅰ | 载体构建：切割质粒载体引入多克隆位点，或用于插入目的基因，构建重组表达载体。 分子标记：通过酶切产生特定 DNA 片段，作为电泳分子量参照，或用于基因组 DNA 的酶切分析。 | 参数：载体构建：切割质粒载体引入多克隆位点，或用于插入目的基因，构建重组表达载体。 分子标记：通过酶切产生特定 DNA 片段，作为电泳分子量参照，或用于基因组 DNA 的酶切分析。 |  | 国产
202509010777 | Sau3A Ⅰ | 随机切割：因识别序列短（4 碱基），可高频切割基因组 DNA，用于构建基因组文库或 DNA 指纹图谱。 接头连接：切割产物可与 BamHⅠ 酶切载体连接，增加克隆灵活性，适用于未知序列片段的克隆。 | 规格：2ug/个 参数：随机切割：因识别序列短（4 碱基），可高频切割基因组 DNA，用于构建基因组文库或 DNA 指纹图谱。 接头连接：切割产物可与 BamHⅠ 酶切载体连接，增加克隆灵活性，适用于未知序列片段的克隆。 |  | 国产
202509010778 | SB-431542 | 信号通路调控：特异性抑制 TGF-β/Smad 信号通路，研究其在细胞分化（如干细胞向神经细胞分化）、肿瘤转移中的作用。 疾病模型：用于构建 TGF-β 信号异常相关疾病模型（如肺纤维化、癌症），筛选潜在治疗药物。 | 规格：50mg/支 参数：1、CAS 号：301836-41-9 2、分子式：C₂₂H₁₆N₄O₃ 3、分子量：384.39 |  | 国产
202509010779 | Serum/Plasma Circulating DNA Kit | cfDNA 提取：高效分离血浆 / 血清中的游离 DNA（如肿瘤循环 DNA、胎儿 cfDNA），纯度高，无蛋白、RNA 污染。 临床应用：提取的 cfDNA 可用于液体活检（如肿瘤突变检测、无创产前诊断），为疾病早期诊断提供依据。 | 规格：50次/支 参数：1、cfDNA 提取：高效分离血浆 / 血清中的游离 DNA（如肿瘤循环 DNA、胎儿 cfDNA），纯度高，无蛋白、RNA 污染。 2、临床应用：提取的 cfDNA 可用于液体活检（如肿瘤突变检测、无创产前诊断），为疾病早期诊断提供依据。 |  | 国产
202509010780 | Sfi Ⅰ | 大片段克隆：用于切割和连接大片段 DNA（如 BAC 载体、基因组片段），适用于基因文库构建。 定向克隆：因识别序列长，酶切特异性高，可实现目的基因的定向插入，减少载体自连。 | 规格：2ug/个 参数：大片段克隆：用于切割和连接大片段 DNA（如 BAC 载体、基因组片段），适用于基因文库构建。 定向克隆：因识别序列长，酶切特异性高，可实现目的基因的定向插入，减少载体自连。 |  | 国产
202509010781 | Sma Ⅰ | 平末端连接：用于平末端 DNA 片段的克隆，如 PCR 产物（高保真酶扩增）与平末端载体的连接。 载体线性化：切割质粒产生平末端，便于插入平末端目的基因，适用于无法产生粘性末端的克隆场景。 | 规格：2ug/个 参数：平末端连接：用于平末端 DNA 片段的克隆，如 PCR 产物（高保真酶扩增）与平末端载体的连接。 载体线性化：切割质粒产生平末端，便于插入平末端目的基因，适用于无法产生粘性末端的克隆场景。 |  | 国产
202509010782 | SOX2抗体 | 表达检测：通过免疫荧光、Western blot 等方法，检测 SOX2 在干细胞、肿瘤细胞中的表达，研究其在细胞多能性、肿瘤发生中的作用。 机制探究：验证 SOX2 与靶基因（如 OCT4）的相互作用，解析干细胞分化调控网络。 | 规格：100ul/支 参数：100ul/支 |  | 国产
202509010783 | SPC抗体 | 细胞鉴定：通过免疫组化检测 SPC 表达，鉴定肺泡 Ⅱ 型细胞，研究肺发育、肺损伤修复机制。 疾病研究：分析 SPC 在肺疾病（如肺纤维化、呼吸窘迫综合征）中的表达变化，探究病理机制。 | 规格:100ul/支 参数：1、细胞鉴定：通过免疫组化检测 SPC 表达，鉴定肺泡 Ⅱ 型细胞，研究肺发育、肺损伤修复机制。 2、疾病研究：分析 SPC 在肺疾病（如肺纤维化、呼吸窘迫综合征）中的表达变化，探究病理机制。 |  | 进口
202509010784 | SP试剂盒（兔链霉卵白素-生物素法检测系统） | 信号放大：生物素标记二抗与链霉卵白素 - 酶复合物结合，通过酶催化底物显色，增强免疫组化、ELISA 等实验的信号强度。 高灵敏度：适用于检测低丰度抗原，提高实验检出率，广泛应用于组织切片、细胞爬片的抗原定位。 | 规格：18ml/瓶 参数：1、信号放大：生物素标记二抗与链霉卵白素 - 酶复合物结合，通过酶催化底物显色，增强免疫组化、ELISA 等实验的信号强度。 2、高灵敏度：适用于检测低丰度抗原，提高实验检出率，广泛应用于组织切片、细胞爬片的抗原定位。 |  | 国产
202509010785 | T4 DNA Ligase | 重组质粒构建：连接酶切后的目的基因和载体，形成重组 DNA，是基因克隆的核心工具。 DNA 修复：用于修复断裂的 DNA 链（如酶切后的载体环化），或连接 PCR 产物、寡核苷酸探针等。 | 规格：100U/支 参数：1、重组质粒构建：连接酶切后的目的基因和载体，形成重组 DNA，是基因克隆的核心工具。 2、DNA 修复：用于修复断裂的 DNA 链（如酶切后的载体环化），或连接 PCR 产物、寡核苷酸探针等。 |  | 国产
202509010786 | T7 Endonuclease I | 基因编辑验证：检测 CRISPR/Cas9 等基因编辑技术产生的 DNA 错配（如 indel 突变），评估编辑效率。 突变筛查：识别 DNA 双链中的碱基错配或插入缺失，用于基因突变检测、同源重组分析等。 | 规格：100U/支 参数：1、基因编辑验证：检测 CRISPR/Cas9 等基因编辑技术产生的 DNA 错配（如 indel 突变），评估编辑效率。 2、突变筛查：识别 DNA 双链中的碱基错配或插入缺失，用于基因突变检测、同源重组分析等。 |  | 国产
202509010787 | TAE (50X) | 维持电泳环境：提供稳定的 pH 值（约 8.3），EDTA 可螯合金属离子，抑制核酸酶活性，保护 DNA/RNA 在电泳过程中不被降解。 支持核酸分离：通过缓冲液的离子传导作用，使核酸片段在电场中按分子量大小分离，适用于 DNA 电泳、琼脂糖凝胶回收等实验，尤其适合大分子核酸（如基因组 DNA）的分离。 | 规格：500ml/瓶 参数：1、维持电泳环境：提供稳定的 pH 值（约 8.3），EDTA 可螯合金属离子，抑制核酸酶活性，保护 DNA/RNA 在电泳过程中不被降解。 2、支持核酸分离：通过缓冲液的离子传导作用，使核酸片段在电场中按分子量大小分离，适用于 DNA 电泳、琼脂糖凝胶回收等实验，尤其适合大分子核酸（如基因组 DNA）的分离。 |  | 国产
202509010788 | Taq Master Mix(Dye Plus) | 快速 PCR 扩增：无需单独配制反应体系，直接加入模板和引物即可进行 PCR，提高实验效率，适用于基因克隆、产物鉴定等常规 PCR 实验。 直观监测：含染料可直接指示 PCR 产物的迁移位置，无需额外添加上样缓冲液，简化电泳操作，便于快速判断扩增是否成功。 | 规格：5×1 ml/个 参数：1、快速 PCR 扩增：无需单独配制反应体系，直接加入模板和引物即可进行 PCR，提高实验效率，适用于基因克隆、产物鉴定等常规 PCR 实验。 2、直观监测：含染料可直接指示 PCR 产物的迁移位置，无需额外添加上样缓冲液，简化电泳操作，便于快速判断扩增是否成功 |  | 国产
202509010789 | TBE (5X) | 高效分离小分子核酸：相比 TAE，离子强度更高，对短片段 DNA（如寡核苷酸、PCR 产物）的分离效果更优，常用于聚丙烯酰胺凝胶电泳（PAGE）分离小分子核酸。 维持稳定性：EDTA 螯合金属离子，保护核酸完整性，适用于测序、SSCP（单链构象多态性）分析等对核酸分离精度要求高的实验。 | 规格：500ml/瓶 参数：1.缓冲能力强 |  | 国产
202509010790 | Trans5a Chemically Competent Cell | 质粒转化与克隆：高效摄取重组质粒，实现外源基因在大肠杆菌中的复制和扩增，适用于常规克隆实验（如质粒构建、测序验证），转化效率适中，满足大多数分子克隆需求。 | 规格：10×100μl/袋 参数：高效摄取重组质粒，实现外源基因在大肠杆菌中的复制和扩增，适用于常规克隆实验（如质粒构建、测序验证），转化效率适中，满足大多数分子克隆需求。 |  | 国产
202509010791 | Transtbl3 Chemically Competent Cell | 高效转化：对含重复序列、毒性基因或大片段的质粒具有较高的容纳能力和转化效率，适用于构建基因组文库、大型载体（如 BAC）转化等实验。 稳定扩增：可稳定扩增外源 DNA，减少质粒重组或缺失，保证后续实验（如质粒提取、蛋白表达）的可靠性。 | 规格：10×100 μl/袋 参数：1、高效转化：对含重复序列、毒性基因或大片段的质粒具有较高的容纳能力和转化效率，适用于构建基因组文库、大型载体（如 BAC）转化等实验。 2、稳定扩增：可稳定扩增外源 DNA，减少质粒重组或缺失，保证后续实验（如质粒提取、蛋白表达）的可靠性。 |  | 国产
202509010792 | TRIzolM Reagent | 多组分提取：通过酚 - 氯仿抽提，可从同一样本中分离总 RNA、基因组 DNA 和蛋白质，满足多组学研究（如转录组与蛋白质组联合分析）的需求。 高效裂解：快速破坏细胞结构，抑制 RNase 活性，保证 RNA 完整性，适用于多种样本类型（如动物组织、植物细胞、细菌），提取的 RNA 可用于 RT-PCR、测序等实验。 | 规格：100ml/瓶 参数：1、多组分提取：通过酚 - 氯仿抽提，可从同一样本中分离总 RNA、基因组 DNA 和蛋白质，满足多组学研究（如转录组与蛋白质组联合分析）的需求。 2、高效裂解：快速破坏细胞结构，抑制 RNase 活性，保证 RNA 完整性，适用于多种样本类型（如动物组织、植物细胞、细菌），提取的 RNA 可用于 RT-PCR、测序等实验。 |  | 进口
202509010793 | TUJ1抗体 | 神经元鉴定：通过免疫荧光、免疫组化等方法，特异性标记神经元细胞，用于神经发育研究（如干细胞向神经元分化的鉴定）、神经损伤修复模型中神经元的存活与再生分析。 机制探究：检测 TUJ1 的表达变化，研究神经元分化、迁移及轴突生长的分子机制，或评估药物对神经元的保护作用。 | 规格：100ul/支 参数：100ul/支 |  | 国产
202509010794 | TUNEL试剂盒 | 凋亡细胞定位与定量：通过标记凋亡细胞中断裂的 DNA 末端，在荧光显微镜或流式细胞仪下观察凋亡细胞，实现对细胞凋亡的定性（定位）和半定量分析。 广泛适用性：适用于组织切片、细胞爬片、悬浮细胞等多种样本，可结合免疫荧光标记，研究特定细胞类型（如肿瘤细胞、神经细胞）的凋亡机制。 | 规格：100T/个 参数：1、高灵敏度 2、快速简便 |  | 国产
202509010795 | U87MG-RFP细胞 | 肿瘤模型可视化：通过 RFP 荧光标记，实时追踪胶质瘤细胞在体外的增殖、迁移或体内移植后的生长、侵袭过程，直观评估肿瘤进展。 药物筛选：在荧光显微镜或活体成像系统中，快速观察药物对胶质瘤细胞的抑制效果，筛选潜在抗癌药物，或研究靶向治疗的作用机制。 | 规格：1×10⁶cells/T25培养瓶/个 参数：1、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010796 | U937细胞；人白血病细胞 | U-937细胞是由Sundstrom和Nilsson于1974年建立，从一名37岁白人男性组织细胞淋巴瘤患者的胸腔积液中获得的恶性细胞衍生而来。研究表明U-937细胞能被人混合淋巴细胞培养上清、佛波脂、维生素D3、γ干扰素、肿瘤坏死因子和维甲酸诱导终末单核细胞分化。U-937细胞免疫球蛋白产物和EB病毒表达为阴性，细胞表达Fas抗原且对TNF和抗-Fas抗体敏感。U-937细胞可用于3D细胞培养和毒理学研究，也是一种合适的转染宿主。 | 规格：1×10⁶cells/T25培养瓶/个 参数：1、贴壁细胞 2、提供细胞培养方面的技术指导 3、因细胞的特殊性，细胞生产厂家需具有质量管理体系认证证书 |  | 国产
202509010797 | Ultra GelRed Nucleic Acid Stain（10000×） | 核酸染色：与 DNA/RNA 特异性结合，在紫外光下发出荧光，用于琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶中核酸的可视化检测，灵敏度是 EB 的 5-10 倍。 安全性高：无明显毒性和致突变性，操作更安全，适用于常规核酸电泳、定量分析等实验，可兼容紫外成像和荧光成像系统。 | 规格：0.5ml/支 参数：1、纯度≥95%，外观可能根据分子量不同呈现为固体或液体，溶解性良好，可溶于部分有机溶剂以及水 2、4℃避光保存 2 年无沉淀或降解，反复冻融不影响性能。 |  | 国产
202509010798 | Universal SYBYqPCR Master Mix | 基因表达定量：SYBR Green I 与双链 DNA 结合后发出荧光，实时监测 PCR 扩增，定量分析基因表达水平，适用于高通量基因表达谱分析。 通用性强：无需设计探针，适用于任何靶基因的检测，成本低于探针法，可通过熔解曲线分析判断扩增特异性，广泛应用于基础研究和临床检测。 | 规格：2500 rxns/个 参数：1、平台适用性：含特殊的 ROX 参比染料，适用于所有 qPCR 仪，无需在不同仪器上调整 ROX 浓度。 2、扩增特异性：使用新型抗体法热启动酶 Champagne Taq DNA Polymerase，配以优化的 Buffer 和特异性促进因子 Exactor，可有效避免引物二聚体和非特异性扩增，能完成超过 96%（24/25）的目标基因检测。 3、扩增灵敏度：预混液在宽广的模板区间具有优异的线性关系，可检测出个位数拷贝的待测模板。/4、程序兼容性：可用标准程序和快速程序定量，兼容不同程序设置。 |  | 国产
202509010799 | vWf抗体 | 内皮细胞鉴定：通过检测 vWf 表达，鉴定血管内皮细胞，研究血管生成、内皮损伤（如炎症、缺血性疾病）的机制。 凝血功能研究：分析 vWf 在血小板黏附、聚集过程中的作用，或探究其与血栓性疾病、出血性疾病（如血管性血友病）的关联。 | 规格：100ul/支 参数：100ul/支 |  | 国产
202509010800 | WNT-1 | 发育生物学研究：探究 WNT-1 在胚胎肢体发育、神经系统形成中的作用，分析其对细胞命运决定的调控机制。 肿瘤研究：研究 WNT-1 信号通路异常激活与肿瘤（如乳腺癌、黑色素瘤）发生发展的关系，筛选靶向该通路的抗癌药物。 | 规格：100ul/支 参数：100ul/支 |  | 国产
202509010801 | Xba Ⅰ | 基因克隆与载体构建：切割目的基因和载体，通过粘性末端连接构建重组质粒，常用于插入外源片段，尤其适合在多克隆位点中引入该酶切位点。 分子标记：通过酶切分析 DNA 片段的多态性，或用于基因组 DNA 的指纹图谱构建。 | 规格：2ug/支 参数：基因克隆与载体构建：切割目的基因和载体，通过粘性末端连接构建重组质粒，常用于插入外源片段，尤其适合在多克隆位点中引入该酶切位点。 分子标记：通过酶切分析 DNA 片段的多态性，或用于基因组 DNA 的指纹图谱构建。 |  | 国产
202509010802 | Xho Ⅰ | 载体改造与克隆：切割质粒载体（如 pET 系列、慢病毒载体）引入多克隆位点，或用于目的基因的定向克隆，与 EcoRⅠ 等酶切末端兼容，增加克隆灵活性。 重组鉴定：通过酶切重组质粒，验证外源基因是否成功插入，或用于亚克隆目的片段。 | 规格：2ug/支 参数：载体改造与克隆：切割质粒载体（如 pET 系列、慢病毒载体）引入多克隆位点，或用于目的基因的定向克隆，与 EcoRⅠ 等酶切末端兼容，增加克隆灵活性。 重组鉴定：通过酶切重组质粒，验证外源基因是否成功插入，或用于亚克隆目的片段。 |  | 国产
202509010803 | 澳洲胎牛血清 | 细胞培养支持：为多种细胞（如干细胞、原代细胞、肿瘤细胞）提供生长所需的营养和信号分子，促进细胞增殖、维持细胞活性，适用于对血清质量要求高的实验（如干细胞培养、疫苗生产）。 低污染风险：澳洲血清生产标准严格，病毒、支原体等污染风险低，保证细胞培养的稳定性和实验重复性。 | 规格：500ml/瓶 参数：1、类型:胎牛血 2、血清分类:特级(安全) 3、内毒素水平:<5 EU/mL 4、血红蛋白水平:<30 mg/dL(常规水平<25 mg/dL) |  | 进口
202509010804 | 八连管盖 | 用于密封 8 联管，确保 8 联管内的样本在实验过程中保持密封状态，防止样本蒸发、泄漏和交叉污染。在 PCR 实验中，与 8 联管配合使用，保证反应体系的稳定性，避免外界因素对 PCR 反应的干扰，确保实验结果的准确性。八连管盖通常具有良好的弹性和密封性，能紧密贴合 8 联管，且易于打开和关闭，方便实验操作，是 8 联管配套使用的重要耗材。 | 规格：125排/包，10包/箱 参数：1、容量：0.2ml。 2、包装规格：125 排 / 包，10 包 / 箱。 3、材质：99.9% 纯聚丙烯。 4、盖子类型：平盖。 |  | 国产
202509010805 | 饱和油红O染色液 | 脂质检测：在组织切片或细胞爬片中，染色细胞内的脂滴（如脂肪细胞、肝细胞中的脂滴），用于研究脂肪代谢（如肥胖模型、脂肪肝）、细胞分化（如脂肪细胞分化）。 定性与半定量分析：通过显微镜观察脂滴的大小、数量和分布，或通过萃取染料进行定量分析，评估脂质积累程度。 | 规格：500ml/瓶 |  | 国产
202509010806 | 超速离心管（12.5ML） | 高速分离样本：耐受超高转速（通常≥100,000×g），用于分离亚细胞结构（如线粒体、核糖体）、病毒颗粒、大分子复合物（如蛋白质复合体、核酸 - 蛋白复合物）。 样本安全：材质耐高温、耐化学腐蚀，防止离心过程中破裂，保证样本不被污染，适用于生物化学、分子生物学中的精细分离实验。 | 规格：50支/盒 参数：材质耐高温、耐化学腐蚀，防止离心过程中破裂，保证样本不被污染，适用于生物化学、分子生物学中的精细分离实验。 |  | 进口
202509010807 | 超速离心管（40.0ML） | 高速分离样本：耐受超高转速（通常≥100,000×g），用于分离亚细胞结构（如线粒体、核糖体）、病毒颗粒、大分子复合物（如蛋白质复合体、核酸 - 蛋白复合物）。 样本安全：材质耐高温、耐化学腐蚀，防止离心过程中破裂，保证样本不被污染，适用于生物化学、分子生物学中的精细分离实验。 | 规格：50支/盒 参数：材质耐高温、耐化学腐蚀，防止离心过程中破裂，保证样本不被污染，适用于生物化学、分子生物学中的精细分离实验。 |  | 进口
202509010808 | 蛋白裂解液 | 高效裂解：破坏细胞膜和细胞器结构，使细胞内蛋白质充分释放到溶液中，适用于多种样本类型（如贴壁细胞、悬浮细胞、动物组织）。 保护蛋白活性：维持适宜的 pH 和离子强度，减少蛋白质变性，为后续的 Western blot、免疫沉淀（IP）、蛋白定量等实验提供稳定的蛋白样本。 | 规格：100ml/瓶 参数：高效裂解：破坏细胞膜和细胞器结构，使细胞内蛋白质充分释放到溶液中，适用于多种样本类型（如贴壁细胞、悬浮细胞、动物组织）。 保护蛋白活性：维持适宜的 pH 和离子强度，减少蛋白质变性，为后续的 Western blot、免疫沉淀（IP）、蛋白定量等实验提供稳定的蛋白样本。 |  | 国产
202509010809 | 蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物(通用型, 50X) | 全面保护蛋白质：抑制蛋白酶对蛋白质的降解，同时阻止磷酸酶去除蛋白质的磷酸基团，保持蛋白质的天然状态和翻译后修饰（如磷酸化），确保 Western blot 等实验中蛋白条带的完整性和信号准确性。 便捷使用：50X 浓缩液可直接稀释后加入裂解液，无需单独配制多种抑制剂，适用于各类蛋白提取实验。 | 规格：10ml/瓶 参数：可直接稀释后加入裂解液，无需单独配制多种抑制剂，适用于各类蛋白提取实验。 |  | 国产
202509010810 | 定量96孔板（0.1ml） | 主要用于需要精确量化样本的实验，如酶标仪检测、荧光定量分析等。96 孔的设计适用于高通量实验，一次可同时检测 96 个样本，提高实验效率。0.1ml 的孔体积适用于微量样本的检测，可精确控制样本用量，减少珍贵样本的浪费。在 ELISA 实验中，用于样本和试剂的精确添加和反应，通过酶标仪检测吸光度，实现对样本中目标物质的定量分析；在荧光定量实验中，可用于荧光标记样本的检测，根据荧光信号强度进行定量分析，广泛应用于生物医学研究、临床诊断、药物研发等领域。 | 规格：10个/盒，20盒/箱 参数：1、PCR板均采用优质的医用级聚丙烯原料制造，该材料具有化学惰性，不会干扰或吸收反应组分，保证低液体损失，具 有高温性能，保证在持续梯度的高变温实验过程中，减少变形对荧光检测的影响，提高检测准确度；2、管体薄壁设计、厚度均一，传热迅速且均匀; 3、行列数字、字母标识，便于不同反应管样品区分； 4、表面黑色印刷标记，更清晰易读，便于操作识别; 5、适配性高，兼容多种主流品牌PCR/qPCR仪; 6、十万级洁净环境生产，专属质量实验室验证测试，确保洁净度; 7、无DNase/RNase、无热原。 |  | 国产
202509010811 | 定量96孔板（0.2ml） | 与定量 96 孔板（0.1ml）类似，96 孔设计满足高通量实验需求，0.2ml 的孔体积相较于 0.1ml 更大，适用于需要较多样本量的定量实验。在一些对样本量要求较高的酶活性检测、细胞增殖实验（如 MTT 法检测细胞活力）、生物分子定量分析（如蛋白质定量）等实验中应用广泛。能精确控制样本和试剂的加入量，保证实验结果的准确性和可重复性，方便实验人员同时处理多个样本，提高实验效率。 | 规格：10个/盒，12盒/箱 参数：1、PCR板均采用优质的医用级聚丙烯原料制造，该材料具有化学惰性，不会干扰或吸收反应组分，保证低液体损失，具 有高温性能，保证在持续梯度的高变温实验过程中，减少产品变形对荧光检测的影响，提高检测准确度；2、管体薄壁设计、厚度均一，传热迅速且均匀; 3、行列数字、字母标识，便于不同反应管样品区分； 4、表面黑色印刷标记，更清晰易读，便于操作识别; 5、适配性高，兼容多种主流品牌PCR/qPCR仪; 6、十万级洁净环境生产，专属质量实验室验证测试，确保洁净度; 7、无DNase/RNase、无热原。 |  | 国产
202509010812 | 定量八连管（0.1 mL） | 0.1mL 的容量适合精确量取少量样本，在荧光定量 PCR 等实验中，用于精确配置反应体系，保证每个反应管中的样本量、试剂浓度一致，从而提高实验结果的准确性和重复性。八连管的设计便于操作和管理，可与配套的八连管盖和 PCR 仪适配，方便在同一批实验中同时进行多个样本的检测，减少实验误差，广泛应用于基因表达分析、病原体定量检测等对样本量和实验精度要求较高的实验。 | 规格：125套/盒，6盒/包 |  | 国产
202509010813 | 定量八连管（0.2 mL） | 0.2mL 的孔体积可容纳相对较多的样本和试剂，适用于一些需要较多反应体积的定量实验，如某些复杂的 PCR 反应体系、酶促反应等。八连管形式方便实验操作，一次可处理 8 个样本，与配套设备配合使用，能有效提高实验效率，减少操作误差。在基因扩增、核酸定量分析等实验中，用于精确量取样本和试剂，保证每个反应管中的反应条件一致，确保实验结果的可靠性。 | 规格：125套/盒，25盒/包 参数：1、优质的医用级聚丙烯原料，耐腐蚀; 2、管体薄壁设计、厚度均一，传热迅速且均匀，保证高效 PCR 反应; 防静电,具有良好的气密性; 3、透明和白色两种可选，适应不同应用需求; 4、无DNase/RNase，无热原。 |  | 国产
202509010814 | 定量光学黏膜 | 在光学检测实验中用于样本的固定和支撑，确保样本在检测过程中的位置稳定，且不影响光学信号的传输和检测。例如在荧光显微镜观察、共聚焦显微镜检测等实验中，定量光学黏膜能精确控制样本与光学镜头之间的距离和角度，保证光学信号的聚焦和采集效果，提高检测的准确性和分辨率。其光学性能良好，不会吸收或散射过多的光信号，对样本的光学特性影响较小，可用于细胞成像、生物分子荧光标记检测等实验。 | 规格：100张/盒 参数：1、粘合力强，密封性好，防止样品蒸发与污染 2、透光率好 3、无DNase、RNase，无热源 4、与96孔白色PCR板组合使用可增强荧光信号，提高数据准确度 |  | 国产
202509010815 | 冻存管 | 用于长期储存细胞、组织、生物样本的密封容器，材质多为聚丙烯（PP）。功能需求包括： 低温耐受：可耐受 - 80℃冰箱或液氮（-196℃）的超低温环境，防止样本在冷冻过程中因温度骤变受损，维持细胞活性或样本稳定性。 密封防污染：螺旋盖或按压盖设计保证良好密封性，防止液氮渗入或样本泄漏，避免交叉污染，适用于细胞系、细菌、病毒等生物样本的长期保存。 | 规格：100支/袋，20袋/箱 参数：1、工作体积2ml 2、PP材质 3、耐液氮 4、外旋内旋可选 5、灭菌 |  | 国产
202509010816 | 冻存盒 | 便捷操作：可容纳多个冻存管，适用于实验室批量冻存细胞，无需手动控制降温速率，简化冻存流程。 | 规格：50盒/箱 参数：1、2英寸，适配2ml冻存管 2、耐液氮 |  | 国产
202509010817 | 高碘酸 | 氧化碳水化合物：在过碘酸 - 希夫（PAS）染色中，氧化组织中的多糖（如糖原、黏蛋白）生成醛基，为后续与希夫试剂反应显色提供基础，用于检测组织中的糖类物质分布（如肝脏糖原、肾脏基底膜糖蛋白）。 增强染色特异性：通过选择性氧化特定结构，提高组织成分染色的清晰度和对比度，辅助病理诊断或形态学研究。 | 规格：25g/支 参数：25g/支 |  | 国产
202509010818 | 高敏型ECL化学发光检测试剂盒 | 高灵敏度检测：发光信号强且持续时间长，可检测低丰度蛋白（pg 级），适用于信号较弱的实验（如低表达蛋白的检测、免疫沉淀后的蛋白分析）。 操作简便：无需显色步骤，直接与膜上 HRP 标记抗体反应，通过化学发光成像仪捕获信号，结果数字化，便于定量分析。 | 规格：500ml/瓶 参数：1、用于检测辣根过氧化物酶 (HRP) 标记的抗体及其关联的抗原。HRP 标记的抗体直接或间接结合膜上的目的蛋白，在洗膜后加入本试剂盒配制的 ECL 工作液，即可由 HRP 催化产生化学发光，结果可通过 X 光胶片压片或 CCD 成像系统进行检测。 2、灵敏度高，对抗原的最低检测限度可达低皮克级别，6-8 小时内检测信号仍保持稳定。适用于极低浓度的抗体检测，在 WB 实验中，一抗 (1 mg/mL) 储存液可稀释 1:1,000-1:50,000 倍 (终浓度约 0.2-1 μg/mL)，二抗 (1 mg/mL) 储存液可稀释 1:20,000-1:100,000 倍 (终浓度约10-50 ng/mL)。持久的发光信号，极高的信噪比，保证了最佳的检测效果。 |  | 国产
202509010819 | 光学封板膜 | 主要用于密封 96 孔板或 384 孔板等微孔板，防止样本蒸发、污染，同时不影响光学检测。在荧光定量 PCR、ELISA 等实验中，覆盖在微孔板表面，既能保持板内反应体系的稳定性，避免样本挥发导致浓度变化，又能保证激发光和发射光顺利透过，不干扰荧光信号的检测。光学封板膜具有良好的光学透明性，对不同波长的光有较低的吸收和散射，确保检测结果的准确性，且粘贴牢固，不易脱落，方便实验操作。 | 规格：100张/箱 |  | 国产
202509010820 | 核糖核酸酶 H | 去除 RNA 杂质：在 cDNA 合成、质粒构建等实验中，降解 RNA-DNA 杂交体中的 RNA，避免 RNA 干扰后续反应（如 PCR 扩增、测序）。 RNA 研究工具：用于分析 RNA 结构（如 RNA-DNA 杂交区域）、制备单链 DNA，或在基因编辑中辅助去除 RNA 向导链。 | 规格：100U/支 参数：用于分析 RNA 结构（如 RNA-DNA 杂交区域）、制备单链 DNA，或在基因编辑中辅助去除 RNA 向导链。 |  | 国产
202509010821 | 甲基化转化后扩增 | 特异性扩增甲基化 DNA：亚硫酸氢盐处理后，未甲基化的胞嘧啶转化为尿嘧啶，该试剂可高效扩增转化后的 DNA，保留甲基化状态信息，用于后续甲基化测序或甲基化特异性 PCR（MSP）。 高保真扩增：减少扩增偏差，确保甲基化位点的准确检测，适用于表观遗传学研究（如肿瘤甲基化谱分析）。 | 规格：400U/支 参数：1、特异性扩增甲基化 DNA：亚硫酸氢盐处理后，未甲基化的胞嘧啶转化为尿嘧啶，该试剂可高效扩增转化后的 DNA，保留甲基化状态信息，用于后续甲基化测序或甲基化特异性 PCR（MSP）。 2、高保真扩增：减少扩增偏差，确保甲基化位点的准确检测，适用于表观遗传学研究（如肿瘤甲基化谱分析）。 |  | 国产
202509010822 | 甲基化转化试剂盒 | 甲基化状态区分：通过化学处理，使未甲基化胞嘧啶（C）脱氨基为尿嘧啶（U），而甲基化胞嘧啶（5mC）保持不变，为后续通过测序或 PCR 区分甲基化位点提供基础。 高效转化：转化效率高（通常 > 99%），且对 DNA 损伤小，适用于基因组 DNA、cfDNA 等样本，是 DNA 甲基化分析的关键工具。 | 参数：转化效率高（通常 > 99%），且对 DNA 损伤小，适用于基因组 DNA、cfDNA 等样本，是 DNA 甲基化分析的关键工具。 |  | 国产
202509010823 | 碱性清洗液 | 去除有机物污染：通过碱性环境分解蛋白质、核酸、油脂等有机残留物，尤其适用于清洗 PCR 管、离心管、培养皿等与生物样本接触的器具，避免交叉污染。 兼容仪器清洁：可用于清洗酶标仪、PCR 仪等设备的样品槽，去除顽固污渍，维持仪器检测精度。 | 规格：2L/瓶 参数：1、去除有机物污染：通过碱性环境分解蛋白质、核酸、油脂等有机残留物，尤其适用于清洗 PCR 管、离心管、培养皿等与生物样本接触的器具，避免交叉污染。 2、兼容仪器清洁：可用于清洗酶标仪、PCR 仪等设备的样品槽，去除顽固污渍，维持仪器检测精度。 |  | 国产
202509010824 | 丽春红S | 蛋白质转膜验证：在 Western blot 中，转膜后用丽春红 S 染色，快速检测蛋白质是否成功转移到硝酸纤维素膜或 PVDF 膜上，判断转膜效率和均匀性，便于调整后续抗体孵育步骤。 可逆染色：染色后可被清水洗去，不影响后续抗体结合反应，是 Western blot 实验中的常用质控步骤。 | 规格：100ml/瓶 参数：0.4% |  | 国产
202509010825 | 流式质控球 | 仪器校准：通过检测质控球的荧光强度和散射光信号，校准流式细胞仪的光电倍增管（PMT）电压、荧光补偿等参数，确保仪器检测精度和实验重复性。 实验质控：监控抗体染色效率、样本处理偏差，或作为阴性 / 阳性对照，验证实验体系的稳定性（如细胞分选纯度、荧光抗体特异性）。 | 规格：个 参数： 3.6μm | 贝克曼流式细胞仪cytoflex LX | 国产
202509010826 | 逆转录KIT | cDNA 合成：以 RNA 为模板，合成互补 DNA（cDNA），用于后续的 PCR、qPCR、基因克隆等实验，实现对基因表达的间接检测。 高效逆转录：适用于不同长度的 RNA（如 mRNA、miRNA），可在常温下启动反应，且具有 RNase 抑制剂活性，保证 cDNA 产量和完整性。 | 规格：100T/个 参数：1、可以高效合成长达13kb的全长第一链cDNA 2、最佳活性温度为42°C 3、完全一提供RT反应所需的所有组分 |  | 国产
202509010827 | 普鲁士蓝染色试剂盒(Perls stain，核固红法) | 铁离子定位：通过亚铁氰化钾与三价铁离子反应生成蓝色沉淀（普鲁士蓝），显示细胞内（如巨噬细胞）或组织中（如肝脏、脾脏）的铁沉积，核固红复染细胞核，便于观察铁离子分布。 疾病研究：用于诊断铁过载疾病（如血色病）、分析铁代谢异常相关疾病（如贫血、肝硬化）的病理机制。 | 规格：100ml/瓶 参数：可用于显示组织内三价铁，染色效果好 |  | 国产
202509010828 | 枪头（1ML） | 1ML 的量程适用于量取较大体积的液体试剂或样本，如细胞培养液、缓冲液、化学试剂等。在细胞培养实验中，用于转移培养液、消化液等；在分子生物学实验中，可用于配置较大体积的反应缓冲液、提取试剂等。枪头由聚丙烯（PP）制成，具有良好的化学稳定性，不会与大多数试剂发生反应，且与移液器配合紧密，保证吸取和转移液体的准确性，是实验室液体量取和转移的常用耗材。 | 规格:1000支/包，5包/袋 参数：1、高品质PP材质 2、标准尺寸,可适用各类品牌移液器优化孔径,保证样品吸取流畅 3、内壁光滑,液体残留少,保证吸液的准确性/4、无DNA酶,无RNA酶,无热原,无内毒素 |  | 国产
202509010829 | 青链霉素双抗 | 预防细胞污染：抑制细菌（革兰氏阳性菌和阴性菌）生长，用于细胞培养基中，防止细菌污染细胞培养体系，维持细胞正常生长环境。 广泛适用性：适用于大多数原代细胞和细胞系的培养，是细胞生物学实验中常规的抗菌添加剂。 | 规格：100ml/瓶 参数：1、有效成分及浓度 含青霉素 10,000 U/mL、链霉素 10 mg/mL（100X 浓缩液），溶剂为无热源生理盐水或 DPBS 2、无菌性 经 0.22μm 滤膜无菌过滤，无细菌、真菌、支原体污染，符合 USP/EP 无菌标准 3、适用范围：适用于贴壁细胞、悬浮细胞、原代细胞等多种细胞培养体系 |  | 进口
202509010830 | 水溶性苯胺兰 | 对比染色：在 Masson 三色染色等方法中，与酸性品红、亮绿等配合使用，染色胶原纤维呈蓝色，与肌纤维、胞质等红色成分形成鲜明对比，清晰显示组织形态结构（如结缔组织、纤维化组织）。 提高分辨率：增强组织切片的层次感，辅助观察组织病理变化（如肝纤维化、肾脏肾小球结构）。 | 规格：100g/支 参数：1、对比染色：在 Masson 三色染色等方法中，与酸性品红、亮绿等配合使用，染色胶原纤维呈蓝色，与肌纤维、胞质等红色成分形成鲜明对比，清晰显示组织形态结构（如结缔组织、纤维化组织）。 2、提高分辨率：增强组织切片的层次感，辅助观察组织病理变化（如肝纤维化、肾脏肾小球结构）。 |  | 国产
202509010831 | 探针法荧光定量专用预混液 | 高特异性定量：通过荧光探针与靶序列的特异性结合，实现对目标基因的精准定量，避免非特异性扩增干扰，适用于基因拷贝数变异分析、病原体绝对定量等。 优化反应效率：预混液成分比例经过优化，可提高 PCR 扩增效率和荧光信号强度，保证定量结果的准确性和重复性。 | 规格：1.1ml*10/个 参数：通过荧光探针与靶序列的特异性结合，实现对目标基因的精准定量，避免非特异性扩增干扰，适用于基因拷贝数变异分析、病原体绝对定量等。 优化反应效率：预混液成分比例经过优化，可提高 PCR 扩增效率和荧光信号强度，保证定量结果的准确性和重复性。 |  | 国产
202509010832 | 天狼星红染色液 | 胶原纤维检测：在组织切片中，使胶原纤维呈红色或黄色，用于观察组织中胶原的分布和含量（如皮肤、肌腱、肝脏纤维化组织），区分 Ⅰ 型和 Ⅲ 型胶原。 纤维化评估：通过染色强度和面积分析，半定量评估组织纤维化程度，适用于肝纤维化、肺纤维化等疾病模型的研究。 | 规格:100ML/瓶 参数：1、染色效果：对 Ⅰ 型和 Ⅲ 型胶原纤维具有高亲和力，染色后 Ⅰ 型胶原纤维在偏振光显微镜下呈现明亮的黄色或红色，Ⅲ 型胶原纤维呈现绿色。染色对比度高，能清晰区分不同类型的胶原纤维，利于观察和分 |  | 国产
202509010833 | 小鼠SP试剂盒（小鼠链霉卵白素-生物素法检测系统） | 信号放大：利用生物素 - 链霉卵白素的高亲和力结合，放大小鼠一抗识别的靶抗原信号，提高免疫组化、ELISA 等实验的灵敏度。 减少背景干扰：针对小鼠组织样本中可能存在的内源性生物素进行封闭，降低非特异性染色，适用于小鼠组织切片或细胞的抗原检测。 | 规格：18ml/瓶 参数：1、信号放大：利用生物素 - 链霉卵白素的高亲和力结合，放大小鼠一抗识别的靶抗原信号，提高免疫组化、ELISA 等实验的灵敏度。 2、减少背景干扰：针对小鼠组织样本中可能存在的内源性生物素进行封闭，降低非特异性染色，适用于小鼠组织切片或细胞的抗原检测。 |  | 国产
202509010834 | 新西兰新生牛血清 | 细胞培养支持：为细胞（如成纤维细胞、肿瘤细胞）提供生长所需的营养物质、激素和贴壁因子，支持细胞增殖和存活，适用于常规细胞培养和疫苗生产等场景。 | 规格：500ml/瓶 参数：1、血清分类：特级 2、来源：新西兰。 3、采集自出生 14 天或更小年龄的小牛。 |  | 进口
202509010835 | 样本库冻存管（带二维码） | 专门为样本库设计，用于长期存储各类生物样本，如细胞、组织、血液、DNA、RNA 等。二维码的存在实现样本信息的快速准确录入、存储和追溯，通过扫码设备即可获取样本的详细信息，包括样本来源、采集时间、处理过程、存储位置等，方便样本库的管理，降低样本混淆的风险。材质为医用级塑料（如 PP），具备良好的耐低温性能，能承受液氮环境（-196℃）或超低温冰箱（-80℃）的存储条件，且密封性极佳，防止样本泄漏和污染，确保样本在长时间存储过程中的稳定性和完整性。 | 规格：100支/盒，30盒/箱 参数：1、工作体积2ml 2、PP材质 3、灭菌 4、方形10*10盒装，盒子带侧码 |  | 国产
202509010836 | 液氮 | 主要利用其极低的温度（-196℃）实现生物样本的长期保存，如细胞系、组织样本、细菌、病毒等，能最大限度地保持样本的生物学活性和完整性。液氮还可用于冷冻研磨，将组织样本快速冷冻后研磨成粉末，便于后续的核酸、蛋白质提取等实验；也可用于低温制冷。 | 规格：L 参数：1、99.999% |  | 国产
202509010837 | 一步式固定/裂解缓冲液（10X） | 主要用于细胞或组织样本的处理，将样本固定和裂解两个步骤合二为一。在流式细胞术、免疫荧光等实验中，能迅速固定细胞形态，使细胞内的蛋白质、核酸等生物大分子保持原位，同时裂解细胞膜和核膜，释放出细胞内的目标物质，如 DNA、RNA 或蛋白质。10X 的高浓度设计，在使用时需按比例稀释，方便根据不同实验需求调整工作浓度，适用于多种细胞类型和样本来源，提高实验效率，减少样本处理时间，且能保证固定和裂解效果，不影响后续对目标物质的检测和分析。 | 规格：50ml/瓶 参数：可裂解无核红细胞，同时保持固定和标记的白细胞群 |  | 进口
202509010838 | 一次性塑料接种棒 | 在微生物学实验中，用于接种微生物（如细菌、真菌等）到培养基上。通过蘸取含有微生物的样本（如菌液、土壤悬液等），在固体培养基表面划线、涂布或点种，使微生物在培养基上生长繁殖，用于微生物的分离、纯化、培养和鉴定。一次性使用可有效避免交叉污染，保证实验结果的可靠性，且成本较低，使用方便，操作简单，是微生物学实验中常用的接种工具。 | 规格：20支/包，20包/箱 参数：塑料材质 |  | 国产
202509010839 | 一次性塑料培养皿 | 用于细胞、微生物等的培养。其材质多为聚苯乙烯（PS），表面经过特殊处理，具有良好的细胞贴壁性能，适合细胞的生长和繁殖。培养皿有不同的规格（如 35mm、60mm、100mm 等），可根据实验需求选择。在细胞培养实验中，为细胞提供生长空间，维持细胞的正常生理状态；在微生物培养中，用于固体培养基的倾注和微生物的接种培养，方便观察微生物的生长情况，是细胞生物学和微生物学实验中不可或缺的实验耗材。 | 规格:10个/包，30包/箱 参数：1、TC处理促进细胞贴壁 2、皿侧的尺环设计,便于拿握,减少污染易握环上有凹槽支撑条设计,便于皿内气体交换 3、可堆集放置,节省空间 4、无热原 5、无DNase和RNase无菌 6、35mm、60mm、100mm可选择 |  | 国产
202509010840 | 一抗二抗去除液（强碱性） | 在免疫检测实验（如 Western blot、免疫组化等）完成一抗二抗结合及检测后，用于从固相载体（如 PVDF 膜、硝酸纤维素膜）上彻底去除已结合的一抗和二抗，以便在同一固相载体上重新检测其他目标蛋白。与中性去除液相比，强碱性去除液可能更适用于某些难以去除抗体的情况，通过强碱性环境破坏抗体与抗原、抗体与膜之间的结合力，但使用时需注意对膜上蛋白的影响，避免过度处理导致蛋白损失或变性。其主要目的是实现固相载体的重复利用，节省实验成本，减少因重新上样和跑胶带来的误差，增强不同蛋白检测结果之间的可比性 。 | 规格：500ml/瓶 |  | 国产
202509010841 | 胰酶trypsin-0.25EDTA | 胰酶（Trypsin）是一种丝氨酸水解酶，能水解细胞间的蛋白质，破坏细胞间的连接，使组织或贴壁细胞离散成单个细胞。0.25% 的胰酶工作浓度较为常用，EDTA（乙二胺四乙酸）能够螯合 Ca²⁺和 Mg²⁺，进一步破坏细胞连接，增强解离效果。在细胞培养过程中，用于细胞的传代培养，将贴壁生长的细胞从培养容器表面消化下来，便于进行细胞计数、细胞冻存、细胞实验操作等；也可用于从组织中分离单细胞，为后续的细胞生物学研究（如细胞增殖、分化、凋亡研究）、细胞治疗（如干细胞治疗）等提供单细胞来源，操作时需严格控制消化时间、温度和浓度，防止过度消化对细胞造成损伤。 | 规格：100ml/瓶 参数：1、成分含量：胰蛋白酶含量为 0.25%（即 2.5g/L） ，EDTA 含量为 0.02%（0.2g/L），含有酚红，使用常用的不含钙镁的细胞培养用 PBS 作为溶剂。其中胰蛋白酶能水解细胞间的蛋白质，破坏细胞连接使细胞离散；EDTA 可螯合 Ca²⁺和 Mg²⁺，增强细胞解离效果；酚红作为 pH 指示剂，方便观察消化液的 pH 变化，间接反映细胞的生长环境。 2、无菌状态：经无菌过滤处理，可直接使用，降低细胞污染风险，保证实验顺利进行，符合细胞培养的无菌操作要求。 3、适用范围：适用于多种贴壁细胞的消化传代，帮助贴壁细胞从培养容器表面脱离，便于进行细胞传代、细胞冻存、细胞实验操作等；也可用于从组织中分离单细胞，为后续细胞生物学研究提供单细胞来源。 |  | 进口
202509010842 | 游离DNA提取 | 游离 DNA（cfDNA）存在于血液、血浆、血清、尿液等体液中，提取游离 DNA 的目的是从这些复杂的生物样本中分离出高质量的游离 DNA，用于后续的分子生物学分析。常见应用于肿瘤的早期诊断和监测，通过检测血浆中的肿瘤游离 DNA，分析肿瘤相关基因突变、甲基化状态等，实现肿瘤的无创检测；在产前诊断中，提取孕妇血浆中的胎儿游离 DNA，进行染色体异常检测（如唐氏综合征筛查）；还可用于器官移植后的监测，通过检测游离 DNA 评估移植器官的排斥反应。提取过程需要高效去除杂质（如蛋白质、细胞碎片等），保证游离 DNA 的完整性和纯度，以满足后续 PCR、二代测序（NGS）等实验的要求。 | 规格：50T/个 参数：试剂盒可从血浆、血清、腹水、培养细胞上清液和脑脊液中快速有效地纯化高质量游离DNA，适用于多种高性能RNA下游应用，如qPCR、微阵列、高通量测序。 |  | 国产
202509010843 | 质粒小抽KIT | 用于从细菌培养物中快速、简便地提取小量质粒 DNA。在基因工程实验中，质粒是常用的载体，用于携带外源基因进入宿主细胞进行复制和表达。质粒小抽 KIT 一般包含多种试剂，如细胞悬浮液、细胞裂解液、中和液、吸附柱等。其主要功能是裂解细菌细胞，释放质粒 DNA，通过吸附柱特异性吸附质粒 DNA，去除蛋白质、基因组 DNA、RNA 等杂质，最终得到高纯度的质粒 DNA。提取的质粒 DNA 可用于多种实验，如 DNA 测序，确定质粒携带的基因序列；基因克隆，将目的基因插入质粒载体构建重组质粒；转染细胞，将质粒导入细胞内进行基因表达研究等。 | 规格：100T/盒 参数：1、应用：测序/酶切/标记/体外转录等常规应用 2、样品：1.5-5.0ml高拷贝过夜培养菌液或1.5-10ml低拷贝过夜培养菌液 3、处理时间：25-30min 4、结合能力：35ug 5、洗脱体积：30-100ul |  | 进口
202509010844 | 中性环保速干胶 | 在实验室中主要用于固定和黏合实验器具或样本。例如在制作组织切片时，用于将组织样本固定在载玻片上，确保切片过程中组织的位置稳定；在搭建实验装置时，可用于黏合玻璃、塑料等材质的部件，形成密封或固定连接。“中性” 意味着其 pH 值接近 7，对样本和实验器具的腐蚀性较小，不会影响生物样本的活性或实验结果；“环保” 表示其成分符合环保标准，减少对环境的污染；“速干” 特性则能提高实验效率，缩短等待胶水干燥的时间，使实验操作更加便捷，且固化后的胶层具有一定的强度和稳定性，保证实验过程中黏合部位不会轻易分离。 | 规格:100ML/瓶 参数：1、成分：由合成树脂、烷烃、苄酯等组成。不含有害的二甲苯成分，减少对操作人员的危害。 |  | 国产
202509010845 | 转染配套减血清培养基 | 在细胞转染实验中，用于培养细胞并辅助转染过程。转染是将外源核酸（如 DNA、RNA）导入细胞内的技术，而转染配套减血清培养基专门为转染实验设计。血清中某些成分可能会干扰转染试剂与核酸的结合或影响转染效率，减血清培养基降低了血清含量，减少这些干扰因素，提高转染效率。同时，它能为细胞提供必要的营养成分，维持细胞在转染过程中的正常生长和代谢，减少细胞因转染操作受到的损伤，提高细胞存活率，使转染后的细胞能更好地表达外源核酸，适用于多种转染技术（如脂质体转染、电穿孔转染等）和细胞类型，是细胞转染实验中重要的辅助试剂。 | 规格：500ml/瓶 参数：1、适用细胞：适用于各种悬浮和贴壁的哺乳动物细胞，包括 Sp2、AE-1、CHO、BHK-21、HEK 细胞系以及原代成纤维细胞等。能支持多种细胞的正常生长、增殖，维持细胞的正常形态和生理功能。 性能表现 2、血清减少效果：在细胞培养中，可使胎牛血清添加量减少至少 50%，同时细胞生长速率和形态无明显变化，降低实验成本的同时减少血清批次差异对实验的影响。 3、转染效率提升：与阳离子脂质体转染试剂（如 Lipofectamine™试剂）配套使用，在转染实验中表现出色，能提高转染效率和细胞存活率，保障转染实验的顺利进行和结果准确性 |  | 进口
202509010996 | 一次性使用无菌导引器械套装 | 用于扩大经皮切口及协助导管进入动脉或静脉之用（神经血管除外）。 | ★由导管鞘、导丝、穿刺针、扩张器、注射器（冲洗用）和手术刀组成，成套包装。 ★有与漂浮导管匹配保护套 ★管径2.97mm,长度：11cm |  | 国产
202509011054 | 一次性脉冲冲洗系统 | 用于骨科手术的创面和骨髓腔的清洗。 | ★1．主要结构：由主机、喷头为3个（长喷头、短喷头，毛刷喷头），防溅板，冲洗液管、排污管、流量控制卡和电池盒（含有保护开关）组成。 2.主机结构包含：停止（底部），快档（顶部），慢档（中间），配件更换开关 3.流量快档时，流量≥500ml/ min ，水流脉动频率≥4 次／ s ；慢档时，流量≥300ml/ min ，水流脉动频率≥3次／ s ; ★4.冲洗压力：4.4~10psi; |  | 国产
202509011055 | 一次性脉冲冲洗系统 | 用于骨科手术的创面和骨髓腔的清洗。 | ★1．主要结构：由主机、喷头为2个（长喷头、短喷头）组成。 2.主机结构包含：停止（底部），快档（顶部），慢档（中间），配件更换开关 3.流量快档时，流量≥500ml/ min ，水流脉动频率≥4 次／ s ；慢档时，流量≥300ml/ min ，水流脉动频率≥3次／ s ; ★4.冲洗压力：4.4~10psi; |  | 国产
202509011060 | 神经丛刺激针 | 通过电神经刺激和/或超声，对神经区域的准确位置加以精确探测，以进行外周神经或神经丛阻滞麻醉。 | 由带绝缘涂层的刺激针、注射管、鲁尔锁定接头和电极线组成 | Stimuplex Dig RC/HNS11/12神经丛刺激器 | 进口
202509011061 | 外周神经丛刺激针 | 用于外周神经丛阻滞。 | 由带绝缘涂层的刺激针、注射管、鲁尔锁定接头、电极线组成。 | Stimuplex Dig RC/HNS 11/12神经丛刺激器 | 进口
202509011117 | 精浆弹性硬蛋白酶检测试剂盒（酶联免疫法） | 用于定量检测人精浆中弹性硬蛋白酶的含量。临床上用于男性生殖道炎症的辅助诊断。 | 96人份测试/盒 | / | 国产
202509011118 | 精浆果糖测定试剂盒（酶法） | 用于定量检测男性精浆中果糖的浓度。 | 40人份测试/盒 | SK6000盛信康精浆生化仪 | 国产
202509011119 | 精浆柠檬酸测定试剂盒（酶法） | 用于定量检测男性精浆中柠檬酸的浓度。 | 40人份测试/盒 | SK6000盛信康精浆生化仪 | 国产
202509011120 | 精浆酸性磷酸酶测定试剂盒（对硝基酚磷酸法） | 用于定量检测男性精浆中酸性磷酸酶的水平。 | 40人份测试/盒 | SK6000盛信康精浆生化仪 | 国产
202509011121 | 精浆锌测定试剂盒(PAR法） | 用于定量检测男性精浆中锌的浓度。 | 40人份测试/盒 | SK6000盛信康精浆生化仪 | 国产
202509011122 | 精浆中性α葡萄糖苷酶测定试剂盒（酶法) | 用于定量检测人精浆中性α-葡萄糖苷酶的含量。临床上用于男性不育症的辅助诊断。 | 40人份测试/盒 | SK6000盛信康精浆生化仪 | 国产
202509011123 | 精子顶体酶活性检测试剂盒（BAPNA法） | 用于定量检测人精液中精子顶体酶的活性。临床上用于判断男性精子功能。 | 40人份测试/盒 | SK6000盛信康精浆生化仪 | 国产
202509011218 | 生物膜 | 用于硬脑膜、硬脊膜的修复。 | 材料主要来源于牛肌腱，经加工制成海绵状胶原生物膜。80*80（方形） |  | 国产
202509011219 | 生物膜 | 用于硬脑膜、硬脊膜的修复。 | 材料主要来源于牛肌腱，经加工制成海绵状胶原生物膜。60*80（方形） |  | 国产
202509011220 | 生物膜 | 用于硬脑膜、硬脊膜的修复。 | 材料主要来源于牛肌腱，经加工制成海绵状胶原生物膜。φ45（圆形） |  | 国产
202509011221 | 钬激光治疗机-钬激光专用导光光纤 | 用于泌尿系结石的粉碎，泌尿系软组织的汽化、碳化、凝固。适应症为∶膀胱肿瘤（治疗膀胱肿瘤时激光输出功率选择在40W以下）；经膀胱镜、输尿管镜以及经皮肾镜治疗膀胱结石，输尿管结石及肾结石（治疗结石时激光输出功率选择在60W以下）。 | 泌尿结石碎石200um 长3m | ACH-H2H+型钬激光治疗机 | 国产
202509011222 | 钬激光治疗机-钬激光专用导光光纤 | 用于泌尿系结石的粉碎，泌尿系软组织的汽化、碳化、凝固。适应症为∶膀胱肿瘤（治疗膀胱肿瘤时激光输出功率选择在40W以下）；经膀胱镜、输尿管镜以及经皮肾镜治疗膀胱结石，输尿管结石及肾结石（治疗结石时激光输出功率选择在60W以下）。 | 泌尿结石碎石600um 长3m | ACH-H2H+型钬激光治疗机 | 国产
202509011242 | 棉垫 | 主要供临床敷料用。以符合YY0331要求的脱脂棉纱布和YY0330要求的医用脱脂棉为主要材料经裁剪、折叠而成。 | 60*90cm 1个/袋 无菌 |  | 国产
202509011243 | 透气胶贴 | 基本粘贴功能 ：在正常使用过程中不发生移位、脱落 透气性能 ：透气同时不影响药物的透皮吸收过程。 药物固定与保护 ：对药物起到稳定支撑与保护作用，防止药物在贴敷过程中因外界因素（如摩擦、碰撞等）而散落、变形或失效，确保药物完整且精准作用于穴位。 易剥离与无残留 ：在需要更换或移除贴敷药物时，胶粘能够皮肤及药物上剥离，且不留胶痕。 | 两种规格： 6cm*6cm，圆形内径1cm*1cm |  | 国产
202509011244 | 穴位压力刺激贴 | 王不留行子耳贴，贴于人体穴位处，进行外力刺激。无创。 | 100张/盒 |  | 国产
202509011246 | 咬嘴 | 供临床胃镜检查、肺功能检查、气管插管、连接雾化机时使用。 | 气管插管咬嘴 ★平面光滑不毛刺批锋 |  | 国产
202509011247 | 一次性使用鼻咽通气道 | 用于防止舌后坠引起气道阻塞用。 | 规格6.5mm、7.0mm | / | 国产
202509011252 | 手动轮椅车 | 供行动上困难的残疾人、病人及年老体弱者作代步工具。 | 长*宽*高：1000mm*610mm*880mm |  | 国产
202509011266 | 一次性使用无菌冲洗器 | 适用于临床进行鼻泪管的清洗。 | 平头弯针 5ml，眼科专用 |  | 国产
202509011267 | 一次性使用无菌灌肠器 | 主要适用于临床清洗肠道。 | 1000ml，由提手、袋体、导管、加压器、流量调节器、尖子、肛门管组成。 |  | 国产
202509011286 | 颈动脉球囊扩张导管 | 用于颈动脉阻塞疾病患者的经皮血管腔内成形术。 | 由末端头端、球囊、显影标记、内腔管、远端管、过渡管、海波管、应力支撑管、手柄组成，远端管和过渡管涂覆亲水涂层。 |  | 国产
202509011287 | 颅内球囊扩张导管 | 用于颅内动脉血管狭窄病变的介入治疗，通过球囊扩张对病变部位进行处理，恢复血管管腔，以达到改善颅内供血的治疗效果。 | 为快速交换型(RX型)球囊扩张导管该导管由末端头端、球囊、显影标记、内腔管、远端管、过渡管、海波管、应力支撑、手柄和亲水涂层组成。 |  | 国产
202509011102 | ABO/RhD血型定型检测试剂卡（微柱凝胶法） | 用于临床进行ABO血型正定型、反定型及RhD血型定型，不用于血源筛查。 | 6孔/卡，60卡/盒 | YBXK-4150全自动血型分析仪/爱康Aige1400全自动血型分析仪 | 国产
202509011103 | IgM抗D血型定型试剂（单克隆抗体） | 用于 RhD血型检测 | 10ml/支，1支/盒 |  | 国产
202509011104 | Rh血型分型检测（柱凝集法） | 用于Rh血型系统的C、c、D、E、e抗原的检测。 | 6孔/卡，60卡/盒 | YBXK-4150全自动血型分析仪/爱康Aige1400全自动血型分析仪 | 国产
202509011105 | 不规则抗体筛选红细胞试剂 | 用于红细胞血型不规则抗体的筛查，不用于血源筛查。 | 5mL/支×3支 |  | 国产
202509011106 | 抗人球蛋白卡（抗IgG）检测卡（柱凝集法） | 用于交叉配血。仅供临床使用，不用于血源筛查。 | 6孔/卡，60卡/盒 | YBXK-4150全自动血型分析仪/爱康Aige1400全自动血型分析仪 | 国产
202509011107 | 抗人球蛋白卡（抗IgG+C3d）检测卡（柱凝集法） | 用于交叉配血、不规则抗体筛查试验。 | 6孔/卡，60卡/盒 | YBXK-4150全自动血型分析仪/爱康Aige1400全自动血型分析仪 | 国产
202509011108 | 凝聚胺试剂盒 | 用于体外交叉配血试验。仅用于临床检验，不用于血源筛查。 | 150人份/盒 |  | 国产
202509011109 | Anti-A,B | 用于Anti-A,B抗原检测 | 5mL/支 |  | 进口
202509011110 | Anti-A1 | 用于A1抗原检测 | 5mL/支 |  | 进口
202509011111 | Anti-c | 用于c抗原检测 | 5mL/支 |  | 进口
202509011112 | Anti-C | 用于C抗原检测 | 5mL/支 |  | 进口
202509011113 | Anti-e | 用于e抗原检测 | 5mL/支 |  | 进口
202509011114 | Anti-E | 用于E抗原检测 | 5mL/支 |  | 进口
202509011115 | Checkcell（Weak） | Checkcell检测 | 1支*10ml |  | 国产
202509011116 | 抗-H | 用于H抗原检测 | 5mL/支 |  | 国产
202509010674 | 293F细胞系 | 293F细胞是母系293细胞经筛选适应悬浮培养的亚系,用于生物制药、基因治疗、疫苗研发等领域的科学研究和实验。具体可用于蛋白质表达、病毒载体生产、细胞生物学基础研究等工作，比如通过在该细胞系中表达特定的重组蛋白，研究其生物学功能和潜在的临床应用价值。 | 规格：1×10⁶cells/瓶/盒 参数：1、贴壁细胞 2、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010709 | CRISPR/Cas9慢病毒载体及包装系统 | 主要用于基因编辑相关的实验和研究。能够将 CRISPR/Cas9 基因编辑系统高效地递送到目标细胞中，实现对特定基因的敲除、插入或修饰操作。常用于构建基因编辑细胞模型，研究基因功能、疾病发生机制以及开发新型基因治疗策略。 | 规格：10个*10cm/盒 参数：用于基因编辑相关的实验和研究。能够将 CRISPR/Cas9 基因编辑系统高效地递送到目标细胞中，实现对特定基因的敲除、插入或修饰操作。常用于构建基因编辑细胞模型，研究基因功能、疾病发生机制以及开发新型基因治疗策略。 |  | 国产
202509010735 | IPSC细胞系 | 诱导多能干细胞（IPSC）细胞系可应用于再生医学、疾病模型建立和药物筛选等方面。它具有分化为多种细胞类型的潜能，可分化为神经细胞、心肌细胞等，用于研究相关疾病的发病机制、进行细胞替代治疗研究，以及筛选针对特定疾病的有效药物。 | 规格：1×10⁶cells/瓶/盒 参数：1、提供细胞培养方面的技术指导 |  | 国产
202509010736 | IPSC专用培养液 | 专为维持和培养 IPSC 细胞而设计，提供细胞生长、增殖和保持多能性所需的营养成分、生长因子和化学环境。确保 IPSC 细胞在体外培养过程中保持未分化状态，维持其多向分化潜能，为后续基于 IPSC 细胞的各类实验和应用提供稳定的细胞来源。 | 规格：500ml/盒 参数：维持和培养 IPSC 细胞而设计 |  | 国产
202509010746 | mCherry2-N1质粒 | 通常作为报告基因载体用于分子生物学实验。mCherry 是一种红色荧光蛋白，该质粒可用于追踪基因表达、监测细胞内蛋白质定位和动态变化、研究基因调控元件的活性等。例如，将目的基因与 mCherry2 - N1 质粒构建融合表达载体，通过观察红色荧光的表达情况，了解目的基因在细胞中的表达水平和分布位置。 | 规格：1ug/盒 参数：质粒可用于追踪基因表达、监测细胞内蛋白质定位和动态变化、研究基因调控元件的活性等 |  | 国产
202509010758 | pcDNA4-tPA-FLG-U-myc质粒 | 作为基因表达载体，主要用于在哺乳动物细胞中表达带有特定标签（FLG、myc）的 tPA（组织型纤溶酶原激活剂）蛋白。可用于研究 tPA 蛋白的结构、功能、表达调控机制，以及其在纤溶系统、细胞信号传导等生理或病理过程中的作用。通过该质粒在细胞内表达目标蛋白后，可利用标签进行蛋白的检测、纯化和定位分析等实验操作。 | 规格：5ug/盒 参数：通过该质粒在细胞内表达目标蛋白后，可利用标签进行蛋白的检测、纯化和定位分析等实验操作。 |  | 国产
202509010997 | 组合式外固定支架 杆-杆固定夹 | 与金属骨针配合，应用于骨折部位的体外固定复位。 | 杆-杆固定夹 |  | 国产
202509010998 | 组合式外固定支架 连接杆 | 与金属骨针配合，应用于骨折部位的体外固定复位。 | 连接杆 |  | 国产
202509010999 | 组合式外固定支架 针-杆固定夹 | 与金属骨针配合，应用于骨折部位的体外固定复位。 | 针-杆固定夹 |  | 国产
202509011000 | 组合式外固定支架-可调节连接杆 | 与金属骨针配合，应用于骨折部位的体外固定复位。 | 可调节连接杆60cm |  | 国产
202509011001 | 组合式外固定支架-可调节连接杆 | 与金属骨针配合，应用于骨折部位的体外固定复位。 | 可调节连接杆10cm |  | 国产
202509011002 | 组合式外固定支架-腕关节用连接杆 | 与金属骨针配合，应用于骨折部位的体外固定复位。 | 腕关节用连接杆 |  | 国产
202509011003 | 可吸收骨接合植入物 | 用于骨折的固定，截骨术，骨融合，骨移植和适当固定下的关节面骨折。由生物可吸收高分子材料聚(L-乳酸-羟基乙酸)制成。 | 可吸收空心螺钉，直径3.5/4.5mm*长度20/36/40/50/60/70mm |  | 进口
202509011004 | 可吸收骨接合植入物 | 用于骨折的固定，截骨术，骨融合，骨移植和适当固定下的关节面骨折。由生物可吸收高分子材料聚(L-乳酸-羟基乙酸)制成。 | 可吸收加压拉力螺钉，直径3.5mm |  | 进口
202509011005 | 可吸收骨接合植入物 | 用于骨折的固定，截骨术，骨融合，骨移植和适当固定下的关节面骨折。由生物可吸收高分子材料聚(L-乳酸-羟基乙酸)制成。 | 可吸收加压全螺纹螺钉，直径3.5mm |  | 进口
202509011006 | 可吸收骨接合植入物 | 用于骨折的固定，截骨术，骨融合，骨移植和适当固定下的关节面骨折。由生物可吸收高分子材料聚(L-乳酸-羟基乙酸)制成。 | 可吸收自锁加压固定棒，直径2.0mm、2.7mm |  | 进口
202509011007 | 可吸收骨接合植入物 | 用于骨折的固定，截骨术，骨融合，骨移植和适当固定下的关节面骨折。由生物可吸收高分子材料聚(L-乳酸-羟基乙酸)制成。 | 可吸收自锁加压固定棒，直径3.2mm |  | 进口
202509011008 | 可吸收骨接合植入物 | 用于骨折的固定，截骨术，骨融合，骨移植和适当固定下的关节面骨折。由生物可吸收高分子材料聚(L-乳酸-羟基乙酸)制成。 | 可吸收自锁加压软骨钉直径1.5mm、2.0mm |  | 进口
202509011009 | 可吸收骨接合植入物 | 用于骨折的固定，截骨术，骨融合，骨移植和适当固定下的关节面骨折。由生物可吸收高分子材料聚(L-乳酸-羟基乙酸)制成。 | 可吸收加压全螺纹螺钉，直径4.5mm |  | 进口
202509011010 | 可吸收骨接合植入物 | 用于骨折的固定，截骨术，骨融合，骨移植和适当固定下的关节面骨折。由生物可吸收高分子材料聚(L-乳酸-羟基乙酸)制成。 | 可吸收加压拉力螺钉，直径4.5mm 带螺纹 |  | 进口
202509011011 | 可吸收骨接合植入物 | 用于骨折的固定，截骨术，骨融合，骨移植和适当固定下的关节面骨折。由生物可吸收高分子材料聚(L-乳酸-羟基乙酸)制成。 | 可吸收自锁加压固定棒，直径1.5mm |  | 进口
202509011012 | 可吸收骨接合植入物 | 用于骨折的固定，截骨术，骨融合，骨移植和适当固定下的关节面骨折。由生物可吸收高分子材料聚(L-乳酸-羟基乙酸)制成。 | 可吸收加压全螺纹螺钉，直径2.7mm |  | 进口
202509011013 | 可吸收骨接合植入物 | 用于骨折的固定，截骨术，骨融合，骨移植和适当固定下的关节面骨折。由生物可吸收高分子材料聚(L-乳酸-羟基乙酸)制成。 | 可吸收加压拉力空心螺钉，直径3.5、4.0、4.5mm |  | 进口
202509011145 | 一次性使用无菌导尿包 | 供导尿时使用。 | 12Fr；超滑直型；男用、女用。 |  | 国产
202509011198 | Y型连接器套装 | 用于PTCA手术中,在体外辅助建立导引钢丝进入人体的工作通道。 | 由旋转式Y型连接器、塑形针和扭转器组成 |  | 国产
202509011199 | 按压式Y型连接器套装 | 用于PTCA手术中，在体外辅助建立导引钢丝进入人体的工作通道。 | 由按压式Y型连接器、塑型针和扭转器组成 |  | 国产
20240408001 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2*100测试/盒 |  | i3000全自动化学发光免疫分析仪用 | 均可
20240408002 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 2*100测试/盒 |  | i3000全自动化学发光免疫分析仪用 | 均可
20240408004 | 化学发光免疫复合质控品 | 水平1 5ml*1支/盒 |  | i3000全自动化学发光免疫分析仪用 | 均可
20240408005 | 化学发光免疫复合质控品 | 水平2：5.0mL×1支/盒 |  | i3000全自动化学发光免疫分析仪用 | 均可
20240408006 | 甲状腺自身抗体复合质控品 | 2ml*1支/盒 |  | i3000全自动化学发光免疫分析仪用 | 均可
20240408007 | 甲状腺自身抗体复合质控品 | 2ml*1支/盒 |  | i3000全自动化学发光免疫分析仪用 | 均可
20240408008 | 游离甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2*100测试/盒 |  | i3000全自动化学发光免疫分析仪用 | 均可
20240408009 | 总甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2*100测试/盒 |  | i3000全自动化学发光免疫分析仪用 | 均可
20240408010 | 促甲状腺激素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2*100测试/盒 |  | i3000全自动化学发光免疫分析仪用 | 均可
20240408011 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | 2*100测试/盒 |  | i3000全自动化学发光免疫分析仪用 | 均可
20240408012 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法） | 2*100测试/盒 |  | i3000全自动化学发光免疫分析仪用 | 均可
20240408013 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） | 2*100测试/盒 |  | i3000全自动化学发光免疫分析仪用 | 均可
20240408014 | 降钙素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2*100测试/盒 |  | i3000全自动化学发光免疫分析仪用 | 均可
20240408017 | 甲状旁腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | 2*100测试/盒 |  | i3000全自动化学发光免疫分析仪用 | 均可
20240408022 | β2-微球蛋白校准品 | 血清测定：0.5mlX4 |  | 适用于日立008系列生化分析仪 | 均可
20240408034 | 生化复合校准品 | 5mlX1 |  | 适用于日立008系列生化分析仪 | 均可
20240408049 | 类风湿因子测定试剂盒（免疫比浊法） | LABOSPECT专用包装：4x367测试（缓冲液（试剂1）、RF试液（试剂2）） |  | 适用于日立008系列生化分析仪 | 均可
20240408050 | 抗链球菌溶血素“O"测定试剂盒（Latex比浊法） | LABOSPECT专用包装：4x224测试（缓冲液（试剂1）、乳胶试液（试剂2）） |  | 适用于日立008系列生化分析仪 | 均可
20240408051 | 复合校准液Multi-Chem Calibrator A | 4×5 ml |  | 适用于日立008系列生化分析仪 | 均可
20240408052 | 抗链球菌溶血素〝O″校准品ASO-LT ASO Calibrator Set | 1ml×4种 |  | 适用于日立008系列生化分析仪 | 均可
20240408053 | 类风湿因子校准品RF-HA(2) RF TIA Calibrator Set | 1ml×5种 |  | 适用于日立008系列生化分析仪 | 均可
20240408054 | 样本稀释液 | 2L/瓶 |  | 适用于日立008系列生化分析仪 | 均可
20240408055 | 钠、钾、氯离子浓度检测标准液（离子选择电极法） | ISE标准液HIGH:10ml/瓶，每套3瓶装 |  | 适用于日立008系列生化分析仪 | 均可
20240408056 | 钠、钾、氯离子浓度检测标准液（离子选择电极法） | ISE标准液LOW:10ml/瓶，每套3瓶装 |  | 适用于日立008系列生化分析仪 | 均可
20240408057 | 钠、钾、氯离子浓度检测参比电极液（离子选择电极法） | 500mL/瓶 |  | 适用于日立008系列生化分析仪 | 均可
20240408058 | 钠、钾、氯离子浓度检测校准品（离子选择电极法） | 溶解液内容量:3ml/瓶;白蛋白内容量:0.18g/瓶。每盒内溶解液和白蛋白各5瓶。 |  | 适用于日立008系列生化分析仪 | 均可
20240408059 | 钠、钾、氯离子浓度检测内部标准液（离子选择电极法） | 2000mL/瓶 |  | 适用于日立008系列生化分析仪 | 均可
20240408065 | 日立生化分析仪专用电解质钾电极 | 日立生化分析仪专用 |  | 适用于日立008系列生化分析仪 | 均可
20240408066 | 日立生化分析仪专用电解质氯电极 | 日立生化分析仪专用 |  | 适用于日立008系列生化分析仪 | 均可
20240408067 | 日立生化分析仪专用电解质钠电极 | 日立生化分析仪专用 |  | 适用于日立008系列生化分析仪 | 均可
20240408068 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒（葡萄糖-6-磷酸底物法） | 试剂1：2×60mL、试剂2：2×20mL |  | 适用于日立008系列生化分析仪 | 均可
20240408083 | 腺苷脱氨酶校准品 | 1.0mlX1 |  | 用于日立7180型生化分析仪 | 均可
20240408096 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1 60mL×2 R2 60mL×2 |  | 用于日立7180型生化分析仪 | 均可
20240408101 | D二聚体校准品 | 0.5ml*6浓度 |  | 全自动凝血分析仪（积水 CP3000） | 均可
20240408102 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物校准品 | 0.5ml*5浓度 |  | 全自动凝血分析仪（积水 CP3000） | 均可
20240408103 | 凝血质控品 | R1：10ml×1、R2：10ml×1 |  | 全自动凝血分析仪（积水 CP3000） | 均可
20240408104 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）Nanopia P-FDP | 缓冲液10ml 胶乳液10ml |  | 全自动凝血分析仪（积水 CP3000） | 均可
20240408105 | D二聚体检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）Nanopia D dimer | ①缓冲液：10ml*1 ②胶乳液：：10ml*1 |  | 全自动凝血分析仪（积水 CP3000） | 均可
20240408106 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（鞣花酸）（凝固法） | APTT试剂：10*10ml 0.025mol/L CaCl2:1*101ml |  | 全自动凝血分析仪（积水 CP3000） | 均可
20240408107 | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（冻干型）（凝固法） | 试剂：10*10ml 缓冲液：1*101ml |  | 全自动凝血分析仪（积水 CP3000） | 均可
20240408108 | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（冻干型）（凝固法） | FIB凝血酶：6*5ml， 稀释液：2*51ml ，FIB定值血浆：1*1.0ml |  | 全自动凝血分析仪（积水 CP3000） | 均可
20240408109 | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒（冻干型）（凝固法） | 试剂：10*10ml 缓冲液：1*101ml |  | 全自动凝血分析仪（积水 CP3000） | 均可
20240408110 | CP2000 用反应杯 | 5000 个/箱 |  | 全自动凝血分析仪（积水 CP3000） | 均可
20240408117 | 胰岛素样生长因子-1检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 |  | 安图AutoLumo A2000 plus | 均可
20240408118 | 胃蛋白酶原II检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 |  | 安图AutoLumo A2000 plus | 均可
20240408119 | 胃蛋白酶原I检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 |  | 安图AutoLumo A2000 plus | 均可
20240408120 | 新型冠状病毒核糖核酸非定值质控品 | 水平2：低值，1.0mL×10支/盒 |  | 安图AutoLumo A2000 plus | 均可
20240408121 | 核酸提取或纯化试剂盒 | 96人份/盒 |  | 圣湘Natch96核酸提取仪 | 均可
20240408122 | 样本释放剂 | 48人份/袋 |  | 圣湘Natch96核酸提取仪 | 均可
20240408123 | 全自动免疫检验系统用底物液 | A:500ml*1*B:500ml*1 |  | 迈克i3000双模块化学发光免疫分析仪用 | 均可
20240408124 | 特殊清洗液 | 60ml*2 |  | 迈克i3000双模块化学发光免疫分析仪用 | 均可
20240408129 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 敏感性/特异性：甲型流感与病毒分离培养法的阳性符合率≥71.00%，阴性符合率≥99.00%；乙型流感与病毒分离培养法检测样本的阳性符合率≥90%，阴性符合率为100%；灵敏度:对甲型流感病毒（A2/Aichi/2/68 H3N2）的最小检测灵敏度为1.25×10³CEID50/每人份检测，对乙型流感病毒（Hong Kong5/72）的最小检测灵敏度为0.5×10²CEID50/每人份检测；配备带套管的植绒鼻拭子；条型单人份；20人份/盒。 |  | / | 均可
20240408131 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白（AD7C-NTP)检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 |  | / | 均可
20240408183 | ALDH2基因检测试剂盒（PCR毛细电泳片段分析法） | 1、检测靶点：ALDH2*2(rs671)； 2、双重质控，可监控样本的质量以及整个检测过程 3、检测通量达192人份； 4、最低检出限10 ng/μL 5、可分型；24人份/盒 |  | 罗氏，实时荧光定量PCR仪，Cobas z480 | 均可
20240408184 | CYP2C19基因检测试剂盒（PCR毛细电泳片段分析法） | 1、检测靶点：CYP2C19*2、CYP2C19*3和CYP2C19*17； 2、双重质控，可监控样本的质量以及整个检测过程； 3、检测通量达192人份； 4、最低检出限10 ng/μL 5、可分型；24人份/盒 |  | 罗氏，实时荧光定量PCR仪，Cobas z480 | 均可
20240408201 | 清洗液 | 1.组成成分：三羟甲基缓冲盐、表面活性剂、3.5% ProClin 950、 水 2.技术应用：有助于确保去除组织切片上的多余试剂，然后再添加新试剂。 3.使用方法：扫条码上机。 4.包装规格：1L/瓶 5.适用于现有医院设备bond Ⅲ全自动免疫组化染色机 |  | 莱卡，免疫组化机，BONDⅢ | 均可
20230922005 | 样本稀释液 | R02-2 10L/桶 自动粪便分析仪 |  | 科域KU-F10自动粪便分析仪 | 均可
20230922015 | 清洗液 | D21N 500ml 全自动尿液有形成分分析仪 |  | 全自动尿液有形成分分析仪（优利特：UD-1320） | 均可
20230922016 | 清洗液 | D22 1000ml 全自动尿液有形成分分析仪 |  | 全自动尿液有形成分分析仪（优利特：UD-1320） | 均可
20230922017 | 清洗液 | D16 35ml 全自动尿液有形成分分析仪 |  | 全自动尿液有形成分分析仪（优利特：UD-1320） | 均可
20230922067 | 清洗液 | 1、pH 值：7.3～7.9；2、本底：发光信号≤500；3、保存在 2℃～30℃,有效期为 24 个月。系统型 2*500ml/盒 |  | 长光AE-180全自动化学发光免疫分析仪用 | 均可
20230922068 | 清洗液 | 1、pH 值：7.2～7.6；2、本底：发光信号不大于700；保存在 2℃～30℃,有效期为 24 个月。分离型 2*500ml/盒 |  | 长光AE-180全自动化学发光免疫分析仪用 | 均可
20230922069 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 1、pH 值：缓冲液1：1.1-1.5；缓冲液2：13.1-13.5；2、噪音：发光信号不大于700；3、发光效率：检测光检液（7.4×10-11mg/ml的吖啶酯，其发光信号≥100000；4、保存在 2℃～30℃,有效期为 24 个月。2瓶/盒（缓冲液1：500mL/瓶×1瓶 、缓冲液2：500mL/瓶×1瓶） |  | 长光AE-180全自动化学发光免疫分析仪用 | 均可
20230922079 | 全自动微生物质谱检测系统-VIDEK MS-DS靶板 | 48孔*32块 |  | VIDEK MS飞行质谱仪用 | 均可
20230922080 | 质谱样品处理基质溶液VITEK MS-CHCA matrix | 5*0.5ML 用于一般细菌的分析鉴定 |  | VIDEK MS飞行质谱仪用 | 均可
20230922081 | 质谱样品预处理溶液VITEK MS-FA | 5*0.5ML 用于甲酸，真菌及分枝杆菌的分析鉴定 |  | VIDEK MS飞行质谱仪用 | 均可
20230922219 | 血小板抗体检测试剂盒（固相凝集法） | 96测试/盒 |  | 英泰TD5台式离心机 | 均可
20230922222 | 抗人球蛋白（抗IgG+C3d）检测卡（柱凝集法） | 12卡/盒 爱康Aige1400全自动血型分析仪 |  | 爱康Aige1400全自动血型分析仪 | 均可
20230922223 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 5ml/支 爱康Aige1400全自动血型分析仪 |  | 爱康Aige1400全自动血型分析仪 | 均可
20230922225 | ABO正反定型和RhD定型检测卡（柱凝集法） | 12卡/盒 爱康Aige1400全自动血型分析仪 |  | 爱康Aige1400全自动血型分析仪 | 均可
20230922226 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 3*10ml/盒 A/B/O试剂各一支 爱康Aige1400全自动血型分析仪 |  | 爱康Aige1400全自动血型分析仪 | 均可