| 项目序号 | 项目名称 | 数量 | 服务内容 | 服务价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可视软性喉镜维修服务 | 1 | 现有重症医学科一台可视软性喉镜（品牌：优亿，型号：PL-F520，序号为：镜体部件：UE1007215）。故障现象：摄像头镜头进水，头端拉脱导致 LED 灯接触不良，插入管有折痕，图像显示异常 。检测后确认摄像头镜头进水导致图像模糊。需要更换摄像照明系统，设备密封检测。要求设备功能全部恢复正常，设备维修后设备性能与原状态一致，达到临床使用要求。要求：1、使用科室共同现场验收，2、10天内完成维修，3、提供备用镜，4、同样故障质保期1年。 |  |
|  |  | 2 | 现有重症医学科一台可视软性喉镜（品牌：优亿，型号：PL-F520，序号为：镜体部件：UEA0B1C2）。故障现象：图像显示异常。检测后确认软镜进水导致摄像头与摄像头驱动板短路损坏。需要更换更换摄像照明系统，摄像头驱动板，设备密封检测。要求设备功能全部恢复正常，设备维修后设备性能与原状态一致，达到临床使用要求。要求：1、使用科室共同现场验收，2、10天内完成维修，3、提供备用镜，4、同样故障质保期1年。 |  |

附件一