| 项目序号 | 项目名称 | 数量 | 服务内容 | 服务价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泌尿外科硬镜维修项目 | 1 | 现有泌尿外科硬镜（名称：经皮肾镜，品牌：史托斯，型号：26092AMA，序号为：SN4176079）。故障现象：1、图像模糊黑影，2、物镜通道有异物、开胶，3、光束磨损。需要更换器械通道、更换工作管套装、更换光学组件，更换照明光纤等进行大修，调试光学系统，密封、性能测试。要求维修后功能全部恢复正常，设备维修后设备性能与原状态一致，视野图像达到临床使用要求。要求：1、使用科室共同现场验收，2、10天内完成维修，3、提供备用镜，4、同样故障质保期1年。 |  |
|  |  | 2 | 现有泌尿外科硬镜（名称：李逊镜，品牌：狼牌，型号：8968405，序号为：SN1100742802）。故障现象：1、视野无图像，2、物镜通道有异物，3、光束腐蚀凹陷，4、目镜部分进水，5、工作管有弯曲。需要更换光学成像组件，更换器械通道、更换工作管套装、更换物镜组等进行大修，调试光学系统，密封、性能测试。要求维修后功能全部恢复正常，设备维修后设备性能与原状态一致，视野图像达到临床使用要求。要求：1、使用科室共同现场验收，2、10天内完成维修，3、提供备用镜，4、同样故障质保期1年。 |  |

附件一：泌尿外科硬镜维修服务需求清单