| 项目序号 | 项目名称 | 数量 | 服务内容 | 服务价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱维修 | 1 | 现有GCP病房一台超低温冰箱（品牌：Froilabo，型号：ESS690，序列号:501892），故障现象：不开机，不制冷，经检测：保险烧毁，压缩机损坏。需要往返搬运维修、更换压缩机、干燥过滤器、油分离器，抽真空加制冷剂，调试封装。要求维修后制冷效果达到使用要求。要求使用科室共同现场验收，7天内完成维修，同样故障质保期1年。 |  |