| 项目序号 | 项目名称 | 数量 | 服务内容 | 服务价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪维修 | 1 | 现有重症医学科一台便携式彩色多普勒超声诊断仪（品牌：开立，型号：S9，序列号:0390464775），故障现象：设备可以开机，但是不能进入操作系统。经检测：更换导入备用系统，仍无法进入操作系统，确定ATOM组件损坏。需要更换ATOM组件，重装系统。要求设备功能全部恢复正常，设备维修后设备性能与原状态一致，达到临床使用要求。要求使用科室共同现场验收，7天内完成维修，要求提供备用设备使用，同样故障质保期1年。 |  |